简    介

HS—C15型循环水冷机由一台室内机(水柜机和气柜机)和一台室外机组成。

制冷控制操作在室内机上完成（参阅室内机图），室内机主要包括操作面板、压力指示、水位指示、进出水管路、电路系统、制冷管路。压缩机工作方式是启停式 ，水箱水温达到上限设定温度，压缩机制冷；水箱水温达到下限设定温度，压缩机停止工作，制冷停止；当水箱内的水温高于或低于设定的报警温度，会发出蜂鸣报警声；水泵是连续工作方式。

室内机面板示意图

安装须知

HS-C15机器，由北京赫斯远大科技有限公司专业工程师安装调试。

安装验收合格后，使用者未经北京赫斯远大科技有限公司同意，不能变更机器安装条件，包括电源系统、水路系统和制冷系统。

自安装验收之日起，由北京赫斯远大科技有限公司对该设备保修   1年。

附机附件：

联接水管：2根

用户手册：1本

北京赫斯远大科技有限公司

地址：北京市海淀区长春桥路5号新起点嘉园1号楼806室

邮编：100089

电话：010-8256 1087/86

传真：010-8256 1088

E-mail：info@hesiyuanda.com

Http://www.hesiyuanda.com

操作指南

开机前检查水位指示，是否在高、低线之间，否则将纯净水注入至水位指示线高位以下。

注水方法：打开室内机前上盖板（拧下仪器上盖板的4颗固定螺钉，向上抬起上盖板），拿开水箱盖，用纯净水加入水箱至水位高线以下。第一次注水时，将水箱注满。开启电源开关，水泵循环抽水，此时水箱水位下降，补充水至离水箱上沿约15厘米处，千万不要将水箱注满水或离水箱上沿太近，以免停机时水箱里的水会漫出。

开机顺序：

1、 启动水泵电源开关，温度计显示当前水温，水泵工作，水压表（W）指示当前出水口压力，可用仪器后部的水流旁路闸阀调节面板显示的水压。（注意：旁路阀不能关死，避免水泵损坏）

2、启动制冷开关，温度计分别设定控制水温,（出厂设定水温20℃，水温回差5℃）

a．  水温设定 ：

轻按“set”键一下,(数码闪烁)用“▲”或“▼”键增加或减小设定温度,设定完毕后会自动记忆并恢复显示现时温度。

b.   温度回差d设定 ：

长按“set”键直至“HC”参数出现，用“▲”或“▼”键改变显示参数至温度回差参数d，此时按住“set”键同时用“▲”或“▼”键增加或减小温度回差值。

c．  高温报警HS设定 ：

用“▲”或“▼”键改变显示参数至高温报警参数HS，此时按住“set”键同时用“▲”或“▼”键增加或减小设定的高温报警值。

d．  低温报警LS设定 ：

用“▲”或“▼”键改变显示参数至低温报警参数LS，此时按住“set”键同时用“▲”或“▼”键增加或减小设定的低温报警值。

e.   压缩机启动关闭延迟时间Pb设定 ：

用“▲”或“▼”键改变显示参数至压缩机启动关闭延迟时间参数Pb，此时按住“set”键同时用“▲”或“▼”键增加或减小压缩机启动或关闭延迟时间。

f.   温度校正CA设定 ：

用“▲”或“▼”键改变显示参数至温度校正参数CA, 此时按住“set”键同时用“▲”或“▼”键增加或减小实际的显示温度值。

g． 制冷/加热HC设定 ：

长按“set”键直至“HC”参数出现，此时按住“set”键同时用“▲”或“▼”键改变制冷C/加热H设定。（应确保是制冷C设定）

温度计自动退出设定状态，恢复显示当前实际水温

h.   故障显示 ：

E1：温度传感器故障；

HH：高温报警：水温等于或高于高温报警设定值；

LL：低温报警：水温等于或低于低温报警设定值；

设定值检查：

1、检查温度设定：按一下“set”键，此时显示的数值就是设定的温度值。

2、检查参数设定：长按“set”键直至“HC”参数出现，用“▲”或“▼”键改变显示参数HC→d→HS→LS→Pb→CA，查看对应显示的参数时，按“set”键显示该参数的设定值。

停机顺序：

1、关闭制冷（压缩机）开关

2、关闭水泵电源开关

注 意 事 项

HS-C15系统有多个保护功能，详述如下：

一、  水路系统

水泵过热，水泵自动保护，停转。

注意检查水位指示，保持水位在水位指示高低刻线之间。

清洁水箱可用水箱下部的排水阀和排水管排净水箱内的水；同理可用气柜后下部的排水阀和水管排净蒸发器水套（分水箱）里的水。

二、  制冷系统

制冷系统高低压保护，压缩机过热保护。

a、当高压高于2.5Mpa时，启动高压保护，此时提示应清洁室外冷凝器散热片，注意清除散热片灰尘时不要损伤散热片，可用清洁高压空气吹扫.高压恢复正常后,压缩机自动启动运行。

b、当水箱内水温低于10℃或高于45℃时，蜂鸣器报警，此时应检查水位和压缩机高低压表显示。冬季若室内温度低于10℃，刚开机时听到低温报警声可不在意，当运行后水温升至10℃以上后，报警声可自动停止。

注意观察：压缩机正常运转时，高压H应在1.1-2.4Mpa范围；

低压L应在0.2-0.7Mpa范围。

三、  电源系统

HS-C15的3相5线电源要求经过空气保险开关接入动力电源.其室内机和室外机的总电源接线在室内机电源控制盒内。

室 外 机 图

压 缩 机 制 冷 图

室 内 机 水 路 原 理 图

技 术 指 标

型    号：HS – C15

冷 冻 剂: R - 22

水箱体积：200升

电源电压：380伏 / 3PH / 50HZ

三相五线

制 冷 量：＞30 KW

水 流 量：5 L/min – 55 L/min

水 压 力：3.5 - 1.2 bar

温度设定范围：5 ℃ - 50 ℃；数字温度控制方式

3压缩机控制：启停控制

水流量旁路阀手动调节水位、水压显示

制冷系统高低压表显示；制冷机高低压保护

室内机柜体积：850（L）×800（W）×1000（H）mm

室外机柜体积：1505（L）×960（W）×757（H）mm

运输室内机重量：220kg,

运输室外机重量：290kg