运动粘度测定仪系列

一、技术参数：

执行标准：GB /T265、ISO3104、ASTM D445

适用范围：透明及不透明液体石油产品的运动粘度

试样数：2*12个试样

工作电压：AC 220V，50HZ

整机功率：2000W

检测方式：光电管检测，时间检测精度0.01秒

热敏电阻检测，时间检测精度0.01秒

冷却方式：以无水乙醇为冷媒介质

测温元件：PT100

工作温度：20℃～100℃

测试范围：0.5-500Cst,10-1000 Cst；

或100-2000Cst等

存储温度：-20℃～50℃

重量：120kg

外形尺寸：1300 ×400 ×900

显示屏：彩色液晶LCD 10.4”

显示分辨率：800×600

输入部件：金属键盘、轨迹球、触摸笔

温度浴： 能够保持恒温不变， 温度范围为20-120℃；温度稳定性±0.01℃；分辨率 0.01℃。采用硅树脂流为浴液介质，可以保持较长时间的使用，不用更换。

二、主要优点：

EKV110全自动运动粘度测定仪设计、制造、检验遵守GB/T265,ISO3104,ASTM D445等标准。适用于测量透明及不透明液体(包括原油轻重质燃料油润滑油添加剂等)的运动粘度。仪器不需人员随机操作,操作人员在放好油样后,设置油样编号和位置,启动测试，即可全自动完成自动进样、测试。操作界面简便,系统具有自检自诊,故障预报等优点。
●  仪器由测试主机、真空伺服箱、清洗伺服箱三大部件组成；仪器主要部件均采用进口材料，关键部件均采用进口器件，使仪器更稳定可靠。

●  仪器采用工控机加单片机的硬件系统，利用单片机实现恒温控制和粘度的测试，实时性高，使测试结果更精准，采用工控机作为总的系统控制，使仪器更可靠，工控机拥有1G内存，4G的硬盘，不仅运行速度快，而且数据存储量大。采用WindowsXP操作系统，全中文操作界面（可换成英文界面），方便用户操作，提供多种通讯接口（RS-232、USB和RJ-45等），可连接LIMS系统，可连接局域网浏览Internet。

●  操作界面由TFT液晶显示屏、触摸屏、金属防水键盘和轨迹球组成。
●  单恒温浴,双粘度计设计，恒温范围:20℃～100℃,全范围内可调。
●  运动粘度测量范围宽,每个粘度计均采用三个检测泡设计，具有100倍的粘度测量范围，仪器包含两支粘度计，每支粘度计在出厂前都利用美国凯能运动粘度标准油进行标定，仪器系统软件本身也有标定功能，用户也可以利用标准油进行标定，其中粘度计采用两种粘度计（热敏电阻检测方式和光电检测方式），使检测范围更宽。
●  自动进样配备两个进样托盘，每个进样托盘配备12个进样孔，用户可一次性装好24个油样进行试验；每个进样托盘可以进行预热，最高预热温度为70℃。

●  仪器试验过程：人工将试样置于托盘-托盘自动进样-自动寻样-自动抽样-自动恒温浸渍-自动粘度测试-自动清洗-自动吹干，然后自动做下一个试样，循环上述自动测试过程。

自动寻样：左右各一个进样托盘，用户可以在每个托盘放1-12个油样，根据输入试样杯号，仪器将自动寻样；

自动抽样：仪器将自动将试样杯顶起到粘度管的吸嘴，通过真空负压自动抽样，且自动抽到所检测泡的上限位后停止，用户也可以设置吸样的延迟时间；

自动恒温浸渍：仪器吸样后将油样保持在粘度管里，并浸渍到恒温浴。恒温浴的温度和试样的恒温浸渍时间由用户在试验前设置；

自动粘度测试：仪器自动浸渍完成后，将自动通大气开始自由下落，进行测试，自动检测液面位置，自动记录滴落时间，完成第一次测试后，将自动进行下一次测试。每个油样的测试次数由用户自行设置，2-4次。根据测试次数自动计算运动粘度并取平均值得出结果；

自动清洗：每测试完成一个油样检测后，利用压缩空气自动压入清洗剂自动进行清洗，清洗的时间和清洗次数也由用户在试验前由用户设置，清洗包括两路清洗A和清洗B，通常标配用一种清洗剂，用户可自行设置利用清洗A或清洗B或者清洗A、清洗B都选择；

自动吹干：在清洗完成后，仪器将利用压缩空气自动进行吹干，吹干次数和吹干的时间都由用户来设置，

以上是试验过程，每个状态系统都会显示；

●  工控机全程监控试验过程，系统具有自动诊断和故障报警功能，过热保护和断电保护功能。

三、仪器配置

| 标准配件清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物料编号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| 904006020007 | EKV110全自动运动粘度测定仪 | 1 |  |
| 804006010104 | 清洗真空伺服箱 | 1 |  |
| 110570400005 | 电源线 | 2 |  |
| 100120200969 | EKV110试验杯套 | 24 |  |
| 804006010055 | 运动粘度水银温度计(20℃) | 1 |  |
| 804006010051 | 运动粘度水银温度计(40℃) | 1 |  |
| 804006010052 | 运动粘度水银温度计(50℃) | 1 |  |
| 804006010053 | 运动粘度水银温度计(80℃) | 1 |  |
| 804006010054 | 运动粘度水银温度计(100℃) | 1 |  |
| 804006010056 | EKV110光电粘度管0.8组件 | 1 |  |
| 804006010049 | EKV110光电粘度管1.25组件 | 1 |  |
| 120010100067 | O型密封圈 | 10 |  |
| 120020500301 | EKV110上端密封垫 | 4 |  |
| 100030100030 | M10X1.0六角螺母 | 2 |  |
| 110700000001 | 触摸屏输入笔 | 1 |  |
| 130030000058 | 用户手册 | 1 |  |
| 150020000005 | 合格证 | 1 |  |
| 804006010108 | EKV110网线 | 1 |  |