PHG-3081型工业PH计

PHG-3081型工业pH计是我公司最新一代中（英）文微机型高档仪表，具有中(英)文显示、中（英）文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。本表为高智能化在线连续监测仪，由传感器和二次表两部分组成。可配三复合或两复合电极，以满足各种使用场所。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中PH值的连续监测。

仪器特点：全新版面设计，铸铝壳体，金属质感，打造高品位E时代化水仪表！

简单的菜单结构,文本式的人表对话： 与传统的仪表相比, DOG-2082功能增加了很多,但由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序;可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。

智能化：     采用高精度AD转换和单片机微处理技术，能完成pH值和温度的测量、温度自动补偿、仪表自检等多种功能。

可靠性：       元器件集成到一块线路板上, 没有了复杂的功能开关、调节旋钮和电位器。

双高阻输入：   采用最新器件，双高阻输入阻抗高达1012Ω，抗干扰能力强；

溶液接地：     消除地回路的干扰。

电流隔离输出： 采用光电耦合隔离技术，抗干扰能力强，可远传；

通讯接口：     可方便联入计算机进行监测和通讯。

自动温度补偿： 在0～99.9℃自动温度补偿。

防水防尘设计： 防护等级IP54，适宜户外使用。

采用菜单结构，类似微机操作，操作简单，操作步骤全程中文提示，可不用说明书，即可方便完成。多参数同屏显示：在同一屏幕上显示pH值、输入mV数（或输出电流）、温度、时间和状态等。

技术指标：

1、测量范围：                pH值 0～14.00pH，           精度  0.01pH；

温  度 0～99.9℃，           精度   0.1℃；

电位值 –1999.9～+1999.9mV， 精度   0.1mV；

2、自动温度补偿范围：        0～99.9℃ ，25℃为基准；

3、被测水样：                0～99.9℃，0.6MPa；

4、电子单元自动温度补偿误差：±0.03pH；

5、电子单元重复性误差：      ±0.02pH；

6、稳定性：                  ±0.02pH/24h；

7、输入阻抗：                ≥1012 Ω ；

8、时钟精度：                ±1分/月；

9、电流隔离输出：           0～10mA（负载<1.5 kΩ ）,

4～20 mA（负载<750 Ω ）；

10、输出电流误差：          ≤±1%FS ；

11、数据存储数量：          1个月（1点/5分钟）；

12、高低报警继电器：        AC220V，3A；

13、RS485通讯接口；        RS485或232（选配）

14、电源：                  AC220V±22V  ，50Hz±1Hz；

15、防护等级：              IP65；

16、外形尺寸：              146（长）×146（宽）×150（深）mm，

开孔尺寸：              138×138 mm；

17、重量：                  1.0kg ；

18、工作条件：              环境温度 0～60℃   相对湿度 <85%；

19、可配三复合或两复合电极。