EOX110 全自动汽油氧化安定性测定仪

一、技术参数

- 执行标准：GB/T 8018  ISO 7536  ASTM D525

- 测 试 浴：两组独立控制浴

- 浴    温：室温～100℃任意可调

- 压    力：0～1.6MPAa

- 显示精度：0.1℃

- 整机功率：2700W

- 主加热功率：1000 W

- 辅助加热功率：1500 W

- 工作温度：0～40℃

- 存储温度：-20～50℃

- 氧气进气管内径：￠6

- 外形尺寸：580×480×450

- 重量：50KG

二、主要优点

1）双控制系统：仪器采用工控机加单片机的硬件系统，利用单片机实现加热过程的控制和传感器数据的采集，使测试实时性高，测试结果更精准；采用工控机作为总的系统控制使仪器更可靠，工控机拥有256M内存，2G的硬盘，不仅运行速度块，而且数据存储量大。采用WindowsCE5.0操作系统，不仅方便用户操作（类似于PC机WindowsXP系统），由于WindowsCE属于嵌入式独立文件系统，这样又能避免受病侵袭的风险。软件采用全中文操作界面（可换成英文界面），通俗易懂。

2）多接口：为方便用户，提供多种通讯接口RS-232、USB和RJ-45等，可连接LIMS系统，可连接局域网，可浏览Internet；通过USB接口不仅可以直接升级系统软件，还可以导出试验结果数据；同时仪器提供了LPT打印接口，可以直接连接激光打印机直接打印出测试结果报告。

3）真彩显示：采用24位真彩色TFT液晶显示屏和触摸屏使用户更方便操作，同时也配备了鼠标和键盘。

4）金属浴：采用金属浴加热，实现更安全可靠的加热保护，而且用户操作和清洁更方便。

5）试验过程：人工装油样并紧固安装氧弹->自动第一次充氧到要求压力->自动放氧->自动第二次充氧到要求压力->自动判漏->手动将氧弹放入恒温金属浴->自动检测压力并记录时间->自动判断转折点->自动记录结果

a.    在紧固氧弹时，配备了专用扳手，仪器也配备了紧固氧弹时的卡套；在安装压力传感器方式采用快速插拔式接头，方便快捷；

b.    开始试验后，系统会自动第一次充氧，并检测压力到标准要求的压力范围；

c.    系统第一次充氧完成后将会自动放氧，放氧的速度已经利用内部的流量调节阀调整好，流速完全符合标准要求；为了避免放氧时产生的噪声，仪器还配备了消声器，使仪器在放氧时不会对操作人员或仪器附近人员产生声音的干扰；

d.    在放氧完成后系统自动进入第二次充氧，并检测压力到标准要求的压力范围；

e.    然后系统进行自动判断氧弹内氧气时否泄漏，如有泄漏系统会自动报警停止试验，操作人员重新检测氧弹；如无泄漏系统会提示判漏完成，可以手动将氧弹放入恒温浴；

f.    系统将自动检测压力，并实时描绘压力-时间曲线；

g.    根据压力检测自动判断转折点是否出现直到试验结束；

仪器在每个试验过程需要手动操作时，都将会给出声音及界面的提示；

6）自检自诊：仪器开机对电磁阀动作等进行自检。如果有某处故障或连接不正常，仪器发出蜂鸣声报警同时屏幕文字提示。仪器具备运行中错误警示功能。例如：试验时检测到渗漏将会提示，不能进入试验阶段；如金属浴恒温超出100±2℃时，系统不允许开始试验；

8）双独立氧弹：该仪器有两组氧弹，试验过程互相独立，互不影响；

9）高互换性测试氧弹：该仪器所使用的氧弹不仅在选材上采用了高级不锈钢SUS316，而且在加工上也是采用一体加工，使其耐压更高；另外氧弹的设计采用了ISO 7536标准设计，所以其适用性更广，可以直接与进口同类仪器的氧弹互换使用；在安全可靠方面也设计了防爆装置，压力超过3MPa时，防爆装将会自动泄压。

三、装箱单

| 序号 | 名称 | 规格/型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 试样杯 |  | 2套 |  |
| 2 | 氧弹 |  | 2套 |  |
| 3 | 氧弹密封圈 |  | 2个 |  |
| 4 | 氧气进气管 |  | 1根 |  |
| 5 | 压力校正装置 |  | 1套 |  |
| 6 | 水银温度计 | 95～130℃ | 1支 |  |
| 7 | 鼠标 |  | 1个 |  |
| 8 | 标准小键盘 |  | 1个 |  |
| 9 | 触摸屏输入笔 |  | 1支 |  |
| 10 | 保险丝管 |  | 2个 |  |
| 11 | 电源连接线 |  | 1根 |  |
| 12 | 用户手册 |  | 1本 |  |
| 13 | 合格证 |  | 1个 |  |