北京博远微纳科技有限公司  创立于2004年，是中国区第一家专注于研发、生产、销售溅射仪及扫描电镜的高新技术企业。公司集溅射仪，镀膜仪，扫描电镜，维护改造四位一体，拥有一支专业的工程师团队，并将溅射仪、镀膜仪系列产品的质量和性能提高到国际一流的水准。秉着为客户创造价值为核心理念，把客户的需求作为我们研发的起点。在过去的10多年间，博远微纳单在中国区已销售、服务超过1000位商业客户，累积销售近千台溅射仪、镀膜仪和扫描电镜等配套服务。

SD-160型离子溅射仪是采用二级（DC）直流溅射原理设计而成的离子溅射镀膜设备。二极（DC）直流溅射是一种最简单、可靠、经济的镀膜技术，是许多厂商提供的离子溅射仪的基础。

SD-160除了具有通常的基本结构外，它的特点是：配置有样品溅射室，真空显示表、溅射电流指示表、溅射电流调整控制器、微型真空阀、定时器。工作时结合内部自动控制电路很容易控制真空室压强、电离电流及选择所需的电离气体，获得最佳镀膜效果。

特殊设计的钟罩边缘橡胶密封圈，可保证长期使用不会出现影响样品溅射室真空度的玻璃钟罩“崩边”现象；陶瓷密封高压头比通常采用的橡胶密封更经久耐用。

根据电场中气体电离特性，采用大容量样品溅射真空室和相应面积溅射靶，使溅射镀层更均匀洁净。

此外SD-160应用高稳定性、高灵敏度电磁阀，采用双气路自动控制系统，更易实现对样品的保护以及对样品成膜品质的保证。特别适用于电镜实验室的SEM样品制备和新材料研究的电极制作。

目录

前言…………………………………………………………….…………..1

I 使用注意事项…………………………………………….……………...3

II 外形及部件名称………………………………………….…………….4

III 安装说明……………………………………………..…………….…..5

仪器的安装…………………………………………………………….5

靶的更换……………………………………………………………….6

IV 使用说明………………………………………………………..….…..6

- 参数设定……………………………………………….…..…….6

- 镀膜………………………………………………….………..….6

V 规格说明………………………………………………………..……....7

VI 经验分享…………………………………………………………...…..7

经验分享结论…………………………………………...……………..8

VII常见故障排除………………………………………………...………10

装箱清单……………………………………………………………….....11

I使用注意事项

- 请确保电源插座接触良好并且底线可靠接地！

虽然离子溅射仪的平均电流不大，但瞬时工作电流可能相对较高。

- 请确保离子溅射仪的工作电压稳定、正常！

我公司标准产品的工作电压范围为210V~250V(110V机型在100V~130V)

- 电源频率不匹配会导致仪器损坏！

仪器的使用频率为50HZ。

- 禁止私自对仪器进行拆卸改装！

本产品为精密仪器，拆卸不当可能发生真空系统漏气、设备短路等情况，造成仪器损坏和人员伤亡。

- 仪器连续工作时间不得连续使用超过15分钟！

二极DC溅射，靶的温度上升较快，非冷却溅射头不宜长时间加电工作，在一定高温下，溅射电流会随着温度的升高而衰减，降低溅射效率，甚至为零。

- 溅射仪在不工作时不要让真空室一直处于真空状态！

真空室一直处于真空状态，真空泵进气口处于负压，使得泵油倒灌样品室。

II外形及部件名称

前面板

后面板

泵和真空管道

III安装说明

仪器的安装

1、打开包装，检查仪器是否完好，附件是否齐全

2、清理样品室，检查样品室中是否有异物、粉尘，并清理干净。

3、将玻璃钟罩放在底盘槽内，盖好上盖。

4、把油污过滤器安装在泵的出气口，并用KF25的卡箍卡紧。

5、连接真空管道，将KF16端接仪器，KF25端接泵的进气口，并用卡箍卡紧。

6、将电磁阀的电源线和泵的引出端对插到一起。

7、把泵电源插在仪器后面板的泵电源插座上。

8、插上总电源线。

靶材的更换

IV使用说明

一、参数设定

1、初次使用时，将电流调节旋钮旋至最左端，针阀顺时针旋紧。

2、打开电源开关，电源指示灯亮，真空报警灯亮。

3、打开泵开关（泵的使用说明详见真空泵使用说明书）。

4、 将充放气开关向OUT拨动，此时真空泵工作，真空表持续升高，上升到2×10-1mbar时真空报警灯灭，上升至4×10-2mbar时趋于稳定。

5、按住手动开关，慢慢逆时针旋转针阀，将电流稳定在10Ma(根据用户反馈的参考值)，具体数值按样品实际情况。

6、将充放气开关IN拨动，待充气完成，提起上盖以保证充气充分，并关机。

二、镀膜

7、放入样品，选择溅射时间（重复2—4步）

8、按动自动溅射开关，开始溅射，待嘀嘀声后溅射结束。

9、将充放气开关向IN拨动，待充气完成，取出样品。

10、关机 。

V技术规格说明

| 样品仓尺寸 | φ150mm h120mm |
| --- | --- |
| 样品台 | 可放置1 2 个标准SEM样品座，高度可在30mm内调节 |
| 上部电极 | 靶直径5 0 mm，厚度0 .1mm |
| 溅射控制 | 最大电流5 0mA |
| 溅射面积 | φ5 0mm |
| 最高真空度 | ≤4×10-2mbar |
| 靶材 | 金靶、银靶、 铂靶 |
| 溅射速率 | 优于4 0nm/min (金靶） |
| 工作电压 | 220V, 50HZ |
| 输出最高电压 | -1600V |

VI经验分享

离子溅射镀膜是在部分真空的溅射室中辉光放电，产生正的气体离子；在阴极（靶）和阳极（试样）间电压的加速作用下，荷正电的离子轰击阴极表面，使阴极表面材料原子化；形成的中性原子，从各个方向溅出，射落到试样的表面，于是在试样表面上形成一层均匀的薄膜。所以说这种形成干涉膜的方法与湃澎霍夫蒸发的方法相似。

由于阴极表面被击出的材料主要是中性原子，如果离子碰撞的能量是低的，即在低的加速电压下，击出的原子数目是相当少的，可忽略不计；在高能离子的撞击下，即加速电压超过

500V，实际上每个离子能从靶材表面击出一个原子。从靶材表面溅出原子的速度，主要决定于靶材、加速电压，气压和气氛的性质。在试样表面上膜的增长速度，依赖于试样与靶的相对位置以及原子化的速度。溅射原子到达试样上的量，随着试样与靶材间距离平方的增加而降低。当试样的位置靠近和平行于靶的表面时，增长速度达到最大，是100nm/m的数量级。因此控制溅射膜厚可以用下列关系：

t=d2/v

式中

t-达到一定膜厚的时间；

d-试样与靶之间的距离；

v-所用电压；

k-常数，由实验来决定。

需要喷金的样品

a) 第一类样品是电子束敏感的样品，主要包括生物样品，塑料样品等。S EM中的电子束具有较高能量，在与样品的相互作用过程中，它以热的形式将部分能量传递给样品。如果样品是对电子束敏感的材料，那这种相互作用会破坏部分甚至整个样品结构。这种情况下，用一种非电子束敏感材料制备的表面镀层就可以起到保护层的作用，防止此类损伤；

b) 另一类样品是非导电的样品，由于样品不导电，其表面带有“电子陷阱”，这种表面上的电子积累被称为“充电”。为了消除荷电效应，可在样品表面镀一层金属导电层，镀层作为一个导电通道，将充电电子从材料表面转移走，消除荷电效应。在扫描电镜成像时，溅射材料增加信噪比，从而获得更好的成像质量。

c) 新材料研究的电极制作。

结论

⊙ 欲在单位时间内形成较厚的膜，真空度尽可能要低。

⊙ 欲获得颗粒度较小的膜，溅射时间尽可能短。

⊙ 欲获得较牢固的膜，溅射电流尽可能大。

VII常见故障排除

| 故障现象 | 判断与解决方法 |
| --- | --- |
| 溅射电流不稳定忽高忽低 | 阴极罩与靶的固定环距离过近。逆时针旋转阴极罩，调整间距。 （参考《安装指南》） |
| 真空过低 | 旋紧放气阀、检查玻璃钟罩是否放端正、上盖是否放端正。观察泵的油窗液面 |
| 使用一段时间后，溅射电流变小 | 检查靶材有无变色、破裂和油污等现象。前两者更换靶材；后者被油蒸汽污染，使用无水乙醇清洁，待干后方可抽真空。 |
| 使用一段时间后，真空过低 | 检查溅射室中或管道内是否有油，可用汽油清洗，方法咨询厂家 |

VIII开箱清单

- 离子溅射仪一台

- 使用说明书一份

- 电源线一条

- 备用保险管两个

- 油污过滤器一个

- 飞跃真空泵一台

- 电磁阀一个

- KF25卡箍一个

- KF16卡箍一个

10.真空管道一条

# Text boxes

注意：本产品为精密设备，请勿让非专业人士操作，使用过程中操作人员不得离开现场

真空腔体

玻璃钟罩

提手

阴极罩

上盖

密封胶圈

底盘

小帽

电流表

真空表

针阀

真空报警灯

充放气开关

总开关

计时器旋钮

手动溅射

自动溅射

电流调节旋钮

总电源

真空管道接口

进气口

保险

泵电源

油污过滤器

电磁阀对插

电磁阀

真空管道

KF16接口

样品台

出气口

进气口

阴极罩  将阴极罩逆时针旋转拆下

靶材 更换靶材

压靶环 将压靶环逆时针旋转拆下

感谢您购买本公司的产品，请在使用前仔细阅读使用安装说明书，并妥善保管。

本使用说明书并非质量保证书，对印刷错误的更正，所述信息谬误，以及产品的改进，均由本公司随时做出解释，恕不预先通知，修正内容将编入再版使用说明书中。