荧光法溶解氧在线分析仪

测量原理：

溶解氧测定仪采用荧光法测量溶解氧，传感器顶端覆盖了一层荧光物质，当传感器发出的蓝光照射到荧光物质时,荧光物质受到激发发出红光，由于氧分子可以带走能量（猝熄效应），所以激发的红光的时间和强度与氧分子的浓度成反比，通过计算可得出水中溶解氧的浓度。

主要特点：

- 传感器采用新型氧敏感膜，自带NTC温补功能，测量结果具有良好的重复性及稳定性；

- 测量时不会产生氧消耗，没有流速/搅动要求；

- 突破性的荧光技术，没有膜和电解液，基本无需保养；

- 内设自诊功能，保证数据准确；

- 出厂标定，一年无需校准，可现场标定；

- 数字化传感器，抗干扰能力强，传输距离远；

- 标准数字信号输出，可在无控制器的情况下实现和其他设备的集成和组网；

- 传感器现场安装方便快捷，实现即插即用。

典型应用：

- 污水处理厂调节池、生化池、出水等各工艺过程的DO在线监测；

- 自来水厂、地表水、各种工业生产过程用水、水产养殖等行业的DO在线监测。

技术参数：

| 测量范围 | 溶解氧：0-20 mg/L、0-20 ppm； 温度：0-45℃ |
| --- | --- |
| 测量精度 | 溶解氧：测量值±3%； 温度：±0.5℃ |
| 压力范围 | ≤0.3Mpa |
| 校准 | 空气自动校准、样品校准 |
| 传感器材料 | 机身：SUS316L + PVC（普通版），SUS316L镀钛 + PVC（海水版）；O型环：氟橡胶； 线缆：PVC |
| 电源 | 100-240VAC (50/60HZ) |
| 输出 | 3路4-20mA |
| 继电器 | 设置三路继电器，程序设定响应参数及响应值 |
| 通讯协议 | MODBUS RS485 |
| 存储温度 | -15到65℃ |
| 工作温度 | 0到45℃ |
| 尺寸 | 传感器：直径55mm*长度342mm 变送器：145*125*162mm(长*宽*高) |
| 重量 | 传感器：1.85KG；变送器：1.35KG |
| 防护等级 | 传感器：IP68/NEMA6P；变送器：IP65/ NEMA4X |
| 电缆长度 | 标配10米电缆，可延长至100米 |