单 位 ： 北京兰贝石恒温技术有限公司 北京市昌平区中关村生命科学园 电话：010-56545023 400-600-8767 传真：010-56545070 邮箱：66221981@163.com 网站： www.lanbeishi.com 联系人：罗先生

地  址 ：

联系人 ：

电  话 ：

传  真 ：

- E-mail ：

| - 交货地点Destination: | 需方指定地点 |
| --- | --- |
| - 付款方式Payment: | 款到发货 |
| - 交货期DeliveryDate: | 3-20个工作日 （视库存） |
| ⑷ 包装Packing: | 木箱包装 |
| ⑸ 运输费用Freightage: | 送货上门。 |
| ⑹ 保修期Guarantee: | 无偿保修期为到货后1年. |
| ⑺ 售后服务AfterService: | 若设备出现故障，我方接到报修电话后24小时内提供解决方案 |
| ⑻ 其它Others: |  |

本公司专业研发和生产稳定性试验箱，引进德国先进技术，采用合理的结构设计，选用进口优质部件，具有稳定、安全、可靠的品质。

1、采用最新的风道系统设计，箱体内不同位置的温湿度均匀性好；

2、欧洲原装进口全封闭工业压缩机，高效能，低噪音，保证设备长期连续运行；

3、欧洲原装进口温湿度一体传感器，灵敏度高，年漂移低，直接检测湿度，无需维护。

4、进口温湿度控制器，感应快，系统误差小；

5、内胆材质全镜面不锈钢304，无污染源易清洁；

满足ICH2003 Q1A(R2)、CP2015

(1) 加速试验： 40℃±2℃ / 75%RH±5%RH

(2) 中间条件： 30℃±2℃ / 65%RH±5%RH

(3) 长期试验： 25℃±2℃ / 60%RH±5%RH 或 30℃±2℃ / 65%RH±5%RH
执行标准： GB10586-2006

| 产品名称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 出厂价（元） | 优惠价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药品稳定性试验箱 | Labonce-720GS | 台 | 1 |  |  |  |
| 药品稳定性试验箱 | Labonce-1000GS | 台 | 1 |  |  |  |
| 药品稳定性试验箱 | Labonce-1500GS | 台 | 1 |  |  |  |
| 药品稳定性试验箱 | Labonce-2000GS | 台 | 1 |  |  |  |
| 药品稳定性试验箱 | Labonce-3000GS | 台 | 1 |  |  |  |
| 发票 | 16%专票 |  |  |  |  |  |

| - 名称 | 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 药品稳定性试验箱 | - 内部容积: 800L~3000L - 控温范围: 10～65℃,控温波动:±0.5℃,温度偏差: ±1.0℃； - 控湿范围: 40～95%RH,控湿波动:±3.0%RH,湿度偏差: ±3.0%RH； - 温湿控制器:原装进口彩色触摸屏控制器,5英寸以上,程序控制,带三级权限密码； - 湿度传感器:原装进口VAISALA电容式湿度传感器,直接检测,无需维护； - 制冷压缩机:原装进口全封闭压缩机,长寿命,低噪音； - 数据打印: 能打印设备的型号及编号,能同时打印温度湿度值及曲线； - 数据存储: 能存储5年以上温度湿度值； - 现场报警: 现场温湿度偏差声光报警,独立超温报警； - 远程报警: 远程手机短信报警(带断电报警),多台设备可共用一张手机卡； - 箱体材质: 内胆材质为镜面不锈钢304,外壳材质为优质钢板喷塑； - 双门结构: 内置一块钢化玻璃门,便于观察；外门全封闭,屏蔽外界光线影响； - 双重保护: 配置双保险防干烧保护系统；配置独立超温保护系统,可自动切断电源； - 安全装置: 压缩机过热保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护和风机过热保护。 - 安装电源： AC 220V±10% 50HZ； - 环境温度： +5-35℃ |  |

| 名称 | 药品稳定性试验箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | Labonce-720GS | Labonce-1000GS |
| 控温范围 | 10～65℃ |  |
| 控温波动 | ±0.5℃ |  |
| 温度偏差 | ±1.0℃ |  |
| 湿度范围 | 40～95%RH |  |
| 湿度偏差 | ±3.0%RH |  |
| 温湿控制方式 | 平衡调温调湿方式 |  |
| 制冷系统 | 进口全封闭压缩机（DANFOSS-SECOP） |  |
| 湿度传感器 | 进口电容式湿度传感器（VAISALA） |  |
| 控制器 | 进口彩色触摸屏控制器（TEMI1000） （带有三级密码，能打印设备型号及编号，满足数据完整性和一致性的要求） |  |
| 数据打印 | 针式微型打印机（记录的数据可长期保存，记录频率可调） |  |
| 数据备份 | SD卡存储（能存储5 年以上的电子文本数据） |  |
| 远程报警 | 手机短信报警（需方自备移动手机卡一张，长期插在设备里） |  |
| 偏差报警 | 温湿度上下限偏差报警 |  |
| 二重保护 | 独立超温保护系统 |  |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |  |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |  |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |  |
| 玻璃门 | 带内置玻璃门 |  |
| 水箱 | 外置水箱 |  |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |  |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护 |  |
| 最大功率（kW） | 2.5 | 3.0 |
| 容积 (L) | 800 | 1000 |
| 内部尺寸(mm) W×D×H | 1200×510×1300 | 1400×510×1400 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 1350×870×1880 | 1560×870×1980 |
| 搁板(标配) | 4 | 4 |
| 备注1 | 带直径 25mm 的测试孔，带门锁，带移动脚轮 |  |
| 备注2 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |  |

| 名称 | 药品稳定性试验箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | Labonce-1500GS | Labonce-2000GS |
| 控温范围 | 10～65℃ |  |
| 控温波动 | ±0.5℃ |  |
| 温度偏差 | ±1.0℃ |  |
| 湿度范围 | 40～95%RH |  |
| 湿度偏差 | ±3.0%RH |  |
| 温湿控制方式 | 平衡调温调湿方式 |  |
| 制冷系统 | 进口全封闭压缩机（DANFOSS-SECOP） |  |
| 湿度传感器 | 进口电容式湿度传感器（VAISALA） |  |
| 控制器 | 进口彩色触摸屏控制器（TEMI1000） （带有三级密码，能打印设备型号及编号，满足数据完整性和一致性的要求） |  |
| 数据打印 | 针式微型打印机（记录的数据可长期保存，记录频率可调） |  |
| 数据备份 | SD卡存储（能存储5 年以上的电子文本数据） |  |
| 远程报警 | 手机短信报警（需方自备移动手机卡一张，长期插在设备里） |  |
| 偏差报警 | 温湿度上下限偏差报警 |  |
| 二重保护 | 独立超温保护系统 |  |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |  |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |  |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |  |
| 玻璃门 | 带内置玻璃门 |  |
| 水箱 | 外置水箱 |  |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |  |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护 |  |
| 最大功率（kW） | 3.2 | 3.5 |
| 容积 (L) | 1500 | 2000 |
| 内部尺寸(mm) W×D×H | 1500×710×1400 | 1500×970×1380 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 1650×1070×1980 | 1650×1340×1980 |
| 搁板(标配) | 4 | 4 |
| 备注1 | 带直径 25mm 的测试孔，带门锁，带移动脚轮 |  |
| 备注2 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |  |

| 名称 | 药品稳定性试验箱 |
| --- | --- |
| 型号 | Labonce-3000GS |
| 控温范围 | 10～65℃ |
| 控温波动 | ±0.5℃ |
| 温度偏差 | ±1.0℃ |
| 湿度范围 | 40～95%RH |
| 湿度偏差 | ±3.0%RH |
| 温湿控制方式 | 平衡调温调湿方式 |
| 制冷系统 | 进口全封闭压缩机（DANFOSS-SECOP） |
| 湿度传感器 | 进口电容式湿度传感器（VAISALA） |
| 控制器 | 进口彩色触摸屏控制器（TEMI1000） （带有三级密码，能打印设备型号及编号，满足数据完整性和一致性的要求） |
| 数据打印 | 针式微型打印机（记录的数据可长期保存，记录频率可调） |
| 数据备份 | SD卡存储（能存储5 年以上的电子文本数据） |
| 远程报警 | 手机短信报警（需方自备移动手机卡一张，长期插在设备里） |
| 偏差报警 | 温湿度上下限偏差报警 |
| 二重保护 | 独立超温保护系统 |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |
| 玻璃门 | 带内置玻璃门 |
| 水箱 | 外置水箱 |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护 |
| 最大功率（kW） | 3.8 |
| 容积 (L) | 3000 |
| 内部尺寸(mm) W×D×H | 1600×1100×1700 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 1750×1650×2030 |
| 搁板(标配) | 4 |
| 备注1 | 带直径 25mm 的测试孔，带门锁，带移动脚轮 |
| 备注2 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |