单 位 ： 北京兰贝石恒温技术有限公司 北京市昌平区中关村生命科学园 电话：010-56545023 400-600-8767 传真：010-56545070 邮箱：66221981@163.com 网站： www.lanbeishi.com 联系人：罗先生

地  址 ：

联系人 ：

电  话 ：

传  真 ：

- E-mail ：

| - 交货地点Destination: | 需方指定地点 |
| --- | --- |
| - 付款方式Payment: | 款到发货 |
| - 交货期DeliveryDate: | 3-20个工作日 （视库存） |
| ⑷ 包装Packing: | 木箱包装 |
| ⑸ 运输费用Freightage: | 送货上门。 |
| ⑹ 保修期Guarantee: | 无偿保修期为到货后1年. |
| ⑺ 售后服务AfterService: | 若设备出现故障，我方接到报修电话后24小时内提供解决方案 |
| ⑻ 其它Others: |  |

本公司专业研发和生产稳定性试验箱，引进德国先进技术，采用合理的结构设计，选用进口优质部件，具有稳定、安全、可靠的品质。

1、采用最新的风道系统设计，箱体内不同位置的温湿度均匀性好；

2、欧洲原装进口全封闭工业压缩机，高效能，低噪音，保证设备长期连续运行；

3、欧洲原装进口温湿度一体传感器，灵敏度高，年漂移低，直接检测湿度，无需维护。

4、进口温湿度控制器，感应快，系统误差小；

5、内胆材质全镜面不锈钢304，无污染源易清洁；

满足ICH2003 Q1A(R2)、CP2015

(1) 加速试验： 40℃±2℃ / 75%RH±5%RH

(2) 中间条件： 30℃±2℃ / 65%RH±5%RH

(3) 长期试验： 25℃±2℃ / 60%RH±5%RH 或 30℃±2℃ / 65%RH±5%RH
执行标准： GB10586-2006

| 产品名称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 出厂价（元） | 优惠价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药品稳定性试验箱 | Labonce-150SD | 台 |  |  |  | 单压缩机 |
| 药品稳定性试验箱 | Labonce-250SD | 台 |  |  |  | 单压缩机 |
| 药品稳定性试验箱 | Labonce-400SD | 台 |  |  |  | 单压缩机 |
| 药品稳定性试验箱 | Labonce-500SD | 台 |  |  |  | 单压缩机 |
| 发票 | 16%专票 |  |  |  |  |  |

| - 名称 | - 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 药品稳定性试验箱 | - 内部容积: 150L~250L - 控温范围: 0～65℃,控温波动:±0.5℃,温度偏差: ±2.0℃； - 控湿范围: 40～95%RH,控湿波动:±3.0%RH,湿度偏差: ±3.0%RH； - 温湿控制器: 原装进口数显表控制器，感应灵敏，系统误差小； - 湿度传感器: 原装进口VAISALA电容式湿度传感器,直接检测,无需维护； - 制冷压缩机: 原装进口全封闭压缩机,长寿命,低噪音； - 数据打印: 具备符合GMP要求的数据采集系统，标配针式打印机； - 数据存储: U盘存储，能存储一年以上温度湿度值； - 现场报警: 现场温湿度偏差声光报警,独立超温报警； - 箱体材质: 内胆材质为镜面不锈钢304,外壳材质为优质钢板喷塑； - 双重保护: 配置双保险防干烧保护系统；配置独立超温保护系统,可自动切断电源； - 安全装置: 压缩机过热保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护和风机过热保护。 - 安装电源: AC 220V±10% 50HZ； - 工作环境： +5-35℃ - 远程报警: 标配远程报警端口，可选配远程手机短信报警(带断电报警)(选配)； |  |

| - 名称 | - 技术要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 药品稳定性试验箱 | - 内部容积: 400L~500L - 控温范围: 10～65℃,控温波动:±0.5℃,温度偏差: ±2.0℃； - 控湿范围: 40～95%RH,控湿波动:±3.0%RH,湿度偏差: ±3.0%RH； - 温湿控制器: 原装进口数显表控制器，感应灵敏，系统误差小； - 湿度传感器: 原装进口VAISALA电容式湿度传感器,直接检测,无需维护； - 制冷压缩机: 原装进口全封闭压缩机,长寿命,低噪音； - 数据打印: 具备符合GMP要求的数据采集系统，标配针式打印机； - 数据存储: U盘存储，能存储一年以上温度湿度值； - 现场报警: 现场温湿度偏差声光报警,独立超温报警； - 箱体材质: 内胆材质为镜面不锈钢304,外壳材质为优质钢板喷塑； - 双重保护: 配置双保险防干烧保护系统；配置独立超温保护系统,可自动切断电源； - 安全装置: 压缩机过热保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护和风机过热保护。 - 安装电源: AC 220V±10% 50HZ； - 工作环境： +5-35℃ - 远程报警: 标配远程报警端口，可选配远程手机短信报警(带断电报警)(选配)； |  |

| 名称 | 药品稳定性试验箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | Labonce-150SD | Labonce-250SD |
| 控温范围 | 0～65℃ |  |
| 控温波动 | ±0.5℃ |  |
| 温度偏差 | ±2.0℃ |  |
| 湿度范围 | 40～95%RH |  |
| 湿度偏差 | ±3.0%RH |  |
| 温湿控制方式 | 平衡调温调湿方式 |  |
| 制冷系统 | 进口全封闭压缩机（DANFOSS-SECOP） |  |
| 湿度传感器 | 进口电容式湿度传感器（VAISALA） |  |
| 控制器 | 原装进口数显表控制器（ST90） |  |
| 数据打印 | 针式微型打印机（记录的数据可长期保存,记录频率可调） |  |
| 数据备份 | U盘存储（能保存一年以上的电子文本数据,可参看全程曲线图谱） |  |
| 偏差报警 | 温湿度上下限偏差报警 |  |
| 二重保护 | 独立超温保护系统 |  |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |  |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |  |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |  |
| 水箱 | 外置水箱 |  |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |  |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护 |  |
| 最大功率（kW） | 1.2 | 1.5 |
| 容积 (L) | 150 | 250 |
| 内部尺寸(mm)W×D×H | 600×405×630 | 600×500×830 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 760×830×1500 | 760x870x1650 |
| 搁板(标配) | 3 | 3 |
| 备注1 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |  |

| 名称 | 药品稳定性试验箱 |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | Labonce-400SD | Labonce-500SD |
| 控温范围 | 10～65℃ |  |
| 控温波动 | ±0.5℃ |  |
| 温度偏差 | ±2.0℃ |  |
| 湿度范围 | 40～95%RH |  |
| 湿度偏差 | ±3.0%RH |  |
| 温湿控制方式 | 平衡调温调湿方式 |  |
| 制冷系统 | 进口全封闭压缩机（DANFOSS-SECOP） |  |
| 湿度传感器 | 进口电容式湿度传感器（VAISALA） |  |
| 控制器 | 原装进口数显表控制器（ST90） |  |
| 数据打印 | 针式微型打印机（记录的数据可长期保存,记录频率可调） |  |
| 数据备份 | U盘存储（能保存一年以上的电子文本数据,可参看全程曲线图谱） |  |
| 偏差报警 | 温湿度上下限偏差报警 |  |
| 二重保护 | 独立超温保护系统 |  |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |  |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |  |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |  |
| 水箱 | 外置水箱 |  |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |  |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护 |  |
| 最大功率（kW） | 2.0 | 2.2 |
| 容积 (L) | 400 | 500 |
| 内部尺寸(mm)W×D×H | 680×600×930 | 680×680×1080 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 840×970×1750 | 840×1050×1850 |
| 搁板(标配) | 3 | 4 |
| 备注1 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |  |