单 位 ： 北京兰贝石恒温技术有限公司 北京市昌平区中关村生命科学园 电话：010-56545023 400-600-8767 传真：010-56545070 邮箱：66221981@163.com 网站： www.lanbeishi.com 联系人：罗先生

地  址 ：

联系人 ：

电  话 ：

传  真 ：

- E-mail ：

| - 交货地点Destination: | 需方指定地点 |
| --- | --- |
| - 付款方式Payment: | 款到发货 |
| - 交货期DeliveryDate: | 3-20个工作日 （视库存） |
| ⑷ 包装Packing: | 木箱包装 |
| ⑸ 运输费用Freightage: | 送货上门。 |
| ⑹ 保修期Guarantee: | 无偿保修期为到货后1年. |
| ⑺ 售后服务AfterService: | 若设备出现故障，我方接到报修电话后24小时内提供解决方案 |
| ⑻ 其它Others: |  |

本公司专业研发和生产稳定性试验箱，引进德国先进技术，采用合理的结构设计，选用进口优质部件，具有稳定、安全、可靠的品质。

1、采用最新的风道系统设计，箱体内不同位置的温湿度均匀性好；

2、欧洲原装进口全封闭工业压缩机，高效能，低噪音，保证设备长期连续运行；

3、欧洲原装进口温湿度一体传感器，灵敏度高，年漂移低，直接检测湿度，无需维护。

4、进口温湿度控制器，感应快，系统误差小；

5、内胆材质全镜面不锈钢304，无污染源易清洁；

满足ICH2003 Q1A(R2)、CP2015

(1) 加速试验： 40℃±2℃ / 75%RH±5%RH

(2) 中间条件： 30℃±2℃ / 65%RH±5%RH

(3) 长期试验： 25℃±2℃ / 60%RH±5%RH 或 30℃±2℃ / 65%RH±5%RH
执行标准： GB10586-2006

| 产品名称 | 型 号 | 单 位 | 数 量 | 出厂价（元） | 优惠价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 药品强光稳定性试验箱 | Labonce-150TPS | 台 | 1 |  |  | 单层光照 |
| 药品强光稳定性试验箱 | Labonce-250TPS | 台 | 1 |  |  | 双层光照 |
| 药品强光稳定性试验箱 | Labonce-500TPS | 台 | 1 |  |  | 四套独立光源 |
| 药品强光稳定性试验箱 | Labonce-800TPS | 台 | 1 |  |  | 八套独立光源 |
| 发票 | 16%专票 |  |  |  |  |  |

| - 名称 | - 技术要求 | - 数量 |
| --- | --- | --- |
| - 药品稳定性试验箱 | - 内部容积: 150L~800L - 控温范围: 15～50℃,控温波动:±0.5℃,温度偏差: ±2.0℃(同一层面)； - 可见光范围: 100～8000LUX；总照度不低于1.2×106Lux·hr； - 近紫外范围: 0.84～5w/m²；近紫外能量不低于 200w•hr/m²； - 近紫外波长: 320～400nm； - 照度控制: 温度,可见光,近紫外这三个参数在控制器上直接设定控制； - 照度打印: 能同时打印温度,可见光,近紫外三个值； - 三种控制器: 原装进口温度控制器, 原装进口可见光控制器, 原装进口近紫外控制器； - 照度传感器: 配可见光传感器和近紫外传感器； - 制冷压缩机: 原装进口全封闭压缩机,长寿命,低噪音； - 数据打印: 能打印温度值,可见光值和近紫外值； - 数据存储: 能存储1年以上温度值,可见光值,近紫外值； - 现场报警: 现场温度偏差声光报警,独立超温报警； - 箱体材质: 内胆材质为镜面不锈钢304,外壳材质为优质钢板喷塑； - 双重保护: 配置防超温保护系统；配置独立超温保护系统,可自动切断电源； - 安全装置: 压缩机过热保护、压缩机超压保护、压缩机过载保护和风机过热保护; - 安装电源: AC 220V±10% 50HZ； - 环境温度： +5-35℃ - 远程报警: 可选配远程短信报警(带断电报警),多台设备可共用一张手机卡(选配)； |  |

| 名称 | 药品强光稳定性试验箱(ICHQ1B，药典2015版) |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | Labonce-150TPS | Labonce-250TPS |
| 控温范围 | 15～50℃ | 15～50℃ |
| 控温波动 | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| 温度偏差 | ±2.0℃ | ±2.0℃ |
| 光照范围 | 100～8000LUX/总照度不低于1.2×106Lux·hr | 100～8000LUX/总照度不低于1.2×106Lux·hr |
| 近紫外范围 | 0.84～5 w·hr/m2/近紫外能量不低于200w·hr/m2 | 0.84～5 w·hr/m2/近紫外能量不低于200w·hr/m2 |
| 光源种类 | 可见光和近紫外320～400nm | 可见光和近紫外320～400nm（两套PHLIPS） |
| 光源控制 | 直接设定 | 直接设定 （两套） |
| 照度测量 | 标配光照度和近紫外辐照传感器 | 标配光照度和近紫外辐照传感器（两套） |
| 数据备份 | 存储温度,光照度,紫外辐照度 | 存储温度,光照度,紫外辐照度（两套） |
| 数据记录 | 打印日期,温度,光照度,紫外辐照度 | 打印日期,温度,光照度,紫外辐照度 （两套） |
| 温控制方式 | 平衡调温方式 |  |
| 制冷系统 | 进口全封闭压缩机 SECOP |  |
| 控制器 | 进口光照控制器 MAC |  |
| 二重保护 | 独立超温保护系统 |  |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |  |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |  |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |  |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |  |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护 |  |
| 最大功率（kW） | 1.0 | 1.5 |
| 内部尺寸(mm) W×D×H | 650×500×500 | 650×500×830 |
| 外形尺寸(mm) W×D×H | 800×700×1150 | 760×870×1650 |
| 搁板(标配) | 1 | 2 |
| 备注 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |  |

| 名称 | 药品强光稳定性试验箱(数显表) |  |
| --- | --- | --- |
| 型号 | Labonce-500TPS | Labonce-800TPS |
| 控温范围 | 15～50℃ | 15～50℃ |
| 控温波动 | ±1.0℃ | ±1.0℃ |
| 温度偏差 | ±2.0℃（同一层面） | ±2.0℃（同一层面） |
| 光照范围 | 100～8000LUX，总照度不低于1.2×106Lux·hr | 100～8000LUX，总照度不低于1.2×106Lux·hr |
| 近紫外范围 | 0.84～5w /m2，近紫外能量不低于200w·hr/m2 | 0.84～5w /m2，近紫外能量不低于200w·hr/m2 |
| 光源种类 | D65荧光灯和近紫外320～400nm | D65可见光和近紫外320～400nm |
| 光源控制 | 4套光源独立控制，8只光照独立变频器（可见光4只，近紫外4只） | 8套光源独立控制，8套光照独立变频器（可见光8只、近紫外8只） 可见光和近紫外独立变频控制 , 分层调频 |
| 照度测量 | 标配一套光照度和近紫外辐照传感器（1套） （用来定期测试每一套光源系统照度） |  |
| 数据备份 | 存储温度,光照度,紫外辐照度（1套） |  |
| 数据记录 | 打印日期,温度,光照度,紫外辐照度（1套） |  |
| 温控制方式 | 平衡调温方式 |  |
| 制冷系统 | 进口全封闭压缩机（SECOP） |  |
| 控制器 | 进口温度控制器（ST590） |  |
| 二重保护 | 独立超温保护系统 |  |
| 工作环境温度 | ＋5～35℃ |  |
| 内胆材质 | 镜面不锈钢304 |  |
| 外壳材质 | 钢板喷塑 |  |
| 电源 | AC 220V±10% 50HZ |  |
| 安全装置 | 压缩机过热、风机过热、超温、压缩机超压、过载保护 |  |
| 最大功率（kW） | 2.0 | 2.5 |
| 内部尺寸(mm)W×D×H | 680×680×1070 | 1200×510×1300 |
| 外形尺寸(mm)W×D×H | 840×1050×1850 | 1350×800×1800 |
| 搁板(标配) | 4 | 4 |
| 备注 | 请确认该型号试验箱的外形尺寸能够顺利通过电梯、楼道、门，实验室有足够的摆放空间 |  |

500TPS