目 录

一、前 言	2

二、功能简介	3

三、主要特点	3

四、技术指标	3

五、仪器电气连接	4

六、现场单元介绍	6

七、显示仪表介绍	7

1、测量界面	7

2、设置界面	7

3、仪器信息	11

4、电流输出设定	12

八、仪器安装与调试	12

1、安装注意事项	12

2、仪器安装	12

九、仪器校准	13

十、注意事项	15

# 一、前 言

感谢您使用本公司产品！

为使您尽快熟练操作本产品，我们随机配备了内容详细的使用说明书，从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、产品性能以及安全注意事项等各方面的知识。在第一次使用产品之前，请务必仔细阅读，以便您更好的使用该产品。在编写本说明书时，我们非常小心和严谨，并认为说明书中所提供的信息是正确可靠的，然而难免会有错误和疏漏之处，请您多加包涵并热切欢迎您的指正。

本公司保留对产品使用功能进行改进和升级的权力，在使用过程中如果发现产品其功能、外观与说明书介绍差异之处，请以产品的实际功能为标准。在产品的使用过程中如发现问题，请您拨打我们的客服电话，谢谢合作！

客服电话：400-002-6218

0371-67665768

# 二、功能简介

在线氧中氢分析仪是采用进口电化学传感器的氢气检测仪表，它具有卓越的稳定性、重现性和精度。

发电厂的氢冷机组通过氢冷可以有效地降低发电机绕组的热损耗从而提高发电效率。绕组阻抗引起的损耗称为通风损耗，即使被油气、水和空气轻微污染的发电机，其通风损耗也会增加。有资料表明氢纯度下降1%，损耗增加12%，因此提高氢纯度意味着降低生产成本。氢纯度下降及水分含量增加时，还会给发电机的安全运行带来隐患。

石油化工生产的混合气体中氢含量的测定对裂解工艺、加氢工艺等具有十分重要的意义，氢中氧含量直接影响产品关键性能的指标。此外合成氨工业中对氢纯度的测量也必不可少。

推荐应用：发电厂氢冷机组，制氢站，石油加工，合成氨工业，冶金工业，电子工业。

# 三、主要特点

| ● 采用进口电化学传感器 | ● 液晶显示、中文菜单，易于维护 |
| --- | --- |
| ● 提供多种信号输出 | ● 用户可现场执行校准，从而保证现场的可靠使用 |
| ● 支持气体预处理功能 | ● 气体稳压、流量调节指示 |

# 四、技术指标

| 传 感 器 | 原装进口电化学传感器 |
| --- | --- |
| 量 程 | 0~4%（1~4%可选，可按用户要求定制） |
| 典型精度 | ±0.01% |
| 重 现 性 | ±0.02% |
| 样气流量 | 100~200mL/min |
| 响应速度 | 10~15秒 |
| 工作温度 | -20℃~50℃ |
| 工作压力 | 0.1~1.0Mpa |
| 信号输出 | 4~20mA(0~21%或自定义)，±0.05mA 300Ω |
| 显 示 | LCD远程显示 |
| 报警输出 | 1路高报警空接点输出 |
| 电 源 | 220VAC±10% 50Hz 功率≤20W |
| 附 件 | 齐纳型安全栅 |
| 进出气口连接 | φ6、φ8、φ10转接 |
| 显示单元尺寸： | 外型144×108×135 开孔139×101 |
| 现场测量单元尺寸 | 300×380×70 |

# 五、仪器电气连接

图1

注：

- 安全栅要按图正确连接

- 显示单元与现场传感器的连接推荐采用3×0.5屏蔽线

图2

图3 显示表接线端子示意图

图4 显示表

# 六、现场单元介绍

图5 现场测量单元外形图

注1：

- 进气球阀

- 稳压阀过滤装置

- 纯度变送器

- 转子流量计

- 出气球阀

注2：

- 进出气管道φ6、φ8、φ10不锈钢焊接管

# 七、显示仪表介绍

## 1、测量界面

图6

此界面为默认主界面，在该界面下可以看到测量参数，被测量的气体纯度低报（在“报警设定”界面中设置相关参数）范围时，超出范围的同时开始报警输出。

当标气浓度值与测量示值有较小偏差时可设置校准参数。在测量界面按上、下键，进入“设置校准参数”界面如图7，按左、右键移动光标，上、下键修改数值，输入校准参数，例如：98.00%的标气，测量值为97.97%，则输入+0.03%(98%-97.97%=0.03%)。输入完成后按“OK”键保存退出，“ESC”键取消退出。

图7

## 2、设置界面

在测量界面按动“ESC”键，打开设置菜单：

图8

光标默认选中“报警设定”选项，通过按动左、右键对光标进行移动，从而选择需要的菜单，再按“OK”键，可对该菜单进行相关参数的设置。下面我们对每一项依次进行介绍。

（1）报警设定

选中“报警设定”选项后，按“OK”键进入“报警设定”界面，如下图：

图9

高报：当测量气体的纯度高于设定值时，报警（报警输出继电器闭和）。

低报：当测量气体的纯度低于设定值时，报警（报警输出继电器闭和）。

按左、右键移动光标，上、下键对各选项进行修改。修改完成后，按“OK”保存退出，“ESC”不保存退出。例如对“高报”选项的修改：按左、右键将光标定位在“高报”选项处，利用上、下键修改高报值，设定完成后“OK”键保存退出。

（2）仪表校准

当仪器偏差过大时或不同点偏差不一致时，可采用仪表校准，但仪表校准要求很高，不正确操作会导致仪表测量混乱，一般建议用户经培训后，才能进行校准。

（选中“仪表校准”后，按“OK”键后，将提示要求输入密码，见图11）

图10

图11

按“左”、“右”键移动光标，“上”、“下”键可修数字，输入正确的密码后，按“OK”键即可进入“仪表校准”界面，如图13所示，若背景气体为N2见图14。

若需修改密码，在图11界面上按上、下键进入密码修改状态，输入原密码，输入完成后按“OK”键，进入图12界面，输入新密码，完成后按“OK”键保存退出。

初始密码：0000

图12

在此界面下按“OK”进入标定界面

图13

在该界面中可以标定H2的百分比含量和电压的对应关系。第一列为“有效（Valid）”

或“无效（NoUse）”状态，第二列为H2的百分比含量，第三列为H2的百分比含量所对应

的电压。如果要修改其中的数据有两种方法可以实现，即手工输入数据方式及自动气体标定方式。

手工输入数据方式：

在该方式下，可以通过“上”、“下”键来选择要修改的行，按“OK”键选定，这时光标停留在该行的第一列，按左、右键移动光标，上、下键修改数据。

自动气体标定方式：

光标选中Valid或NoUse如图14，按“OK”键，进入自动标定界面图15，标定完成界面如图16，此时按“OK”键保存，“ESC”键退出。在标定仪器时，需将标气流量调整到合适的大小，流量大小与实际测量值相当。最好重复标定几次，确定仪器内部气体已经全部置换完成。

图14

（正在读取标准气体的电压值）

图15

（当读取到的标准气体的电压值三次相差不多或相等时，标定完成）

图16

## 3、仪器信息

选中“仪器信息”选项后，按“OK”键进入，可以看到仪器的“出厂编号”、“出厂日期”和“软件版本”，查看完毕按“ESC”键退出，如图所示。

图17

图18

## 4、电流输出设定

进入“仪器信息”菜单，在此菜单下，同时按“左”、“右”键，进入电流输出设定菜单，按左、右键移动光标，上、下键对各选项进行修改。按用户要求与对方DCS的量程一定要保持一致，修改完成后，按“OK”保存退出，“ESC”不保存退出。

# 八、仪器安装与调试

## 1、安装注意事项

（1）不要将设备安装在受到振动和冲击的结构上。

（2）不要将设备放置在靠近设有过多热源的区域。

（3）不要将设备安装在有阳光直射的区域。

（4）不要将设备安装在妨碍仪器维护地方。

## 2、仪器安装

（1）根据安装孔的尺寸，在墙上或者任何平坦的安装表面上钻4个固定孔

注意：观察仪器面板上面的转子流量计，确定上下方向。

（2）从随机配的进出气转接头中选择合适一种，一端连接到仪器的进出气口上，另外一端与样气接口压接起来。

（3）根据接线图，将四芯电缆接好引至显示表安装的位置，并做好标识。

（4）将显示表安装合适的位置，并用配套的支架将显示表固定好。

（5）将安全栅固定在轨道槽上，注意：安全栅必须正确接地，并安装在安全区域。

（6）根据前面的电气接线说明将线连接好。错误的接线会造成仪器永久性损坏。

（7）全部连接完后，可以通气进行密封测试。

（8）通入样气，调节到合适的流量约0.2~0.5L/min之间

# 九、仪器校准

当仪器偏差过大时或不同点偏差不一致时，可采用仪表校准，但仪表校准要求很高，不正确操作会导致仪表测量混乱，一般建议用户经培训后，才能进行校准。

仪器标定准备步骤

- 用来校验的标准气体。（由权威部门提供或者检测过的已知浓度的气体）

- 用仪器的进出气口转接头拆下。

- 将氢气专用减压与钢瓶连接好。

- 将仪器的校验口的堵头拆下，装上校验接头。（选择合适的扳手，拧开堵头，将校验接头装上）

图19

- 关闭进气阀门，找开出气阀门，调整流量计是流量按制在200ml/min。

- 进入仪器标定界面（按照上文介绍进入标定界面），光标选中Valid或NoUse如图20，按“OK”键退出。要标定仪器时，需将标气流量调整到合适的大小，流量大小与实际测量值相当。最好重复标定几次，确定仪器内部气体已经全部置换完成。

图20

（正在读取标准气体的电压值）

图21

图22

当读取到的标准气体的电压值三次相差不多或相等时，仪器自动提示标定完成。

注：有效标志Valid表示该行数据有效，NoUse表示该行数据无效，不参与计算，即使修改了对计算也没有影响，如要需要标定多种气体，可以按上面的操作步骤直接标定，标定时应该重新选择一组数据进行标定。

图23

注：有效标志Valid表示该行数据有效，NoUse表示该行数据无效，不参与计算，即使修改了对计算也没有影响。

# 十、注意事项

1、现场单元与显示仪表的电源连接必须通过安全栅。

2、现场单元样气不能含有大量油污，否则易造成传感器损坏。

3、仪器校准周期一般为半年。

4、现场单元在通电情况下不能进行维护，一定要切断电源。

5、允许最大进气压力 < 1Mpa

# Text boxes

电源+24V

2

1

3

4

5

调零电位器

输出信号线

Ｓ＋（Ｉ＋）

增益放大

电位器