目 录

一、前 言	2

二、仪器介绍	3

1、仪器简介	3

2、功能概述	3

3、主要特点	3

4、技术指标	4

三、操作说明	5

1、仪器外观	5

2、操作界面介绍	6

四、现场测试	16

五、注意事项	16

六、售后服务	17

1、技术支持	17

2、仪器维护	17

附录 有关气体湿度的其它说明和气体各种湿度换算表	18

表A1：露点-ppm换算表	18

表A2：露点温度与主要湿度单位换算表（0～＋60℃）	22

表A3：露点温度与主要湿度单位换算表（0～－75℃）	24

表A4：露点－绝对湿度换算表	27

# 一、前 言

感谢您使用本公司产品！

为使您尽快熟练操作本产品，我们随机配备了内容详细的使用说明书，从中您可以获取有关产品介绍、使用方法、产品性能以及安全注意事项等各方面的知识。在第一次使用产品之前，请务必仔细阅读，以便您更好的使用该产品。在编写本说明书时，我们非常小心和严谨，并认为说明书中所提供的信息是正确可靠的，然而难免会有错误和疏漏之处，请您多加包涵并热切欢迎您的指正。

本公司保留对产品使用功能进行改进和升级的权力，在使用过程中如果发现产品其功能与说明书介绍差异之处，请以产品的实际功能为标准。在产品的使用过程中如发现问题，请您拨打我们的客服电话，谢谢合作！

客服电话：400-002-6218

0371-67665758

# 二、仪器介绍

## 1、仪器简介

SF6综合参数测定仪引进芬兰维萨拉高精度、高稳定性的湿度传感器，采用目前世界上最先进的帶溫度补偿的微型热导池,引进英国阿尔法高性能、高分辨率的电化学传感器，采用嵌入式微机技术，是一款高精度智能化的检测仪器。通过检测设备内部绝缘材料裂解的主要产物－SO2、H2S、HF和CO的含量，能够快速准确地判断出SF6断路器、互感器、GIS、母线、套管和变压器等电气设备内部的早期故障，适用于电力、铁路、冶金和石化等行业。

SF6综合参数测定仪主要应用：故障定位，局放检测，气体净化，过滤检测，故障高压接点检测，SF6分解物检测，检查开关内分解产物的产生。

★ 特别提示： SF6分解物有毒，在测试过程中务必使用足够长的排气管输送废气远

离工作人员。

★ 建议：操作人员在测试中应穿戴酸气体过滤器的全罩或半罩呼吸器。

## 2、功能概述

SF6综合参数测定仪，提供了一种简单的SF6湿度、纯度及分解产物现场检测方法。使用过程中，连接到一个带压的充有SF6气体设备的气室中，让SF6气体以一定流速流过传感器，仪器直接测量到SF6气体湿度、纯度及分解产物的含量。

传感器全部采用进口SF6专用的传感器，长寿命设计，保证了测量结果的准确性和重现性。

主要应用：故障定位，例行检测，局放监测，气体净化/过滤监测，故障高压接点检查，SF6分解产物检测，检查开关内分解产物的产生。

## 3、主要特点

- 独特的超大真彩触摸液晶屏显示，分辨率800×480

- 带曲线及数字两种显示

- 测量数据带自动保存，及手动保，可自由输入测量编号

- 带多种方式历史数据查询

- 可以保存数据量大于10000条

- 内置多点校准及数据补尝功能

- 湿度、纯度、分解产物及环境温、湿度同时测量

- 露点可自动换算至20℃时标准值

- 露点零点自动校准

- 露点全程曲线跟踪修正

- 内置时钟显示及电量指示

- 长寿命探测组件

- 无需比色管、传感器直接测量

- 精确高，重复性好

- 测量结果不受环境温度影响

- 内置电子质量流量计，带流量指示

- 内置采样泵，可以在测量结束时吹扫清洁管道

- 轻巧便携容易使用

- 锂离子电池供电，交直流两用

- 配有专用防震箱，适合山路运输以及野外作业。

## 4、技术指标

◆ 测量范围：

SF6湿度： 露点：-80℃ ~ +20℃，0～20000 PPMV (uL/L)

分解产物：H2S：0～100ppm（标配）（不宜长期超过200PPM）

SO2：0～100ppm（标配）（不宜长期超过200PPM）

CO：0～500PPm （选配）

HF：0～10ppm（选配）

分 辨 率：0.1ppm　　　　测量精度：±0.5ppm

SF6纯度： 0～100%　　　　测量精度　±0.1％  分 辨 率：0.01%

环境温度：-39.6℃～124.2℃　 精    度：±0.5℃

环境湿度：0～100％　　　    精    度：±3％

◆ 测量时间：约3分钟

◆ 工作温度：-20℃～+50℃

◆ 取    样：快速接头，加长聚四氟乙烯管，内置电子流量计

◆ 取样流量：0.5～0.65 l/min

◆ 工作温度：-20℃～50℃

◆ 电    源：交直流两用；充满电一次可连续工作8小时，交流：220V／50Hz；

◆ 显    示：超大真彩触摸液晶屏显示，分辨率800×480；

◆ 输入方式： 高灵敏度触摸屏

◆ 输出接口： USB及RS232C；

◆ 存储方式： 具有10000条数据的存储容量，具有分时自动存储功能，亦可手动存储当前测试数据

◆ 体积重量：360×260×130（mm），4.5kg

# 三、操作说明

## 1、仪器外观

主机前面板                                           后面板

Charge: 充电口

Power: 电原开关

USB1：USB1.1标准， 数据通迅用

USB2：厂家软件升级备用

串口：RS232C ，数据输出及打印备用

PUMP：清洗管道开关，按此开关可以打开机内采样泵对管道进行吹扫。

FUISE：保险管座：安装保险丝，如果仪器打不开机请检查保险管座。

## 2、操作界面介绍

◆ 当你打开电源后，仪器20秒后会进入校准状态，如下图所示：

（也可以按“跳过”键直接进测测量界面，但厂家不建议这样做）

自校600秒（10分钟）后会自动进入测量界面，进行测试；

注意：如果要进行纯度的测量时，开机预热的时间很重要，因为仪器内部设有自动热平衡系统，加热需要时间，当环境温度大于20℃时，预热时间不小于10分钟，当环境温度底于20℃时，预热时间不小于20分钟。其它几个参数在任何环境下，预热时间不小于10分钟即可。

- 测量界面里显示仪器所测试的各参数数据，下方有 “清零”， “露点换算”，“数据保存”， “曲线显示”，“返回”等功能按键，用手指轻点这些按键，即可启动该功能

◆ 清零：此键用于清除当前各显示数据，它会把当前数据做为本底值去掉，使当前显示为零。此功能用于测量暂时不能归零时使用。

★注：在测量过程中严禁使用！！！如果不小心使用，请立刻停止测量，用气泵吹扫管道5分钟，待归零后重新点击“清零键”或者重新关机再开机重测。

◆　露点换算：本功能是用于各湿度值的常态与标准状态（20℃）下值的转换。默认为常态，点击“露点近算”键就会显示标态，此键为反复键，连续点击可以循环显示。在显示屏的左上角有提示。

◆　数据保存：在测量界面里点“数据保存”菜单，仪器会进入输入设备编号界面

在此菜单内可以根据实际需要输入字母、数字及汉字等，按 “>>”键进行输入状态的且换，输入完成后按确定，即完成手动的数据保存。

★ 注：此仅为手动的保存，仪器同时还有自动保存，每40秒钟自动存一次数据，自动保存到历史数据中，可以随时查询。

◆曲线显示：在测量界面里点“曲线显示”键，仪器会进入曲线显示界面

如所示，各参数据以曲线方式在图表上显示出来，方便对比，更为直观。

◆　返回：在测量界面里点“返回”菜单，仪器会进入仪器主界面，该界面包括“用户登录”，“恢复出厂设置”，“仪器校正”，“参数设置”，“查看历史数据”， “查看历史曲线”，“查看保存数据”“仪器帮助”等诸多功能

◆ 在主界面里，显示灰色的，一般用户不能进入，需有一定权限，输入正确密码登录才可查看，显示白色的不用登录用户即可查看。

◆ 零点校正：此功能用于校正仪器零点，防止传感器飘移，当零点校正按键右侧的4组数据里有任一组大于±0.32，就可以点击“零点校正”键进行校正，右测数据，马上接近于零，或在零点上下波动。

★ 注：注：此功能严禁在测量过程使用，使用前应用纯净的气体吹扫10分钟或用内置泵吹扫5～10分钟，流量约0.2～0.65 L/min.

◆ 查看历史数据:点击“查看历史数据”， 可进入历史数据菜单，如下图所示

在此菜单中点击“返回”键进入主界面，点击“设置”键可以选择查询的条件如图所示

查询可以选所有存盘数，及最近时间的数据（时间可以手动输入），也可以选择哪一天或指定特定时间等。

◆ 查看历史曲线点击:“查看历史曲线”， 可进入历史曲线菜单，如下图所示

点击　　　　　　　　　　　　　键进行前后翻页，点击　　　　　键，显示

如下，可以进行按条件查询。

- 查看保存数据:点击“查看保存数据”， 可进入查看保存数据菜单，如下图所示

查询方式如同“查看历史数据”

- 数据导出:这里的数据导出是为了将保存在仪器内的数据转存到电脑上，点击“数据导出”， 可进入数据导出菜单，如下图所示：

按上界面提示，输入要导出的数据测量时的时间段，开始时间是最早期的时间，结束时间是最近的时间。日期时间输入完成后插入U盘，点击“确认导出数据”按键，显示屏上就会提示导出数据的条数及“完成”字样，如下图所示：

如果输入的时间不正确，如果时间小于开始时间或者未插入U盘，在显示屏的下方，就会给出提示，如下图所示，按提示处理即可。

- 仪器帮助:点击“仪器帮助”， 可进入仪器帮助菜单，如下图所示

内部产品编号，及公司服务电话，点击“返回”键进入主界面

◆ 用户登录:点击“用户登录”， 可进入用户登录菜单，如下图所示。有权限的用户，可以输入密码进入，操作相关功能。

用户登陆内初始有三个用户（可以根据用要求来设定），不同的用户有不同的权限。

所有的用户：无需登录均可以进行查看“仪器帮助”，“历史数据”，“历史曲线”，“保存数据”。

操作员：（初密码1234，用户可以自行修改）登录后,可进入参数设置里进行数据补偿。

负责人：登录后可以进行除了增加和更改用户的所有操作，能进行仪器数据恢复，仪器校准等工作（注：本操作必须是经过培训的指定人员使用）。

DBTECH: 生产厂家调试使用。

用户登录后可以，显示屏上字显示高亮的白色。

- 参数补尝，点击，参数补尝，可以对各数据进行修改。

★ 注：本功能不要轻易使用，只有在确认数有偏差时再使用，点击白色输入框，同时弹出输入框，点击要输入的数据后，按“保存”键，正常时内部数据均为“0”。

◆点击“用户登录”， 可进入负责人后就可以进行数据的校正，及恢复出厂设置。

◆传感器校正：下面举例说明，点击“SO2校正”　进入SO2校正菜单

首先通入洁净的空气（仪器内部有采样泵，将仪器放置于洁净的空间内即可），通气20分钟，待显示屏左上角电压（mV）　处的显示值稳定后，点击确认输入，此时零点校准完毕。

注意：在校准时，一定要从第一点依次向后校准。“a”  列为电参数，“ b”　列为标气的标准值。点击白色框，即可弹出以下输入框（如下图），直接输入相应的数据，按“确定”即可。

接下来，用不同的标气，依次校准，校正完成后，按“保存设置”键完成本次校正。

本仪器设置有出厂设置菜单，本菜单为了防止意外校正数据丢失而做的数据备份，如下图所示。

# 四、现场测试

◆ 首先打开电源，让仪器进行自校（十分钟后再通气试验），此过程可消除环境温度影响，使仪器达到最佳测试状态，此时可进行测试前的其他准备工作，（注：如果要进行纯度的测量时，开机预热的时间很重要，当环境温度大于20℃时，预热时间不小于10分钟，当环境温度低于20℃时，预热时间不小于20分钟。其它几个参数在任何环境下，预热时间不小于10分钟即可）。

◆ 关闭流量调节阀，把进气管一头与仪器连接好，再将进气管另一头与所测设备连接好，将排气管连接好引到离工作点远一点的地方（注：当测量的为SF6瓶气时，出口压力要小于1Mpa,同时气瓶不能倒置，以防液态SF6流出。）

◆ 仪器自校完后，打开流量调节阀，将流量调节到0.6～0.65L/min

◆ 几分钟内自动完成测量，点击“数据保存”键　可保存当前数据, 点击“曲线显示”键，测量数据可以以曲线的方式显示当前测试状态。

◆ 当连续测量时不要关闭仪器电源,重复以上步骤即可，这样可以节省测量时间

# 五、注意事项

本仪器为精密分析仪器，要特别注意以下几点：

- 在测量时预热的时间要足够，如果要进行纯度的测量，当环境温度大于20℃时，预热时间不小于10分钟，当环境温度低于20℃时，预热时间不小于20分钟。其它几个参数，要求预热时间不小于10分钟）。

- 仪器在运输及测试过程中防止碰撞挤压及剧烈震动。

- 当测量的为SF6瓶气时，出口压力要小于1Mpa,同时气瓶不能倒置，以防液态SF6流出。

- 仪器使用时应该将出气引到无人且空间足够大的地方。

- 在测量过程中，调节针型阀时应慢慢打开，防止压力的突变，以免传感器损坏；测量气体流量应该调节在0.6L～65L/min,这样既能快速测量，又能节省气体。

- 仪器标定非常重要，标定的标气、方法都会影响测量结果。标定时务必由经过培训的专业人员操作，使用有一定资质的标气标定。

- 仪器标定表中的参数非常重要，不能轻易地修改或删除。

- 仪器要定期进行校准，一般半年或一年校准一次，应根据具体情况而定。

- 仪器在使用过程中，当电量指示不足时，应及时充电，充电指示为红灯，充电完成后充电指示为绿灯。

- 仪器一定要充足电存放,长时间不用,要经常查看电量是否充足。

# 六、售后服务

## 1、技术支持

公司为用户免费安装、调试和培训操作人员，用户可通过传真、电子信箱、电话等联系。

技术服务电话：0371-67665758

E-mail: dbtech@163.com

Http://www.zzdibang.com

## 2、仪器维护

◆ 本公司对所售产品终身维护。

◆ 本公司负责为用户提供产品升级，相关技术咨询等服务。

◆ 本公司负责仪器校验维护工作。

# 附录 有关气体湿度的其它说明和气体各种湿度换算表

附录A（补充件）

本附录给出了气体中水分露点-ppm(V/V)换算及露点－绝对湿度（g/m3）换算的式子和结果。

A．1露点换算为ppm按下式计算：

×104                               (A1)

式中：p――出露温度下冰的饱和蒸汽压*，Pa。

计算结果见表A1。

A．2露点换算为g/m3(20℃,101.3kPa下)按下式计算：

（A2）

式中：p――出露温度下冰的饱和蒸压*，Pa。

计算结果见表A2。

## 表A1：露点-ppm换算表

| 露点℃ ppm 露点℃ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 6033 | 5983 | 5934 | 5885 | 5837 | 5789 | 5741 | 5694 | 5647 | 5600 |
| －1 | 5554 | 5508 | 5463 | 5418 | 5372 | 5328 | 5283 | 5240 | 5196 | 5153 |
| －2 | 5111 | 5068 | 5026 | 4983 | 4942 | 4900 | 4860 | 4819 | 4779 | 4738 |
| －3 | 4699 | 4659 | 4621 | 4581 | 4543 | 4505 | 4467 | 2249 | 4392 | 4355 |
| －4 | 4318 | 4281 | 4246 | 4209 | 4174 | 4138 | 4104 | 4069 | 4035 | 4000 |
| －5 | 3965 | 3932 | 3898 | 3865 | 3832 | 3800 | 3767 | 3734 | 3703 | 3671 |
| －6 | 3640 | 3608 | 3577 | 3547 | 3516 | 3486 | 3456 | 3426 | 3397 | 3367 |
| －7 | 3339 | 3309 | 3280 | 3253 | 3224 | 3196 | 3169 | 3141 | 3114 | 3087 |
| －8 | 3060 | 3034 | 3007 | 2980 | 2955 | 3929 | 2903 | 2878 | 2852 | 2827 |
| －9 | 2803 | 2778 | 2753 | 2730 | 2706 | 2681 | 2658 | 2685 | 2611 | 2588 |
| －10 | 2566 | 2543 | 2520 | 2498 | 2476 | 2454 | 2432 | 2411 | 2389 | 2367 |
| －11 | 2346 | 2326 | 2305 | 2284 | 2264 | 2244 | 2224 | 2203 | 2184 | 2165 |
| －12 | 2145 | 2125 | 2107 | 2088 | 2069 | 2050 | 2032 | 2014 | 1995 | 1977 |
| －13 | 1960 | 1942 | 1924 | 1906 | 1889 | 1873 | 1855 | 1838 | 1821 | 1805 |
| －14 | 1789 | 1772 | 1756 | 1740 | 1725 | 1709 | 1693 | 1677 | 1661 | 1647 |
| －15 | 1632 | 1617 | 1601 | 1587 | 1573 | 1558 | 1543 | 1529 | 1515 | 1501 |

*换算式中冰的饱和蒸汽压引自A.Wexler,Vapor Pressure Form ulation for lce,J.Res. NBS-A. Phys. and Chem. Vol. 81A, No. 1, 17-18(1977)。

续表A1

| 露点℃ ppm 露点℃ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| －16 | 1487 | 1473 | 1460 | 1446 | 1432 | 1420 | 1406 | 1393 | 1380 | 1367 |
| －17 | 1354 | 1342 | 1330 | 1317 | 1305 | 1292 | 1280 | 1269 | 1257 | 1245 |
| －18 | 1233 | 1221 | 1209 | 1198 | 1187 | 1176 | 1165 | 1154 | 1143 | 1132 |
| －19 | 1121 | 1111 | 1100 | 1090 | 1079 | 1069 | 1059 | 1048 | 1038 | 1029 |
| －20 | 1019 | 1009 | 1000 | 990.1 | 981.0 | 971.6 | 962.3 | 953.0 | 943.9 | 934.8 |
| －21 | 925.9 | 916.9 | 908.1 | 899.3 | 890.6 | 882.0 | 873.4 | 865.1 | 856.7 | 848.4 |
| －22 | 840.2 | 832.0 | 823.9 | 815.9 | 807.9 | 800.1 | 792.3 | 784.6 | 776.9 | 769.3 |
| －23 | 761.8 | 754.3 | 747.0 | 739.6 | 732.4 | 725.2 | 718.1 | 711.0 | 703.9 | 697.0 |
| －24 | 690.2 | 683.4 | 676.6 | 670.0 | 663.4 | 656.8 | 650.2 | 643.8 | 637.4 | 631.1 |
| －25 | 624.9 | 618.7 | 612.4 | 606.4 | 600.3 | 594.4 | 588.5 | 582.5 | 576.7 | 570.9 |
| －26 | 565.3 | 559.5 | 553.9 | 548.4 | 542.8 | 537.4 | 532.0 | 526.7 | 521.3 | 516.1 |
| －27 | 510.9 | 505.7 | 500.6 | 495.6 | 490.5 | 485.5 | 480.6 | 475.7 | 470.9 | 466.0 |
| －28 | 461.3 | 456.7 | 452.0 | 447.4 | 442.8 | 438.3 | 433.8 | 429.3 | 425.0 | 420.6 |
| －29 | 416.3 | 412.0 | 407.8 | 403.6 | 399.4 | 395.3 | 391.2 | 387.2 | 383.2 | 379.3 |
| －30 | 375.3 | 371.5 | 367.6 | 363.8 | 360.0 | 356.3 | 352.5 | 348.9 | 345.2 | 341.7 |
| －31 | 338.1 | 334.6 | 331.1 | 327.5 | 324.2 | 320.7 | 317.4 | 314.1 | 310.8 | 307.5 |
| －32 | 304.2 | 301.1 | 297.9 | 294.8 | 291.6 | 288.5 | 285.5 | 282.5 | 279.5 | 276.5 |
| －33 | 273.6 | 270.7 | 267.8 | 265.0 | 262.2 | 259.3 | 256.6 | 253.9 | 251.1 | 248.5 |
| －34 | 245.8 | 243.1 | 240.6 | 238.0 | 235.4 | 232.9 | 230.4 | 227.9 | 225.5 | 223.0 |
| －35 | 220.6 | 218.3 | 215.9 | 213.5 | 211.3 | 209.0 | 206.7 | 204.4 | 202.3 | 200.0 |
| －36 | 197.8 | 195.8 | 193.6 | 191.5 | 189.3 | 187.4 | 185.3 | 183.2 | 181.2 | 179.3 |
| －37 | 177.3 | 175.3 | 173.4 | 171.5 | 169.6 | 167.7 | 165.9 | 164.1 | 162.3 | 160.5 |
| －38 | 158.7 | 157.0 | 155.2 | 153.5 | 151.7 | 150.0 | 148.4 | 146.8 | 145.1 | 143.5 |
| －39 | 142.0 | 140.4 | 138.8 | 137.2 | 135.6 | 134.2 | 132.7 | 131.2 | 129.7 | 128.2 |
| －40 | 126.8 | 125.4 | 124.0 | 122.5 | 121.1 | 119.8 | 118.5 | 117.1 | 115.8 | 114.5 |
| －41 | 113.1 | 111.8 | 110.6 | 109.4 | 108.1 | 106.9 | 105.6 | 104.4 | 103.3 | 102.1 |
| －42 | 100.9 | 99.70 | 98.65 | 97.52 | 96.40 | 95.29 | 94.20 | 93.11 | 92.08 | 90.98 |
| －43 | 89.93 | 88.88 | 87.86 | 86.84 | 85.83 | 84.85 | 83.86 | 82.88 | 81.92 | 80.97 |
| －44 | 80.03 | 79.09 | 78.17 | 77.27 | 76.36 | 75.47 | 74.58 | 73.71 | 72.84 | 71.99 |
| －45 | 71.15 | 70.31 | 69.49 | 68.67 | 67.86 | 67.06 | 66.27 | 65.48 | 64.71 | 63.94 |
| －46 | 63.19 | 62.44 | 61.70 | 60.97 | 60.24 | 59.53 | 58.82 | 58.11 | 57.42 | 56.73 |
| －47 | 56.05 | 55.39 | 54.72 | 54.07 | 53.42 | 52.77 | 52.14 | 51.52 | 50.90 | 50.29 |
| －48 | 49.67 | 49.08 | 48.49 | 47.90 | 47.32 | 46.75 | 46.18 | 45.62 | 45.06 | 44.52 |
| －49 | 43.98 | 43.45 | 42.91 | 42.39 | 41.88 | 41.36 | 40.86 | 40.36 | 39.86 | 39.38 |

续表A1

| 露点℃ ppm 露点℃ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| －50 | 38.89 | 38.41 | 37.94 | 37.47 | 37.01 | 36.55 | 36.11 | 35.66 | 35.22 | 34.79 |
| －51 | 34.35 | 33.93 | 33.50 | 33.09 | 32.69 | 32.27 | 31.88 | 31.48 | 31.09 | 30.69 |
| －52 | 30.32 | 29.93 | 29.56 | 29.19 | 28.83 | 28.46 | 28.10 | 27.75 | 27.40 | 27.06 |
| －53 | 26.71 | 26.38 | 26.05 | 25.72 | 25.39 | 25.07 | 24.75 | 24.44 | 24.13 | 23.82 |
| －54 | 23.51 | 23.22 | 22.93 | 22.64 | 22.34 | 22.05 | 21.78 | 21.50 | 21.22 | 20.95 |
| －55 | 20.68 | 20.41 | 20.16 | 19.89 | 19.63 | 19.39 | 19.13 | 18.88 | 18.64 | 18.40 |
| －56 | 18.16 | 17.93 | 17.70 | 17.46 | 17.24 | 17.02 | 16.79 | 16.57 | 16.36 | 16.14 |
| －57 | 15.93 | 15.73 | 15.51 | 15.31 | 15.11 | 14.92 | 14.72 | 14.53 | 14.33 | 14.15 |
| －58 | 13.96 | 13.77 | 13.59 | 13.42 | 13.24 | 13.06 | 12.89 | 12.71 | 12.55 | 12.38 |
| －59 | 12.21 | 12.05 | 11.89 | 11.74 | 11.58 | 11.42 | 11.27 | 11.12 | 10.97 | 10.82 |
| －60 | 10.68 | 10.53 | 10.38 | 10.25 | 10.11 | 9.980 | 9.846 | 9.713 | 9.581 | 9.452 |
| －61 | 9.324 | 9.197 | 9.072 | 8.949 | 8.827 | 8.707 | 8.588 | 8.471 | 8.355 | 8.241 |
| －62 | 8.128 | 8.017 | 7.907 | 7.799 | 7.692 | 7.586 | 7.482 | 7.379 | 7.277 | 7.177 |
| －63 | 7.077 | 6.979 | 6.883 | 6.788 | 6.694 | 6.601 | 6.509 | 6.419 | 6.330 | 6.241 |
| －64 | 6.154 | 6.068 | 5.983 | 5.899 | 5.817 | 5.735 | 5.655 | 5.576 | 5.498 | 5.421 |
| －65 | 5.345 | 5.269 | 5.194 | 5.121 | 5.048 | 4.977 | 4.907 | 4.837 | 4.769 | 4.701 |
| －66 | 4.635 | 4.569 | 4.503 | 4.439 | 4.376 | 4.314 | 4.252 | 4.192 | 4.131 | 4.072 |
| －67 | 4.014 | 3.956 | 3.899 | 3.843 | 3.788 | 3.733 | 3.679 | 3.626 | 3.574 | 3.522 |
| －68 | 3.471 | 3.421 | 3.371 | 3.322 | 3.273 | 3.226 | 3.179 | 3.132 | 3.087 | 3.041 |
| －69 | 2.997 | 2.954 | 2.910 | 2.868 | 2.825 | 2.784 | 2.743 | 2.703 | 2.662 | 2.624 |
| －70 | 2.584 | 2.547 | 2.509 | 2.472 | 2.435 | 2.399 | 2.363 | 2.329 | 2.293 | 2.260 |
| －71 | 2.226 | 2.192 | 2.155 | 2.127 | 2.096 | 2.064 | 2.034 | 2.003 | 1.972 | 1.943 |
| －72 | 1.914 | 1.885 | 1.857 | 1.828 | 1.801 | 1.774 | 1.746 | 1.721 | 1.694 | 1.668 |
| －73 | 1.643 | 1.618 | 1.593 | 1.569 | 1.545 | 1.521 | 1.499 | 1.476 | 1.453 | 1.430 |
| －74 | 1.409 | 1.387 | 1.365 | 1.345 | 1.324 | 1.303 | 1.283 | 1.264 | 1.244 | 1.224 |
| －75 | 1.205 | 1.187 | 1.169 | 1.150 | 1.132 | 1.115 | 1.098 | 1.080 | 1.063 | 1.046 |

续表A1

| 露点℃ ppm 露点℃ | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| －76 | 1.031 | 1.014 | 0.9980 | 0.9829 | 0.9674 | 0.9522 | 0.9372 | 0.9224 | 0.9079 | 0.8935 |
| －77 | 0.8794 | 0.8654 | 0.8517 | 0.8382 | 0.8250 | 0.8118 | 0.7989 | 0.7862 | 0.7736 | 0.7613 |
| －78 | 0.7492 | 0.7371 | 0.7254 | 0.7137 | 0.7023 | 0.6910 | 0.6800 | 0.6690 | 0.6582 | 0.6476 |
| －79 | 0.6371 | 0.6269 | 0.6167 | 0.6067 | 0.5969 | 0.5873 | 0.5777 | 0.5683 | 0.5590 | 0.5500 |
| －80 | 0.5410 | 0.5322 | 0.5235 | 0.5149 | 0.5065 | 0.4982 | 0.4900 | 0.4819 | 0.4740 | 0.4662 |
| －81 | 0.4585 | 0.4510 | 0.4435 | 0.4362 | 0.4290 | 0.4219 | 0.4149 | 0.4081 | 0.4013 | 0.3946 |
| －82 | 0.3881 | 0.3815 | 0.3752 | 0.3690 | 0.3628 | 0.3568 | 0.3507 | 0.3449 | 0.3391 | 0.3334 |
| －83 | 0.3278 | 0.3223 | 0.3169 | 0.3115 | 0.3062 | 0.3011 | 0.2960 | 0.2909 | 0.2861 | 0.2811 |
| －84 | 0.2764 | 0.2717 | 0.2671 | 0.2625 | 0.2580 | 0.2536 | 0.2494 | 0.2450 | 0.2409 | 0.2367 |
| －85 | 0.2327 | 0.2286 | 0.2247 | 0.2208 | 0.2171 | 0.2133 | 0.2096 | 0.2060 | 0.2025 | 0.1989 |
| －86 | 0.1955 | 0.1921 | 0.1887 | 0.1855 | 0.1822 | 0.1791 | 0.1759 | 0.1729 | 0.1698 | 0.1668 |
| －87 | 0.1640 | 0.1611 | 0.1582 | 0.1555 | 0.1527 | 0.1500 | 0.1474 | 0.1448 | 0.1423 | 0.1397 |
| －88 | 0.1372 | 0.1347 | 0.1324 | 0.1300 | 0.1277 | 0.1255 | 0.1232 | 0.1210 | 0.1189 | 0.1167 |
| －89 | 0.1146 | 0.1126 | 0.1106 | 0.1086 | 0.1066 | 0.1047 | 0.1029 | 0.1010 | 0.09911 | 0.09739 |
| －90 | 0.09564 | 0.09390 | 0.09220 | 0.09052 | 0.08888 | 0.08727 | 0.08568 | 0.08412 | 0.08259 | 0.08108 |
| －91 | 0.07960 | 0.07813 | 0.07670 | 0.07530 | 0.07391 | 0.07256 | 0.07122 | 0.06991 | 0.06862 | 0.06735 |
| －92 | 0.06611 | 0.06489 | 0.06368 | 0.06250 | 0.06134 | 0.06020 | 0.05908 | 0.05799 | 0.05690 | 0.05583 |
| －93 | 0.05480 | 0.05377 | 0.05276 | 0.05178 | 0.05080 | 0.04985 | 0.04891 | 0.04799 | 0.04709 | 0.04620 |
| －94 | 0.04532 | 0.04447 | 0.04362 | 0.04280 | 0.04198 | 0.04119 | 0.04040 | 0.03963 | 0.03888 | 0.03814 |
| －95 | 0.03741 | 0.03669 | 0.03599 | 0.03530 | 0.03463 | 0.03397 | 0.03331 | 0.03267 | 0.03204 | 0.03142 |
| －96 | 0.03082 | 0.03022 | 0.02963 | 0.02906 | 0.02850 | 0.02795 | 0.02740 | 0.02687 | 0.02635 | 0.02583 |
| －97 | 0.02533 | 0.02483 | 0.02434 | 0.02387 | 0.02341 | 0.02294 | 0.02249 | 0.02205 | 0.02162 | 0.02118 |
| －98 | 0.02077 | 0.02036 | 0.01996 | 0.01957 | 0.01917 | 0.01880 | 0.01842 | 0.01806 | 0.01769 | 0.01734 |
| －99 | 0.01699 | 0.01665 | 0.01632 | 0.01599 | 0.01568 | 0.01536 | 0.01505 | 0.01475 | 0.01445 | 0.01416 |
| －100 | 0.01387 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 表A2：露点温度与主要湿度单位换算表（0～＋60℃）

| 露点 ℃ | 饱和水蒸气压Pa | 混合比 （空气） g/kg | 比湿 （空气） g/kg | 绝对湿度 （20℃）g/m3 | 体积比 ppmv | 重量比 （空气） ppmw | 相对湿度 （20℃）％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 611.213 | 3.775 | 3.761 | 4.518 | 6069 | 3775 | 26.14 |
| 1 | 657.069 | 4.060 | 4.043 | 4.857 | 6527 | 4060 | 28.10 |
| 2 | 705.949 | 4.364 | 4.345 | 5.218 | 7016 | 4364 | 30.19 |
| 3 | 758.023 | 4.688 | 4.666 | 5.603 | 7537 | 4688 | 32.41 |
| 4 | 813.467 | 5.034 | 5.009 | 6.013 | 8093 | 5034 | 34.79 |
| 5 | 872.469 | 5.402 | 5.373 | 6.449 | 8685 | 5402 | 37.31 |
| 6 | 935.223 | 5.795 | 5.761 | 6.913 | 9316 | 5795 | 39.99 |
| 7 | 1001.93 | 6.212 | 6.174 | 7.406 | 9987 | 6212 | 42.84 |
| 8 | 1072.80 | 6.656 | 6.612 | 7.929 | 10701 | 6656 | 45.87 |
| 9 | 1148.06 | 7.128 | 7.078 | 8.486 | 11460 | 7128 | 49.09 |
| 10 | 1227.94 | 7.630 | 7.573 | 9.076 | 12267 | 7630 | 52.51 |
| 11 | 1312.67 | 8.164 | 8.098 | 9.702 | 13125 | 8164 | 56.13 |
| 12 | 1402.51 | 8.730 | 8.655 | 10.366 | 14036 | 8730 | 59.97 |
| 13 | 1497.72 | 9.332 | 9.246 | 11.070 | 15003 | 9332 | 64.05 |
| 14 | 1598.56 | 9.970 | 9.872 | 11.815 | 16029 | 9970 | 68.36 |
| 15 | 1705.32 | 10.648 | 10.535 | 12.605 | 17118 | 10648 | 72.92 |
| 16 | 1818.29 | 11.366 | 11.238 | 13.440 | 18273 | 11366 | 77.75 |
| 17 | 1937.78 | 12.127 | 11.982 | 14.323 | 19497 | 12127 | 82.86 |
| 18 | 2064.09 | 12.934 | 12.769 | 15.256 | 20795 | 12934 | 88.26 |
| 19 | 2197.57 | 13.789 | 13.602 | 16.243 | 22169 | 13789 | 93.97 |
| 20 | 2338.54 | 14.695 | 14.482 | 17.285 | 23625 | 14695 | 100.00 |
| 21 | 2487.37 | 15.653 | 15.412 | 18.385 | 25166 | 15653 |  |
| 22 | 2644.42 | 16.668 | 16.395 | 19.546 | 26798 | 16668 |  |
| 23 | 2810.06 | 17.742 | 17.433 | 20.770 | 28524 | 17742 |  |
| 24 | 2984.70 | 18.878 | 18.528 | 22.061 | 30351 | 18878 |  |
| 25 | 3168.74 | 20.080 | 19.685 | 23.421 | 32283 | 20080 |  |
| 26 | 3362.60 | 21.350 | 20.904 | 24.854 | 34325 | 21350 |  |
| 27 | 3566.71 | 22.694 | 22.190 | 26.363 | 36485 | 22694 |  |
| 28 | 3781.54 | 24.114 | 23.546 | 27.950 | 38768 | 24114 |  |
| 29 | 4007.54 | 25.614 | 24.974 | 29.621 | 41180 | 25614 |  |

续表A2

| 露点 ℃ | 饱和水蒸气压Pa | 混合比 （空气） g/kg | 比湿（空气） g/kg | 绝对湿度 （20℃）g/m3 | 体积比 ppmv | 重量比 （空气） ppmw | 相对 湿度 （20℃）％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 4245.20 | 27.199 | 26.479 | 31.377 | 43729 | 27199 |  |
| 31 | 4495.02 | 28.874 | 28.064 | 33.224 | 46422 | 28874 |  |
| 32 | 4757.52 | 30.644 | 29.733 | 35.164 | 49266 | 30644 |  |
| 33 | 5033.22 | 32.512 | 31.489 | 37.202 | 52271 | 32512 |  |
| 34 | 5322.67 | 34.486 | 33.336 | 39.341 | 55443 | 34486 |  |
| 35 | 5626.45 | 36.570 | 35.279 | 41.587 | 58793 | 36570 |  |
| 36 | 5945.13 | 38.770 | 37.323 | 43.942 | 62331 | 38770 |  |
| 37 | 6279.33 | 41.093 | 39.471 | 46.412 | 66066 | 41093 |  |
| 38 | 6629.65 | 43.546 | 41.729 | 49.002 | 70010 | 43546 |  |
| 39 | 6996.75 | 46.137 | 44.102 | 51.715 | 74174 | 46137 |  |
| 40 | 7381.27 | 48.871 | 46.594 | 54.557 | 78571 | 48871 |  |
| 41 | 7783.91 | 51.759 | 49.212 | 57.533 | 83214 | 51759 |  |
| 42 | 8205.36 | 54.808 | 51.961 | 60.648 | 88116 | 54808 |  |
| 43 | 8646.33 | 58.029 | 54.846 | 63.908 | 93294 | 58029 |  |
| 44 | 9107.57 | 61.430 | 57.875 | 67.317 | 98762 | 61430 |  |
| 45 | 9589.84 | 65.023 | 61.053 | 70.881 | 104538 | 65023 |  |
| 46 | 10093.92 | 68.819 | 64.388 | 74.607 | 110641 | 68819 |  |
| 47 | 10620.62 | 72.830 | 67.886 | 78.500 | 117090 | 72830 |  |
| 48 | 11170.76 | 77.070 | 71.556 | 82.566 | 123907 | 77070 |  |
| 49 | 11745.19 | 81.553 | 75.404 | 86.812 | 131114 | 81553 |  |
| 50 | 12344.78 | 86.294 | 79.439 | 91.244 | 138736 | 86294 |  |
| 51 | 12970.42 | 91.309 | 83.670 | 95.868 | 146800 | 91309 |  |
| 52 | 13623.04 | 96.617 | 88.105 | 100.692 | 155333 | 96617 |  |
| 53 | 14303.57 | 102.237 | 92.754 | 105.722 | 164368 | 102237 |  |
| 54 | 15012.98 | 108.190 | 97.628 | 110.965 | 173938 | 108190 |  |
| 55 | 15752.26 | 114.498 | 102.735 | 116.430 | 184080 | 114498 |  |
| 56 | 16522.43 | 121.187 | 108.088 | 122.122 | 194834 | 121187 |  |
| 57 | 17324.51 | 128.283 | 113.698 | 128.050 | 206243 | 128283 |  |
| 58 | 18159.59 | 135.817 | 119.577 | 134.223 | 218355 | 1355817 |  |
| 59 | 19028.74 | 143.820 | 125.737 | 140.647 | 231222 | 143820 |  |
| 60 | 19933.09 | 152.329 | 132.193 | 147.331 | 244903 | 152329 |  |

## 表A3：露点温度与主要湿度单位换算表（0～－75℃）

| 露点 ℃ | 饱和水蒸气压Pa | 混合比（空气） g/kg | 绝对湿度 （20℃）g/m3 | 体积比 ppmv | 重量比（SF6）ppmw | 重量比（F12） ppmw | 相对湿度 （20℃）％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 611.153 | 3.774 | 4.517 | 6068 | 748.5 | 904.1 | 26.13 |
| －1 | 562.675 | 3.473 | 4.159 | 5584 | 688.8 | 832.0 | 24.06 |
| －2 | 517.724 | 3.194 | 3.827 | 5136 | 633.5 | 765.2 | 22.14 |
| －3 | 476.068 | 2.936 | 3.519 | 4721 | 582.3 | 703.3 | 20.36 |
| －4 | 437.488 | 2.697 | 3.234 | 4336 | 534.9 | 646.1 | 18.71 |
| －5 | 401.779 | 2.476 | 2.970 | 3981 | 491.1 | 593.1 | 17.18 |
| －6 | 368.748 | 2.272 | 2.726 | 3653 | 450.5 | 544.2 | 15.77 |
| －7 | 338.212 | 2.083 | 2.500 | 3349 | 413.1 | 499.0 | 14.46 |
| －8 | 310.001 | 1.909 | 2.291 | 3069 | 378.5 | 457.2 | 13.26 |
| －9 | 283.995 | 1.748 | 2.099 | 2811 | 346.7 | 418.8 | 12.14 |
| －10 | 259.922 | 1.600 | 1.921 | 2572 | 317.2 | 383.2 | 11.11 |
| －11 | 237.762 | 1.463 | 1.757 | 2352 | 290.1 | 350.4 | 10.17 |
| －12 | 217.342 | 1.337 | 1.606 | 2150 | 265.2 | 320.3 | 9.294 |
| －13 | 198.538 | 1.221 | 1.467 | 1963 | 242.2 | 292.5 | 8.490 |
| －14 | 181.233 | 1.115 | 1.340 | 1792 | 221.0 | 267.0 | 7.750 |
| －15 | 165.319 | 1.016 | 1.222 | 1634 | 201.6 | 243.5 | 7.069 |
| －16 | 150.694 | 0.9264 | 1.114 | 1489 | 183.7 | 221.9 | 6.444 |
| －17 | 137.263 | 0.8438 | 1.015 | 1357 | 167.3 | 202.1 | 5.870 |
| －18 | 124.938 | 0.7679 | 0.9235 | 1235 | 152.3 | 183.9 | 5.343 |
| －19 | 113.634 | 0.6983 | 0.8399 | 1123 | 138.5 | 167.3 | 4.859 |
| －20 | 103.276 | 0.6346 | 0.7633 | 1020 | 125.9 | 152.0 | 4.416 |
| －21 | 93.7904 | 0.5763 | 0.6932 | 926.5 | 114.3 | 138.0 | 4.011 |
| －22 | 85.1104 | 0.5229 | 0.6291 | 840.7 | 103.7 | 125.2 | 3.639 |
| －23 | 77.1735 | 0.4741 | 0.5704 | 762.2 | 94.02 | 113.6 | 3.300 |
| －24 | 69.9217 | 0.4295 | 0.5168 | 690.6 | 85.18 | 102.9 | 2.990 |
| －25 | 63.3008 | 0.3888 | 0.4679 | 625.1 | 77.11 | 93.13 | 2.700 |
| －26 | 57.2607 | 0.3517 | 0.4232 | 565.4 | 69.75 | 84.24 | 2.449 |
| －27 | 51.7546 | 0.3179 | 0.3825 | 511.0 | 63.04 | 76.14 | 2.213 |
| －28 | 46.7393 | 0.2870 | 0.3455 | 461.5 | 56.93 | 68.76 | 1.999 |

续表A3

| 露点 ℃ | 饱和水蒸气压Pa | 混合比（空气）g/kg | 绝对湿度 （20℃）g/m3 | 体积比 ppmv | 重量比（SF6）ppmw | 重量比 （F12） ppmw | 相对 湿度 （20℃）％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| －29 | 42.1748 | 0.2590 | 0.3117 | 416.4 | 51.36 | 62.04 | 1.803 |
| －30 | 38.0238 | 0.2335 | 0.2810 | 375.4 | 46.31 | 55.93 | 1.626 |
| －31 | 34.2521 | 0.2103 | 0.2532 | 338.2 | 41.71 | 50.38 | 1.465 |
| －32 | 30.8277 | 0.1893 | 0.2279 | 304.3 | 37.54 | 45.34 | 1.318 |
| －33 | 27.7214 | 0.1702 | 0.2049 | 273.7 | 33.76 | 40.77 | 1.185 |
| －34 | 24.9059 | 0.1529 | 0.1841 | 245.9 | 30.33 | 36.63 | 1.065 |
| －35 | 22.3563 | 0.1373 | 0.1652 | 220.7 | 27.22 | 32.88 | 0.9560 |
| －36 | 20.0494 | 0.1231 | 0.1482 | 197.9 | 24.41 | 29.49 | 0.8573 |
| －37 | 17.9640 | 0.1103 | 0.1328 | 177.3 | 21.87 | 26.42 | 0.7682 |
| －38 | 16.0805 | 0.09873 | 0.1189 | 158.7 | 19.58 | 23.65 | 0.6876 |
| －39 | 14.3809 | 0.08829 | 0.1063 | 141.9 | 17.51 | 21.15 | 0.6150 |
| －40 | 12.8486 | 0.07888 | 0.09497 | 126.8 | 15.64 | 18.89 | 0.5494 |
| －41 | 11.4685 | 0.07041 | 0.08477 | 113.2 | 13.96 | 16.86 |  |
| －42 | 10.2266 | 0.06278 | 0.07559 | 100.9 | 12.45 | 15.04 |  |
| －43 | 9.11011 | 0.05593 | 0.06734 | 89.92 | 11.09 | 13.40 |  |
| －44 | 8.10736 | 0.04977 | 0.05992 | 80.02 | 9.870 | 11.92 |  |
| －45 | 7.20763 | 0.04425 | 0.05327 | 71.14 | 8.775 | 10.60 |  |
| －46 | 6.40114 | 0.03930 | 0.04731 | 63.18 | 7.793 | 9.413 |  |
| －47 | 5.67894 | 0.03486 | 0.04197 | 56.05 | 6.914 | 8.351 |  |
| －48 | 5.03290 | 0.03090 | 0.03720 | 49.67 | 6.127 | 7.401 |  |
| －49 | 4.45556 | 0.02735 | 0.03293 | 43.97 | 5.424 | 6.552 |  |
| －50 | 3.94017 | 0.02419 | 0.02912 | 38.89 | 4.797 | 5.794 |  |
| －51 | 3.48056 | 0.02137 | 0.02573 | 34.35 | 4.237 | 5.118 |  |
| －52 | 3.07113 | 0.01885 | 0.02270 | 30.31 | 3.739 | 4.516 |  |
| －53 | 2.70680 | 0.01662 | 0.02001 | 26.71 | 3.295 | 3.980 |  |
| －54 | 2.38296 | 0.01463 | 0.01761 | 23.52 | 2.901 | 3.504 |  |
| －55 | 2.09542 | 0.01286 | 0.01549 | 20.68 | 2.551 | 3.081 |  |

续表A3

| 露点 ℃ | 饱和水蒸 气压 Pa | 混合比 （空气） g/kg | 绝对湿度 （20℃）g/m3 | 体积比 ppmv | 重量比（SF6） ppmw | 重量比（F12） ppmw | 相对湿度 （20℃）％ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| －56 | 1.84042 | 0.01130 | 0.01360 | 18.16 | 2.241 | 2.706 |  |
| －57 | 1.61452 | 0.009911 | 0.01193 | 15.93 | 1.965 | 2.374 |  |
| －58 | 1.41463 | 0.008684 | 0.01046 | 13.96 | 1.722 | 2.080 |  |
| －59 | 1.23797 | 0.007600 | 0.009150 | 12.22 | 1.507 | 1.820 |  |
| －60 | 1.08203 | 0.006642 | 0.007998 | 10.68 | 1.317 | 1.591 |  |
| －61 | 0.944545 | 0.005798 | 0.006981 | 9.322 | 1.150 | 1.389 |  |
| －62 | 0.823473 | 0.005055 | 0.006087 | 8.127 | 1.002 | 1.211 |  |
| －63 | 0.716990 | 0.004401 | 0.005299 | 7.076 | 0.8728 | 1.054 |  |
| －64 | 0.623457 | 0.003827 | 0.004608 | 6.153 | 0.7590 | 0.9167 |  |
| －65 | 0.541403 | 0.003324 | 0.004002 | 5.343 | 0.6591 | 0.7961 |  |
| －66 | 0.469514 | 0.002882 | 0.003470 | 4.634 | 0.5716 | 0.6904 |  |
| －67 | 0.406613 | 0.002496 | 0.003005 | 4.013 | 0.4950 | 0.5979 |  |
| －68 | 0.351650 | 0.002159 | 0.002599 | 3.471 | 0.4281 | 0.5171 |  |
| －69 | 0.303688 | 0.001864 | 0.002245 | 2.997 | 0.3697 | 0.4465 |  |
| －70 | 0.261892 | 0.001608 | 0.001936 | 2.585 | 0.3188 | 0.3851 |  |
| －71 | 0.225521 | 0.001384 | 0.001667 | 2.226 | 0.2745 | 0.3316 |  |
| －72 | 0.193916 | 0.001190 | 0.001433 | 1.914 | 0.2361 | 0.2851 |  |
| －73 | 0.166491 | 0.001022 | 0.001231 | 1.643 | 0.2027 | 0.2448 |  |
| －74 | 0.142728 | 0.0008762 | 0.001055 | 1.409 | 0.1738 | 0.2099 |  |
| －75 | 0.122168 | 0.0007499 | 0.000930 | 1.206 | 0.1487 | 0.1796 |  |

## 表A4：露点－绝对湿度换算表

| ppm 露点℃ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.517 | 4.48 | 4.443 | 4.407 | 4.371 | 4.335 | 4.299 | 4.264 | 4.228 | 4.194 |
| -1 | 4.159 | 4.125 | 4.091 | 4.057 | 4.023 | 3.99 | 3.956 | 3.924 | 3.891 | 3.859 |
| -2 | 3.827 | 3.795 | 3.763 | 3.732 | 3.7 | 3.669 | 3.639 | 3.609 | 3.579 | 3.548 |
| -3 | 3.519 | 3.489 | 3.46 | 3.431 | 3.402 | 3.374 | 3.345 | 3.317 | 3.289 | 3.261 |
| -4 | 3.233 | 3.206 | 3.179 | 3.152 | 3.125 | 3.099 | 3.073 | 3.047 | 3.021 | 2.995 |
| -5 | 2.969 | 2.944 | 2.919 | 2.894 | 2.87 | 2.845 | 2.821 | 2.796 | 2.773 | 2.749 |
| -6 | 2.725 | 2.702 | 2.679 | 2.656 | 2.633 | 2.61 | 2.588 | 2.566 | 2.544 | 2.521 |
| -7 | 2.5 | 2.478 | 2.456 | 2.436 | 2.414 | 2.394 | 2.373 | 2.352 | 2.331 | 2.312 |
| -8 | 2.292 | 2.272 | 2.252 | 2.232 | 2.121 | 2.193 | 2.174 | 2.155 | 2.136 | 2.117 |
| -9 | 2.099 | 2.08 | 2.062 | 2.044 | 2.026 | 2.008 | 1.991 | 1.973 | 1.955 | 1.938 |
| -10 | 1.921 | 1.904 | 1.887 | 1.87 | 1.854 | 1.838 | 1.821 | 1.805 | 1.789 | 1.773 |
| -11 | 1.757 | 1.742 | 1.726 | 1.711 | 1.695 | 1.68 | 1.665 | 1.65 | 1.635 | 1.621 |
| -12 | 1.606 | 1.592 | 1.577 | 1.563 | 1.549 | 1.535 | 1.521 | 1.508 | 1.494 | 1.481 |
| -13 | 1.467 | 1.454 | 1.441 | 1.427 | 1.415 | 1.402 | 1.389 | 1.376 | 1.364 | 1.351 |
| -14 | 1.339 | 1.327 | 1.315 | 1.303 | 1.291 | 1.28 | 1.268 | 1.256 | 1.244 | 1.233 |
| -15 | 1.222 | 1.211 | 1.199 | 1.189 | 1.178 | 1.166 | 1.155 | 1.145 | 1.135 | 1.124 |
| -16 | 1.113 | 1.103 | 1.093 | 1.083 | 1.073 | 1.063 | 1.053 | 1.043 | 1.033 | 1.024 |
| -17 | 1.014 | 1.005 | 0.9957 | 0.9861 | 0.9772 | 0.9676 | 0.9588 | 0.9499 | 0.941 | 0.9321 |
| -18 | 0.9233 | 0.9144 | 0.9055 | 0.8974 | 0.8885 | 0.8804 | 0.8723 | 0.8641 | 0.856 | 0.8479 |
| -19 | 0.8397 | 0.8316 | 0.8235 | 0.8161 | 0.808 | 0.8006 | 0.7932 | 0.785 | 0.7776 | 0.7703 |
| -20 | 0.7629 | 0.7555 | 0.7488 | 0.7414 | 0.7346 | 0.7275 | 0.7206 | 0.7136 | 0.7068 | 0.7 |
| -21 | 0.6933 | 0.6866 | 0.68 | 0.6734 | 0.6669 | 0.6605 | 0.6541 | 0.6478 | 0.6415 | 0.6353 |
| -22 | 0.6291 | 0.623 | 0.6169 | 0.611 | 0.605 | 0.5991 | 0.5933 | 0.5875 | 0.5818 | 0.5761 |
| -23 | 0.5704 | 0.5648 | 0.5594 | 0.5538 | 0.5484 | 0.543 | 0.5377 | 0.5324 | 0.5271 | 0.522 |
| -24 | 0.5169 | 0.5118 | 0.5067 | 0.5017 | 0.4967 | 0.4918 | 0.4869 | 0.4821 | 0.4773 | 0.4726 |
| -25 | 0.4679 | 0.4633 | 0.4586 | 0.4541 | 0.4495 | 0.4451 | 0.4406 | 0.4362 | 0.4318 | 0.4275 |
| -26 | 0.4233 | 0.419 | 0.4148 | 0.4106 | 0.4065 | 0.4024 | 0.3984 | 0.3944 | 0.3904 | 0.3885 |
| -27 | 0.3825 | 0.3787 | 0.3749 | 0.3711 | 0.3673 | 0.3635 | 0.3598 | 0.3562 | 0.3526 | 0.349 |

续表A4

| ppm 露点℃ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -28 | 0.3454 | 0.342 | 0.3385 | 0.335 | 0.3316 | 0.3282 | 0.3248 | 0.3215 | 0.3182 | 0.315 |
| -29 | 0.3117 | 0.3085 | 0.3054 | 0.3022 | 0.2991 | 0.296 | 0.2929 | 0.2899 | 0.287 | 0.284 |
| -30 | 0.281 | 0.2782 | 0.2753 | 0.2724 | 0.2696 | 0.2668 | 0.264 | 0.2612 | 0.2585 | 0.2558 |
| -31 | 0.2532 | 0.2505 | 0.2479 | 0.2453 | 0.2428 | 0.2402 | 0.2377 | 0.2352 | 0.2327 | 0.2303 |
| -32 | 0.2278 | 0.2255 | 0.2231 | 0.2207 | 0.2184 | 0.2161 | 0.2138 | 0.2116 | 0.2093 | 0.2071 |
| -33 | 0.2049 | 0.2027 | 0.2005 | 0.1984 | 0.1963 | 0.1942 | 0.1921 | 0.1901 | 0.1881 | 0.1861 |
| -34 | 0.1841 | 0.1821 | 0.1801 | 0.1782 | 0.1763 | 0.1744 | 0.1725 | 0.1707 | 0.1688 | 0.167 |
| -35 | 0.1652 | 0.1634 | 0.1617 | 0.1599 | 0.1582 | 0.1565 | 0.1548 | 0.1531 | 0.1515 | 0.1498 |
| -36 | 0.1481 | 0.1466 | 0.145 | 0.1434 | 0.1418 | 0.1403 | 0.1387 | 0.1372 | 0.1357 | 0.1342 |
| -37 | 0.1328 | 0.1313 | 0.1299 | 0.1284 | 0.127 | 0.1256 | 0.1243 | 0.1229 | 0.1215 | 0.1202 |
| -38 | 0.1189 | 0.1175 | 0.1162 | 0.1149 | 0.1136 | 0.1124 | 0.1111 | 0.1099 | 0.1087 | 0.1075 |
| -39 | 0.1063 | 0.1051 | 0.1039 | 0.1028 | 0.1016 | 0.1005 | 0.09935 | 0.09824 | 0.09713 | 0.09602 |
| -40 | 0.09491 | 0.09388 | 0.09284 | 0.09174 | 0.0907 | 0.08974 | 0.08871 | 0.08767 | 0.08671 | 0.08575 |
| -41 | 0.08471 | 0.08375 | 0.08279 | 0.0819 | 0.08094 | 0.08006 | 0.0791 | 0.07821 | 0.07732 | 0.07643 |
| -42 | 0.07555 | 0.07466 | 0.07387 | 0.7303 | 0.07218 | 0.07136 | 0.07054 | 0.06972 | 0.06892 | 0.06813 |
| -43 | 0.06734 | 0.06656 | 0.06579 | 0.06503 | 0.06427 | 0.06354 | 0.0628 | 0.06206 | 0.06135 | 0.06063 |
| -44 | 0.05993 | 0.05923 | 0.05854 | 0.05786 | 0.05718 | 0.05651 | 0.05585 | 0.0552 | 0.05455 | 0.05391 |
| -45 | 0.05327 | 0.05265 | 0.05203 | 0.05142 | 0.05081 | 0.05021 | 0.04962 | 0.04903 | 0.04846 | 0.04788 |
| -46 | 0.04732 | 0.04676 | 0.0462 | 0.04565 | 0.04511 | 0.04457 | 0.04404 | 0.04352 | 0.043 | 0.04248 |
| -47 | 0.04197 | 0.04148 | 0.04097 | 0.04049 | 0.04 | 0.03952 | 0.03905 | 0.03858 | 0.03811 | 0.03766 |
| -48 | 0.0372 | 0.03675 | 0.03631 | 0.03587 | 0.03544 | 0.03501 | 0.03458 | 0.03416 | 0.03374 | 0.03334 |
| -49 | 0.03293 | 0.03253 | 0.03213 | 0.03174 | 0.03136 | 0.03097 | 0.0306 | 0.03022 | 0.02985 | 0.02949 |
| -50 | 0.02912 | 0.02876 | 0.02841 | 0.02806 | 0.02771 | 0.02737 | 0.02704 | 0.0267 | 0.02638 | 0.02605 |
| -51 | 0.02572 | 0.02541 | 0.02509 | 0.02478 | 0.02448 | 0.02416 | 0.02387 | 0.02357 | 0.02328 | 0.02298 |
| -52 | 0.0227 | 0.02241 | 0.02213 | 0.02186 | 0.02158 | 0.02131 | 0.02105 | 0.02078 | 0.02052 | 0.02026 |
| -53 | 0.02 | 0.01975 | 0.01951 | 0.01926 | 0.01901 | 0.01878 | 0.01853 | 0.0183 | 0.01807 | 0.01784 |
| -54 | 0.01761 | 0.01739 | 0.01717 | 0.01695 | 0.01673 | 0.01651 | 0.01631 | 0.0161 | 0.01589 | 0.01569 |
| -55 | 0.01549 | 0.01529 | 0.01509 | 0.0149 | 0.0147 | 0.01452 | 0.01433 | 0.01414 | 0.01396 | 0.01378 |

续表A4

| ppm 露点℃ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -56 | 0.0136 | 0.01342 | 0.01325 | 0.01308 | 0.01291 | 0.01274 | 0.01257 | 0.01241 | 0.01225 | 0.01209 |
| -57 | 0.01193 | 0.01178 | 0.01161 | 0.01147 | 0.01132 | 0.01117 | 0.01102 | 0.01088 | 0.01073 | 0.01059 |
| -58 | 0.01045 | 0.01031 | 0.01018 | 0.01005 | 0.009913 | 0.00978 | 0.009654 | 0.009521 | 0.009395 | 0.00927 |
| -59 | 0.009144 | 0.009026 | 0.0089 | 0.008789 | 0.008671 | 0.008553 | 0.008442 | 0.008324 | 0.008213 | 0.008102 |
| -60 | 0.007998 | 0.007887 | 0.007776 | 0.007673 | 0.00757 | 0.007473 | 0.007373 | 0.007273 | 0.007175 | 0.007078 |
| -61 | 0.006982 | 0.006887 | 0.006793 | 0.006701 | 0.00661 | 0.00652 | 0.006431 | 0.006343 | 0.006257 | 0.006171 |
| -62 | 0.006087 | 0.006003 | 0.005921 | 0.00584 | 0.00576 | 0.005681 | 0.005602 | 0.005526 | 0.005449 | 0.005374 |
| -63 | 0.005299 | 0.005226 | 0.005154 | 0.005083 | 0.005013 | 0.004943 | 0.004874 | 0.004806 | 0.00474 | 0.004673 |
| -64 | 0.004608 | 0.004544 | 0.00448 | 0.004418 | 0.004356 | 0.004295 | 0.004235 | 0.004175 | 0.004117 | 0.004059 |
| -65 | 0.004002 | 0.003945 | 0.00389 | 0.003835 | 0.00378 | 0.003727 | 0.003675 | 0.003622 | 0.003571 | 0.00352 |
| -66 | 0.003471 | 0.003421 | 0.003372 | 0.003324 | 0.003277 | 0.00323 | 0.003184 | 0.003139 | 0.003094 | 0.003049 |
| -67 | 0.003006 | 0.002962 | 0.00292 | 0.002878 | 0.002836 | 0.002796 | 0.002755 | 0.002715 | 0.002676 | 0.002638 |
| -68 | 0.002599 | 0.002561 | 0.002524 | 0.002487 | 0.002451 | 0.002416 | 0.00238 | 0.002346 | 0.002312 | 0.002278 |
| -69 | 0.002244 | 0.002212 | 0.002179 | 0.002147 | 0.002116 | 0.002085 | 0.002054 | 0.002024 | 0.001994 | 0.001965 |
| -70 | 0.001935 | 0.001907 | 0.001879 | 0.001851 | 0.001824 | 0.001796 | 0.00177 | 0.001744 | 0.001717 | 0.001692 |
| -71 | 0.001667 | 0.001642 | 0.001614 | 0.001593 | 0.001569 | 0.001546 | 0.001523 | 0.0015 | 0.001477 | 0.001455 |
| -72 | 0.001433 | 0.001411 | 0.00139 | 0.001369 | 0.001348 | 0.001328 | 0.001308 | 0.001288 | 0.001268 | 0.001249 |
| -73 | 0.00123 | 0.001212 | 0.001193 | 0.001175 | 0.001157 | 0.001139 | 0.001122 | 0.001105 | 0.001088 | 0.001071 |
| -74 | 0.001055 | 0.001039 | 0.001022 | 0.001007 | 0.0009913 | 0.0009758 | 0.000961 | 0.0009462 | 0.0009314 | 0.0009166 |
| -75 | 0.0009026 | 0.0008885 | 0.0008752 | 0.0008612 | 0.0008479 | 0.0008346 | 0.000822 | 0.0008087 | 0.0007961 | 0.0007836 |
| -76 | 0.0007717 | 0.0007592 | 0.0007473 | 0.000736 | 0.0007244 | 0.000713 | 0.0007018 | 0.0006907 | 0.0006799 | 0.0006691 |
| -77 | 0.0006585 | 0.0006481 | 0.0006378 | 0.0006277 | 0.0006178 | 0.0006079 | 0.0005982 | 0.0005887 | 0.0005793 | 0.0005701 |
| -78 | 0.000561 | 0.000552 | 0.0005432 | 0.0005344 | 0.0005259 | 0.0005174 | 0.0005092 | 0.000501 | 0.0004929 | 0.0004849 |
| -79 | 0.0004771 | 0.0004694 | 0.0004618 | 0.0004543 | 0.000447 | 0.0004398 | 0.0004326 | 0.0004256 | 0.0004186 | 0.0004118 |
| -80 | 0.0004051 | 0.0003985 | 0.000392 | 0.0003856 | 0.0003793 | 0.0003731 | 0.0003669 | 0.0003609 | 0.000355 | 0.0003491 |
| -81 | 0.0003434 | 0.0003377 | 0.0003321 | 0.0003267 | 0.0003213 | 0.0003159 | 0.0003107 | 0.0003056 | 0.0003005 | 0.0002955 |
| -82 | 0.0002906 | 0.0002857 | 0.000281 | 0.0002763 | 0.0002717 | 0.0002672 | 0.0002626 | 0.0002583 | 0.0002539 | 0.0002496 |
| -83 | 0.0002455 | 0.0002414 | 0.0002373 | 0.0002333 | 0.0002293 | 0.0002255 | 0.0002216 | 0.0002178 | 0.0002142 | 0.0002105 |

续表A4

| ppm 露点℃ | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -84 | 0.000207 | 0.0002034 | 0.0002 | 0.0001966 | 0.0001932 | 0.0001899 | 0.0001867 | 0.0001835 | 0.0001804 | 0.0001773 |
| -85 | 0.0001742 | 0.0001712 | 0.0001682 | 0.0001654 | 0.0001626 | 0.0001597 | 0.0001569 | 0.0001543 | 0.0001516 | 0.000149 |
| -86 | 0.0001464 | 0.0001439 | 0.0001413 | 0.0001389 | 0.0001365 | 0.0001341 | 0.0001317 | 0.0001294 | 0.0001271 | 0.0001249 |
| -87 | 0.0001228 | 0.0001206 | 0.0001185 | 0.0001164 | 0.0001144 | 0.0001124 | 0.0001104 | 0.0001084 | 0.0001065 | 0.0001046 |
| -88 | 0.0001028 | 0.0001009 | 0.00009913 | 0.00009735 | 0.00009565 | 0.00009395 | 0.00009225 | 0.00009063 | 0.000089 | 0.00008737 |
| -89 | 0.00008582 | 0.00008434 | 0.00008279 | 0.00008131 | 0.00007983 | 0.00007843 | 0.00007703 | 0.00007562 | 0.00007422 | 0.00007293 |
| -90 | 0.00007161 | 0.00007031 | 0.00006904 | 0.00006779 | 0.00006656 | 0.00006535 | 0.00006416 | 0.00006299 | 0.00006184 | 0.00006071 |
| -91 | 0.0000596 | 0.00005851 | 0.00005744 | 0.00005639 | 0.00005534 | 0.00005433 | 0.00005333 | 0.00005235 | 0.00005138 | 0.00005044 |
| -92 | 0.0000495 | 0.00004859 | 0.00004769 | 0.0000468 | 0.00004593 | 0.00004508 | 0.00004424 | 0.00004342 | 0.00004261 | 0.00004181 |
| -93 | 0.00004103 | 0.00004026 | 0.00003951 | 0.00003877 | 0.00003804 | 0.00003733 | 0.00003663 | 0.00003593 | 0.00003526 | 0.0000346 |
| -94 | 0.00003394 | 0.0000333 | 0.00003267 | 0.00003205 | 0.00003144 | 0.00003085 | 0.00003026 | 0.00002968 | 0.00002912 | 0.00002856 |
| -95 | 0.00002802 | 0.00002748 | 0.00002695 | 0.00002643 | 0.00002593 | 0.00002494 | 0.00002446 | 0.00002399 | 0.00002399 | 0.00002353 |
| -96 | 0.00002308 | 0.00002263 | 0.00002219 | 0.00002176 | 0.00002134 | 0.00002093 | 0.00002052 | 0.00002012 | 0.00001973 | 0.00001935 |
| -97 | 0.00001897 | 0.00001859 | 0.00001823 | 0.00001787 | 0.00001753 | 0.00001718 | 0.00001684 | 0.00001651 | 0.00001619 | 0.00001586 |
| -98 | 0.00001555 | 0.00001524 | 0.00001495 | 0.00001465 | 0.00001436 | 0.00001407 | 0.00001379 | 0.00001352 | 0.00001325 | 0.00001299 |
| -99 | 0.00001272 | 0.00001247 | 0.00001222 | 0.00001198 | 0.00001174 | 0.0000115 | 0.00001127 | 0.00001104 | 0.00001082 | 0.0000106 |
| -100 | 0.00001039 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |