SC-A型种子自动考种及千粒重仪

以上为本分析仪器系统的成像方式外观照片

- 用途：用于对表面基本光滑的各类种粒进行高通量的高精度自动千粒重、粒形分析，以及被当作种子净度工作台。可用作其它颗粒物的高精度千粒重、粒形分析。广泛使用于种子考种和品种选育相关的研究部门，提高工作效率。

2. 千粒重分析原理：

电子天平称出的重量(g)/核心系统智能数出的粒数×1000=千粒重（g/1000粒）。将种粒散放在暗视野成像盘上，该成像盘置于带RS232通讯线的电子天平上，1秒钟稳定后，即将重量数据送至电脑中分析系统对应的重量栏，同时自动拍照分析出视区内的种粒数量，算出该样品的千粒重值。整个千粒重分析过程耗时小于9秒钟。

注：先用背光照明超薄灯箱工作台板来成像计数，再将种粒倒入电子天平容器内，经1秒钟稳定后自动分析出千粒重，并输入电脑。

3．主要性能指标：

- 可自动分析的种粒大小：1~20mm（分析结果无任何籽粒尺寸参数）。

- 可自动标定尺寸，自动测量种粒的平均长、平均宽、长宽比、平均面积、平均周长参数。

- 单次分析的最大样品量：豆类或玉米80～150g、小麦40g、稻谷25g、油菜籽20g。

- 千粒重分析速度：1200~20000粒/分钟。

- 适用种粒类型：表面基本光滑的各类种粒，包括毛棉籽。

- 数粒分析误差：玉米、小麦、油菜籽、粳米、小米、黄豆、红豆、绿豆、豇豆、蚕豆、白芸豆、大麦、南瓜籽、花生籽、萝卜籽等近似圆形种粒≤±0.1%。稻谷实粒、籼米、甜瓜籽等细长形种粒≤±0.4%。极个别数粒经监视修正后可达100%正确。

- 可接入条码枪来自动刷入样品编号，千粒重分析结果可对应样品编号输出至EXCEL表，分析图像标记结果可保存。

4．仪器规格与配置：

带RS232线的高精度电子天平1台（220g量程，精度1mg）、500万像素种粒成像装置1台、背光照明超薄灯板1个、成像盘1个、软件系统光盘1张（含使用操作手册）、及软件锁1只。电脑另配。

仪器总尺寸、总重量：宽×深×高约40cm×35cm×40cm，～5kg。

推荐选配电脑：品牌电脑（酷睿双核CPU / 4.0G内存/1G显存/ 500G硬盘 / 19.5”彩显/无线网卡，5个以上USB2.0口，Windows 7完整专业版或完整旗舰版）