QCS-6000型 四气路大气采样器

一、产品概述

本产品是对空气中一种或四种有害气体同时采样的仪器。适用于环境监测、卫生防疫、职业病
预防、工矿有害气体采集、居室环境测定、大专院校教学、研究等单位对空气中各种有害气体的采
集。自投放市场以来，深受用户亲睐。

实用新型专利 （专利号：ZL 2010 2 0137402.3）

二、产品特点

- 该仪器是由四只抽吸泵单独完成作业。

- 可同时采集四种不同有害气体的样本，也可采集平衡样本和四路不同时间的样本。

- 具有液晶显示，菜单操作，电脑计时，体积小，重量轻，操作方便，计时准确，抽气负压大，调节阀采用针形阀机械调节，调节刻度细，稳定性好等优点。

三、技术参数

- 流量范围：（20～500）mL/min；（0.1～1.0）L/min;

（0.1～1.5）L/min；（0.1～3.0）L/min 流量可任意选择、搭配

- 工作电压：DC7.4V（内置2组4.5Ah锂离子电池组）  AC220V±10V 50Hz

- 抽气负压：＞35000pa

- 流量计准确度：±2.5FS

- 流量稳定性：≤5％

- 采样流量误差：≤±5％

- 定时范围：1min～99h59min

- 定时精度：≤±0.1％

- 工作噪音：≤65dB(A)

- 环境温度：－10℃～40℃

- 相对温度：<95%

- 充电电流：1A（锂电池充电电流）

- 连续工作时间：≥8小时

- 外形尺寸：265mm×135mm×175mm

- 仪器重量：2.5Kg

四、工作原理

QCS-3000型双气路大气采样器由过滤器、调节阀、流量计、抽气泵、显示器、电子控制电路、单片机组成。见图，该仪器由两只抽气泵分别组成独立的气路系统采样，相互之间不联通，两个气路可同时采集一种平衡样。也可采集两种不同气体样。时间由0.01～99.59小时任意设定。

- 随机配件

- 主机              1台

- 仪器箱            1只

- 三脚架            1支

- 吸收瓶支架        4只

- 安全瓶            4只

- 连接软管          4根

- 说明书            1份

- 合格证            1份

- 保修卡            1份