FCD-50型双头粉尘采样器

一、概述

它是对空气中含粉尘场所进行测定的专用仪器。广泛应用于工矿劳动安全、环境监测、职业病防治、大专院校教学等单位。该产品具有液晶显示、菜单操作、电脑计时等功能，从而使仪器显得美观、大方、方便使用。具有体积小、重量轻、操作简单、计时准确、使用方便等优点，深受广大用户的好评。

- 本产品经权威检测部门检测获中华人民共和国计量器具制造许可证证号：苏制00000638号-1

- 该产品执行标准为Q/320925JYH01-2011

二、功能

- 任意设定采样时间。

- 采样结束提示。

- 显示电池、电量、电压和充电全过程。

- 中途延时采样时间。

三、技术参数

- 工作电压：DC7.4V/8800mAh（锂离子可充电电池）

AC220V±10V 50Hz 8.4V充电器

- 流量（可选）：1～10L/min；5～25L/min ;5～30L/min

- 抽气负压：>1000Pa （金属旋片泵）

- 流量计精度：±2.5F.S

- 稳定性：≤5％

- 定时精度：±0.01%

- 工作噪音：<75dB

- 环境温度：－10℃～40℃

- 相对温度：<95％

- 充电电流：1000mA

- 连续工作时间：>8h

- 外形尺寸：220×135×150mm

- 仪器重量：3.5Kg 菜单操作，电脑定时

- 可采集总尘（标配）、呼吸性粉尘（选配）

四、工作原理

采样器测定粉尘总尘浓度，是用已知质量纤维滤膜装在采样器的采样头内，采集含有粉尘的空气，再由采样后滤膜（直径40mm）的增量，计算出单位体积空气中的粉尘浓度。公式如下：

R=  [(m2-m1 )/Q×t] × 1000（mg/m3）

式中：  R－——总粉尘浓度（mg/m3）

m2 ―――采样后滤膜的质量（mg）

m1 ―――采样前滤膜的质量（mg）

Q ――采样时流量（L/min）

D     t ――采样时间（min）