MMS-A01型三轴加速度传感器

使用说明书

无锡布里渊电子科技有限公司

# 传感器的测量方向

MMS-A01型加速度传感器可以同时测量三轴的加速度值，测量方向和传感器外壳的长、宽、高正好重合，长度方向对应X轴，宽度方向对应Y轴，高度方向对应Z轴。

# 传感器的安装固定

方式一：采用环氧树脂胶粘贴

可以满足短期测量的需求，适用各类被测量基材，安装方便快捷。胶水的选择：胶水应选用固化时间短，固化后胶水硬度高，热稳定性好。

操作步骤：
1、打磨基材上待安装位置，将表面处理平整；

2、用酒精清洗表面，然后用吹风机吹干；

2、按配比配置胶水，在处理好的位置处涂上胶水。

3、将传感器按压在胶水上，需要用力按紧，等待固化。

备注：一般常规工况下，推荐使用普通的AB胶即可。

方式二：采用机械固定

可以满足长期测量的需求，具有长期稳定可靠，温度适用范围大的特点。

混凝土安装：

1、先在基材上根据传感器尺寸画上打孔的点位。

2、打孔，塞进膨胀螺钉的基座部分。

3、螺钉穿过传感器固定孔，直接把传感器锁住。

钢结构安装：

1、选配我司定制的钢底板，先将底板焊接到钢结构上。

2、将传感器通过螺丝固定在底板上即可。

方式三：采用磁座固定

只适合安装在铁质基材上，安装方便，随时可以调整测量位置。

安装步骤：

1、先将磁座通过放松螺钉固定在传感器的4个安装孔上。

2、将传感器吸附在待安装位置处即可。

# 传感器尺寸图

# 传感器接线说明

传感器出线为4芯电缆，具体接线如下图所示：

# 通信协议

本款使用标准的Modbus协议作为通信基本协议。数据按Modbus协议通过RS485对外传输。

协议举例说明

例：88 03 0C 80 C8 7F F0 60 70 80 DC 80 00 61 38 80 6A

以上数据为一组完整的加速度数据。88 03 0C部分为数据头，88为固定ID号，不同的传感器具备不同的ID号，03为标准Modbus功能码，0C为数据长度；80 C8 7F F0 60 70 80 DC 80 00 61 38为两组加速度数据，依次为X1Y1Z1X2Y2Z2；80 6A为CRC16校验码，高位在前，低位在后。

数据调方式如下，X1加速度值为（0x80C8-32768）=200（mg）

由于本项目所使用的传感器是单轴的，只有Z轴有数据，X和Y轴数据均为00 00 ，后端软件不需要对这个做解析。