**CC-0508W/CC-1008W/CC-2008W粘度计专用恒温循环器：**

1. **产品特点:**
* CIT及时降温技术即使在高温也可直接启动压缩机降温。
* 低液位保护，防止干烧；
* 硬件超温保护，用户可通过旋钮设置保护温度，在设备程序失效的情况下，依然可以超温保护，避免干烧, 符合DIN12876标准III级，可使用可燃性浴液。；
* 可移动式外部温度探头，配合先进的PID TAC控制技术，Cascade级联控制技术，和浴槽内外温差锁控制技术，可精确控制浴槽外部物料温度；
* 免维护压力/ 吸力泵，耐纤维和金属颗粒物质，同时可对浴液进行水平和垂直两个方向的搅拌，使搅拌更加均匀, 泵压力和流量自动适应外负载；
* 和液体或蒸汽接触的零件采用高性能不锈钢和高性能塑料。
* Pt100温度传感器，可进行两点和多点温度校准
* 可内循环，内循环标配有两种不同高度的样品杯托架，适用不同的样品杯在浴槽内的恒温和粘度测试；
* 可外循环，实现对粘度计的水浴夹套进行恒温，适用于粘度计在浴槽外的水浴夹套内进行样品粘度测试；
* 水槽盖可选配不同的结构形式，适用于不同品牌的粘度计测试；
* 粘度计可放置在机器旁进行测试，也可以放置在机器上面进行测试；
* 蜂鸣器可设置无声或者有声
* 多种操作模式可选，意外断电可自动恢复。
	1. 模式1：当设备运行中电源断开，下次上电设备处于正常停止状态，设定值可以更改。
	2. 模式2：当设备运行中电源断开，下次上电设备将自动运行，设定值可以更改。
	3. 模式3：当设备运行中电源断开，下次上电设备将自动运行，设定值不能更改。
* 可选智能控制功能：多种接口（RS485、RS232），实现远程通讯，控制设备的启停。
* 可选0-10V或者4-20mA模拟信号的输入，可用于外部智能设备控制仪器的启停。
* 设备序列号可通过软件可查
1. **产品应用**
* 转子粘度计、旋转式粘度计、锥板粘度计在浴槽内进行样品粘度测试。
* 转子粘度计、旋转式粘度计、锥板粘度计在浴槽外的水浴夹套内进行样品粘度测试。

**产品主要技术参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品型号 | [-]  | CC-0508W | CC-1008W | CC-2008W |
| 工作温度范围 | [°C] | -5...150 | -10...150 | -20...150 |
| 温度稳定性 | [±K]  | ±0.01～0.05 | ±0.01～0.05 | ±0.01～0.05 |
| 温度显示 | [-]  | LED | LED | LED |
| 显示精度 | [°C] | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 温度控制方式 | [-]  | 智能PID | 智能PID | 智能PID |
| 控制温度传感器 | [-]  | PT 100 | PT 100 | PT 100 |
| 加热功率 | [W] | 2000 | 2000 | 2000 |
| 制冷量(10°C) | [W] | 300 | 300 | 300 |
| 泵类型 | [-]  | 压力/吸力泵 | 压力/吸力泵 | 压力/吸力泵 |
| 泵最大压力 | [bar]  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 泵最大吸力 | [bar]  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| 泵最大流量 | [L/min]  | 12 | 12 | 12 |
| 泵连接接口 | [-]  | M16x1 | M16x1 | M16x1 |
| 水槽容积 | [L]  | 8 | 8 | 8 |
| 开口尺寸(WxDxH) | [mm]  | 175x145x150 | 175x145x150 | 175x145x150 |
| 外形尺寸(WxDxH) | [mm]  | 415X410X426 | 415X410X426 | 415X410X426 |
| 仪器固定方式 | [-]  | 台式 | 台式 | 台式 |
| 允许连续运转 | [%]  | 100 | 100 | 100 |
| 允许环境温度 | [°C] | 5..32 | 5..32 | 5..32 |
| 允许相对湿度 | [%]  | 80 | 80 | 80 |
| 电源电压/频率 | [V]  | 200...230VAC/50Hz | 200...230VAC/50Hz | 200...230VAC/50Hz |



参考图片