# 政府采购

# 招 标 文 件

# 项   目   号：18A5452

# 招标项目编号：0611-BZ1800401919AH

# 招标项目名称：重庆优质粮食工程质检体系建设项目

# 采购人：重庆市粮油质量监督检验站

# 重庆市万州粮油质量监督检验站

# 重庆市永川区粮油质量检验站

# 采购代理机构：重庆市政府采购中心

二O一八年十二月

目  录

第一篇 投标邀请书	- 3 -

一、招标项目内容	- 3 -

二、资金来源	- 3 -

三、投标人资格要求	- 3 -

四、投标、开标有关说明	- 3 -

五、投标保证金	- 4 -

六、采购项目需落实的政府采购政策	- 7 -

七、投标有关规定	- 7 -

八、联系方式	- 8 -

第二篇 项目技术规格、数量及质量要求	- 9 -

一、招标项目一览表	- 9 -

二、招标项目技术需求	- 14 -

第三篇  项目商务要求	- 104 -

一、交货期、交货地点及验收方式	- 104 -

二、报价要求	- 104 -

三、质量保证及售后服务	- 104 -

四、付款方式	- 105 -

五、知识产权	- 106 -

六、培训	- 106 -

七、附件、图纸及包装要求	- 106 -

八、其他商务要求内容	- 106 -

第四篇  资格审查及评标办法	- 107 -

一、资格审查	- 107 -

二、评标方法	- 107 -

三、评标标准	- 108 -

四、无效投标条款	- 110 -

五、废标条款	- 110 -

第五篇  投标人须知	- 112 -

一、投标人	- 112 -

二、招标文件	- 112 -

三、投标文件	- 112 -

四、开标	- 115 -

五、评标	- 115 -

六、定标	- 115 -

七、中标通知书	- 115 -

八、询问、质疑和投诉	- 116 -

九、采购代理服务费	- 117 -

十、交易服务费	- 118 -

十一、签订合同	- 118 -

十二、政府采购信用融资	- 118 -

第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）	- 119 -

一、合同主要条款	- 119 -

二、政府采购合同（格式）	- 122 -

第七篇  投标文件格式	- 124 -

一、经济文件	- 126 -

二、技术文件	- 128 -

三、商务文件	- 131 -

四、其他	- 134 -

五、资格文件	- 140 -

# 第一篇 投标邀请书

重庆市政府采购中心受采购人的委托，对本项目进行公开招标，欢迎有资格的投标人参加投标。

## 一、招标项目内容

| 分包号 | 分包名称 | 最高限价 （万元） | 投标保证金 （万元） | 中标人数量 （名） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 粮食检验检测仪器设备（一） | 589.30 | 10 | 1 | 部分产品经审批通过可以采购进口产品。 |
| 二 | 粮食检验检测仪器设备（二） | 579.34 | 10 | 1 |  |
| 三 | 粮食检验检测仪器设备（三） | 588.44 | 10 | 1 |  |
| 四 | 粮食检验检测仪器设备（四） | 588.70 | 10 | 1 |  |

## 二、资金来源

财政预算资金，预算金额为2345.78万元。

## 三、投标人资格要求

合格投标人应首先符合政府采购法第二十二条规定的基本条件，同时符合根据该项目特点设置的特定资格条件。

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 所投产品若为进口产品的，投标人需具备所投产品制造商（或制造商授权中国代表机构）认可的经销资格(提供证明文件复印件)；

## 四、投标、开标有关说明

（一）根据《重庆市财政局关于印发〈重庆市政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法〉的通知》（渝财采购〔2015〕45号）规定，投标人应按要求进行注册，通过重庆市政府采购网（www.cqgp.gov.cn），登记加入“重庆市政府采购供应商库”。咨询电话023-63782227。（供应商注册与否不影响投标文件的有效性）

（二）凡有意参加投标的投标人，请到采购代理机构领取或在“重庆市政府采购网”网上下载本项目招标文件、重庆市政府采购中心采购文件发售登记表以及图纸、补遗等开标前公布的所有项目资料，无论投标人领取或下载与否，均视为已知晓所有招标内容。

（三）招标文件公告期限：自采购公告发布之日（2018年12月19日）起五个工作日。

（四）报名及招标文件发售

1.报名和招标文件发售期：2018年12月19日-2018年12月27日17:00（工作时间）

2. 招标文件售价：人民币300元/分包（售后不退）

2.1招标文件购买方式（采用现金或汇款方式）

2.1.1现金购买

在招标文件发售期内，投标人到重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢502室，递交《重庆市政府采购中心采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）并购买招标文件。

2.1.2汇款购买

在招标文件发售期内，投标人将招标文件购买费用汇至以下账户内进行购买。通过汇款方式购买招标文件的，将招标文件汇款凭证（注明项目号）、《重庆市政府采购中心采购文件发售登记表》（加盖投标人公章）扫描后发送至2337035465@QQ.com（邮箱）。汇款后凭汇款凭证（原件或复印件）到重庆市江北五里店五简路2号重庆咨询大厦A座5楼大厅财务处自行换取发票。

户名： 重庆市政府采购中心

帐号:  3100023409200174780

开户行名称:中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

3.在报名和招标文件发售期内购买了招标文件的投标人，其报名才被接收。

4.对微型企业的优惠

4.1投标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的免收招标文件购买费。

4.2微型企业须在报名时提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和书面承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）（微型企业的认定标准详见工信部联企业〔2011〕300号）。

4.3若微型企业所投产品不是微型企业生产，又未按照本招标文件规定进行报名和购买招标文件的，其报名和投标无效。

（五）投标地点：重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心开标厅（重庆市江北区五简路2号重庆咨询大厦A栋，见当日一楼大厅指示牌）

（六）投标开始时间：2018年1月9日北京时间09:30

投标截止时间：2018年1月9日北京时间10:00

（七）开标时间：2018年1月9日北京时间10:00

（八）开标地点：同投标地点

## 五、投标保证金

（一）投标保证金递交

投标人须按本项目规定的投标保证金金额进行缴纳（保证金金额详见本篇，一、招标项目内容），由投标人从其基本账户将投标保证金汇至以下任一账户（请注意各分包的账户），投标保证金的到账截止时间与投标截止时间一致。

投标保证金账户：

户  名：重庆联合产权交易所集团股份有限公司

分包一

| 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
| --- | --- | --- |
|  | 账 号 | 50050100414100000286000528 |
| 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |
|  | 账 号 | 9558853100006084937 |
| 账号 3 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  | 账 号 | 123904808710306000520 |
| 账号 4 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  | 账 号 | 6228400477031092064 |
| 账号 5 | 开户行 | 重庆银行重庆文化宫支行（行号：313653000329） |
|  | 账 号 | 150101040015061100521 |

分包二

| 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
| --- | --- | --- |
|  | 账 号 | 50050100414100000286000527 |
| 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |
|  | 账 号 | 9558853100006084929 |
| 账号 3 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  | 账 号 | 123904808710306000519 |
| 账号 4 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  | 账 号 | 6228400477031091967 |
| 账号 5 | 开户行 | 重庆银行重庆文化宫支行（行号：313653000329） |
|  | 账 号 | 150101040015061100520 |

分包三

| 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
| --- | --- | --- |
|  | 账 号 | 50050100414100000286000526 |
| 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |
|  | 账 号 | 9558853100006084911 |
| 账号 3 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  | 账 号 | 123904808710306000518 |
| 账号 4 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  | 账 号 | 6228400477031091868 |
| 账号 5 | 开户行 | 重庆银行重庆文化宫支行（行号：313653000329） |
|  | 账 号 | 150101040015061100519 |

分包四

| 账号 1 | 开户行 | 建设银行重庆中山路支行（行号：105653005006） |
| --- | --- | --- |
|  | 账 号 | 50050100414100000286000525 |
| 账号 2 | 开户行 | 工商银行重庆朝天门支行（行号：102653000013） |
|  | 账 号 | 9558853100006084903 |
| 账号 3 | 开户行 | 招商银行上清寺支行（行号：308653018067） |
|  | 账 号 | 123904808710306000517 |
| 账号 4 | 开户行 | 中国农业银行重庆自由贸易试验区分行（行号：103653026011） |
|  | 账 号 | 6228400477031091769 |
| 账号 5 | 开户行 | 重庆银行重庆文化宫支行（行号：313653000329） |
|  | 账 号 | 150101040015061100518 |

1.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

2.首次将保证金汇至重庆联付通网络结算科技有限责任公司客户备付金（重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心，原重庆市政府采购交易中心）的投标人，应按重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心规定办理投标人银行基本账户登记。“投标单位银行基本账户登记表”请登录重庆市公共资源交易网（网址http:// www.cqggzy.com）进行下载。

3.未在交易中心登记基本账户的投标人，请与重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心联系。联系电话：023-67703091。（基本账户是否登记不影响投标文件的有效性）

4.各投标人在递交投标保证金时，到款账户为上述指定的投标保证金专用账户，来款账户必须为本公司基本账户。

（二）保证金退还方式

1.未中标投标人的保证金，在中标通知书发放后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按来款渠道直接退还。

2.中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订合同后，重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心在五个工作日内按资金来款渠道直接退还。

重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心咨询电话：023-67769201

## 六、采购项目需落实的政府采购政策

（一）按照《财政部 国家发展改革委关于印发<节能产品政府采购实施意见>的通知》（财库〔2004〕185号）、《财政部 国家环保总局联合印发<关于环境标志产品政府采购实施的意见>》（财库〔2006〕90号）的规定，落实国家节能环保政策。

（二）按照《财政部 工业和信息化部关于印发<政府采购促进中小企业发展暂行办法>的通知》（财库〔2011〕181号）的规定，落实促进中小企业发展政策。

（三）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，落实支持监狱企业发展政策。

（四）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，落实支持残疾人福利性单位发展政策。

## 七、投标有关规定

（一）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项（分包）下的政府采购活动。

（二）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（三）本项目若有补遗文件一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目补遗文件的内容。

（四）超过投标截止时间递交的投标文件，恕不接收。

（五）投标费用：无论投标结果如何，投标人参与本项目投标的所有费用均应由投标人自行承担。

（六）本项目不接受联合体参与投标。

（七）按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号，投标人列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

## 八、联系方式

（一）采购人：重庆市粮油质量监督检验站,联系人： 周斌

重庆市万州粮油质量监督检验站,联系人：谢远长

重庆市永川区粮油质量检验站,联系人：方银平

电  话：13647671557   13594711266  15123090959

地  址：重庆市江北区五里坪港桥支路4号聚峰国际C栋十楼

重庆市万州区白岩路一巷六号

重庆市永川区海棠大道9号14栋2楼

采购代理机构：重庆市政府采购中心

联系人：吴荐，罗成

邮  编：400023

电  话：023-67956021

传  真：023-67625920

地  址：重庆市江北区五里店五简路2号重庆咨询大厦B幢502室

注：领取中标通知书、咨询退还投标保证金等后续相关事宜，请与在《重庆市政府采购网》发布的结果公告中的联系人联系。

# 第二篇 项目技术规格、数量及质量要求

## 一、招标项目一览表

分包一：粮食检验检测仪器设备（一）

| 序号 | 名 称 | 数量 （个/台/套） | 备注 | 站点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 永川站 |
| 2 | 冷冻离心机 | 1 | 允许采购进口产品 | 永川站 |
| 3 | 气-质-质联用仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 4 | 原子吸收分光光度计 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 5 | 气相色谱仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 6 | 全自动高通量平行浓缩仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 7 | 全自动液体样品处理平台 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 8 | 全自动样品消化系统 | 1 |  | 市站 |
| 9 | 全自动固相萃取仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 10 | 旋转蒸发仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 11 | 烟点仪 | 1 |  | 市站 |
| 12 | 电导仪 | 1 |  | 市站 |
| 13 | 酸度计 | 2 |  | 市站 |
| 14 | 折光指数仪 | 1 |  | 市站 |
| 15 | 溶点测定仪 | 1 |  | 市站 |
| 16 | 分样器（1/4） | 3 |  | 市站 |
| 17 | 分样器（1/2） | 3 |  | 市站 |
| 18 | 小麦硬度指数仪 | 1 |  | 市站 |
| 19 | 标准光源 | 4 |  | 市站 |
| 20 | 小麦粉加工精度测定仪 | 1 |  | 市站 |
| 21 | 散装电动扦样器 | 2 |  | 市站 |
| 22 | 谷物筛选器 | 2 |  | 市站 |
| 23 | 面粉筛 | 1 |  | 市站 |
| 24 | 粮食水分粉碎磨 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 25 | 碾米机 | 4 |  | 市站 |
| 26 | 砻谷机（大型） | 1 |  | 市站 |
| 27 | 碾米机（大型） | 1 |  | 市站 |
| 28 | 容重器 | 2 |  | 市站 |
| 29 | 数粒仪 | 1 |  | 市站 |
| 30 | 润麦器 | 1 |  | 市站 |

分包二：粮食检验检测仪器设备（二）

| 序号 | 名 称 | 数量 （个/台/套） | 备注 | 站点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电感耦合等离子体质谱仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 万州站 |
| 2 | 气相色谱仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 永川站 |
| 3 | 顶空进样器Ⅰ | 1 | 允许采购进口产品 | 永川站 |
| 4 | 顶空进样器Ⅱ | 1 | 允许采购进口产品 | 万州站 |
| 5 | 高效液相色谱仪Ⅰ | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 6 | 高效液相色谱仪Ⅱ | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 7 | 高效液相色谱仪Ⅲ | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 8 | 超纯水机 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 9 | 生化培养箱 | 1 |  | 市站 |
| 10 | 生物安全柜 | 1 |  | 市站 |
| 11 | 快速组织样品破碎仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 12 | 自动核酸蛋白纯化系统 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 13 | 超微量紫外分光光度计 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 14 | PCR仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 15 | 水平电泳槽 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 16 | 电源 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 17 | 凝胶成像系统 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 18 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 19 | 灭菌器 | 1 |  | 市站 |
| 20 | 超低温冰箱 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 21 | 台式冷冻离心机 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 22 | 球磨机 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 23 | 培养箱 | 2 |  | 市站 |
| 24 | 电加热板 | 3 |  | 市站 |
| 25 | 电热鼓风干燥箱 | 3 |  | 市站 |
| 26 | 电热鼓风干燥箱 | 3 |  | 市站 |
| 27 | 真空泵 | 2 |  | 市站 |
| 28 | 电动搅拌器 | 1 |  | 市站 |
| 29 | 磁力搅拌器 | 1 |  | 市站 |
| 30 | 体视显微镜 | 1 |  | 市站 |
| 31 | 偏光显微镜 | 1 |  | 市站 |
| 32 | 自动旋光仪 | 1 |  | 市站 |
| 33 | 自动进样器 | 1 |  | 万州站 |
| 34 | 超纯水机 | 1 |  | 万州站 |
| 35 | 水浴氮吹仪 | 1 |  | 万州站 |
| 36 | 超声波清洗仪 | 2 |  | 万州站 |
| 37 | 电子天平（1/100） | 2 |  | 万州站 |
| 38 | 谷物电动筛选器 | 2 |  | 万州站 |
| 39 | 粮食水分测试粉碎磨 | 1 |  | 万州站 |
| 40 | 数显分散机 | 1 |  | 万州站 |

分包三：粮食检验检测仪器设备（三）

| 序号 | 名 称 | 数量 （个/台/套） | 备注 | 站点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱-质谱-质谱联用仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 永川站 |
| 2 | 火焰、石墨炉原子吸收分光光谱仪（一体机） | 1 | 允许采购进口产品 | 永川站 |
| 3 | 液相色谱原子荧光联用仪 | 2 |  | 永川站、万州站 |
| 4 | 超纯水机 | 1 | 允许采购进口产品 | 永川站 |
| 5 | 实验室洗瓶机 | 4 |  | 市站3、永川站1 |
| 6 | 微波灰分系统 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 7 | 电子台称 | 1 |  | 市站 |
| 8 | 电子天平（1/10） | 4 |  | 市站 |
| 9 | 电子天平（1/100） | 8 |  | 市站 |
| 10 | 电子天平（1/1000） | 5 |  | 市站 |
| 11 | 电子天平（1/10000） | 4 |  | 市站3、万州站1 |
| 12 | 电子天平（1/100000） | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 13 | 快速粘度仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 14 | 锤式粉碎机 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 15 | 快速溶剂萃取仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 16 | 超声波清洗器 | 1 |  | 市站 |
| 17 | 移液器 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 18 | 全能型瓶口分配器 | 8 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 19 | 光能电子滴定器 | 4 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 20 | 涡旋振荡器 | 2 |  | 市站 |
| 21 | 振荡器 | 4 |  | 市站 |
| 22 | 恒温水浴振荡器 | 1 |  | 市站 |

分包四：粮食检验检测仪器设备（四）

| 序号 | 名 称 | 数量 （个/台/套） | 备注 | 站点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相串联质谱仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 万州站 |
| 2 | 电感耦合等离子体质谱联用仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 永川站 |
| 3 | 气相质谱联用仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 万州站 |
| 4 | 赶酸器 | 1 |  | 万州站 |
| 5 | 手动固相萃取仪 | 1 |  | 万州站 |
| 6 | 近红外谷物测定仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 7 | 面筋测定仪 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 8 | 大米食味计 | 1 |  | 市站 |
| 9 | 米饭食味计 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 10 | 全自动吹泡仪 | 1 |  | 市站 |
| 11 | 大米外观品质检测仪 | 3 |  | 市站1、万州站2 |
| 12 | 大米测鲜仪 | 1 |  | 市站 |
| 13 | 大米加工精度测定仪 | 1 |  | 市站 |
| 14 | 核磁共振含油量测定仪 | 1 |  | 市站 |
| 15 | 直链淀粉速测仪 | 1 |  | 市站 |
| 16 | 烤炉 | 1 |  | 市站 |
| 17 | 罗维朋比色计 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 18 | 真菌毒素ELISA检测系统 | 1 | 允许采购进口产品 | 市站 |
| 19 | 真菌毒素免疫亲和柱 | 1 |  | 市站 |
| 20 | 冰箱 | 1 |  | 市站 |
| 21 | 冰柜 | 2 |  | 市站 |
| 22 | 展示柜 | 6 |  | 市站 |
| 23 | 离心机 | 2 |  | 市站 |
| 24 | 实验砻谷机 | 10 |  | 市站 |

注：

分包一的核心产品为：原子吸收分光光度计。

分包二的核心产品为：荧光定量PCR仪。

分包三的核心产品为：快速粘度仪。

分包四的核心产品为：面筋测定仪。

## 二、招标项目技术需求

### 注：

### 1.标注“※”号的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件不满足按无效投标处理。

### 2.标注“★”号的技术需求为重要技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。3.无标注的技术需求为一般技术需求，若不满足将按照评标因素中相关规定处理。

### 分包一：粮食检验检测仪器设备（一）

一、高效液相色谱仪

1、技术指标

1.1 二元高压梯度泵

1.1.1 工作模式：双柱塞并联补偿往复泵，采用非圆齿轮技术，自调芯柱塞，具有自动润滑装置

★1.1.2 最大压力：≥410bar (6000psi)

★1.1.3 流速范围：0.00～22.50mL/min，以0.01mL/min递增

1.1.4流速准确度：±1.0%

1.1.5流速精度：≤0.1%RSD

★1.1.6延迟体积：<200µL（包括梯度混合器的体积）

1.1.7梯度混合准确度：±0.5%，并且不随反压变化

1.1.8梯度混合精度：≤0.5%RSD，并且不随反压变化

★1.1.9梯度控制曲线：11种，包括直线、阶跃、凸曲线、凹曲线

1.2 自动进样器

1.2.1 样品瓶数：48位样品盘（可放置两个48位样品盘，96位或384位多孔板）

1.2.2 进样精度：≤0.3%RSD

1.2.3 进样范围：0.1—100uL（通过选配件可扩展至500µL）

1.2.4 定量环体积：100uL

1.2.5 进样注射器体积：500uL

1.2.6 进样方式：定量环充满进样；定量环部分充满进样；定量环部分充满且针溢出进样

1.2.7 进样周期：< 60s

★1.2.8 交叉污染度：<0.05%

1.2.9 进样阀切换时间：< 100ms

1.3 光电二极管阵列检测器

★1.3.1 波长扫描范围：190～800nm

1.3.2 测量范围：0.0001～2.0000AUFS

1.3.3 流通池体积：9.3uL

1.3.4 流通池池长：10mm

★1.3.5 光源：全程氘灯（190～800nm），不需要转换钨灯

1.3.6 光路：光程尽可能短，仅使用两个椭球形反光镜聚光及消色差光栅

1.3.7 波长准确度：±1nm

1.3.8 光谱分辨率：1.2nm，始终保持不变

1.3.9 噪音值： 1.0x10-5AU，在254nm、1.2nm光学分辨率、10mm流通池下测定

1.3.10 漂移：1 x 10-3 AU/hour

1.3.11 光路狭缝1.2nm，保证在最高分辨率下的最高灵敏度

1.3.12 反相梯型光束，从光路上消除示差折光效应，软件不需要设定“参比波长”

1.3.13 采样速率：80Hz

1.4 荧光检测器

1.4.1 灯：150W 氙灯，连续弧光

1.4.2 检测限：水的拉曼光谱 ≥1000

1.4.3 激发波长：200—890nm

1.4.4 发射波长：210—900nm

1.4.5 波长重现性：±0.25nm

1.4.6 波长准确度：±3nm

1.4.7 流通池：8µL

1.4.8 具有操作面板，可以独立设定工作参数、显示运行状态

1.5 柱温箱

1.5.1 温度范围室温以上5℃-65°C

1.6 最新中文色谱工作站

1.6.1 是在Windows Win7操作系统下编写和测试，支持多窗口、多任务的操作模式。

1.6.2 内置图文数据库：强大的数据管理功能，保证数据的完整性和安全性。原始数据、仪器条件和处理参数等信息的关联由软件自动建立，用户无需记忆就能找到相应的信息。在数据库中，用户可以采用各种检索方式从大量的数据中提取想要的数据。

1.6.3 可以进行色谱峰的积分和标定。

1.6.4 支持多种定量曲线方式。

1.6.5 系统适应性计算，可获得色谱柱效，拖尾因子等数据。

1.6.6 可以对色谱峰建立各种积分方式和积分事件。

1.6.7 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中（如Excel）

1.6.8 操作向导模式和在线帮助功能：只需按照指南要求进行操作即可执行相应的功能。

1.7 馏分收集器

1.7.1 分析模式：时间、信息、峰号等多种模式

1.7.2能实时观看结果，也可在离后在后台浏览

1.7.3匹配多种样品收集瓶：标准试管、Eppendorf管、Scintillation瓶等

★1.7.4可以软件反控

1.8 柱后衍生系统

1.8.1 一体化设计

1.8.2 流量范围：0.05～2.0ml/min，0.01ml/min增量；

1.8.3 流量精度：±0.5%RSD；

1.8.4 每个泵配有一个独立的压力传感器（0-3000psi）

1.8.5 带有柱后试剂防回流及柱后系统过压保护功能

※1.8.6 配备的耗材及柱后衍生试剂必须与柱后衍生系统同品牌

2、配置要求

2.1 二元高压梯度泵扩展泵头            1套

2.2 自动进样器                        1套

2.3 二极管检测器                      1套

2.4 荧光检测器                        1套

2.5 在线真空脱气机                    1套

2.6 色谱工作站                        1套

2.7 双泵柱后衍生系统                  1套

2.8 柱温箱                            1套

2.9 馏分收集器                        1套

2.10 色谱柱                           1根

2.11 备用进样针                        1个

2.12 通用色谱柱接头                    6个

2.13 2mL样品瓶                        5包

2.14 150uL内插管                      1包

2.15品牌UPS电源 1套（延时2h以上）

2.16电脑（最低I5 8400处理器，8G内存，1T硬盘，22寸显示器，2G独立显卡）1套

2.17激光打印机1套

3、售后服务要求

3.1 供应商提供二次培训，第1次：仪器安装调试时现场培训2名以上人员，达到能独立操作和维护仪器。第2次：仪器使用半年后在制造商应用实验室培训2名人员，主要培训分析方法的建立和仪器的应用提高培训。

二、冷冻离心机

1、技术规格及要求

1.1 角转头的最大离心力：≥30000g，最大转速：≥17800rpm

1.2 水平转头的最大离心力：≥3200g，最大转速：≥4500rpm

1.3 酶标板转头的最大离心力：≥2500g，最大转速：≥4400rpm

1.4 加减速控制：≥2（标准及Soft运行）

1.5 温度设定范围：－10℃～40℃，有预冷功能

1.6 生物安全的PCR管转头（0.2mLPCR）容量：≥60个

1.7 驱动系统：无碳刷直驱感应电机

1.8 程序存储：≥3个快捷程序+96个程序

1.9 不平衡检测系统：震动连续监测，带转头重量校正

1.10 转头锁定方式：自动锁定系统，只需一个动作-按下按键-即可完成转头的装卸

1.11 离心时间控制：99小时59分+连续离心

1.12 噪音：<55 dBA，所有转头

1.13 经过的认证有：UL/CE/IVD/ 生物安全认证

1.14 可选配24毛细管的血比容转头

2、配置要求

2.1 主机1台

2.2 6×50ml生物安全角转头1个（离心机角度≥45度)

三、气-质-质联用仪

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：农残及其它有毒有害物质的痕量筛查和定量；

1.2工作条件

1.2.1电源:220V，50Hz

1.2.2温度:操作环境20˚C -35˚C

1.2.3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80%

1.3性能指标

1.3.1 气相色谱部分

1.3.1.1色谱性能

1.3.1.1.1 保留时间重现性＜0.01%;

1.3.1.1.2 峰面积重现性＜1%RSD;

1.3.1.2流路控制系统：所有的进样口和检测器全部使用EPC电子气路控制

★1.3.1.2.1最大压力设定范围：≥149psi

★1.3.1.2.2压力设定精度：0.001 psi

1.3.1.2.3 可选择设定载气和尾吹气类型：He， H2，N2 和 Ar/CH4

1.3.1.3柱箱

1.3.1.3.1柱箱温度：室温上4˚C-450 ˚C，支持 20 阶柱箱升温梯度，21 个恒温平台，可梯度降温;

1.3.1.3.2升温速率：最大升温速度120˚C/min，设定精度0.1℃

1.3.1.3.3降温速率：从450˚C降至50˚C<4min

1.3.1.3.4环境温度敏感度：环境温度变化1°C， 柱箱温度变化 < 0.01°C

1.3.1.3.5可选配柱中和柱后反吹功能，并可同时实现更换色谱柱真空锁定功能；且反吹条件的优化和自由设定都由内嵌工作站的窗口直接完成，无需独立的软件进行。

1.3.1.4 液体自动进样器

★1.3.1.4.1样品位：≥165位（2ml）

1.3.1.4.2 最大进样量：250μL；最小进样量：10nL

1.3.1.4.3具有在线衍生化、样品自动稀释、混合功能

1.3.1.4.4 具有3种模式进样速度: 高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调；

1.3.1.5 分流/不分流进样口

1.3.1.5.1具有分流/不分流两种进样方式，可连接目前市面上主流品牌及规格色谱柱，包括内径50-530um

1.3.1.5.2压力设定精度：0.001psi

1.3.1.5.2最大分流比：7500：1；

1.3.1.5.3最高使用温度：不低于380 °C，设置精度±1°C

1.3.1.5.4 标配扳转式顶部密封系统，无需降温、无需工具可快速、可简便地更换进样口衬管和密封隔垫；（提供证明文件：扳转式密封系统图片盖制造商鲜章）；

1.3.1.6 氢火焰离子化检测器(FID)

1.3.1.6.1最低检测限：<1.4pg C/s。

1.3.1.6.2电子压力/流量控制,压力控制精度:0.001psi

1.3.1.6.3最高温度450°C

1.3.1.6.4线性动态范围：>107。数字化数据可用于整个数据范围无须做量程的改变。

1.3.1.6.5数据采集速率：500Hz

1.3.1.6.6具有灭火自动检测和自动重新点火功能

1.3.2三重四级杆质谱部分

1.3.2.1 质量数范围：10-1050 m/z

★1.3.2.2仪器检测限指标及灵敏度（验收指标）：

1.3.2.2.1 IDL(MRM): ≤4fg ，10fg OFN（1 µL 10 fg/µL八氟萘） 连续8次进样，峰面积RSD≤13%。（须于投标文件中提供8针进样谱图叠图作为证明文件并盖制造商鲜章）

1.3.2.2.2 包含但不限于敌敌畏、速灭磷、丁氟消草、氟乐灵 、莠去津、甲基毒死蜱、七氯、马拉硫磷、狄氏剂、p, p'-DDE、环嗪酮、炔螨特、灭蚁乐、氯苯嘧啶醇、蝇毒磷、醚菊酯、溴氰菊酯在内的农残混标100pg柱上进样MRM分析，所有组分的信噪比S/N≥2500：1（须于投标文件中随附所有农残组分的分析色谱图及MRM离子对谱图作为证明文件并盖制造商鲜章）

★1.3.2.3分辨率：0.4~3 amu分辨可调 。

1.3.2.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调

1.3.2.5 扫描速率：≥750个MRM/秒，最小SRM扫描时间：0.8ms

1.3.2.6高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成，同时安装两根灯丝，灯丝电流范围0-300A

1.3.2.7最大离子化能量≥200eV

1.3.2.8离子源：标配配置EI源，独立控温，最高温度≥340˚C；可选配CI离子源；（提供证明文件：EI源温度设置图片盖制造商鲜章）

1.3.2.9四极杆质量分析器：石英共轭双曲面四极杆，四级杆独立温控≥180˚C(非预四极杆加热) ，自动净化四级杆，防止污染。（提供证明文件：1、双曲面四级杆图片；2、加热设置并完成加热的图片盖制造商鲜章）

1.3.2.10气质接口温度: 独立控温，最高温度≥400˚C

1.3.2.11 可选配质谱离子源自清洁系统，能实现在线清洁和离线清洁两种模式

★1.3.2.12扫描功能:全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、选择离子扫描模式、多反应扫描模式

1.3.2.13 质谱工作站同时具有分段扫描功能和动态MRM功能。

1.3.3 数据处理系统

1.3.3.1 软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件 （提供证明文件：中文界面截屏图片盖制造商鲜章）

1.3.3.2 通用谱库: NIST14谱库和化学结构式库 (不少于24万张)

1.3.3.3具有保留时间锁定功能

1.3.3.4二级质谱MRM数据分析应用套件：包含超过1100种农药和环境污染物的MRM数据库, 每个化合物提供经保留时间锁定的确切保留时间，同时每个化合物包含不少5个MRM离子对数据。同时还包含8种不同基质(至少包含多水、多糖、多淀粉、多色素、多油、高有机酸、茶叶和洋葱8种基质)中7000对MRM离子对信息，目标化合物自动查找软件、化合物自动分组软件、驰豫时间自动优化软件及应用方法开发用农药残留标准品溶液。

1.3.4 计算机:

CPU 四核，单主频不低于3.2G/8G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/19”LCD /激光打印机

2、售后服务要求：

2.1厂家售后服务通过质量体系认证

2.2供应商提供仪器的现场安装调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行操作培训。如果现场安装测试指标未通过，用户有权要求退货并要求赔偿损失。

2.3仪器在调试通过后提供保修服务，在保修期内，所有服务及配件全部免费。供应商在中国需设有保税库，能更及时地为用户提供备品备件。

2.4供应商在西南等地必须设有分析仪器教育培训中心和应用实验室，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。提供3人在制造商应用实验室的进阶培训名额。

2.5厂商在国内应设有专业的维修站，具备非常完善的售后服务体系，具备培训中心和厂家应用实验室,有专职的维修工程师及应用工程师，并协助用户进行方法开发

3、配置要求：

3.1 气相色谱主机：1套；

3.2 分流/不分流进样口：2套；

3.3 自动进样系统：1套；

3.4 氢火焰离子化检测器(FID)：1套

3.5 三重四级杆气质检测器：1套；

3.6 气相启动安装包：1套

3.7  NIST 最新谱图库：1套；

3.8 超过1000种农药和环境污染物的MRM信息数据库：1套

3.9 原装毛细管色谱柱：4根（HP-5MS色谱柱：2根；HP-INNOWax：1根；DB-1701色谱柱：1根）

3.10 耗材：离子源灯丝：1根；泵油：4瓶；氦气过滤器：1个；样品瓶棕色套装1000个；样品瓶透明200个；微量样品瓶套装200个；进样隔垫100个；石墨0型圈20个；进样瓶隔垫备用200个；色谱柱端石墨垫圈10个；色谱柱端石墨垫圈20个；质谱端石墨垫圈20；色谱柱柱螺帽10个；质谱端柱螺帽2；O型圈20；进样针6根；氮气过滤器1个；分流不分流衬管1包（25个）；调谐液2瓶；死堵柱螺帽5个。

3.11 商用品牌电脑：1套（配置不低于CPU 四核，单主频不低于3.2G/8G内存或以上/500G硬盘或以上/DVD-RW/19”LCD）

3.12 黑白激光打印机：1套

3.13 40L高纯氮气、氦气、氢气和干燥空气：各1套（高纯氦气含钢瓶、减压阀）

四、原子吸收分光光度计

1、主要技术规格及要求：

1.1仪器系统

火焰-石墨炉原子吸收光谱仪一体机，火焰-石墨炉通过软件全自动切换，不需要移动任何外部机械部件。仪器由外接计算机进行全自动控制和数据处理。

1.2操作环境

电源：AC 230V +/- 10%, 50/60Hz

环境温度：10-35C

环境湿度：20% - 80%

1.3主要技术指标

★1.3.1主机：火焰-石墨炉原子吸收光谱仪一体机，火焰-石墨炉通过软件全自动切换，不需要移动任何外部机械部件和自动进样器。

1.3.2连续光源

1.3.2.1一个高聚焦短弧氙灯,可任意选择原子吸收的任何一条谱线波长进行测定。（提供软件截图证明并盖制造商鲜章）

1.3.2.2功率 300W; 电流 15A; 工作电压 20V; 发光点直径：200μm; 发光点温度 10,000K

1.3.2.3开机预热时间：≤5分钟

1.3.3光学系统：

1.3.3.1高分辨率的中阶梯光栅光谱仪, 双单色器

1.3.3.2分辨率：≤0.005nm(200nm处), 一个元素可同时选择多条谱线一次完成测定 （提供Mn三线从基线分离的谱图并盖制造商鲜章）

1.3.3.3波长范围：190-900nm 连续覆盖

1.3.3.4光学系统经过特殊化密封：防油、防尘、防潮、防透气

1.3.3.5波长设定：全自动检索，自动波长设定和自动校正

1.3.3.6检测器：紫外高灵敏度CCD线阵检测器，512 线列点阵

1.3.4 背景校正技术

1.3.4.1不需要任何附加装置，既可同时进行背景校正和扣除特征光谱干扰

1.3.5 火焰分析系统

1.3.5.1燃烧头：10cm缝长，全钛金属材料，耐高盐耐腐蚀，带识别密码

1.3.5.2雾化器：可调雾化器，Pt/Rh中心管，耐腐蚀（可使用氢氟酸）

1.3.5.3燃烧头位置调整：高度自动调整，可旋转

1.3.5.4气体控制：全自动计算机控制，流量自动优化

1.3.5.5撞击球：可在点火状态下进行外部调节和优化最佳位置

1.3.5.6安全系统：有完善的安全连锁系统，包括废液瓶液面传感器控制

1.3.5.7点火方式：自动点火

1.3.5.8代表元素灵敏度：5ppm Cu 吸光度：1.2 abs

1.3.5.9快速顺序多元素测定：一次进样可得到所有元素/谱线（数量不限）的分析结果;每分钟不小于 8个元素，优于或相当于扫描ICP的分析速度

1.3.6 石墨炉分析系统

1.3.6.1石墨炉加热方式：横向加热方式

★1.3.6.2石墨炉工作温度：室温到2800℃（提供软件截图作为有效证明并盖制造商鲜章）

1.3.6.3石墨炉加热速度：≥2800℃/秒，连续可调

1.3.6.4加热控温方式：全自动，自动温度校正

1.3.6.5升温方式：阶梯升温、斜坡升温

1.3.6.6石墨管：热解涂层石墨管，平台管多种可选

1.3.6.7测定方式：峰高，峰面积任意选择和互换

1.3.6.8气体控制：计算机自动控制，内外气流分别单独控制，另有辅助气接口。

1.3.6.9操作软件可自动优化最佳灰化和原子化温度。

1.3.6.10原装进口石墨炉循环恒温冷却水系统，最高温度：40℃，由软件全自动控制

1.3.7石墨炉自动进样器

1.3.7.1样品位数： ≥100个

1.3.7.2进样精度：优于 +/- 0.2ml

1.3.7.3除残功能：有自动除残功能，可消除交叉污染，

1.3.7.4稀释功能：全自动智能化稀释，最大稀释比例： 600倍

1.3.7.5有热注射功能

1.4计算机控制和数据处理系统

1.4.1计算机配置：配置不低于：i5处理器、4G内存、500G硬盘、21寸液晶显示器

1.4.2  黑白激光打印机

1.4.3软件：全自动仪器及附件控制，数据采集和分析，多重任务，鼠标操作，自动设定菜单数据和校正方法，自动优化火焰操作参数，可显示吸收轮廓谱图以及信号-时间-波长三维谱图，包含质量控制软件，自检和自诊断功能。软件需符合美国药典要求。.

2、配置要求：

2.1 火焰-石墨炉原子吸收分光光度计主机：1套（包含：高聚焦短弧氙灯1支或原装进口单元素空心阴极灯60支；原装进口冷却循环水1台）

2.2 备用高聚焦短弧氙灯1支或原装进口单元素空心阴极灯60支

2.3 原装进口静音空气压缩机：1台

2.4 进样毛细管：PTFE, d=0.5,：1套

2.5 撞击球：耐酸、耐碱、耐氢氟酸：1个

2.6 通丝：5根

2.7 虹吸和废液桶连接管：1套

2.8 原装进口热解涂层石墨管：20根

2.9 自动进样器样品杯：1000个

2.10 样本、中文版用户操作手册及安装维护手册：1套

2.11 石墨炉视频系统：1套

2.12 商用品牌电脑：1套（配置不低于：i5处理器、4G内存、500G硬盘、21寸液晶显示器）

2.13 黑白激光打印机：1台

2.14仪器智能接口平台1套

3、培训要求：供应商提供二次培训：

3.1 第1次：仪器安装调试时现场培训2名以上人员，达到能独立操作和维护仪器。

3.2 第2次：仪器使用半年后，在制造商应用实验室培训2名人员，主要培训分析方法的建立和仪器的应用提高培训。

五、气相色谱仪

1、主要技术规格及要求：

1.1工作条件

1.1.1电源：220V，50Hz。

1.1.2温度：操作环境10˚C -35˚C

1.2性能指标

1.2.1 气相色谱仪—色谱性能：要求能同时安装不少于两个进样口和三个检测器。必须可以安装FPD检测器。

★1.2.1.1保留时间重现性<0.01%；

1.2.1.2压力控制精度0.001psi。

1.2.1.3 峰面积重现性＜1%RSD;
1.2.1.4 流路控制系统：所有的进样口和检测器全部使用EPC电子气路控制
1.2.1.5 最大压力设定范围：不小于0-148 psi
1.2.1.6流量设定范围：不小于0-1000mL/mi

1.2.2柱温箱

1.2.2.1 操作温度：室温以上5˚C -450˚C。

1.2.2.2 温度分辨：1˚C温度设定，0.1˚C程序设定。

★1.2.2.3 降温速率：从450˚C降至50˚C<4min 。

1.2.2.4支持 20 阶柱箱升温梯度，21 个恒温平台，可梯度降温;

1.2.2.5 温度稳定性：＜0.01˚C /1˚C环境变化。

1.2.2.6最大升温速度：≥100˚C/min ；

1.2.3 分流/不分流毛细管柱进样口(带电子气路控制)。

1.2.3.1具有分流/不分流两种进样方式，可连接目前市面上主流品牌及规格色谱柱，包括内径50-530μm

1.2.3.2 最高使用温度≥380˚C。

1.2.3.3表面全惰性化处理,压力0-100psi， 控制精度0.001psi

1.2.3.4 最大分流比：不低于7500：1

1.2.3.5标配扳转式顶部密封系统，无需降温、无需工具可快速、可简便地更换进样口衬管和密封隔垫。（提供证明文件：扳转式密封系统图片盖制造商鲜章）；

1.2.4隔垫吹扫填充柱进样口

1.2.4.1具有适合连接1/4 英寸和1/8 英寸填充柱，和0.530 mm 毛细管柱的接头

★1.2.4.2电子流量/压力控制：可选择的压力范 围为 0 - 100 psig，流量范围从 0.0 到 200.0 mL/min；

1.2.4.3电子控制隔垫吹扫流量

1.2.4.4最高使用温度：400°C

1.2.5 火焰离子化检测器(FID)

1.2.5.1最低检测限：<1.4pg C/s。

★1.2.5.2电子压力/流量控制,压力控制精度:0.001psi

1.2.5.3最高温度450°C

1.2.5.4线性动态范围：>107。数字化数据可用于整个数据范围无须做量程的改变。

1.2.5.5数据采集速率：500Hz

1.2.5.6具有灭火自动检测和自动重新点火功能

1.2.6 微池电子捕获检测器 (Micro-ECD)

1.2.6.1最低检测限：< 4.5 fg/mL

1.2.6.2线性动态范围： > 5 × 104

1.2.6.3数据采集速率：最大 50 Hz

1.2.6.4微池设计，并且在多检测器配置中，单独安装在仪器左侧；

1.2.6.5最高使用温度：400 °C

1.2.7火焰光度检测器 (FPD)

★1.2.7.1最低检测限：< 45 fg P/s，< 2.5 pg S/s;

1.2.7.2数据采集速率：最大 200 Hz

1.2.7.3最高使用温度：400 °C

1.3色谱工作站

1.3.1软件：Windows操作环境，原装进口色谱中文工作站，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析；

2、配置要求：

2.1 气相色谱主机：1套；

2.2 分流/不分流进样口：1套；

2.3 隔垫吹扫填充柱进样口：1套；

2.4 氢火焰离子化检测器(FID)：1套

2.5 微池电子捕获检测器 (Micro-ECD)：1套；

2.6 火焰光度检测器 (FPD)：1套；

2.7 工作站软件：1套

2.8 原装毛细管色谱柱：5根（HP-88 100m, 0.25mm ID, 0.2um：1根；HP-INNOWax 30 m，0.32 mm，0.25 um：1根；HP-1 30m, 0.32mm, 0.25u：1根；DB-1701P 30m, 0.32mm, 0.25u：1根；HP-5 30M柱 1根）

2.9 不锈钢填充柱：1根（2m*3mm内径，5%DEGS+1%DMCS，按GB/T18415-2001）

2.10 耗材：棕色样品瓶套装：1000个；进样隔垫：100个；石墨0型圈：20个；进样口0型密封圈：40个；自动进样针10μL：6根；氮气过滤器：1个；石墨密封垫320μm：20个；石墨密封垫250μm：20个；柱螺帽：4个；衬管：25根

2.11  40L高纯氮气、氢气和干燥空气：各1套

2.12 安装启动包：1套

2.13 品牌商用电脑：1套（配置不低于：i5处理器、8G内存、500G硬盘、21寸液晶显示器）

2.14 黑白激光打印机：1台

3、售后服务要求：

3.1 厂家售后服务和培训中心通过质量体系认证.

3.2 供应商提供二次培训：第1次：仪器安装调试时现场培训2名以上人员，达到能独立操作和维护仪器。第2次：仪器使用半年后，在制造商应用实验室培训2名人员，主要培训分析方法的建立和仪器的应用提高培训。

六、全自动高通量平行浓缩仪

1、主要技术规格及要求：

1.1 工作条件

1.1.1环境温度：15℃～35℃

1.1.2相对湿度：45～80%

1.1.3工作电压： 220V/110V，50Hz

1.1.4 工作功率：1300W

1.2 技术性能指标

1.2.1多通道平行浓缩仪：利用加热、氮吹对样品进行快速浓缩，浓缩结束后，报警提示，同时可多位并联使用，大于50位。通道可同时使用。

1.2.2 浓缩腔

1.2.2.1 氮吹针可随液面自动下降，并可自动升起。（提供官方有效证明资料）

1.2.2.2 具有专用氮吹针抬升设计，在无电状态下，可手动抬起氮吹针，顺利取出样品管架。（提供专用工具及主机功能部位照片证明并盖制造商鲜章）

1.2.2.3 氮吹针双模式控制，既可根据程序自动升降氮吹针，也可使用实体按钮手动控制氮吹针调至任意位置。

1.2.2.4 氮吹压力程控自动调节。

1.2.2.5 氮吹管快换设计，可方便快捷的更换成其他位数的浓缩通道。

1.2.2.6 浓缩状态时，上盖自动锁定。

1.2.2.7 上翻盖式设计，开盖自动断气盖（提供上翻盖设计照片证明并盖制造商鲜章）

1.2.2.8 浓缩仪前部开窗，并具有照明功能，浓缩过程可视，无须打开上盖后观察是否浓缩到期待体积的繁琐操作。（提供照片证明）

1.2.2.9 水位超限报警，压力超限报警。

1.2.2.10 固定式水槽，防止移动式水槽运动时引起水浴飞溅。（提供照片证明）

1.2.2.11智能快插排水系统，同时具备排水和注水功能。

1.2.2.12 快捷排水方式，插上排管水将自动流出，拔下排管自动停止排水。

1.2.2.13 标配19G粗氮吹针和22G细氮吹针。可分别适用于大、小体积浓缩过程。

1.2.3 加热模块

1.2.3.1 水浴方式加热，导热效率高、均匀，浓缩速度快。

★1.2.3.2显示值基本误差：≤0.5%。

★1.2.3.3控温方式：PID；控温精度：±0.1℃；控温范围：室温~100℃。

1.2.3.4 面加热方式，升温更快，加热均匀。

1.2.4 工作站控制系统

1.2.4.1具有人机交互界面采用7寸触摸彩屏，界面友好，易于操控。

1.2.4.2 实时显示加热温度，压力

2、配置要求：

2.1  主机单元（含：54位氮气出口）：1套

2.2  氮吹管套件（含氮吹针、密封O型圈）：6套

2.3  氮吹针（22G）：10支

2.4  氮吹针（19G）：24支

2.5  氮吹管密封圈：6只

2.6  3m长排气管：1支

2.7  排水管套件：1套

2.8  堵头：54个

2.9  喉箍：1个

2.10  专用工具：1套

2.11  氮气接头组件（包含黄铜接头及6mm快插双通）：1套

2.12  PU管：5m

2.13  配套浓缩管支架（含玻璃试管）：2套，包括：

2.13.1  54位10mL浓缩管支架（含54根10mL玻璃试管）：1套；

2.13.2  54位20mL浓缩管支架（含54根20mL收集瓶）：1套；

七、全自动液体样品处理平台

1、主要技术规格及要求：

1.1主机：

★1.1.1基于同一平台，采用模块化设计易于升级，整机可直接搭建于GC或GC/MS上，且所有模块均来自于同一制造商及品牌；

1.1.2 XYZ轴三维运动，长度＞80cm，定位精度为±0.1mm

1.1.3 样品容量：最多可搭载6位2 mL, 10 mL, 20 mL及Twister专用样品盘

1.1.4可扩充能力强，根据用户需求，可升级自动更换衬管、热脱附、热裂解、动态顶空、磁力搅拌吸附萃取所有功能（所有模块需为同一品牌，提供清晰图片证明并盖制造商鲜章）

1.1.5工作站软件控制所有样品处理过程，实时监控；

★1.1.6工作站软件具有多样品提前预处理功能：自动衍生化，自动稀释，自动加标样等功能；

1.1.7样品预处理可与GC分析同时进行，提高工作效率

1.2进样功能

1.2.1三明治式注射技术，减少针歧视

1.2.2 液体样品盘：≥160位，顶空样品盘：≥45位，可搭载6个液体或顶空的样品托盘。

1.2.3 通用型注射器支架: 可装1 µL-1000µL 注射器，无需额外购置针座，方便地实现从0.12uL-1000uL不同的样品进样体积；也适用1mL，2.5mL及5mL注射器

★1.2.4 可升级成带制冷功能带有无隔膜进样头的进样口（须为同一品牌），进样头无需使用隔垫，并可实现最大1000ul的液体进样，通过溶剂排空实现选择性捕集分析组分。(提供无隔膜进样头图片及安装示意图，须显示出清晰的品牌并盖制造商鲜章)

1.2.5 注射器使用惰性载气吹扫，全流路无阀设计无系统污染，无交叉污染

1.2.6 能实现每次GC运行时从单个样品瓶中多次进样，液体、顶空两种萃取模式

1.2.7进样速度：0.1-100μL/s，填充速度：0.1-100μL/s，进样及针清洗可分别设定，样品及溶剂也可分别设定

1.2.8进样针在样品与进样口的深入度可调：样品中1-45mm，进样口10-45mm

1.2.9  6位加热搅拌器：35-200℃，1℃温度增量；振荡速度：250-750rpm；可同时加热，全部过程实现软件控制，也可升级带搅拌功能加热器

1.2.10液体进样重复性：< 0.60%，RSD 烷烃类C14, C15, C16, 1 uL, 分流模式

1.2.11顶空进样重复性：<1.00 % RSD 异辛烷10 uL在20 mL样品瓶中, 500 uL进样针

1.2.12快速进样模式进样时间少于100 ms

1.2.13瓶底感应功能，可自动识别瓶底 防止针扎断 ,适用于极少量样品的分析

1.2.14 不锈钢筛网过滤功能，可对10ml或20ml顶空瓶内基质复杂的样品进行过滤处理

1.3软件功能

1.3.1对样品加压

1.3.2多次顶空样品富集

1.3.3多个样品预处理功能

1.3.4 样品的自动衍生化，加热振荡，自动控温，自动进样，时间控制功能

1.3.5 标准曲线自动配制功能

1.3.6 能实现至少四点标准曲线的自动配制

1.3.7 配制完成后自动进样，无缝接入GC-MS的软件工作站，进行数据分析、收集等工作

2、配置要求：

2.1  液体样品进样、制备前处理平台：1套

2.2  顶空模块：1套

2.3  控制软件：1套

2.4  2ml螺口瓶，带瓶盖和隔垫（100个/包）：5包

2.5  20ml螺口瓶（100个/包）：1包

2.6  20ml瓶盖和隔垫（100个/包）：1包

2.7  20ml钳口瓶（100个/包）：3包

2.8  20ml钳口瓶盖及隔垫（100个/包）：10包

2.9  2.5ml顶空针：2个

2.10  10ul液体进样针：2个

2.11  54位2ml样品托盘：3个

2.12  15位20ml样品托盘：3个

八、全自动样品消化系统

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于粮油中元素测定的全自动湿法消解（全自动添加试剂，自动混匀，自动升降，自动程序升温消解，自动赶酸，自动定容等）。

1.2技术要求：

1.2.1 加热模块

1.2.1.1控温范围：室温～230℃

1.2.1.2控温方式：智能PID控制；控温精度：±0.1℃

★1.2.1.3样品位数：≥60位×50mL； 环绕式石墨加热主体，表面喷涂特氟龙处理；同时具有两个独立的30位石墨加热块，可设置不同温度消解不同样品

1.2.1.4消解过程可实现20级以上程序升温；升温速率可设，利于消解控制

1.2.1.5用户可使用手机或办公室电脑通过实验室局域网查看消解温度、消解时间等系统状态和消解进程

1.2.2 全自动试剂添加系统

1.2.2.1试剂通道：9，可支持自动切换9种消解试剂

1.2.2.2试剂添加速度：2mL/s，加液速度0-5ml/s可调；加液精度：优于1%

1.2.2.3试剂添加使用高精度蠕动泵，试剂输送管路均为PFA材质，所有通道均可安全操作各种腐蚀性试剂（包括氢氟酸）

★1.2.2.4  XY轴全方位移动机械臂，机械臂传动丝杆，定位精准，全封闭式机械臂、传动部位与酸气酸液零接触，且无皮带耗材设计，具有超长的使用寿命

1.2.2.5加液管倾斜设计，试剂沿消解管壁流下有效减少粉末样品在管壁的粘附，同时避免试剂和样品喷溅

1.2.3 全自动升降振荡系统

1.2.3.1全自动振荡摇匀功能，通过机械马达振荡系统和消解管架实现消解试剂和样品的混匀，整个混匀过程中样品与外部无接触，避免引入污染和样品间交叉污染；可同时对60个消解管进行混匀，工作效率更高

1.2.3.2振荡摇匀功率连续可调，振荡时间可设；多种摇匀模式可选

1.2.3.3双模块设计：两个模块可运行完全独立的消解程序，可实现独立升降、摇匀、加酸、不同温度消解、赶酸、定容等

1.2.3.4自动升降功能，在加酸前和赶酸完毕后消解管架自动升起使消解管脱离加热模块；可设定消解管提升加酸冷却时间，保证加酸过程安全性

1.2.4 自动样品定容系统

样品消解赶酸后，在室温下定容，通过微距低功率超声传感器测量消解管中样品体积，由高精度蠕动泵定容样品至指定体积（10～50mL）；定容精度：优于1％

1.2.5 自动酸气排放系统

1.2.5.1酸气排放系统采用小窗优化设计，在实验过程中查看实验情况，避免酸气溢出

★1.2.5.2标配通风系统自带HEPA级过滤功能，在消解过程中持续净化进入系统的空气；通风系统风量可根据实验步骤和样品量的不同设定自动调节风量大小

1.2.6 智能控制软件

1.2.6.1电脑PC机控制，功能强大；控制软件可进行中英文轻松切换；软件主界面可实现9个试剂通道试剂剩余量报警功能，废液瓶满预警功能，报警限量均可由用户自定义。

★1.2.6.2远程监控系统：用户可以在实验室外（办公室或其它场所）通过手机或其它远程控制终端实现对实验过程实时状态和实验步骤监控，随时掌握实验进程；可实现远程紧急停机操作

1.2.6.3可随意设定和存储消解及其它前处理步骤，满足不同项目的消解要求。

1.2.6.4可自动生成消解过程实验报告

2、配置要求：

2.1 全自动石墨消解仪主机（包括两套独立的石墨加热模块，9试剂通道加液定容系统，双模块升降摇匀模块）：1套

2.2 自动酸气排放系统（具有HEPA净化功能）：1套；

2.3 聚丙烯材质排风管5m：1根；

2.4  HEPA级别过滤净化网：1套；

2.5 消解管支架：30位×4个；

2.6 聚四氟乙烯试剂瓶盖：9套；

2.7 聚四氟乙烯消解管：1套（60个）；

2.8 聚丙烯消解管：1套（60个）；

2.9 智能控制软件：1套；

2.10 远程监控系统软件：1套；

2.11 品牌笔记本电脑：1台

3、技术服务及仪器培训：

3.1投标产品必须为成熟产品，在国内用户超过200家，须提供10份用户盖章的验收报告。

3.2接到用户安装通知后工程师至用户实验室对仪器进行安装调试至验收合格。在用户实验室现场免费培训2-5名技术人员，直至用户可独立操作，培训内容包括仪器原理、调试、操作和维护。

3.3生产商在国内设有应用实验室，产品终身提供免费的应用技术咨询；

九、全自动固相萃取仪

1、主要技术规格及要求：

1.1工作条件

1.1.1环境温度：10℃～45℃

1.1.2相对湿度：10～80%

1.1.3工作电压：85V-230V，50-60Hz

1.1.4工作功率：200W

1.2技术要求

1.2.1用途及功能要求：

★主要用于样品的分离、纯化和富集，整套系统可自动完成固相萃取柱的活化、样品过柱/膜、清洗、氮气干燥、洗脱等操作，整套系统密封环保。

1.2.2萃取功能要求：

1.2.2.1全自动完成固相萃取过程，包括萃取柱/膜的活化、上样、清洗、洗脱、柱干燥、在线除水、分析物收集等过程。

★1.2.2.2萃取通道：四通道。可升级至八通道。（提供可升级八通道照片证明）

1.2.2.3液体流速：0-10ml/min

1.2.2.4样品体积范围：0.1ml－20L；60ml以下小体积样品最多可连续做144个。60ml-20L大体积样品可连续做24个。

1.2.2.5标配12种溶剂接口，溶剂瓶体积不受限制，可选1L、2L、4L以及更大体积定制。

1.2.2.6可自动连续处理不同规格的SPE柱（1ml/3ml/6ml/12ml/70ml），分别可自动连续进行156/96/96/72/16个样品的萃取。

1.2.2.7兼容各种规格的免疫亲和柱（适用于黄曲霉毒素应用等），解决了柱插杆技术无法使用免疫亲和柱的问题，扩大了仪器的使用范围。

1.2.2.8可使用47mm/90mm萃取膜自动连续处理大体积水样，最大可做16/4个。

1.2.3功能模块

1.2.3.1采用双机械臂结构，双三维运动方式，有效提高实验效率，减少单个机械臂的重复操作，减少仪器故障率，避免频繁穿刺密封垫导致密封垫或移液针损坏。（提供双机械臂照片证明）

1.2.3.2采用双路套针结构，移液、上样、清洗流路分别独立，外部柱密封针可有效避免密封垫密封不严，同时避免了不同固相萃取过程中清洗不干净而导致的交叉污染问题。

1.2.3.3液面追随功能：采用非接触式流体传感器在吸液过程中实时监测,可以在吸液的同时进行液面探测，使移液针跟随液面不断下降，保证移液针与液面的最小接触。非接触式传感器可避免浸入式传感器带来的交叉污染。

1.2.3.4采用正压萃取方式与可移动管架技术。每根SPE柱均采用独立的顶部密封盖，利用独特的膜片式弹性密封技术，不会产生固定密封活塞反复使用而造成的交叉污染问题。

1.2.3.5可实现样品的完全上样，具有自动喷淋清洗样品瓶功能，并将清洗液完全转移至固相萃取小柱中，没有样品损失。

1.2.3.6通过清洗池自动清洗移液针内外壁，可编程控制洗涤参数。

1.2.4安全模块

1.2.4.1自带通风橱设计，大于等于30寸观察窗口，内置摄像头、照明及排风功能，同时整个系统避光，适用于对光敏感的样品进行固相萃取，例如样品中亚硝胺类物质的萃取。（提供避光密闭照片证明）

1.2.4.2使用独立的溶剂柜：内置照明和排风功能，无需放置于通风厨中。同时整个溶剂柜采用避光设计，适用于对光敏感的样品进行固相萃取，例如样品中亚硝胺类物质的萃取。

1.2.4.3每个通道都有专门的超压传感装置，实现超压停机保护功能。

1.2.7控制软件

1.2.7.1工作站软件适用于Microsoft windows 2000/XP/7/8操作系统环境，可对仪器各部分进行实时反控。

1.2.7.2图形化界面设置，实时显示工作状态。

1.2.7.3系统具有一键式启动、定时预约运行方法及关机功能，做到低碳节能，延长耗材的使用寿命，降低维护成本。

1.2.7.4集成化的网口通讯，最大限度的保证仪器运行数据的安全、可靠、不丢失。

1.2.7.5具有批处理功能，可进行批表编辑、插入、删除、保存、暂停等功能。

1.2.7.6具备溯源功能，可根据日期查看工作日志。

1.2.7.7支持中英文双语工作站，支持双语自由切换。（提供软件截图证明）

1.2.7.8  APP移动智能监控系统。（提供软件截图证明）

1.2.7.8.1可通过智能手机或平板电脑APP监控仪器软件，实时监控软件运行情况。

1.2.7.8.2通过摄像头实时向智能手机或平板电脑APP传输仪器运行视频。

1.2.7.8.3智能手机或平板电脑APP具有紧急一键停止功能，发生意外时可远程第一时间停止运行仪器。

1.2.5.7.4具有查看应用文集功能。

2、配置要求：

2.1 四通道高通量柱膜通用全自动固相萃取系统主机：1套

包含：

2.1.1 双机械臂三维运动平台：1套

2.1.2 双路套针（4个/套）：4套

2.1.3 PEEK阀芯防腐陶瓷泵：4个

2.1.4 液面追随传感器：4套

2.1.5 远程监控摄像头：1个

2.2 全密闭避光溶剂柜：1个

2.3 萃取柱架

2.3.1  6mL 32位萃取柱载架3  1步收集：3个

2.3.2  6ml萃取柱适密封盖（100个/包）：6包

2.3.3  3mL 32位萃取柱载架3	1步收集架：3个

2.3.4  3mL萃取柱密封盖（100个／包）：6包

2.4 样品/收集管架

2.4.1  32位60mL样品管架：2个

2.4.2  80位10mL样品管架：2个

2.4.3  48位20mL收集管架：2个

3.4.4  72位10mL收集管架：2个

2.5 瓶子及试管

2.5.1  20mL样品瓶（100个/包）含盖垫：6包

2.5.2  60mL样品瓶（100个/包）含盖垫：6包

2.5.3  10mL试管（100个/包）：6包

2.5.4  1L试剂瓶及瓶口适配器：12个

2.6  500mg/6mL C18固相萃取柱（30个/包）：1包

2.7  系统工作站：1套

2.8  商用电脑：1套（配置不低于：配置不低于：i5处理器、4G内存、500G硬盘、21寸液晶显示器）

十、旋转蒸发仪

1、主要技术规格及要求：

1.1主机部分

★1.1.1冷凝器种类：6种可选，S型冷凝器可实现索式提取，最大冷凝面积可达3000cm2；

1.1.2转速：10~280 rpm（无级变速调节）；

1.1.3升降高度：220 mm；

1.1.4水浴锅类型：满足全面应用的双水浴锅设计，1L水浴锅适用小量样品，加热速度更快，操作便捷，5L水域锅可实现更多应用需求，双水浴锅适用同一平台。

★1.1.5浴锅加热功率：1300 W；

1.1.6最大可容纳蒸发瓶尺寸：5 L；

1.1.7控温范围：室温~220 ℃；

★1.1.8控温精度：±1℃；

1.1.9防护等级：IP 21；主机与加热锅底座红外线信号传输，无需金属导线连接，防止实验室安全隐患。（提供该参数有效证明文件并盖制造商鲜章）

1.1.10标准：CE / CSA

1.1.11多参数数字显示：显示屏显示转速，转速是否锁定，水浴锅设定温度，水浴锅实际温度，水浴锅温度是否锁定，升降高度；

1.1.12快速转速旋钮：多种调节功能，无级变速，一键启动/停止；

1.1.13水浴锅位置监测功能：防止水浴锅未放到位，降低设备碰触风险；

1.1.14蒸汽导管设计：无回流现象，适合残留分析；

1.1.15冷凝器开口：直径为2cm大尺寸开口，适于意外喷溅后的清洗；

1.1.16升降速度控制：变速升降，迅速移动到距离设定高度的2 cm时，速度减慢，防止磕碰或误操作；

1.1.17多功能连接头：单手轻松安装或拆卸蒸发瓶；

1.1.18过温保护功能：电动和机械双重过温保护机制，超过设定温度或温度最大范围迅速停止供电；

1.1.19断电保护：出现断电时，升降自动抬起，保护样品不受意外损失；

1.1.20  5 L水浴锅9 min内达到50℃；

1.1.21温度限制锁定：三种加热范围设置，95℃、180℃、220℃模式，防止加热过度；

1.1.22  P+G涂层：所有冷凝器/收集瓶都可以增配P+G薄膜涂层技术。

1.2 真空泵部分

1.2.1额定功率：180 W；

1.2.2抽气能力：≥1.7 m3/h；

1.2.3极限真空度：≤6 mbar；

1.2.4额定泵速：1500 rpm；

1.2.5噪音等级：32 ~ 57dBA；

1.2.6与介质接触材料：PEEK，PTFE，FEP，玻璃；

1.2.7认证：CE / CSA / CUS；

1.2.8大尺寸透明窗口：可以随时观察隔膜表面污染和溶剂累积情况（提供大尺寸透明窗口照片证明并盖制造商鲜章）；

1.2.9  在没有真空控制器或真空模块的条件下，真空泵连续工作1 小时后会将泵速降低到80%（95 W），2小时后可降低到50%（60 W）从而降低能源消耗，减少噪音污染，并延长仪器的使用寿命；

1.2.10内置空气干燥阀：自动干燥PTFE 隔膜，防止溶剂沉积；延长使用寿命。

1.3 控制器部分

1.3.1显示屏尺寸：7.0英寸触摸屏;

1.3.2测量范围：1400~0 mbar (hPa)， 1050~1 Torr；

1.3.3控制范围：1100~1 mbar (hPa)，825~1 Torr；

1.3.4压力精度：± 2 mbar；

1.3.5电源：30 VDC ± 5 %；

1.3.6防护等级： IP 21；

1.3.7认证：CE / CSA；

1.3.8动态蒸馏：从溶剂库中选择溶剂后可直接启动蒸馏过程，即使冷却机和水浴锅尚未达到各自的设定温 度，真空度可实现动态调节开启蒸馏过程；

1.3.9干燥模式：干燥模式在设定的时限内以用户自定义的时间间隔交替改变旋转方向，以增强固体干燥效果；

1.3.10溶剂数据库，内置约40种常用溶剂数据库，自动测定蒸馏条件，用户可以自己扩展溶剂数据库；

1.3.11过压保护功能:当系统压力超过1400 mbar时自动放气，保护系统不受过压损伤；

1.3.12图形显示：可在手机或电脑上实时显示蒸馏曲线，同时可显示外围设备及配件的图标， 检查泵、冷却器、真空阀和泡沫传感器是否连接到系统；

1.3.13专业蒸馏方法设置：可编程方法的引导式操作，由专业的实验室操作人员按照步骤设置温度、时间、压力等参数进行精确蒸馏，包括需要人工干预时在移动设备上给出推送通知；

1.3.14系统连接显示手机Apps上可显示外围设备及配件的图标，检查泵、冷却器、真空阀和泡沫传感器是否 连接到系统；通知推送:出现意外情况终止蒸馏时，会在手机上发送通知；

1.4 冷却循环水部分

1.4.1最大功率：850 W；制冷功率：440 W (10℃)

1.4.2温度范围：-10-25℃

1.4.3制冷剂：R 134a

1.4.4显示精度：0.1 °C

1.4.5控温精度：±1 °C

1.4.6水箱容量：≥2.5 L

1.4.7泵压：≤0.7 mbar；流速：≥2.0 L/min

1.4.8静音水泵：运行噪音60dB。

2、配置要求：

2.1 旋转蒸发仪主机：1套（包含：直式冷凝器(P+G) NS29/32, 29口径：1个）

2.2  5L水浴锅：1个

2.3  1L水浴锅：1个

2.4  水浴锅底座：1个

2.5  100ml蒸发瓶：5个

2.6  200ml蒸发瓶：2个

2.7  1L接收瓶：1个

2.8  同品牌真空泵及控制器：1套

2.9  同品牌冷却循环水：1套

2.10  密封圈：3套。

十一、烟点仪

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：用于植物油脂烟点测定。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：220V，50Hz；

1.2.2环境温度：0℃～+45℃；

1.2.3相对湿度：10-85%。

1.3 技术要求：

1.3.1双试验误差 ≤2℃

1.3.2结果输出方式：目视温度计和数字显示

1.3.3电源：交流（220±22）V，50Hz

1.3.4工作环境：温度（0～40）℃，相对湿度≤80%RH

2、配置要求：标准配置手动烟点测定仪。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

十二、电导仪

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：用于实验室溶液电导率测定。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2频率：50HZ；

1.2.3环境温度：5--40℃；

1.2.4相对空气湿度：最大80％。

1.3 技术要求：

★1.3.1 测量范围及精度：

1.3.1.1电导率：0.001μS/cm…1000 mS/cm，

分辨率：0.001uS/cm～1mS/cm自动可变，

精度：±0.5%，

自动分以下六档测量：

0.001μS/cm … 1.999μS/cm；

2.00μS/cm … 19.99μS/cm；

20μS/cm … 199.9μS/cm；

200 uS/cm … 1999 uS/cm；

20.0 mS/cm … 199.9 mS/cm；

200 mS/cm … 1000 mS/cm

1.3.1.2总固体溶解量TDS ：0.00mg/L~1000g/L ,分档自动切换

1.3.1.3盐度：0.00~80.00psu

1.3.1.4电导灰分：0.000…2022 %，分辨率：0.001 %

1.3.1.5电阻率：0.00～100MΩ·cm

1.3.1.6自动温度补偿范围： -5.0～105.0℃

1.3.2具备2种参比温度 (20°C 或25°C)

1.3.3具备自动和手动两种温度补偿方式，具备线形和非线形温度补偿方法；

1.3.4内置13 种预设标准液，1种用户自定义标准液；校准过程电极常数可一直显示；

1.3.5超大彩色显示屏，并具备4种背景颜色；

1.3.6提供GLP打印输出格式；

1.3.7具备中英文操作语言；

1.3.8可连接条形码扫描仪快速输入样品编码；

1.3.9最多可存储1000组数据；可通过U盘导出测量和校准数据；可通过USB接口连接电脑应用软件；

1.3.10主机具备磁力搅拌器接口，可连接并控制磁力搅拌器。

2、配置要求：

2.1  台式电导仪主机：1台；

2.2  可被主机自动识别的进口电导电极(10uS/cm-1000mS/cm,0-100℃)：1支；

2.3  电极支架：1个；

2.4  电导校准液12.88ms/cm和1413us/cm（20ml/瓶）；2瓶

3、售后服务要求：提供主机三年质保。

十三、酸度计

1、主要技术规格及要求：

1.1 工作条件：

电源电压： 220V；频率：50HZ；环境温度：5--40℃；相对空气湿度：最大80％。

1.2 用途：用于实验室溶液样品PH值测定。

1.3 技术要求

★1.3.1测量范围及精度：

1.3.1.2 pH：-2.000～20.000

分辨率0.001PH，精度：±0.002pH

1.3.1.2 mV：-1999.0～1999.0，精度：±0.2mV

1.3.1.3 自动温度补偿范围:-30～130℃，分辨率：0.1℃，精度：±0.1℃

1.3.2 具备PH和mV两种测量模式；

1.3.3 具备自动和手动两种温度补偿模式；

1.3.4 八组内置缓冲液，1组用户自定义缓冲液，用户可自定义缓冲液进行校准。全自动识别缓冲溶液，校准时显示采用的校准点，最多5点PH校正；

1.3.5超大彩色显示屏，并具备4种背景颜色；

1.3.6具备中英文操作语言；

1.3.7仪表可自动识别电极并读取电极中最新的校准数据；

1.3.8可连接条形码扫描仪快速输入样品编码；

1.3.9最多可存储1000组数据；可通过U盘导出测量和校准数据；可通过USB接口连接电脑应用pH软件；

1.3.10主机具备磁力搅拌器接口，可连接并由酸度计主机控制磁力搅拌器开闭和转速。

2、配置要求：

2.1 精密酸度计主机：1台；

2.2 测量常规水溶液的进口三合一免维护凝胶pH电极：1支

2.3 袋装缓冲液4.01/7.00/9.21（40ml/袋）；2袋

2.4 电极支架和保护罩：1个。

售后服务要求：主机质保期叁年。

十四、折光指数仪

1、主要技术规格及要求：

1.1测量范围：

nD：1.3000～1.7000，Brix：0～100%

1.2分辨率：

nD：0.0001，Brix：0.10%

1.3示值误差：

nD：±0.0002，Brix：±0.1%

1.4温度显示范围：0-50℃

1.5显示方式：液晶

1.6通信接口：RS232

1.7电源：220V±22V，50Hz±1Hz

2、配置要求：

2.1 折光指数仪：1台

2.2 光源灯泡（6.5V ，0.3A）：1只

2.3 折射率标准样块（nD）：1块

2.4 溴代萘（液体）：2瓶

十五、溶点测定仪

- 主要技术规格及要求：

1.1 显示方式：≥8寸触摸屏

1.2 温度范围：室温--100℃

1.3 温度分辨率：0.1℃

1.4 重复性：0.2℃（升温速率为0.20℃/min）

1.5 准确度：±0.4℃

1.6 升温速率：0.1℃--20℃

1.7 标准毛细管尺寸：内径0.9～1.1mm，壁厚0.10～0.15mm

1.8 处理能力：3个/批

1.9 具有视频重放、用户管理、审计追踪、可连接USB打印机、热敏打印机或U盘导出实验报告等功能

1.10 数据接口：USB×3，RS232，Wi-Fi，RJ45

1.11 手动/自动测量

1.12 数据存数量：≥32G

1.13 符合FDA21 CFR part 11，并能符合GB/T 24892-2010 动植物油脂在开口毛细管中熔点(滑点）的测定。

1.14 摄像头像素：≥720P，8倍光学放大，样品细节放大，样品细节变化清晰可见。

- 配置要求：

2.1  全自动熔点仪主机：1台

2.2  电源线：1根

2.3  电源适配器：1个

2.4  两端开口毛细管：1瓶

十六、分样器（1/4）

1、主要技术规格及要求：

1.1外形尺寸（长×宽×高）：≥410mm×190 mm×630mm。

1.2一次分样缩分比：1/2（需要合并样品）、1/4

1.3一次缩分比误差：中小颗粒≤0.6%、大颗粒≤2%。

1.4一次分样误差：中小颗粒≤3%、大颗粒≤4%。

1.5样品盒装粮食质量：700g（以小麦计）。

1.6最大分样量：2.8kg（按小麦）。

1.7最小分样量：200g

1.8分样栅及淌板材料为覆铜钢板。

1.9样品不需要反复混合；最大分样量与样品盒大小有关，

1.10更换样品盒可以实现更大的一次分样量。

2、配置要求：分样器1/4：1台

十七、分样器（1/2）

1、主要技术规格及要求：

1.1外形尺寸（长×宽×高）：≥160mm×125mm×380mm

1.2一次分样缩分比：1/2

1.3一次缩分比误差：中小颗粒≤0.6%、大颗粒≤2%。

1.4一次分样误差：中小颗粒≤3%、大颗粒≤4%。

1.5样品盒装粮食质量：250g（以小麦计）。

1.6最大分样量：500g（按小麦）。

1.7最小分样量：50g

1.8样品不需要反复混合

2、配置要求：分样器1/2：1台

十八、小麦硬度指数仪

1、主要技术规格及要求：

1.1工作环境要求：

1.1.1气温：5℃~45℃

1.1.2相对湿度：≤90%

1.1.3电源电压：AC220V	50Hz

1.2技术要求：

1.2.1 转子规格（直径×厚度）：φ100×40

1.2.2筛网孔径：0.33mm（46目）

1.2.3 额定产量：25g/次

1.2.4 电机功率：180w

1.2.5准确度：测定值与小麦硬度指数标准样品定值的误差的绝对值＜1.5

- 配置要求：

2.1 小麦硬度指数仪：1台

2.2 称量及数据处理系统：1台

2.3 接料盘：1个

2.4 秤盘：1个

2.5 校准砝码：1个

2.6 称量斗：2个

2.7 称量匙：1把

2.8 筛网（10片/包）：1包

十九、标准光源

1、主要技术规格及要求：

1.1灯管配置：1支

1.2光照强度：符合GB/T	22505 2008《粮油检验感官检验环境照明》

1.3额定电压220V±10%    50Hz

1.4额定功率18W×1

2、配置要求：台式标准光源：1台

二十、小麦粉加工精度测定仪

1、主要技术规格及要求：

1.1工作环境

1.1.1工作温度：0℃～40℃

1.1.2相对湿度：≤85%

1.2主要技术规格及要求

1.2.1测定小麦粉的粉色、麸星含量、单位面积麸星个数、最大麸星面积、白度。

★1.2.2符合国家粮食局小麦粉加工精度行业标准样品测定要求。

★1.2.3 符合标准《GB/T 27628-2011 粮油检验 小麦粉粉色、麸星的测定》要求。

1.2.4粉色表示：色空间值L*、a*、b*（L、a、b）

1.2.5麸星含量表示：试样表面麸星面积与试样表面积的比值（%）

1.2.6白度表示：蓝光白度Wb

1.2.7显示：图形点阵液晶显示器

1.2.8示值精度：白度≤0.5

1.2.9重复试验精度：同一份试样两次测定的绝对差值小于平均值的10%

色度值△E*ab≤0.5

1.2.10图像传感器分辨率：≥100万像素。

1.2.11预热时间：30分钟

1.2.12电源：220V±10%   50Hz

2、配置要求：

2.1 小麦粉加工精度测定仪主机：1台（包含：嵌入式打印机、模拟麸星板以及经过国家计量机构检定的校正白板）

2.2 商用电脑：1套（配置不低于：操作系统Windows7及以上，预装office软件，CPU奔腾G4560以上，内存8G，带com接口）

2.3 条形码扫描器：1个

二十一、散装电动扦样器

1、主要技术规格及要求：

1.1用途： 用于扦取样品。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC220±10V，50Hz。

1.3 技术要求：

1.3.1主机功率：1600W；

1.3.2扦样深度：0～23米；

1.3.3机身和扦样管材质：镜面不锈钢，8根×1m（直径4分），其中一根为斜口；

2、配置要求：标准配置，增加铁弯头1个，软管3m 1个，防尘罩1个、风门1个。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十二、谷物筛选器

1、主要技术规格及要求：

1.1用途： 用于谷物的筛选。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC220±10V，50Hz。

1.3 技术要求：

1.3.1输出功率：60 W；

1.3.2筛格外径：220 mm；

1.3.3筛理幅度：100 mm；

1.3.4最大筛量：500 g；

1.3.5筛格层数：3层；

1.3.6回转速度：115±5 r/min；

1.3.7顺筛时间：60±1% s；

1.3.8逆筛时间：60±1% s；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十三、面粉筛

1、主要技术规格及要求：

1.1用途： 对马铃薯淀粉、玉米淀粉、小麦淀粉、纤维素、大豆、花生蛋白、面粉、木薯淀粉等淀粉类物料及淀粉类物料的衍生物而特殊设计的筛分。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC220±10V，50Hz。

1.3 技术要求：

1.3.1输入功率：60W；

1.3.2筛格直径：300mm；

1.3.3筛格高度：30mm；

1.3.4回转直径：50mm；

1.3.5回转速度：260r/min；

1.3.6试样重量：50.0g；

1.3.7定时时间：0～900秒；

2、配置要求：标准配置，另加1套CB36和CB42筛。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十四、粮食水分粉碎磨

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于样品的粉碎。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：单相220--240V，AC，50Hz。

1.3 技术要求：

1.3.1磨盘式，磨碎试样水分没有明显损失；

1.3.2磨盘直径：75毫米；

1.3.3粉碎速度：10-15秒研磨50克；

1.3.4收集容器：250毫升，带盖；

1.3.5磨盘间距可调：粉碎细度有1、2、3、4、5、6档；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十五、碾米机

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：主要应用于稻谷的精米。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC220V,50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1砂轮材质采用金刚砂；

1.3.2具有米糠分离系统，采用碾磨和分离一体化构造，无需外接；

1.3.3最佳碾磨量16g糙米（约20g稻谷）；

1.3.4碾磨时间：＜60s（国家标准三级米）；

1.3.5整精米率台间差：＜1.5%；

1.3.6主机工作功率：≥60W；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十六、砻谷机（大型）

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于稻谷脱去颖壳。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC220V,50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1测定项目：脱壳率， 出糙率；

1.3.2操作简单，耐用性强 。 胶辊间距和风量的调节不用专业工具，简单地通过转动手轮就可以调节；

1.3.3能够从前面透明的丙烯面板， 看到脱壳的过程；

1.3.4可作为内部检验用机械；

1.3.5处理能力：稻谷50Kg/ 小时；

1.3.6所要动力：单项  100 V 200W；

1.3.7主要转数：1900rpm；

1.3.8副轴转速：1000rpm；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十七、碾米机（大型）

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：主要应用于稻谷的精米。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC220V,50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1测定项目：整精米率、黄粒米等；

1.3.2在正式碾磨之前，可使用本碾米机判定成品率和白度；

1.3.3使用了多级变速皮带轮， 砂辊的旋转可分为 8 8  个阶段变速；

1.3.4配备了 3 3 种钢辊，应对不同的标准使用；

1.3.5所需动力 0.4KW；

1.3.6轧辊旋转数 750- - 1450rpm；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十八、容重器

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：用于水稻、玉米子粒的饱满程度测量

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC220V,50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1最大秤量：3000g；

1.3.2分度值：1g；

1.3.3最小称量：40g；

1.3.4额定功率：220V  50HZ  10W；

1.3.5容量筒容积：1000mI±1.0mI；

1.3.6漏斗直经：Φ30mm孔径适用小棵粒粮食品种，Φ40mm孔径适用大棵粒粮食品种；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十九、数粒仪

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：用于植物种子的计数。

1.2 工作条件：

1.2.1环境温度：0-40℃；

1.2.2相对湿度：20℃时小于80%。

1.3 技术要求：

1.3.1数粒范围：中小样颗粒：0.7-4mm*0.7-12mm，

大样颗粒：3-10*3-12mm；

1.3.2计数精度：大中颗粒3/1000（以速度而定），

小颗粒：5/1000（以速度而定）；

1.3.3计数速度：≥1000粒/3分钟（此计数是以较快速度为标准计算）；

1.3.4计数容量：1-99999由五位LED数码管直接读数；

1.3.5自校频率：F1=1-2HZ、F2=10-20HZ；

1.3.6功率：＜20W；

1.3.7连续工作时间：≥5小时；

1.3.8工作环境：9.仪器功能：预值设定、电路自校、任意计数、预置自停。

2、配置要求：标准配置（大中小颗粒通用）。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

三十、润麦器

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：用于小麦磨粉前润麦。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC220V,50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1外形尺寸：≥530*400*330mm；

1.3.2电机功率：140W；

1.3.3转速：0-140r/min 可调速；

1.3.4保险丝：2A；

1.3.5搅拌时间：0-99h；

1.3.6可自主设置搅拌时间，实现自动化控制；

1.3.7样品最大容量：2L；

1.3.8容量瓶最大容积2L；

1.3.9可同时搅拌两个容量瓶；

1.3.10采用轴仓多点可控流速均匀加水；

1.3.11仪器具有可视性转速，可以按照需要调节转速；

1.3.12液晶触控界面，内置水量计算公式；

1.3.13产品通过国家粮食局标准质量中心认证；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

### 分包二：粮食检验检测仪器设备（二）

一、电感耦合等离子体质谱仪

1. 仪器技术要求:

1.1仪器供应商所提供的ICP-MS应具有两套可实现质量筛选功能的四极杆

1.2雾化器：具备高雾化效率和耐高盐性能的同心雾化器

★1.3雾化室：半导体制冷功能≤-5℃

1.4蠕动泵：四通道蠕动泵系统，可调转动速度≥45rpm；泵体应采用惰性材质制造，防止酸液滴落对滚轮的腐蚀

1.5炬管：无需手动连接等离子气、辅助气气路的卡式推入炬管设计；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管

1.6中心管：可拆卸式中心管设计

1.7等离子体可视系统：可以实时通过电脑显示器监控等离子体及锥口和中心管的状态

1.8仪器主机的气路部分均采用高精度的质量流量计控制

1.9离子源：

1.9.1自激式固态RF发生器工作频率为27.12MHz；

1.9.2功率400-1600W范围内连续可调，调节精度1W；发生器具有快速匹配功能的变频技术，具备直接分析有机物样品的能力，并提供证明文献

1.10具有工作线圈和接口的二次放电消除功能，采用无需屏蔽炬设计的虚拟接地技术；如果需要屏蔽炬等耗材，提供至少10套屏蔽炬以备跟换。

1.11接口：接口部分的设计应兼顾保护分析腔真空度和耐盐两个方面，采样锥口径应控制在0.9-1.2mm，截取锥口径应控制在0.5-0.7mm；可对25%盐度样品的连续稳定分析。

1.12 正交离子偏转聚焦系统：样品离子产生90°偏转同时实现三维方向的离子束聚焦，并与未解离的中性粒子和光子实现完全分离，以降低仪器背景噪音。

1.13四极杆碰撞反应池：可实现质量筛选功能，使用标准模式、碰撞模式、反应模式进行干扰的消除和样品分析。

1.14碰撞模式可使用He气，H2He混合气， NH3He混合气；反应模式可使用O2气，H2气，NH3气及混合气；

1.15四极杆具有可调分辨率功能，一次样品测试中，四极杆在不同分辨率下自动切换。

1.16质谱范围：2-290amu。

1.17等离子体炬位调整：由计算机控制步进电机进行三维(X,Y, Z方向)位置控制，步长调节精度0.05mm，参数存储于计算机软件中。

1.18仪器应对高盐度样品具有良好的耐受性，可以实现对盐度超过25%的饱和食盐水样品的进行长时间的稳定分析，并提供文献证明。

1.19 操作系统：Windows xp或 Win7 ,多任务,多用户系统软件，全自动分析功能。

1.20 自动进样器

1.20.1样品架： 4个60位（14ml样品管）样品盘

1.20.2样品架容量：240位

1.20.3可由本次招标的ICP-MS的软件控制操作

★1.21 仪器灵敏度

1.21.1 低质量数（Li）：＞50Mcps/ppm

1.21.2 中质量数(Y或In): > 220Mcps/ppm

1.21.3 高质量数(Tl或U): > 300Mcps/ppm

1.22 He 模式随机背景：＜0.5 cps (4.5amu)

1.23仪器信噪比>220M(1ppm中质量元素溶液，灵敏度/随机背景)

1.24 氧化物及双电荷

★氧化物离子(CeO+/Ce+)＜2%；

★双电荷粒子（Ba++/Ba+）＜3%。

★1.25仪器检出限

1.25.1 轻质量元素:＜0.5ppt

1.25.2 中质量数元素:＜0.1ppt

1.25.3 高质量数元素:＜0.1ppt

★1.26短期稳定性 10min (RSD): <  2%

★1.27长期稳定性 2 hr(RSD):  <  3%

★1.28质谱校正稳定性: < 0.025 amu/24hr

2. 配置要求：

2.1 电感耦合等离子体质谱仪主机                                           1套

2.2 冷却循环水                                                           1套

2.3 消耗品（包含以下部分）                                               1套

2.3.1采样锥                                                             1个

2.3.2截取锥                                                             1个

2.3.3嵌片                                                                1个

2.3.4采样锥垫圈                                                          20个

2.3.5进样泵管                                                            12只

2.3.6废液泵管                                                            12只

2.3.7特氟隆毛细废液管                                                    5.0M

2.3.8 特氟隆毛细进样管                                                    3.0M

2.3.9 石英炬管                                                            4个

2.3.10 石英中心管 (2.5mm 内径)                                            4个

2.3.11 内标三通                                                           1个

2.3.12 内标管                                                             1包

2.3.13 转接头                                                             2个

2.4 雾化器                                                                1套

2.5 调谐液                                                                1瓶

2.6 混合标准溶液                                                          1瓶

2.7 原装机械泵油                                                          2升

2.8 品牌电脑                                                              1套

2.9 一小时UPS 电源                                                       1套

2.10 品牌打印机                                                           1套

2.11自动进样器，240位样品架,带10个50ml样品管、240个14ml样品管        1套

2.12自动进样器14mL样品管1000支                                         1包

3、售后服务

3.1 卖方须在交货日期30天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。

3.2  免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

3.3 两名人员免费的提高操作培训，培训地点北京或上海；

3.4 厂家提供仪器两年的保修期，

3.5 厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

3.6 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章等。

二、气相色谱仪

1、工作条件

1.1电源:220V，50Hz

1.2温度:操作环境20˚C -35˚C

1.3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80%

2、性能指标

2.1 气相色谱部分

2.1.1色谱性能及流路控制系统：

★2.1.1.1 保留时间重现性＜0.01%;

2.1.1.2 峰面积重现性＜1%RSD;

2.1.1.3流路控制系统: 所有的进样口和检测器全部使用EPC电子气路控制

2.1.1.4最大压力设定范围：不小于0-148 psi

2.1.1.5压力设定精度：0.001 psi

2.1.1.6流量设定范围：不小于0-1000mL/min

2.1.2柱箱

★2.1.2.1柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，20梯度/21平台程序升温

2.1.2.2升温速率：最大升温速度不低于100˚C/min，设置精度0.1℃

2.1.2.3降温速率：从450˚C降至50˚C<4分钟

2.1.2.4控温准确性：0.01℃

2.1.2.5 柱箱内温度应稳定、可靠，不受环境影响：环境温度变化1℃，柱箱问题变化＜0.01℃

2.1.3进样口：

2.1.3.1 具有分流/不分流两种进样方式，可连接目前市面上主流品牌及规格色谱柱，包括内径50-530μm

2.1.3.2 压力设定精度：0.001psi

2.1.3.3 最高使用温度不低于380℃，设置精度1℃

2.1.3.4 最大分流比：不低于7500:1

※2.1.3.5 进样口维护便捷，要求无需降温、无需工具可快速、简便地更换进样口衬管和密封隔垫；

2.1.4 自动进样器

★2.1.4.1 液体进样量范围：0.1-100μL之间

2.1.4.2 样品瓶位数：不少于45位

2.1.4.3进样速度可调，具有高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

2.1.4.4进样顺序可调：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定

2.1.5 氢火焰离子化检测器(FID)

2.1.5.1最低检测限：<1.4pg C/s。

2.1.5.2电子压力/流量控制,压力控制精度:0.001psi

2.1.5.3最高温度450°C

2.1.5.4线性动态范围：>107。数字化数据可用于整个数据范围无须做量程的改变。

2.1.5.5数据采集速率：≥500Hz

2.1.5.6具有灭火自动检测和自动重新点火功能

2.1.6 火焰光度检测器 (FPD)

★2.1.6.1最低检测限：< 45 fg P/s，< 2.5 pg S/s;

2.1.6.2 数据采集速率：最大 200 Hz

2.1.6.3 最高使用温度：400 °C

2.2色谱工作站

2.2.1软件：Windows操作环境，原装进口色谱中文工作站，工作站系统通过LAN接口控制泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析；

3、配置要求

3.1气相色谱主机  1套

3.2分流不分流进样口    2套

3.3 FID检测器        1套

3.4 FPD检测器      1套

3.4 柱温箱        1套

3.5液体自动进样器    1套

3.6原装进口软件     1套

3.7 2ml样品瓶   500个

3.8 样品瓶隔垫  300个（含惰性进样隔垫100个）

3.9 自动进样针  6根

3.10 衬管 25根

3.11 色谱柱  2根

3.12电脑（最低I5 8400处理器，8G内存，1T硬盘，22寸显示器，2G独立显卡）1套

3.13激光打印机     1套

3.14其他耗材  1批

3.15 稳压电源 1 套

3.16高纯氮气一瓶(含钢瓶、减压阀);高纯氢气、空气各一瓶 (含钢瓶、减压阀)

5、售后服务

5.1 厂家售后服务通过ISO质量体系认证（提供认证证书复印件）

5.2 供应商提供二次培训，第1次：仪器安装调试时现场培训2名以上人员，达到能独立操作和维护仪器。第2次：仪器使用半年后在制造商应用实验室培训2名人员，主要培训分析方法的建立和仪器的应用提高培训。

5.3 需提供所投产品制造商（或制造商授权的中国区域代理商）出具的售后服务承诺书原件。

三、顶空进样器Ⅰ

1.顶空主机参数：

★1.1样品托盘：≥44 位

1.2顶空瓶体积：20ml（10ml 配可移动式转换器）

1.3定量方法：阀和定量环（valve and loop），电驱动六通阀，温度范围 50-200℃，增量为1℃。

1.4定量环：不锈钢管，标配1ml，可选配0.5ml、3ml。

★1.5样品加热平衡炉：6 位，空气加热，温度范围40-200℃，增量 1℃。

1.6传输线：1m 不锈钢管，温度范围 50-220℃，增量 1℃

1.7样品搅拌：若需要有两级（轻柔，快速）

1.8样品路径：所有管路都经过惰性化处理

1.9气路控制：辅助气和载气的电子气路控制（可选）

1.10自动优化平衡时间和炉温

1.11方法存储：最多可以存储9个方法

1.12控制信号：直读数字压力表

1.13操作模式：可重叠加热单一提取模式，多次顶空提取（MHE）模式

1.14自动气密检查功能

1.15可兼容市面上所有品牌的GC,GC/MS系统。

1.16 RSD%  < 1% 甲苯 (10次进样)

2.配置要求

2.1顶空主机一台

2.2适配安装包一套

2.3顶空瓶100个

2.4铝制顶空瓶盖100个

2.5顶空瓶垫100个

2.6封口钳1副

四、顶空进样器Ⅱ

1. 主要参数要求

1.1 工作条件；

1.1.1 工作温度范围：0 ℃ 至 40 ℃；

1.1.2 相对湿度范围：5% 至 95% ( 未冷凝)；

1.2 触摸屏图形用户界面；

1.2.1 显示器：LCD TFT, 5.7"

1.2.2 方法：100 个方法可以被直接储存于顶空自动进样器，同时有5 个不同的序列，每个序列25 行

1.3 气动装置；

1.3.1 兼容性载气： 氢气，氦气，氮气；

1.3.2 辅助气体：用户可选择氦气和氮气

1.3.3 辅助气体电子流控制

1.3.3.1 流速： 10 至300 mL/min

1.3.3.2 精密度： +/- 0.1 mL/min

1.3.4载气电子控制

1.3.4.1 压力范围： 0-120 psi

1.3.4.2 载气流速： 最大1000 mL/min ( 氦气)

1.3.4.3 兼容性色谱柱： 填充柱，大口径和毛细管柱

1.3.4.4 与GC 升温同步化： 高达25 个升温梯度和26 个恒温平台

★1.3.5 载气可以被三个不同的系统控制：气相色谱，顶空自动进样器，或者二者联用；

1.4 分析性能：标准的面积重现性 <1% RSD

1.5 操作系统

1.5.1 样品处理系统：三轴机械自动进样器

1.5.2 进样瓶规格：无需使用任何瓶高适配器，顶空自动进样器适用10，20，22 mL的顶空进样瓶，适用压盖式或者螺纹旋转式磁力盖，适用平底或圆底类型

★1.5.3 可容纳样品瓶量：≥120位样品瓶

1.5.4 孵化能力：≥18位电子驱动转盘

1.6 操作设置

1.6.1 升温程序：关闭或从30℃到300℃，可设置1℃增量，0.1℃可读

1.6.2 平衡时间：0 至999 分钟，增量为0.01 分钟

1.6.3 压力平衡时间：

用户可设置最高5 分钟

进样瓶平衡时间：最高999 分钟

样品环充满时间：最高5 分钟

样品环平衡时间：最高999 分钟

注射时间：最高999 分钟

GC 时间：最高999 分钟

2.6.4 吹扫清洗:自动吹扫清洗出口和样品路径。完全受部件上辅助气体电子流控制。用户可选择设定时间和吹扫清洗流量

1.6.5 样品环材质：不锈钢覆惰性材料（SilcoNertTM 2000）

1.6.6 样品环：1mL；可选择0.5，3，5mL

1.7 注射模式：标准、多重顶空萃取、多重顶空注射、方法开发优化

2. 配置要求

2.1 顶空进样器主机，包含安捷伦气相接口、1mL样品环1套

2.2 20ml螺旋盖顶空瓶  125个

2.3 18mm磁性螺纹盖  125个

2.4 顶空用衬管      10个

2.5 衬管用密封圈    20个

3、售后服务

3.1 仪器质保期：1年；质保期内所有服务和硬件更换、维修全部免费。

3.2 制造商接到用户维修要求，8小时内做出答复，48小时内到达现场。

五、高效液相色谱仪Ⅰ

- 主要技术规格及要求：

1.1工作条件

1.1.1电源：220V，50Hz

1.1.1.2温度：操作环境15˚C -40˚C

1.1.1.3湿度： 40-95%

1.2性能要求

1.2.1溶剂输送系统（泵）

1.2.1.1串联双柱塞往复泵，带溶剂入口控制主动入口阀，可变冲程（20μL ～100μL）设计，操作压力≥600Bar（提供证明文件：软件设置图片盖制造商鲜章）；

1.2.1.2用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳速稳定性。自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能；

★1.2.1.3流速精密度：<0.08%RSD

★1.2.1.4流速准确度：±1%或10μL /min

1.2.1.5 pH范围：1.0-12.5

1.2.1.6流速范围：0.001~10.0mL/min, 0.001ml/min步进

1.2.1.7操作压力：0~60 MPa (0~600 bar, 0~8700psi)

1.2.1.8梯度组成准确度：±0.35%

★1.2.1.9最小延迟体积：＜150μL

1.2.2在线真空脱气机

1.2.2.1  2通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作

1.2.2.2连续真空运行，有效降低液流脉动，适配低流速液相色谱系统

1.2.3自动进样器指标

1.2.3.1自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作；

★1.2.3.2 进样范围：0.1– 100 μL

1.2.3.3进样精度：< 0.25% RSD（进样体积5~100μL）；<1% RSD（进样体积1~5μL）

1.2.3.4 样品粘度范围：0.2-5cp

1.2.3.5 样品容量：≥130个 2 ml 样品瓶

1.2.3.6交叉污染：<0.004%

1.2.3.7最大操作压力：600bar

1.2.4柱温箱

1.2.4.1 控温范围：室温上5℃ - 80℃

1.2.4.2温度稳定性：±0.10℃；

1.2.4.3 控温准确度：±0.5℃

1.2.4.4 柱容量30cm*2

1.2.4.5柱识别器记录色谱柱的使用次数及使用方法

1.2.5. 二极管阵列检测器

1.2.5.1二极管对数：1024对

1.2.5.2氘灯和钨灯双灯源

1.2.5.3波长范围：200~900nm

1.2.5.4短期噪音：< ±0.7×10-5 AU

1.2.5.5 漂移：< 1.0×10-3 AU/hr

1.2.5.6狭缝宽度：1，2，4，8，16nm，可调

★1.2.5.7采集速率：120Hz

1.2.5.8流通池标准型：容积13L，光程10mm，120bar(1740psi)最大压力

1.2.6 荧光检测器

1.2.6.1检测类型:单信号波长（激发和发射）

1.2.6.2拉曼（H2O）> 500（信号时测量的噪音参考）Ex=350 nm， Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池；拉曼（H2O）> 3000（暗值时测量的噪音参考）Ex=350 nm， Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池；

1.2.6.3光源: 氙灯,寿命可达4000h

1.2.6.4最大数据采集速率: 74 Hz；

1.2.6.5激发单色器: 范围：可设置200 nm - 1200 nm 且是零级,带宽：20 nm （固定）,单色器：凹面全息光栅， F/1.6，闪耀波长：300 nm；发射单色器: 范围：可设置 200 nm - 1200 nm 且是零级,带宽：20 nm （固定）.单色器：凹面全息光栅， F/1.6，闪耀波长：400 nm；

1.2.7 柱后衍生系统

1.2.7.1管线内径：0.38mm

1.2.7.2管线有效长度：10m，出入端管线长度：≤750mm，

1.2.7.3紫外灯寿命：≥3000h

1.2.7.4工作电源：220V、50Hz

1.2.7.5工作功率：11W

1.2.7.6环境温度：0~45℃

1.2.8色谱工作站

中文工作站，可连接两台液相，并能同时控制及采集两台液相色谱数据，工作站界面：能适合不同层次实验任务和不同水平的操作人员使用。内置数据库，可进行分级权限设置带PC电脑控制端，符合数据完整性要求。

2、配置要求：

2.1 二元高压泵系统（带真空脱气机）：1套；

2.2 自动进样器：1套；

2.3 柱温箱：1套；

2.4 二极管阵列检测器(DAD)：1套

2.5 荧光检测器：1套；

2.6 工作站软件：1套；

2.7 柱后衍生系统：1套

2.8 原装进口色谱柱：6根（Poroshell 120 EC-C18 4.6 × 100 mm，2.7µm：1根；NH2 Analytical HPLC Column 4.6 x 250：1根；Poroshell 120 SB-C8,4.6x100mm,2.7um：1根；

SIL Analytical HPLC Column 4.6 x 250：1根；

ZORBAX SB-C18 4.6 x 250 mm，5 µm ：2根）

2.9 耗材：进样瓶隔垫备用200个；过滤白头25个；2ml棕色样品瓶套装2000个；进样瓶隔垫备用1000个；玻璃滤头4个；1L透明溶剂瓶3个；1L棕色溶剂瓶1个

2.10 品牌商用：1套（配置不低于：i5处理器、4G内存、500G硬盘、21寸液晶显示器）

2.11 黑白激光打印机：1台

2.12保护柱 4根

2.13 柱芯 20个

3、售后服务要求：

3.1 厂家售后服务和培训中心通过ISO质量体系认证. （提供证书）

3.2 供应商提供二次培训：第1次：仪器安装调试时现场培训2名以上人员，达到能独立操作和维护仪器。第2次：仪器使用半年后，在制造商应用实验室培训2名人员，主要培训分析方法的建立和仪器的应用提高培训。

六、高效液相色谱仪Ⅱ

1、主要技术规格及要求：

1.1工作条件

1.1.1电源:220V，50Hz

1.1.2温度:操作环境15˚C -40˚C

1.1.3湿度: 40-95%

1.2性能要求

1.2.1溶剂输送系统（泵）

1.2.1.1双柱塞串联泵设计，具有伺服控制可变冲程驱动，通过齿轮和滚珠螺杆传输动力，浮动柱塞，耐压≥600bar,齿轮传动，非皮带传动；20-100 uL自动连续可变冲程，主动电磁阀控制；

1.2.1.2用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳速稳定性。自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能；

★1.2.1.3流速精密度：<0.08%RSD

★1.2.1.4流速准确度：±1%

1.2.1.5pH范围：1.0-12.5

1.2.1.6流速范围：0.001~10.0mL/min, 0.001ml/min步进

1.2.1.7操作压力：0~60 MPa (0~600 bar, 0~8700psi)

1.2.1.8梯度组分精度：＜0.2%RSD

1.2.1.9最小延迟体积：＜650μL

1.2.2在线真空脱气机

1.2.2.1 4通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保证及时高效的脱气操作。

1.2.2.2连续真空运行，有效降低液流脉动，适配低流速液相色谱系统

1.2.3自动进样器指标

1.2.3.1自动进样器可进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式。此外，用户可根据样品的粘度，调节取样及进样速度自动进样器均采用深色避光盖板，便于光敏感样品的长时间放置；同时进样器内安装有照明装置，便于用户操作；

★1.2.3.2 进样范围：0.1 – 100 μL

1.2.3.3进样精度：< 0.25% RSD（进样体积5~100μL）；1% RSD（进样体积1~5μL）

1.2.3.4 样品粘度范围：0.2-5cp

1.2.3.5 样品容量：≥130个 2 ml 样品瓶

1.2.3.6交叉污染：<0.004%

1.2.3.7最大操作压力：600bar

1.2.4柱温箱

1.2.4.1 控温范围：室温上5℃ - 80℃

1.2.4.2温度稳定性：±0.10℃；

1.2.4.3 控温准确度：±0.5℃

1.2.4.4 柱容量30cm*2

1.2.4.5  柱识别器记录色谱柱的使用次数及使用方法

1.2.5 荧光检测器

1.2.5.1检测类型:单信号波长（激发和发射）

1.2.5.2拉曼（H2O）> 500（信号时测量的噪音参考）Ex=350 nm， Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池；拉曼（H2O）> 3000（暗值时测量的噪音参考）Ex=350 nm， Em=397 nm，暗值450 nm，标准流通池；

★1.2.5.3光源: 氙灯,寿命可达4000h

1.2.5.4最大数据采集速率: 74 Hz；

1.2.5.5激发单色器: 范围：可设置200 nm - 1150 nm 且是零级,带宽：20 nm （固定）,单色器：凹面全息光栅， F/1.6，闪耀波长：300 nm（发射单色器: 范围：可设置 200 nm - 1150 nm 且是零级,带宽：20 nm （固定）.单色器：凹面全息光栅， F/1.6，闪耀波长：400 nm

1.2.6 柱后衍生系统

1.2.6.1管线内径：0.38mm

1.2.6.2管线有效长度：10m，出入端管线长度：≤750mm，

1.2.6.3紫外灯寿命：≥3000h

1.2.6.4工作电源：220V、50Hz

1.2.6.5工作功率：11W

1.2.6.6环境温度：0~45℃

1.2.7色谱工作站

中文工作站，可连接两台液相，并能同时控制及采集两台液相色谱数据，工作站界面：能适合不同层次实验任务和不同水平的操作人员使用。内置数据库，可进行分级权限设置带PC电脑控制端，符合数据完整性要求。

2、配置要求

2.1 四元泵系统（带真空脱气机）：1套；

2.2 自动进样器：1套；

2.3 柱温箱：1套；

2.4 荧光检测器：1套

2.5 工作站软件：1套；

2.6 柱后衍生系统：1套

2.7 原装进口色谱柱：4根；（Poroshell 120 EC-C18 4.6x100mm,2.7um：2根；ZORBAX SB-C18 4.6 x 250 mm，5 µm：2根）

2.8 耗材：进样瓶隔垫备用200个；过滤白头25个；2ml棕色样品瓶套装2000个；进样瓶隔垫备用1000个；玻璃滤头4个；1L透明溶剂瓶6个；1L棕色溶剂瓶2个

2.9 品牌商用电脑：1套（配置不低于：i5处理器、8G内存、500G硬盘、21寸液晶显示器）

2.10 黑白激光打印机：1台

3、售后服务要求：

3.1 厂家售后服务和培训中心通过ISO质量体系认证. （提供证书）

3.2 供应商提供二次培训：第1次：仪器安装调试时现场培训2名以上人员，达到能独立操作和维护仪器。第2次：仪器使用半年后，在制造商应用实验室培训2名人员，主要培训分析方法的建立和仪器的应用提高培训。

七、高效液相色谱仪Ⅲ

- 主要技术规格及要求：

1.1用途：能与现有ICP-MS串联匹配，实现对元素的化合价态、结合形态的分析和特殊要求样品的分析。

1.2梯度泵

1.2.1双柱塞正压吸入式恒流泵，使吸液过程在正压下进行，从而避免负压吸入空气的可能性，泵内不易产生气泡。能自动进行溶剂压缩性补偿

1.2.2压力运行范围：0-6000psi全流量范围

★1.2.3流量精度：<0.075RSD

1.2.4梯度混合重现性: <±0.2% （绝对值）

★1.2.5流量范围：0.01ml/min～10.0ml/min，递增率：0.01ml/min

1.2.6梯度混合准确度 <±0.5%（绝对值）

1.2.7保留时间重现性 <±0.1%

1.3 集成式柱温箱

1.3.1温度重现性：± 1℃

★1.3.2温度稳定性：±0.1℃

★1.3.3温度准确度：±0.5℃

1.3.4色谱柱选择阀具有6个切换位

1.3.5升温速率：30 min到设定温度（流速）

1.4 全自动进样器

1.4.1样品位数：≥100位\进样针在xyz轴方向可以自由移动。

1.4.2采用计量泵定量，进样范围：0.1～2450μL，增量为0.1μL；

1.4.3进样精密度：< 0.3% RSD

1.4.4样品残留：<0.005%

1.4.5最快进样循环：8秒

2、配置要求：

2.1  液相泵及自动进样器（包含集成式柱温箱）：1套

2.2  质谱控制数据线：1套

2.3  形态学分析包：1包

2.4  Hamilton PRP-X100色谱柱：2根

2.5  Hamilton PRP-X100 预柱：2根

2.6  200个自动进样瓶及垫：200个

2.7  1L溶剂瓶：4个

34、培训要求：供应商提供二次培训：

3.1 第1次：仪器安装调试时现场培训2名以上人员，达到能独立操作和维护仪器。

3.2 第2次：仪器使用半年后，在制造商应用实验室培训2名人员，主要培训分析方法的建立和仪器的应用提高培训。

八、超纯水机

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：为各类实验室配置试剂溶液以及仪器用水。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2频率：50HZ；

1.2.3环境温度：5-40℃；

1.2.4相对空气湿度：最大80％；

1.2.5进水要求：符合国家相应标准的市政自来水。

1.3 技术要求：

1.3.1系统组成：系统由预处理柱、反渗透膜、脱气膜（可选配）、软化柱、连续电去离子模块（EDI）、杀菌紫外（UV灯）、取水器（可选配）、水质监测组件等组成；

1.3.2纯水产水水质:  II+ 级高纯水；

1.3.2.1制水量：不少于10 L/hr；

★1.3.2.2电阻率：≥15 MΩ.cm（须提供原厂彩页及性能实验数据报告支持）；

★1.3.2.3 TOC（总有机碳）：<10 ppb（须提供原厂彩页及性能实验数据报告支持）；

1.3.2.4细菌<1CFU/10ml；

1.3.3模块化设计，机动灵活，可扩充增容，易于配置，节省空间，既可以台上安装、壁装、也可安装在工作台下。主机与水箱可分可合，主机可直接安置于水箱顶部；

※1.3.4EDI模块质量保证期5年；

1.3.5主机标配内置软化住，有效保护并延长EDI的寿命，节约使用成本；

1.3.6全微机控制，能够连续监测每步纯化的电导率或者电阻率等水质指标。主机、水箱、取水器各模块都分别有显示屏。主机屏幕实时显示纯水电阻率、水箱水量（以升为单位显示）；

1.3.7双次纯化完全再循环EDI技术，包括UV灯、EDI模块、纯水箱和取水器在内的完全循环系统设计，保证任何时刻向取水点提供源源不断的最高品质纯水，并始终保持不低于15兆欧的水纯度；

1.3.8全管路湿循环，无死角消毒功能，有效控制细菌，确保微生物被控制在极低水平<0.1 CFU/ml。

1.3.9内置高效杀菌紫外灯，高透光率的石英套管；

1.3.10系统具有自动检测、自动维护提示、自动报警等自我诊断功能；

1.3.10水质灯光报警设定，非声音报警，不对实验工作产生骚扰；

1.3.11内置脱气模块，有效去除CO2，溶解O2等气体，获得更高品质纯水，并可最大限度延长纯化柱的使用寿命，降低更换频率；

1.3.12数据通讯有符合GLP要求的USB接口可与计算机或专用打印机相联记录水质资料；可通过USB方便地进行数据传输和记录，以及系统性能验证和软件更新；以太网端口连接可实现BMS管理。可以选配智能化纯水系统管理软件，实现数据传输和管理；

★1.3.13标配带循环功能的重力感应式纯水箱；

1.3.14水箱体积：≥30L；

1.3.15在水箱正面直接显示储存的纯化水信息：通电状态正常；溢出指示；实际储水体积以“升”直接显示，而不是百分比显示；

1.3.16先进的水箱呼吸器可防止空气中的细菌、微粒、挥发性有机物和CO2进入水箱；

1.3.17水箱有自行安全溢流功能；

1.3.18取水龙头的安装位置有2个位置可选，也可以同时安装2个取水龙头；

1.3.19水箱内壁光洁度小于0.8微米；

1.3.20水箱注水及停水控制为重力感应控制，水箱储水腔体内无液位感应或控制器部件，排除了液位感应器与储存水的接触而造成水质污染的可能性；

1.3.21一个水箱可同时连接4台纯水主机，并可由水箱同时控制多台纯水机的启停运行，方便用户使用操作；

1.3.22超纯水产水水质：

1.3.22.1电阻率：18.2 MΩ•cm＠25℃；

1.3.22.2总有机碳含量(TOC)：≤ 1-3ppb；

1.3.22.3细菌:  <0.1 CFU/ml；

1.3.22.4颗粒物<(内置式长寿命5000道尔顿分子量超滤装置)；

1.3.22.5热源（内毒素）：< 0.001Eu/ml ；

★1.3.22.6  RNase（<0.002 ng/ml）；

★1.3.22.7  DNase（<20 pg/ml）；

1.3.22.8 预纯化和精纯化一体的双超纯化柱，超纯水柱交换容量：80,000升(18.2 MW-cm)/进水us/cm(在PH=7.0)（需提供原厂厂家的彩页支持）；

1.3.22.9 内置185/254nm双波长UV灯；

★1.3.22.10 内置式长寿命5000道尔顿分子量超滤装置（不采用外挂滤头式超滤器）；

1.3.22.11 内置TOC在线检测器, 在线实时检测显示超纯水中的TOC；TOC在线实时监测而非常规分流式监测；

1.3.22.12 全管路全自动消毒设计；

1.3.23整机获得CE、ETL或UL证书，制造商拥有ISO9001、ISO14001证书，设计符合废电器及电子设备（WEEE）指令的要求和有害物质（RoHS）指令的限制；

2、配置要求：

2.1  RO/EDI/UV纯水模块 （10L/hr）：1套；

2.2  超纯水模块：1套；

2.3  重力液位传感水箱： 1个；

2.4  水箱呼吸器：1个；

2.5  自来水预处理组件：1个；

2.6  内置5000道尔顿超滤膜： 1个；

2.7  终端过滤器：1个；

3、售后服务要求：原厂配件，原厂服务。EDI模块质量保证期5年，需提供所投产品制造商（或制造商授权的中国区域代理商）出具的售后服务承诺书原件。

九、生化培养箱

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：用于细菌、霉菌、微生物的培养实验。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：单相交流220伏，50Hz。

1.3 技术要求：

★1.3.1温度：-10-50℃；

★1.3.2温度精度：±0.3℃（冷冻机连续运行时）；

★1.3.3温度分布精度：±1℃（at37℃冷冻机连续运行时）；

1.3.4温度控温方式：PID；

1.3.5温度控制方式：测定温度显示橙色4位LED数码显示+VFD荧光显示屏；

1.3.6程序模式：程序运行最大32步；

1.3.7内尺寸不小于：143L；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

十、生物安全柜

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：用于保护实验室环境及操作人员。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：单相交流220伏，50Hz；

1.2.2环境温度：0℃～+45℃；

1.2.3相对湿度：10-85%。

1.3 技术要求：

1.3.1气流模式:30%外排，70%循环；

1.3.2内部尺寸(W×D×H): ≥1200x627x780mm；

1.3.3外部尺寸(W×D×H): ≥1300x800x1568mm；

1.3.4 HEPA 过滤效率:最易穿透颗粒（MPPS）过滤效率高于 99.995%；

1.3.5工作台面材料: 防眩目涂层分体式内壁套装；

1.3.6噪音:≤ 67dB；

1.3.7独立双风机系统:可自动独立调节进风风量及层流速度，确保稳定风速和风量；

1.3.8风速测定:风压来测定风速，准确全面地反应安全柜进气和排气风速；

1.3.9前窗完全关闭后，风机可继续工作，并自动降低下降风速70%；

1.3.10 UV灯管可定时操作（0-24小时定时控制）；

1.3.11前窗清洗位置:前窗玻璃可下滑到人手臂位置上，操作者可站在安全柜外的无污染区，无需将头探入安全柜就能彻底清洗安全柜；

1.3.12侧壁采用真空设计:侧壁采用真空设计，无开孔。即使侧壁由于碰撞发生破裂，也不会造成外泄和污染；

1.3.13控制面板信息:时间显示，风速显示(下降风速,进风风速)，总工作时间显示，定时器，UV灯工作时间，实时显示整个柜体的状态（包括运行是否安全，是否需要检修）；

1.3.14相关认证:NSF49认证；

2、配置要求：

2.1  主机:1套；

2.2  紫外灯:1支；

2.3  荧光灯:1支；

2.4  搁手架:2个；

2.5  可调高度支架:1个；

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

十一、 快速组织样品破碎仪

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：用于破碎组织。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：220V，50Hz。

1.3 技术要求：

★1.3.1可容纳24个样品量达0.3g 的1.5/2mL离心管；

1.3.2操作简单，且空气制冷有效控制破碎过程中的产热；

1.3.3处理时间1到5分钟和3到15分钟(50ml型)可调，或直接按启动键可进行短时间处理；

1.3.4转头速度从低速漩涡混合到高速剧烈振动10档可选 ；

1.3.5可放置于4℃到60℃的环境中运行；

1.3.6具有强制风冷功能，降低仪器和样品的热累积，最大限度的避免核酸、蛋白质等生物活性物质因高温而降解；

1.3.724伏直流马达，产热量小，除转头外，无其它活动部件，使用寿命更长；

1.3.8紧凑的设计，20cm (直径)×19cm(高)，只需电源即可在实验室任何一个地方使用；

1.3.9样品应用类型广，从培养的细胞到坚硬的动植物组织都可以处理；

1.3.10提供具有针对性的protocol及各种尺寸和材质的研磨珠满足处理不同样品的需要；

1.3.11不需要特殊样品管，推荐使用Eppendorf的1.5mL（可液氮预冻）、2mL微量离心管，大大降低使用成本；

1.3.12实现涡旋混合、组织匀浆和细胞破碎功能三合一；

1.3.13专利的试管击打技术，转头以每分钟几千次的频率击打试管，彻底的破碎和均质。整个破碎过程中样品保持密封，避免了手工研磨等传统方法效率低、重现性差和易交叉污染等缺点。单次处理时间不超过3分钟，从培养的细胞到坚硬的动植物组织都可以处理，并且提供具有针对性的protocol及各种尺寸和材质的研磨珠满足处理不同样品的需要；

1.3.14从培养的细胞到坚硬的动植物组织都可以处理，如提取细菌、动植物组织和土壤等样品中的核酸、蛋白质或其他有机成分，或对液体、半固体样品进行和固体快速的混合均质等；

2、配置要求：

2.1  主机（送ZROB015，ZROB05，ZROB10，ZROB20，SSB02，SSB14B，SSB32，SSUFO35等8种研磨珠，分别置于10mL试管中）：1台；

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

十二、自动核酸蛋白纯化系统

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：用于磁珠法自动化提取DNA、RNA，以及蛋白纯化等。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：22V，50Hz。

1.3 技术要求：

1.3.1功能要求：用于磁珠法自动化提取DNA、RNA，以及蛋白纯化，细菌富集，免疫细胞分选，蛋白质PullDown，IP/CoIP，ChIP，噬菌体展示等；

1.3.2适用标本或原始样本：动植物组织、血液、体液、细胞液、粪便、细菌、拭子等；

1.3.3基本性能：基于磁珠转移磁珠方式，提取过程无需离心、抽真空和分液等操作，仪器自动装卸磁套，无需手动操作；

1.3.4磁棒类型：末端充磁的非拼接式一体化永磁棒；

1.3.5试剂兼容性：开放，无品牌限制，可使用通用的国产和进口磁珠试剂盒；

1.3.6提取板位：≥2个；

★1.3.7工作体积：50-5000ul/孔；

1.3.8纯化速度：<30分钟/批；

★1.3.9样品处理通量：可同时运行处理不少于24个样品；

★1.3.10温控范围：5℃~72℃；

1.3.11具备与提取板位分离的独立产物洗脱槽位，可冷却至4℃，保护提取产物；

1.3.12仪器内置紫外灯灭菌装置；

1.3.13仪器运行及控制方式：单机独立运行及通过软件电脑控制双模式任意选择。彩色LCD 显示屏，直观显示程序过程、剩余时间；

1.3.14操作界面：LCD彩色显示屏，包含中文在内8种语言可选的图形化用户界面；

1.3.15数据交换方式：U盘直接数据交换或USB数据线PC软件控制交换；

1.3.16仪器内存：≥200个程序；

1.3.17软件功能：

1.3.17.1软件免费升级，用户权限开放，任何程序均可由用户固化锁定或编辑优化。提取程序免费无限更新，网络直接下载；

1.3.17.2软件支持样品二维码扫描信息录入及管理，可与其它数据库、样品库同步共享，实现样品编码信息跟踪追溯。通过软件可生成报告，记录当次提取实验信息，包括使用试剂内容、纯化过程记录，并具备搜索功能，快速查询所需要查看的程序或报告；

1.3.18符合国家食品药品监督总局(CFDA)认证要求，并提供相关证书；

2、配置要求：

2.1  全自动核酸提取纯化系统主机：1台；

2.2 12道磁头：1个；

2.3  6道磁头:1个；

2.4  道加热槽:2个；

2.5  12加热槽:2个；

2.6  12道冷却槽：2个；

2.7  配套软件：1套；

2.8  电脑工作站：1台；

3、售后服务要求：需提供免费培训服务及所投产品制造商（或制造商授权的中国区域代理商）出具的售后服务承诺书原件。

十三、超微量紫外分光光度计

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：用于微量样品的检测。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：22V，50Hz。

1.3 技术要求：

1.3.1基座检测下限：2ng/ul（dsDNA），

0.06mg/ml（BSA），

0.03mg/ml（IgG）；

★1.3.2基座检测上限：27,500ng/ul（dsDNA），

820mg/ml（BSA），

400mg/ml（IgG）；

★1.3.3波长范围：190－850nm连续波长全光谱分析；

★1.3.4光程：内含0.03,0.05,0.1,0.2,1mm共 5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确；

1.3.5检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV；

1.3.6最小样品体积≤1ul；

1.3.7载样点采用303高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用微量比色皿和毛细管等容器；

1.3.8具备Acclaro智能样本检测技术，当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物（≥5种）；样本检测的结果会自动扣除污染物的OD值，保证得到精确的样本浓度；

1.3.9仪器操作：7英寸，1280×800高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB闪存，操作系统支持的语言≥8种(含中文)；

1.3.10支持的语言：中文，法语，德语，日语，韩语，波兰语，爱尔兰语，英语；

1.3.11可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果；

1.3.12仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性；

2、配置要求：主机：1台。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

十四、 PCR仪

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：转基因检测等。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：220V，50Hz。

1.3 技术要求：

1.3.1模块最大升温速：6℃/秒；

1.3.2模块温度范围：4℃至99℃；

1.3.3温度精确度：±0.2℃(@95℃)；

1.3.4温度一致性：±0.4℃(@95℃)；

1.3.5梯度温度范围：30℃至99℃；

1.3.6最大梯度：30℃；

1.3.7反应体积：10-100ul；

1.3.8存储容量：10000个实验方案；

1.3.9预加载方案：支持；

1.3.10PCR向导：支持；

1.3.11显示屏尺寸：7英寸；

1.3.12显示屏类型：全主触摸屏；

2、配置要求：

2.1  PCR主机：1台；

2.2  启动包：1套；

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

十五、水平电泳槽

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：适用于高通量DNA电泳筛选。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：单相交流220伏，50Hz；

1.2.2环境温度：0℃～+45℃；

1.2.3相对湿度：10-85%。

1.3 技术要求：

1.3.1电压：10-300V；

1.3.2电流：4-500mA；

1.3.3功率：90W；

1.3.4定时：0-999min；

1.3.5输出模式：恒压恒流；

1.3.6输出接口:4对；

1.3.7输入电压：100-240V；

1.3.8显示：3位数；

1.3.9具有安全认证；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

十六、电源

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：水平电泳槽配套专用电源，提供所需的稳定电压。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：单相交流220伏，50Hz。

十七、凝胶成像系统

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：对DNA/蛋白质等凝胶电泳不同染色及微孔板、平皿等非化学发光成像检测分析。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2频率：50HZ；

1.3 技术要求：

1.3.1只需四步，轻松完成图片拍摄；

1.3.2内置电脑，7英寸触屏，可带手套操作；

★1.3.3像素：500万；

1.3.4比特数：16Bit；

★1.3.5灰度级：0-65536；

★1.3.6动态范围：4.8；

★1.3.7镜头：f1.2电动变焦；

1.3.8标配落射白光；

1.3.9成像面积：20×24cm；

1.3.10一体机设计，无需预留外置电脑占用空间；

1.3.11开门后UV自动断开功能；

2、配置要求：

2.1  凝胶成像系统主机：1台；

2.2  采集软件和分析软件：1套；

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

十八、荧光定量PCR仪

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：转基因检测等。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2频率：50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1仪器通过SFDA认证具有进口仪器注册许可证；

1.3.2仪器是一体化制造，光学部分和检测部分不可独立拆分，不是普通PCR升级而成，上样时不需要移动检测系统；

1.3.3一台仪器一个模块能同时支持标准与快速两种反应模式：TaqMan法、染料法的快速模式均＜40分钟；标准模式：＜ 2 小时；

★1.3.4不少于4色荧光，至少4个荧光检测通道；

1.3.5光学系统： LED激发光源、发射滤光器、光电二极管；

★1.3.6温控范围10-100℃，或更宽温控范围；

1.3.7检测通量:一次可同时检测90孔以上，支持96孔反应板、8连管、单管；

1.3.8采用0.1ml反应管，可做5-10ul的微量反应体系，更节约成本；

1.3.9升降温速率： 4.2°C/秒以上；

★1.3.10具有温度梯度功能：由六个独立控温区组成，可分别设定温度参数；

1.3.11可在一台仪器上同时进行3个或以上不同样品的不同温度梯度实验；

1.3.12梯度多重温度范围：1--25℃；

1.3.13多重温度模块相邻孔间温差可达5℃；

1.3.14主机可不用外部电脑控制独立运行，并可直接利用触摸屏操作；

1.3.15仪器可进行多种连网操作，并可远程监控和Email通知；

1.3.16配备原厂正版专业的MicroRNA检测分析软件，并可提供在该仪器上经验证过的上万种MicroRNA检测分析试剂盒供选择；

1.3.17配备原厂正版专业的CNV（拷贝数变异）分析软件copycaller，并可提供160万个涵盖人全基因组的CNV试剂盒供选择；

1.3.18配备原厂正版专业的SNP分析软件，并可提供在该仪器上经验证过的450万个SNP分型试剂盒供选择；

1.3.19配备原厂正版专业的蛋白表达分析软件，并可提供配套实验应用试剂盒供选择；

1.3.20配备原版引物探针设计软件：用于定量PCR实验的引物和探针的设计；

2、配置要求：

2.1  定量PCR主机：1台；

2.2  计算机工作站：1套；

2.3  标准分析软件：1套；

2.4  物探针设计软件：1套；

2.5  分析软件：1套；

2.6  蛋白表达分析软件：1套；

2.7  装机培训试剂：1套；

2.8  说明书：1套；

3、售后服务要求：所提供的备品备件需为原厂配件，需提供所投产品制造商（或制造商授权的中国区域代理商）出具的售后服务承诺书原件。

十九、灭菌器

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：通常的灭菌。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2频率：50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1整个产品已经取得国家医疗器械产品认证；

1.3.2罐体部分拥有中国质量监督检验检疫总局颁发的压力容器设计、生产许可证；

1.3.3随机提供主管部门特种设备（压力容器）质量安全检测中心颁发的检测报告；

1.3.4高性能，操作简单，全机型冷却风扇标准装备，缩短了降温时间，提高了工作效率，大幅缩短等待时间；

1.3.5翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为135℃，可以作为蛋白改质之用，不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基的溶解都能简单设定，简单操作除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行；

1.3.6数码式操作控制面设置在盖子的前侧，容易查看，使用方便；

1.3.7槽内温度及推移过程通过LED实时显示监测；

1.3.8设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。能提供在海外使用的AC100V—120V以及AC200V—240V电源规格的产品；

1.3.9搭载定时开始和预热功能，可以根据实际情况有效利用自己的时间，方便操作人员；

1.3.10灭菌器内腔采用3mm厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理；

1.3.11GLP/GMP检测规则对应；

★1.3.12温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围：45--135℃ 45-80℃（预热温度）  45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程）105-135℃（灭菌工程）；

1.3.13最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验；

1.3.14使用环境温度：5-35℃；

1.3.15手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构），节约占地空间；

1.3.16排气阀：全开放用和慢开放用各一个；

1.3.17其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支）；

1.3.18冷却风扇：轴流风扇马达；

1.3.19控制器：微电脑PID控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示；

1.3.20定时功能（任意模式）：定时0或者1分—99小时59分，分解能力：1分；

1.3.21运行模式：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解模式，手动操作模式；

1.3.22其他功能：键盘锁定功能、预约功能、记忆功能、预热功能、强制冷却功能、图形锁定功能、故障发生履历查阅（20件）、时间累计、时间显示、操作音ON/OFF设定功能；

1.3.23安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀，倡导以人为本的安全、环保理念；

1.3.24 罐内有效尺寸：内径≥370ХH750mm；

1.3.25 罐体有效容积：80L；

1.3.26 电源电压：AC200-240V；

2、配置要求：

2.1  灭菌器主机：1台；

2.2  灭菌框：3个；

2.3  蒸汽接收杯：1个；

2.4  排水箱：1个；

2.5  排水管：1根；

2.6  抱箍：1个；

2.7  灭菌效果测试卡：30片；

3、售后服务要求：所提供的备品备件需为原厂配件。

二十、超低温冰箱

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：主要用于微生物等的低温保存。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2频率：50HZ。

1.3 技术要求：

★1.3.1立式，体积不小于410升；

1.3.2温度记录范围：+20℃至-90℃，误差+-2%；

1.3.3低能耗，540W,能耗不大于 12.6kwH/Day；

1.3.4制冷迅速，从25℃室降到-85℃，约3.7小时；

1.3.5保温能力强，断电30小时后，温度仍可保持在-18℃；

1.3.6低散热，约为600w/hr；

1.3.7低噪音，不大于55分贝；强力静音风扇能降低噪音，减少维修； 加热排气口破除冰封，防止负压产生，方便开门；内门易拆卸，便于除霜和清洁，门铰链可直接旋下；使用聚氨酯泡沫材料作为绝热材料(厚度130 mm )来保证超低温；

1.3.8LED控制面板，与视线平行，便于监测控制；

1.3.9标配5个抽屉，以方便物品取放；

1.3.10优质不锈钢腔体，抗氧化，易清洁；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：：所提供的备品备件需为原厂配件。。

二十一、台式冷冻离心机

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：　主要用于低温条件下，核酸、蛋白、酶等活性成分提取、分离、纯化，及其他需要低温冷冻条件的离心。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2频率：50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1配标准18x1.5/2.0ml气密性角转头；

1.3.2转速不小于14,000rpm；

1.3.3更安全：标配气密性黑色金属转子，转子的气密性经由英国Porton Down的应用微生物研究中心(CAMR)的测试并认证；

★1.3.4卡口式气密型金属转子盖，超静音，可以无转子盖的情况下离心；离心机具备“Fast Temp”快速制冷功能，可迅速降温至设定温度；离心结束后，可持续制冷，即使在最高转速时，也可保持 4°C；

1.3.5离心结束后自动开盖，减少样品预热；离心结束后声音提示；便利的两旋钮操作；

1.3.6“short spin” 可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能；

1.3.7具备“At set rpm” 定时记速功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时；

1.3.8转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)；

1.3.9系统达到IEC1010-2-020 国际最高安全标准；转子为合金材质，确保转子内温度和离心机腔体温度一致；内置排水系统，方便腔体内清洁，保护实验人员；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：免费为甲方技术人员提供仪器正确使用和维护的培训。保证甲方技术人员能够熟练操作该设备，并熟悉仪器的维护和规范。

二十二、球磨机

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于油料的碾磨。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC220V,50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1最大进样尺寸：10 mm；

★1.3.2研磨罐：主机可以同时安装1个大体积研磨罐（500 ml、250ml研磨罐）、1套粮油样品专用研磨罐、或者2个80 ml研磨罐，即可以处理一个大量的样品或者同时处理两个少量的样品；

★1.3.3主机最大样品处理量：1 × 225 ml或2 × 40 ml

1.3.4最终精度：< 1 um；

★1.3.5研磨至分析级细度所需要典型研磨时间不大于5min；

1.3.6惰性气体中研磨：可以；

1.3.7主盘转速：100-650rpm；

1.3.8传动比（行星盘：研磨碗）：相对传动比=1：-1.82；

1.3.9安全装置：研磨罐的研磨台上具有至少4片加厚金属保护装置，确保安全。研磨罐安全装置：双重安全锁，旋转式锁紧装置以及卡扣式压紧式锁紧装置；

1.3.10离心加速度（g=9.81m/s）：29g；

1.3.11配重装置：水平导轨式配重，弓形配重板，确保高速运转中仍能保持位置稳定；

1.3.12排风装置：双风扇强制通风设计，有效降低球磨过程中的研磨腔室温度；

2、配置要求：

2.1  单罐行星式球磨机主机：1套；

2.2  250ml硬质不锈钢材质研磨罐：1个；

2.3  250ml研磨罐密封圈20个；

2.4  粮油样品专用研磨罐1套；

2.5  20mm直径硬质不锈钢研磨球50个；

2.6  10mm直径硬质不锈钢研磨球100个；

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十三、培养箱

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：主要用于培养微生物、植物的箱体装置。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：220v/50Hz。

1.3 技术要求：

1.3.1外壳采用冷轧钢板制造，表面静电喷塑，内胆镜面不锈钢，隔板可以任意调节；

微电脑智能控制，液晶显示控制温度，时间，超温报警功能；

1.3.2采用离心风机，国内独创的风道设计使冷热充分混合后吹至箱体确保温度更精，均匀度更佳；

1.3.3采用独立的新风装置可随时开启和关闭调节箱体内的空气保持箱内空气新鲜；

观察窗采用独创的复门设计：观察内腔培养物品时可打开复门观察，不用观察时可关闭复门；

1.3.4箱体左右侧配有检测口接头，内径为30mm、外径为60mm；

采用国际知名品牌压缩机、无氟制冷剂，引领环保，高效，节能；

可在密闭环境进行培养；

1.3.5集成式制冷系统，多层保护，安全运行有效自行检定，采用无能耗非常规的自动化霜，避免对温度的影响，使设备连续长时间使用；技术成熟可靠，提供第三方证明文件证明；

1.3.6可编程程序设计，可设置10段99周期；

1.3.7容积≥150升；

1.3.8控温范围：0℃-60℃；

1.3.9分辨率：0.1℃；

1.3.10波动度：±0.5℃；

1.3.11均匀度：±1℃；

1.3.12定时范围：0-9999分钟；

1.3.13载物托架：≥3块；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十四、电加热板

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于样品的加热消解。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：220v/50Hz。

1.3 技术要求：

1.3.1加热面材料：玻璃陶瓷；

1.3.2加热面尺寸：≥400mm×300mm；

1.3.3控温范围：室温-400℃；

1.3.4温度稳定度：±1℃；

1.3.5测温精度：±0.2℃；

1.3.6控制方式：分体式PID智能程序控制；

1.3.7时间设置范围：1min~24 hr；

1.3.8功率：2000w；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十五、电热鼓风干燥箱

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于样品的干燥处理。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC100V-AC125V。

1.3 技术要求：

1.3.1采用功率强大的空气涡轮机，可通过采用APT.Line内腔预热的强制对流方式对较多数量实现快速均匀的干燥效设备果；

1.3.2温度范围：室温以上5℃~300℃, 精度1℃；

1.3.3温度偏差：70℃时≤±0.8℃;150℃时≤±1.8℃; 300℃时≤±3.9℃。温度波动：≤±0.3℃；

1.3.4空气交换率：70℃时，29次/小时;150℃时，32次/小时; 300℃时，26次/小时；

1.3.5打开门30秒后的恢复时间：70℃时≤2分钟;150℃时≤5分钟; 300℃时≤15分钟；

1.3.6DS控制器，带0-99小时整体式电子定时器，而且可以连续运行；

1.3.7通过背后带有通风瓣的排气管（直径50毫米）和前面的通风滑板，调节通风量；

1.3.8可以进行校准和验证；

1.3.9 2级安全装置；

1.3.10内腔体积：≥115 L；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十六、电热鼓风干燥箱

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于样品的干燥处理。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC100V-AC125V。

1.3 技术要求：

1.3.1圆弧型结构设计，进口电机和风叶；

1.3.2镜面不锈钢内胆，搁架可以调整；

1.3.3控温范围：室温+5℃—250℃；

1.3.4温度波动：±1℃；

1.3.5分辨率：1℃；

1.3.6控时范围：0~999分钟；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十七、真空泵

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：主要用于抽真空。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：220V/50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1本机采用双抽头，可单独或并联使用装有两个真空表，耐腐蚀，无污染，噪音低，移动方便；

1.3.2电机功率：180W；

1.3.3流量：80L/min；

1.3.4扬程：12M；

1.3.5最大真空度：0.098Mpa；

1.3.6单头抽气量：10L/min；

1.3.7抽气头数：2个；

1.3.8储水容积：15L；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十八、电动搅拌器

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于液体混和搅拌。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC100V-AC125V。

1.3 技术要求：

1.3.1适用样品 高粘度；

1.3.2旋转范围 10～300rpm；

1.3.3额定扭矩 0.9N·m （9.0kgf·cm）；

1.3.4电机：DC无刷电机30W；

1.3.5旋转控制：反馈控制；

1.3.6显示面板：旋转数数字显示、过载显示、扭矩指示器（1刻度20%）；

1.3.7卡盘：直径8mm用钻夹头；

1.3.8安全装置：过流保护回路、电机过热保护、安全罩；

1.3.9电源线：带插头电源线2m；

1.3.10 夹子、安全罩、扳手；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十九、磁力搅拌器

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：于搅拌或同时加热搅拌低粘稠度的液体或固液混合物。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：（50/600Hz）；

1.2.2额定电流：AC100V0.5A。

1.3 技术要求：

1.3.1通用性高的甚而型磁力搅拌器；

1.3.2简单且功能性高的设计，使操作更简单；

1.3.3旋转数为数字显示，因此可以简单的设定，再现搅拌条件；

1.3.4搅拌台材质：不锈钢板；

1.3.5搅拌台尺寸：≥宽172X深156mm；

1.3.6搅拌容量：50-3000ml；

1.3.7旋转数：100-1200rpm；

1.3.8马达：DC马达；

2、配置要求：

2.1  搅拌块30mm ：10个；

2.2  TR10-3000变压器：1台；

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

三十、体视显微镜

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于粮食昆虫检测。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC220±10V  50Hz。

1.3 技术要求：

1.3.1放大倍数：8X-50X；

1.3.2变倍比：1：6.3，连续变倍选配目镜和辅助物镜可扩展至4X-200X；

1.3.3 物镜变倍范围：0.8X-5.0X，横轴式连续变倍；

1.3.4工作距离：115mm；选配辅助物镜可扩展至45mm-210mm；

1.3.5广角目镜：WF10X/22mm；大视野，高眼点；为佩带眼镜的观察者提供方便；

1.3.6双目观察头： 瞳距52mm-75mm，分光比 30%/70%，视度调节屈光度D-8～+5，45度倾斜，可360度旋转，同步成像；可选三目；

1.3.7调焦机构：调焦手轮松紧可调，升降范围100mm；采用齿条齿轮钢丝传动滑板升降功能；

1.3.8输入电压：光源输入: AC 100-240V, 50/60Hz, 10WLED冷光源；

1.3.9落射光源：上下光源均为独立开关、LED冷光灯源照明，亮度均可独立调节连续可调；

1.3.10载物台：Ø125mm黑/白板； Ø125mm玻璃（配LED透射光源）

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

三十一、偏光显微镜

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于透明与不透明样品油脂观察。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC220±10V ，50Hz。

1.3 技术要求：

1.3.1光学系统：UIS无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准45mm；

1.3.2放大倍率：40-1000倍；

1.3.3载物台：钢丝传动，无齿条结构，双片标本夹；

1.3.4 调焦机构：载物台垂直运动由滚柱（齿条—小齿轮）机构导向，采用粗微同轴旋钮，粗调行程每一圈为36.8mm，总行程量为25mm，微调行程为每圈0.2mm，具备粗调限位挡块和张力调整环；

1.3.5聚光镜：多功能聚光镜，带明场照明及暗视野功能；N.A. 1.25，带有蓝色滤色片；

1.3.6照明系统：内置6V30W卤素灯（非LED光源），内置透射光柯勒照明；

1.3.7三目观察筒：视场数≥20，瞳距调节范围为48-75mm，铰链式；

1.3.8目镜：10X，带眼罩，视场数≥20；

1.3.9物镜转盘：与显微镜机身固定的5孔物镜转盘，带DIC功能；

1.3.10物镜：平场消色差物镜4X（N.A.≥0.10）、10X（N.A.≥0.25）、40X（N.A.≥0.65）、100X（N.A.≥1.25）；

1.3.11防霉装置：在三目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理；

1.3.12带原厂偏光装置，可用于药品晶体检测；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

三十二、自动旋光仪

1、主要技术规格及要求：

1.1旋光度、比旋度、糖度、锤度测量供用户选择；

1.2产品通过欧盟CE认证、ISO9001质量体系认证；

1.3符合21CFR Part 11要求的用户级别审计追踪、电子签名以及数据放纂改输出；

1.4具有分级管理功能，权限可自由配置。

1.5工作波长：589.3nm（钠D光谱）

★1.6测量范围：±89.99°（旋光度）

1.7分辨率：0.001°

1.8准确度：±0.01°（-45°≤旋光度≤+45°）

±0.02°（旋光度＜-45°或者旋光度＞45°）

1.9重复性（标准偏差s）：0.002° （旋光度）

1.10可测样品最低透过率：1%

1.11温度控制方式：内置半导体控温。全自动光电检测技术搭配内置的帕尔贴精确控温系统，保证测量的准确度和稳定性

1.12温度控制范围：10℃—50℃

1.13分辨率：0.1°C

★1.14控温准确度：±0.3℃

1.15输出方式：USB和RS232，WI-FI

1.16显示方式：8英寸TFT触摸屏，Windows界面软件

★1.17校准方式：自动校准，内置自动校正程序

1.18光源：LED冷光，使用寿命：≥100000小时

★1.19数据存储量：8G

1.20测量池：可容纳200mm及以下的各种测量池

1.21图谱连续时间：4小时

2、配置要求：

2.1  旋光仪主机：1套

2.2  恒温控温管：1根

2.3  200mm旋光管：2根

2.4  100mm控温旋光管：1根

2.5  样品注射器：1根

三十三、自动进样器

1. 主要参数要求

16位升级为150位。

2. 配置要求

与安捷伦7980B匹配。

3、售后服务

安装调试。

三十四、超纯水机

1.主要技术参数

1.1 工艺流程

自来水→一级预处理→二级预处理→三级预处理→第一级增压泵→第一级反渗透膜→第二级增压泵→第二级反渗透膜→纯水箱→膜片纯水输送泵→III级纯水出水口

→UV灯→超纯化包→Millipore终端微滤→I级超纯水出水口

1.2 工艺技术特点

系统主要由预处理系统单元、反渗透系统单元、超纯水系统输送单元、控制系统构成，设备全自动控制，自动产水，水满自动停机停电停水。

1.2.1 预处理包：作用是滤除原水中细小颗粒、悬浮物、胶体等杂质，降低进水浊度，防止RO膜被污堵；

1.2.2 反渗透膜：采用美国原产反渗透膜，双级反渗透，更能有效去除水中的各类盐离子，有机物，细菌，病毒，脱盐除菌率达99%以上；

1.2.3 膜片纯水输送泵：采用纯水专用输送泵，超纯水取水速度快，可达每分钟1-1.5升；

1.2.4 UV灯：采用254nm紫外光除去系统中的细菌，采用185nm断裂或离子化有机物长链，为后续的去离子和有机吸收做准备；

1.2.5 超纯化包：采用美国超纯水专用离子交换树脂及特殊流路设计，超纯化效率高，能有效去除水中的痕量离子物质，保证水质稳定；

1.2.6 终端微滤：用Millipore0.22微米孔径的滤膜或者中空纤维滤膜，滤除大于0.22微米的微粒和细菌，使微粒(大于0.22μm)含量：＜1/ml.

1.3 造水速率：≥20L/h，取水速率：1-1.5L/min

1.4 出水水质：（两种水质）

Ⅲ级纯水：电导率<5μs/cm@25℃；符合中国GB6682-2008的III级水标准和ASTM CAP NCCLS标准；

I级超纯水：比电阻达到18.25MΩ.cm@25℃；符合中国GB6682-2008的I级水标准和ASTM CAP NCCLS标准；

总有机碳<5ppb，微生物<1cfu/ml

热源含量:<0.001EU/ml，微粒(大于0.22μm)含量：＜1/ml

吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001，可溶性硅［以(SiO2)计］：＜0.01ppm

重金属含量(ppm.max):＜0.01

2 配置要求

2.1系统MOLIC微电脑智能控制，具有“控制系统专利证书”

2.2 系统内置定时冲洗程序、RO膜防垢程序、手动RO膜冲洗

2.3 内置手动水循环程序，超纯水自动循环程序，保持超纯水水质

2.4 水质比电阻在线监测、完全实现人机对话

2.5大容量超纯化柱

2.6采用Moldistributor system。

2.7配30L专用无菌纯水箱，有效保证纯水水质

3、售后服务

3.1 严格按照ISO9001:2008质量体系设计生产，保证设备安装后性能、技术符合要求；

3.2 厂家负责设备安装调试、负责用户操作人员的技术与操作培训等；

3.3 我公司在全国各省均有办事处，如果设备发生故障，我公司1小时内对用户的服务要求做出响应，并48小时内解决问题；

3.4 设备验收合格起质保期为十二个月。质保期内，免费更换正常情况下损坏零配件和提供全免费保修；质保期后，设备终身维修及零配件及时供应，配件均给予优惠价格，终身维护。

三十五、水浴氮吹仪

1、主要技术参数要求

1.1 样品位数：24位；

1.2 加热方式：恒温水浴；

1.3 温度范围：室温+5～99℃（液晶显示）；

1.4 温度调节精度：±0.1℃；

1.5 控温精度：±0.3℃；

1.6 定时范围：0～99h59m/常开，倒计时显示；

1.7 使用试管范围：10～29mm；

1.8 气体流量： 0～20 L/Min；

1.9 导气针：不锈钢，长度为120mm；

1.10 气体输入范围：30～150 psig；

1.11 气体输出范围：0～30 psig；

1.12 气体消耗量：330ml/min/样品 （可调节）；

1.13 最大功率：800W；

1.14 材质：不锈钢内胆；

2、配置要求

2.1 主机，样品支架和气体分配系统；

2.2 说明书

3、售后服务

3.1 仪器质保期：1年；质保期内所有服务和硬件更换、维修全部免费；

3.2 制造商接到用户维修要求，8小时内做出答复，48小时内到达现场。

三十六、超声波清洗仪

1、主要技术参数要求

1.1 主要特点

1.1.1 数显记忆和设定的超声频率；

1.1.2 数显记忆和设定的超声频率自动转换；

1.1.3 数显记忆和设定的超声功率；

1.1.4 数显记忆和设定的进水液位；

1.1.5 数显记忆和设定的实际液位；

1.1.6 数显记忆和设定数显记忆和设定的超声功率；

1.1.7 数显容器内的实际液位；

1.1.8 数显超电压、超电流保护指示；

1.1.9 数显低水位、无溶液保护指示；

1.1.10 同时数显超声液位、溶液温度、超声频率；

1.1.11 超声时间、超声功率；

1.1.12 数显仪器累计工作时间达999999小时；

1.1.13 仪器的操作程序采用单片机软件；

1.1.14 清洗器具有发挥性水蒸气自动回收装置；

1.1.15 清洗器具有电控进水、排液及降音盖；

1.1.16 超声三频有20/40/60、28/45/100、45/80/100KHz任选一种；

3.1.17 清洗槽内槽采用优质不锈钢板冲压成形；

1.1.18 清洗器的降音盖、外壳采用优质不锈钢。

1.2 主要技术参数

1.2.1 容量：≥27L

1.2.2 超声频率：45KHZ、80KHZ、100KHZ（可调）；

1.2.3 频率转换时间可调：1-999S；

1.2.4 超声功率：500W；

1.2.5 功率可调：40--100（%）；

1.2.6 进水液位：1--140（mm）；

1.2.7 加热功率：800W；

1.2.8 温度可调：10--80℃；

1.2.9 时间可调：1--480min。

2、配置要求

2.1 网架：不锈钢；

2.2 降音盖：有；

2.3 进排液：电控。

3、售后服务

3.1 数显产品的出厂日期，实现合理“三包"；

3.2 数显累计工作时间，实现合理“三包"；

3.3 质保期为一年，质保期内所有服务和硬件更换、维修全部免费；

3.4 制造商接到用户维修要求，8小时内做出答复，48小时内到达现场。

三十七、电子天平

1、主要技术参数要求

1.1 性能特点及配置

1.1.1背亮式（LCD），轻松读取称量结果

1.1.2 SmartTrac动态图形显示器，直接显示天平已使用的称量范围

1.1.3 1个功能键（SmartOperation），可直接调用预设的称量应用程序

1.1.4 菜单保护功能，避免天平设置被更改

1.1.5 内部校准功能

1.1.6 具有IP54防尘防水等级

1.1.7 PCDirect，称量数据结果可直接转移至电脑

1.1.8 内置RS23通讯接口，方便连接电脑、打印机等外围设备

1.1.9 内置多种应用称量程序：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、统计功能、称量值检索、配方称量、自由因子称量、密度测定、求和称量

1.2 技术指标

1.2.1 最大称量值：820g

1.1.2 可读性：0.01g

1.1.3 重复性（sd）：0.01g

1.1.4 线性误差：0.02g

1.1.5 稳定时间：1S

2、配置要求

2.1 精密天平主机                                            1台

2.2 通用交流电源适配器                                       1个

2.3 快速指南                                                 1份

2.4操作说明                                                 1份

3、售后服务

3.1 仪器质保期：1年；质保期内所有服务和硬件更换、维修全部免费；

3.2 制造商接到用户维修要求，8小时内做出答复，48小时内到达现场。

三十八、谷物电动筛选器

1. 主要技术参数

1.1电机功率：60W

1.2工作电源：AC220V 50Hz

1.3 最大筛量：500g

1.4 筛框层次：3层

1.5 筛动幅度：100mm

1.6 回转速度：115±5r/min

1.7 顺逆转时间：60±2%s/60±2%

2 主要配置要求

2.1筛层为各个型号的圆孔筛。

3、售后服务

3.1 仪器质保期：1年；质保期内所有服务和硬件更换、维修全部免费。

三十九、粮食水分测试粉碎磨

1、主要技术参数

1.1 磨盘直径：Φ80㎜；

★1.2 研磨能力：300g/min；

1.3 工作噪音：＜68dB；

1.4 调节档位：20档；

1.5 磨碎样品水分范围：≤18%；

1.6 收集容器的容积：50g；

1.7 工作电源：220V 50HZ；

1.8 功    率：370W；

1.9 研磨细度：粉碎样品98％通过ф1.0mm筛；

粉碎样品90％以上通过ф0.5mm筛；

粉碎样品80％以上通过40目筛。

2、配置要求

40目筛                                             2个

3、售后服务

3.1 质保期为一年，质保期内所有服务和硬件更换、维修全部免费。

3.2 制造商接到用户维修要求，8小时内做出答复，48小时内到达现场。

四十、数显分散机

1、技术参数要求

1.1 电机输入功率 ≥700W

1.2 电机输出功率 ≥500 W

1.3 处理量 (H2O): 1–2,000 ml

1.4 速度范围: 3,000 – 25,000 rpm，无极可调

1.5 数字速度显示：LED

1.6 电子控制转速，即使粘度改变时也能保证转速恒定，有效保证操作的可重复性

1.7 最大工作粘度:5000mPas

1.8 定转子结构刀头，且多种刀头多种可选，可适用于常压和真空状态下分散。

1.9 空载噪音 ≤ 75 dB (A)

1.10 具有过载保护功能

1.11 刀头定子直径25mm

1.12 保护等级 DIN EN 60529：IP20

1.13 产品通过CE认证，提供相关证书

2、配置要求：

2.1  T 25 digital ULTRA-TURRAX®

2.2 S 25 D - 14 G - KS 分散刀头

2.3 R 1826 支架

2.4 R 182 夹头

3、产品质量与服务

3.1 数显产品的出厂日期，实现合理“三包"；

3.2 数显累计工作时间，实现合理“三包"；

3.3 质保期为一年，质保期内所有服务和硬件更换、维修全部免费。

### 3.4 制造商接到用户维修要求，8小时内做出答复，48小时内到达现场。

### 分包三：粮食检验检测仪器设备（三）

一、气相色谱-质谱-质谱联用仪

1、工作条件

1.1电源:220V，50Hz

1.2温度:操作环境20˚C -35˚C

1.3湿度: 操作状态25-50%，非操作状态20-80%

2、性能指标

2.1 气相色谱部分

2.1.1色谱性能及流路控制系统：

★2.1.1.1 保留时间重现性＜0.01%;

2.1.1.2 峰面积重现性＜1%RSD;

2.1.1.3流路控制系统: 所有的进样口和检测器全部使用EPC电子气路控制

2.1.1.4最大压力设定范围：不小于0-148 psi

2.1.1.5压力设定精度：0.001 psi

2.1.1.6流量设定范围：不小于0-1000mL/min

2.1.2柱箱

2.1.2.1柱箱温度：室温上5˚C-450 ˚C，20梯度/21平台程序升温

2.1.2.2升温速率：最大升温速度不低于100˚C/min，设置精度0.1℃

2.1.2.3降温速率：从450˚C降至50˚C<4分钟

2.1.2.4控温准确性：0.01℃

2.1.2.5 柱箱内温度应稳定、可靠，不受环境影响：环境温度变化1℃，柱箱问题变化＜0.01℃

2.1.3进样口：

2.1.3.1 具有分流/不分流两种进样方式，可连接目前市面上主流品牌及规格色谱柱，包括内径50-530μm

2.1.3.2 压力设定精度：0.001psi

2.1.3.3 最高使用温度不低于380℃，设置精度1℃

2.1.3.4 最大分流比：不低于7500:1

2.1.3.5 进样口维护便捷，要求无需降温、无需工具可快速、简便地更换进样口衬管和密封隔垫；

2.1.4 自动进样器

2.1.4.1 液体进样量范围： 0.1-100μL之间

2.1.4.2 样品瓶位数：不少于150位

2.1.4.3进样速度可调，具有高速/低速/自定义速度，吸取样品深度可调

2.1.4.4进样顺序可调：当进行样品批处理进样时, 可对某样品进行优先进样设定, 而后继续完成批处理设定

2.1.4.5 具备在线衍生化、样品自动稀释、混合等扩展功能

2.2三重串联四极杆质谱部分

2.2.1 质量数范围：10-1050 m/z

★2.2.2 分辨率：0.4~3 amu分辨可调

★2.2.3 仪器检测限指标及灵敏度：

2.2.3.1 10fg OFN（即1mL 10fg/mL八氟萘） 连续8次进样，峰面积RSD≤13%，即IDL≤4fg（须于投标文件中随附8针进样谱图叠图作为证明文件）

2.2.3.2包含但不限于敌敌畏、速灭磷、丁氟消草、氟乐灵 、莠去津、甲基毒死蜱、七氯、马拉硫磷、狄氏剂、p, p'-DDE、环嗪酮、炔螨特、灭蚁乐、氯苯嘧啶醇、蝇毒磷、醚菊酯、溴氰菊酯在内的农残混标100pg柱上进样MRM分析，所有组分的信噪比S/N≥2500:1（须于投标文件中随附所有农残组分的分析色谱图及MRM离子对谱图作为证明文件）

2.2.4碰撞池具有氦气消除功能，可有效消除载气氦气所带来的背景噪音干扰，氦气消除气体流量范围在0~5.0 ml/min可调

2.2.5 MRM扫描速率：不低于750个MRM/秒

2.2.6 高效电子轰击源，采用完全惰性的材料制成，同时安装两根灯丝，灯丝电流范围0-300A

★2.2.7最大离子化能量：不低于200 eV

2.2.8离子源:配置EI源，独立控温，最高温度不低于330˚C

2.2.9质量分析器：石英共轭双曲面四极杆，能独立温控至最高200˚C(非预四极杆加热)，自动洁净四级杆，防止污染；

★2.2.10气质接口温度: 独立控温，最高温度可到380˚C以上；

2.2.11 扫描功能:全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（SRM）；具有分段扫描功能和动态MRM功能。

2.3 数据处理系统

2.3.1 软件：气质串接软件应该同时包含中文和英文两种软件，用户可根据自己需要安装不同语言版本的软件

2.3.2 通用谱库: NIST14谱库和化学结构式库 (不少于24万张)

2.3.3 具有保留时间锁定功能

3、配置要求

3.1 气相色谱主机  1套

3.2 分流/不分流进样口 1套

3.3 自动进样系统 1套；

3.4 三重四级杆气质检测器（含主机、EI离子源）  1套

3.5 NIST 最新谱图库   1套

3.6 超过1000种农药和环境污染物的MRM信息数据库 1套

3.7原装毛细管色谱柱 4根

3.8泵油 4瓶

3.9离子源灯丝1包

3.10氦气过滤器1个

3.11棕色样品瓶含隔垫1000个

3.12样品瓶透明200个

3.13微量样品瓶套装200个

3.14 O型圈20个

3.15质谱端石墨垫圈2包

3.16色谱柱石墨垫圈2包

3.17色谱柱螺帽10个

3.18质谱端螺帽2个

3.19调谐液2瓶

3.20死堵住螺帽5个

3.21进样针6根

3.22衬管25根

3.23 品牌UPS电源 1套（延时2h以上）

3.24电脑（最低I5 8400处理器，8G内存，1T硬盘，22寸显示器，2G独立显卡）1套

3.25激光打印机1套

3.26高纯氦气一瓶(含钢瓶、减压阀)

4、售后服务

4.1 厂家售后服务通过ISO质量体系认证（提供证书）

4.2 供应商提供二次培训，第1次：仪器安装调试时现场培训2名以上人员，达到能独立操作和维护仪器。第2次：仪器使用半年后在制造商应用实验室培训2名人员，主要培训分析方法的建立和仪器的应用提高培训。

4.3厂家在重庆或四川等须设有分析仪器教育培训中心和应用实验室，为用户提供仪器的基本原理、操作、日常维护及基础分析仪器理论课程，并为用户提供上机培训。（提供专职应用工程师和名单及联系方式）

4.4 需提供所投产品制造商（或制造商授权的中国区域代理商）出具的售后服务承诺书原件。

二、火焰、石墨炉原子吸收分光光谱仪（一体机）

1、基本要求

1.1 能按国家标准分析方法定量测定水、土壤中等（常量、微量或痕量）金属元素。

1.2 仪器具有全套安全连锁系统。自动监控燃烧头类型、喷雾器系统、排液系统、燃烧系统、压力系统、温度系统、电系统，当任意部分出现异常或断电时自动连锁和关火。

2、主要技术要求

2.1 光学系统

2.1.1 火焰法是“实时”双光束（同时检测样品和参比光束）

2.1.2 波长范围：190 – 900 nm。

2.1.3 光栅密度：≥1800 条/毫米。

★2.1.4双闪耀波长：236 nm和597 nm。

2.1.5光栅面积：≥60×70mm。

2.1.6  线性色散倒数：1.6 nm/mm。

★2.1.7 光谱通带：0.2-2.0 nm，马达狭缝驱动自动狭缝选择（包括高和低高度自动选择）。

2.2光源系统

2.2.1 8灯系统：全自动8灯灯架

2.2.2  同时点灯数目：可同时点亮4个灯。

2.2.3  灯电流设置：计算机全自动控制。

2.2.4  灯电流范围：0–40 mA。

2.2.5  灯位置优化：全自动调节。

2.3检测器：固态检测器

2.4石墨炉原子化器

2.4.1  石墨炉类型：横向加热石墨炉

2.4.2  温度范围：室温到2600℃，增量10℃。

2.4.3  最大气体流量：<0.7升/分。

2.4.4  石墨炉打开和关闭：由软件指令气动式操作

2.4.5  实际温度控制（TTC）：自动功率补偿，原子化温度不受电压和石墨管电阻变化影响，温度保持稳定。

2.4.6  背景校正：纵向交变塞曼效应背景校正。

2.4.7  石墨炉加热电流：直流电，避免交流电周期影响，吸收峰更加平滑

2.4.8  自动基线漂移校正（BOC）：测量前自动零点校正，长时间测定基线稳定。

2.4.9  冷却系统：自启动的循环热交换系统

2.5火焰原子化器

2.5.1  气体控制： 全计算机控制的燃气和助燃气监控。燃气和助燃气的全流量控制。

2.5.2  安全功能：安全联锁装置与燃烧头，雾化器/端盖，排液系统，废液桶液面高度，气体流量等联锁，防止在任何不当条件下点火，

2.5.3  燃烧系统：预混燃烧器可通过软件控制驱动装置自动换入样品室。

2.5.4  预混合室：一个高强度的惰性预混合室，可同时检测水溶液和有机溶液。

2.5.5  雾化器：Pt/Ir 合金毛细管与四氟乙烯喷嘴雾化器或可调节的耐腐蚀雾化器（由PEEK 材料制造）

2.6 石墨炉自动进样器

★2.6.1  样品数目：≥148位。

2.6.2  进样体积：1 到99微升，增量1微升。

★2.6.3  进样精度：20微升进样的RSD：≤0.5%。

2.6.4  自动配制15个标准溶液，自动稀释和浓缩样品，自动控制测定精度、线性、回收率等。

3、配置要求

3.1 原装进口原子吸收光谱系统主机（含火焰、石墨炉、石墨炉自动进样器）一套。

3.2 空气过滤器1套。

3.3 空气导管2根。

3.4 配套空气压缩机1台。

3.5 配套循环冷却系统1套。

3.6 原装进口元素灯8只。

3.7 原装进口石墨管10只。

3.8 石墨炉自动进样器取样毛细管组件1套。

3.9 自动进样器样品瓶3000个。

3.10 软件包，它包括有软件，接口板，电缆一根，打印机电缆一根。

3.11仪器智能接口平台1套

3.12电脑（最低I5 8400处理器，8G内存，1T硬盘，22寸显示器，2G独立显卡）1套

3.13激光打印机1套

3.14 其它常用耗材1批

3.15 稳压电源 1套

3.16 高纯氩气、乙炔各一瓶 (含钢瓶、减压阀)

4、售后服务要求

4.1 供应商提供二次培训，第1次：仪器安装调试时现场培训2名以上人员，达到能独立操作和维护仪器。第2次：仪器使用半年后在制造商应用实验室培训2名人员，主要培训分析方法的建立和仪器的应用提高培训。

4.2 需提供所投产品制造商（或制造商授权的中国区域代理商）出具的售后服务承诺书原件。

三、液相-原子荧光联用仪

1、总量分析部分

1.1 技术指标

★1.1.1 检出限(D.L.): As、Pb、Se、Bi、Sn、Sb、Te、Hg＜ 0.01µg/L(冷原子法)、Cd＜0.001µg/L、Ge＜0.05µg/L、Zn＜1.0µg/L、Au＜3.0µg/L

※1.1.2 精密度（RSD）：＜0.7％（以计量器具许可证为准）

1.1.3 线性范围: 大于三个数量级

1.2 性能特点

1.2.1 适用于样品中砷、汞、硒、铅、锗、锡、锑、铋、镉、碲、锌、金等十二种元素的痕量分析。

1.2.2 光学系统：具备多通道合并光谱化学分析技术（方法）。

1.2.3 进样系统：双注射泵原子荧光光度计进样系统，无需蠕动泵参与进样，双注射泵分别控制样品和还原剂进样，无需蠕动泵参与进样。注射泵最大进样体积15ml，最小体积5ul。

1.2.4 排除废液装置：蠕动泵排废液装置，十滚轴、六通道、每通道可独立调节的专用大蠕动泵。

1.2.5 双夹管阀装置：具备夹管阀应用技术，代替传统的单向阀和多道通阀，试剂不接触阀体，无腐蚀，无记忆，且可靠性高，寿命长达50万次以上。

1.2.6 反应系统：高效涌流气液分离装置。

1.2.7 泵阀专用分离富集装置：在线消除硼氢化钾产生的气泡。

1.2.8 去除水蒸气装置：具备新型原子荧光水蒸气去除装置的密闭二级气液分离装置，无须每次实验人为加液密封和排废。

1.2.9 自动进样器：双盘自动进样器，全自动自能化运行并支持半自动测定方式：

1.2.9.1样品盘：同款自动进样器可安装并兼容不小于单个180位10ml和70位25ml比色管样品盘，自动定位和校准；

1.2.9.2进样针在线清洗装置：对进样针外壁和内壁自动清洗，避免交叉污染；

1.2.9.3进样臂升降调节装置：软件控制的进样臂180度自动定位，适用至少2款及以上的样品盘。

1.2.10 仪器可实现单点配置工作曲线，自动稀释高浓度样品。

1.2.11 原子化器：悬浮式屏蔽石英炉低温原子化器。

1.2.12 废气净化装置：用于原子荧光光谱仪的废气净化和监测仪器产生的有害气体含量。
★1.2.12.1  氯化氢和氮氧化物探测范围：0-20ppm。
★1.2.12.2  硫化氢的探测范围：1-50ppm。
1.2.12.3  24小时连续不间断监测并联网报警。
1.2.13 仪器具备开机自检、自动诊断、故障自动报警功能。

1.2.14 火焰观察窗：外置非隐藏式设计的氩气火焰观察窗，可实时监控火焰状态。

1.2.15 操作系统：基于Win7/10系统一键操作软件，实现样品空白、标准曲线、样品测量和在线清洗一键完成，每个步骤具备在线监测报警提示功能，具有强大的专家在线帮助系统。

1.2.16固体进样与原子荧光联用装置:固体进样原子荧光测汞仪技术，可以对固体、液体样品进行直接测定，无需样品前处理。（提供厂家固体进样与原子荧光联用装置证书）

1.2.16.1样品量范围:0.5mg-100mg(固体)    1uL-100 uL(液体)

★1.2.16.2检出限：≤0.3Pg

★1.2.15.3重复性（RSD）：≤5%

1.2.16.4线性范围：4-5个量级

2、形态分析部分

2.1 技术指标：

2.1.1 检出限（ng）：

As（Ⅲ）＜0.04；DMA＜0.08；MMA＜0.08；As（Ⅴ）＜0.2

SeCys＜0.3；SeMeCys＜1；Se(IV) ＜0.1；SeMet＜2

Hg(II) ＜0.05；MeHg＜0.05；EtHg＜0.05；PhHg＜0.1

Sb(III) ＜0.5；Sb(V) ＜0.1

2.1.2 分析时间：＜ 10分钟

★2.1.3 精密度（RSD）：＜ 5%

2.1.4 线性范围：三个数量级

2.2．性能特点

2.2.1可对样品中的砷、汞、硒、锑等元素进行形态分析。

2.2.2微波在线消解单元：双H一体化微波消解具有自动控制切换的微波和无微波两种模式。

2.2.3梯度泵：进口二元高压微型液相泵，泵头为钛合金及以上材质，实现梯度、等度的自动切换，软件控制可扩展到四元高压梯度，具有主动和辅助活塞的双柱塞输送泵。

2.2.4双化学反应系统：仪器具备液相色谱原子荧光联用仪器的双化学反应系统、双流路系统和双蠕动泵排废系统，总量分析采用双顺序注射泵进样，形态分析采用连续流动进样。

2.2.5自动切换装置：具备液相色谱原子荧光联用仪器分析功能自动切换装置，通过自动切换实现总量与形态分析之间转换，不需要更换流路系统。

2.2.6柱温箱：具备双柱温箱控制系统，要求对色谱柱恒温保护，且温度可调，温度情况在仪器主机上实时显示，肉眼可看。

2.2.7基于Win7/10系统的操作软件，分析样品空白、标准曲线、样品测量和在线清洗一键完成，每个步骤具备在线监测报警提示功能。

2.2.8提供厂家在重庆至少10家或以上的液相原子荧光用户名单，需提供所投产品制造商（或制造商授权的中国区域代理商）出具的售后服务承诺书原件。

3、配置要求

3.1荧光部分：

3.1.1双注射泵原子荧光光度计主机                 1台

3.1.2 180位10ml和70位25ml极坐标自动进样器    1套

3.1.3 独立进样针在线清洗装置                     1套

3.1.4 进样臂升降调节装置                         1套

3.1.5 顺序双注射泵进样系统（美国进口）           1套

3.1.6 进样反应系统备件：                         1套

3.1.6.1顺序双注射泵石英针管、6道蠕动泵          2套

3.1.6.2样品盘（180位10ml、70位25ml）          各1个

3.1.6.3载流槽                                   1个

3.1.6.4样品管（10ml）                           400个

3.1.6.5进样针                                   10支

3.1.6.6混合反应块                               1个

3.1.6.7气液分离器                               1个

3.1.6.8泵管                                     10套

3.1.6.9连接管                                   2套

3.1.6.10双夹管阀                                1个

3.1.6.11阵列式气路系统                          1个

3.1.7 专用编码空心阴极灯（砷、汞、硒各1支）     6支

3.1.8 密闭式悬浮石英炉原子化器                   1套

3.1.9 高效涌流式气液分离装置                     1套

3.1.10 烟囱                                      1个

3.1.11 废气净化装置                              1个

3.1.12 石英炉芯                                  1个

3.1.13 点火炉丝                                  6根

3.1.14 调光器                                    1个

3.1.15 电源保险丝                                3个

3.1.16 电源线                                    1根

3.1.17 接口电缆                                  2根

3.1.18 专用安装工具                              1套

3.1.19 系统操作软件光盘                          1套

3.1.20 仪器使用说明书                            1本

3.1.21 软件操作手册                              1本

3.1.22 原子荧光应用手册                          1本

3.2液相部分：

3.2.1 进口液相泵（可扩展至四元泵）     2台

3.2.2 96位进口液相自动进样器           1台

3.2.3 形态分析预处理装置               1台

3.2.4 形态分析预处理装置备件           1套

3.2.4.1进口液相色谱柱（砷、汞）        2套

3.2.4.2进口液相色谱保护柱              2套

3.2.4.3样品瓶（2ml）                   200个

3.2.4.4二通                            1个

3.2.4.5色谱手紧接头                     1包

3.2.4.6 PEEK聚合物管                   1根

3.2.4.7液相原子荧光自动切换装置         1个

3.2.4.8富集气液分离器                   1个

3.2.4.9连接管                           2套

3.2.4.10泵管                            2套

3.2.4.11特制三通                        1个

3.2.4.12三通                            3个

3.2.4.13紫外灯                          1支

3.2.5 双化学反应系统                    1套

3.2.6 7725i进样阀                       1套

3.2.7 进样阀支架                        1个

3.2.8 平头注射器                         3支

3.2.9 定量环100µL                       1个

3.2.10 塑料瓶支架                        1个

3.2.11 高压输液泵备件                    1套

3.2.12 高压输液泵使用说明书              1本

3.2.13 形态分析仪软件光盘                 1张

3.2.14 形态分析仪便捷操作指南             1本

3.2.15 形态分析数据工作站说明书           1套

3.2.16 电脑（最低I5 8400处理器，8G内存，1T硬盘，22寸显示器，2G独立显卡）1套

3.2.17 激光打印机                         1套

3.2.18 稳压电源                           1套

3.2.19 高纯氩气 (含钢瓶、减压阀)        1瓶

四、超纯水机

1、主要用途

1.1精密分析仪器用水(HPLC，IC， AA， PCR，LC-MS, ICP-MS等超痕量分析等)

2、技术规格

2.1该系统以城市管道自来水作为进水，可连续生产三级纯水，超纯水。符合国际标准，比如CLSI, CLRW, ISO 3696: 的1, 3级水，ASTM D1193-06, 美国药典标准（USP）, 欧洲药典标准（EP）和日本药典标准（JP）。

2.2三级纯水主要应用：高压蒸汽灭菌器，超纯水系统进水，化学栽培，植物生长箱，稳定室，玻璃器皿清洗、高压灭菌器以及用于人造环境室。

2.3三级纯水技术参数：

2.3.1进水水源：城市自来水

2.3.2水水温：1-35C°；进水压力：最小压力2bar，最大压力6bar

2.3.3：220V，50-60Hz

★2.3.4产水电导率：小于10 us/cm @25℃

★2.3.5 1.5 TOC水平：＜30ppb

★2.3.6产水量：≥30升/小时

2.3.7pH值：中性

2.3.8电子处理控制系统可作连续水质监控

2.3.9 前开门设计，方便系统维护和耗材的更换

2.3.10 具备升级能力，可升级到每小时产水≥90升

2.3.11内置二氧化碳脱气膜

2.3.12可调整的多水平视听报警，耗材更换提示等功能

2.3.13配备60升储水箱，内部无锐角，嵌入式空气过滤器。内表面光洁度＜1um（带有认证证书），带有重力感受器和除菌除CO2过滤器,水箱选配分配泵，可供其他实验室房间用水（管道连接至其他房间）

2.3.14水箱自带液晶显示，实时显示实际水量， 参与主机循环，实时保障水箱水质。

2.3.15主机内置二氧化碳脱气膜。官网彩页流程图证明。

2.3.16具有GRID(图像显示)控制面板, 动画显示流程图和水箱水位，简便直观，用户友好的操作界面

2.3.17有USB接口可与计算机或专用打印机相联记录水质资料

2.4 超纯水产水水质：

2.4.1电阻率：  18.2 MΩ•cm＠25℃

★2.4.2总有机碳含量(TOC)：  ≤ 1-3ppb

2.4.3细菌:  <0.1 CFU/ml

★2.4.4颗粒物<(内置式长寿命5000道尔顿分子量超滤装置)；

★2.4.5热源（内毒素）：< 0.001Eu/ml

★2.4.6 RNase（<0.002 ng/ml）

★2.4.7 DNase（<20 pg/ml）

2.5取水臂，精确地仿移液器设计，六种灵活的取水方式：

2.5.1可变流量取水 – 逐滴流出至2升每分钟

2.5.2从50ml到60升的定量取水功能

2.5.3默认的定量取水设定

2.5.4可选的脚踏给水方式，可解放您的双手

2.5.5自己选定流量的锁定取水

2.5.6取水器的手持取水

2.6无忧舒适的取水臂

2.6.1有三种不同的取水臂可供选择。

2.6.2 取水臂安装在水槽上方，而不是放在水槽边，进一步减少漏水对实验室的影响。

2.6.3 取水臂拥有独立水质监控系统，不再依赖于水机的监控系统。这意味着，您可将水机安装在工作台上方、工作台下面或挂墙安装，以优化您实验室的宝贵空间，而不影响实验室用水的安全性。

2.6.4用水点的水纯度监控使您工作无忧。

2.6.5主机最多可连接四个不同的取水臂，以适应您的应用或您实验室的拓展。

2.6.6通过改变颜色和闪烁提示您系统性能的变化，更直观清晰。

2.7预纯化和精纯化一体的双超纯化柱，超纯水柱交换容量：80,000升(18.2 MW-cm)/进水us/cm(在PH=7.0)（需提供原厂厂家的彩页支持）。

2.8离子交换柱装备有可读可写智能芯片

2.8.1带芯片的纯化柱，符合GLP要求。贮存纯化柱的信息(填料，批号，生产日期，使用历史等)；

2.8.2在主机显示屏上显示相关信息；

2.8.3为认证工作需要下载纯化柱的信息；

2.9内置185/254nm双波长UV灯。

2.10内置式长寿命5000道尔顿分子量超滤装置（不采用外挂滤头式超滤器）。

2.11内置TOC在线检测器, 在线实时检测显示超纯水中的TOC。TOC在线实时监测而非常规分流式监测。

2.12全管路全自动消毒设计

2.13整机安装简便，消耗品更换快捷方便，耗时不超过5分钟。

2.14液晶显示屏支持中文操作界面，实时显示出水关键信息包括水质，系统状态和警告。

2.15通过USB接口传输数据，便于系统性能验证。

2.16整机符合 GLP规范，可提供验证服务。

2.17符合USP 31（2008年版）第<645>章的关于水的电导率测量性能要求。符合ASTM®D5391-99标准的建议（流动的高纯度水样的电导率和电阻率的标准试验方法）。

2.18制造商品质保证。

2.18.1系统随机附带了合格证，其质量管理体系获得了劳埃德注册质量保证（LRQA）的批准和满足BS EN ISO 9001:2008。

2.18.2生产设施已通过劳氏(LRQA)批准和符合ISO 14001:2004环境管理体系。

2.18.3设计符合废电器及电子设备（WEEE）指令的要求和有害物质（RoHS）指令的限制。

2.18.4系统满足CE指令相关的安全和电磁兼容性的要求，并经过公认的外部公司的批准和检验。满足IEC/EN61010-1和UL61010-1的要求，并以表明合格的ETL标签进行标识。

2.18.5 需提供所投产品制造商（或制造商授权的中国区域代理商）出具的售后服务承诺书原件。

3、配置要求

3.1 超纯水主机系统(内置TOC检测仪)     1 台

3.2 纯水主机系统                1台

3.3取水手臂                1个

3.4 超纯化柱（低TOC型）          1个

3.5 超纯化柱 (低离子型)           1 个

3.6 毒柱                      1个

3.7 生物过滤器                  1个

3.8 重力水箱                1个

3.9 自来水预处理组件            1套

3.10 仪器智能接口平台    1套

五、实验室洗瓶机

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于实验室器皿清洗。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2频率：50HZ；

1.2.3环境温度：5-40℃；

1.2.4相对空气湿度：最大80％。

1.3 技术要求：

1.3.1仪器结构

1.3.1.1外壳材质，304不锈钢，内腔材质，316L不锈钢，仪器内部可以存储4桶5L装清洗剂；

★1.3.1.2清洗容积≥190L，可放置双层篮架，单次最多可以清洗460个色谱进样瓶或170根移液管；清洗剂独立供给通道不低于2个；

1.3.2控制系统

1.3.2.1控制系统为进口微电脑芯片控制技术（非PLC控制），采用轻触式耐酸碱钢化面板显示操作；

1.3.2.2内置不少于25个标准程序及不少于75个用户自定义程序，每个程序均有独立编码和参数，为应对极痕量清洗最多可提供27次以上漂洗，FDA标准三级密码操作管理；可选配在线电导率监控清洗数据及A0值显示（提供照片证明该机器不低于75个自定义程序）；

1.3.2.3电源220V，50hz，峰值功率<5KW，加热功率≤4KW，水加热盘管隐藏在水箱内部，不直接裸露在底板之上，清洗符合EN ISO15883标准；

1.3.2.4产品通过CE、EN ISO 12100：2010;EN 60204-1:2006+A1：2009+AC:2010;EN61010-1：2010认证并提供真实有效的证明文件；

1.3.2.5设备生产厂家通过ISO9001、ISO14001认证并提供真实有效的证明文件；须提供第三方清洗残留验证报告；

1.3.3循环系统

★1.3.3.1 循环泵软启动变频控制，避免水泵启动瞬间水柱压力过大对玻璃器皿造成的伤害，通过调节水泵频率实现水循环量0--480L/min可调节；可选择消泡功能，增加水泵循环量，面板实时显示进水量；可选配排水冷却；

1.3.3.2 仪器内置“黑匣子”功能，能全程自动记录清洗全过程中每一个电器部件的运行状态，并在清洗完成后蜂鸣提醒、面板提醒完成；符合FDA法规要求，机器可自动打印清洗参数，并自动存储清洗数据以备核查，喷淋臂转速传感器实时监控清洗状态；

1.3.3.3喷淋循环清洗水从机器顶部进入内腔为清洗栏架供水，清洗栏架采用中心12等分，每30°角为一根分水管，均匀分水，保障每一根水管内的压力均匀一致，清洗水柱压力高度一致；清洗栏架需有泄水装置，确保洗瓶机循环管路和清洗舱内无存水死角（提供照片证明该机器为顶部中心供水结构）；

1.3.3.4要求移液管为直上直下清洗方式，不为倾斜清洗方式，防止倾斜式清洗大肚移液管造成的清洗死角问题；动态排气截留装置，不增加室内空气的温度和湿度，且将热洁净干燥气体回收利用，进入新的烘干循环过程中降低能耗；

1.3.4.安全保护系统

电子安全锁，机械保险装置并电动开门无需手动扳手、过温保护、清洗剂缺液提醒功能，及时提醒用户添加清洗剂、漏水监测等保护功能；配有排水过滤和循环水过滤系统保障玻璃器皿和管路的安全，停水自恢复和停电自动保存当前清洗状态。

1.3.5干燥系统

1.3.5.1干燥空气通过注射清洗栏架直达器皿内部，可彻底干燥玻璃器皿的内部和外部，温度可调（室温-120℃），干燥时间（0-180分钟），热风循环量不低于100m³/h；

1.3.5.2内腔没有排气孔，具有双重喷淋热交换系统，进行蒸汽冷凝和冷却水自动排放，无需排风管道，冷凝器采用高品质不锈钢材料，能够在循环结束前冷却玻璃器皿，每次排水后，水槽、清洗管路内不得有残留的废水；

1.3.6 纯水系统

1.3.6.1为洗瓶机提供自动连续的纯水或洗涤用水。

1.3.6.2 工作条件：电源电压：220V；频率：50HZ；环境温度：5-40℃；相对空气湿度：最大80％。水源：自来水、进水压力：1~6bar。

★1.3.6.4纯水制水量：>30L/h；

1.3.6.5 纯水制水量：>30L/h；

★1.3.6.6 产水水质：阴阳离子截留率：94~99%；有机物截留率：99%；细菌颗粒物：>99%

1.3.6.7 主要功能：反渗透膜自动冲洗，缺水时自动产水，水满时自动停止，进水低压报警。在线水质检测（TDS）及显示；

1.3.6.8 水箱：配有液位传感器及冲洗排水阀；

2、配置要求：

2.1  主机：1台；

2.2  清洗篮架：

2.2.1  清洗篮架一：48位单层清洗篮架，包括：48位卡簧提供瓶架高度调节，48位不锈钢三瓣花篮瓶托。主要用于清洗100-1500ml实验室器皿，例如：烧杯、容量瓶、锥形瓶、三角瓶、量筒等等；

2.2.2  清洗篮架二：170位混合清洗插件，用于清洗移液管喷淋器23个，试管喷淋器70个进样小瓶喷淋器77个；

2.3 纯水系统：

2.3.1  纯水机主机：共3台；

2.3.2  超纯水机：共1台；

2.3.3  50L纯水专用水箱：3个；

2.3.4  前级滤芯12个；

3、售后服务要求：原厂配件，原厂服务。

六、微波灰分系统

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用微波方式对样品灰化。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2频率：50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1全不锈钢主机，包括内外腔体和门体，确保最高的安全性；

★1.3.2微波输出功率≥1900W；

1.3.3微波发射方式脉冲和非脉冲可选，并有微波功率曲线以于证实。磁控管终身保修。满功率工作时，微波泄漏量≤0.05mW/cm2. (提供国际标准检测方法及数据) ，以保证操作人员健康；

★1.3.4微波工作腔体，容积≥68L；

1.3.5多维微波能量输出，“微波散射器技术”和Power enable能量最大化技术结合，以保证腔体内能量分布均匀和微波能量最优化；

1.3.6自动落锁系统，当微波工作时，门自动锁闭，门打开时，微波自动切断，防止被随意打开，开门软件控制；

1.3.7内置多级可调节大流量排风系统，确保消解和冷却时精确控制冷却速率，流量6m3/min，风道内置且抗腐蚀耐高温；

1.3.8特殊的文丘里通氧结构设计，无需另配空气压缩机等额外设备就可以在灰化过程中辅助通入氧气，加速灰化进程。（需提供原理图及实物图片）；

1.3.9多功能操作平台，可以扩展为微波高温熔融，微波磺化，高温合成等；

★1.3.10高温马弗炉体，体积≥5.5L；

1.3.11可以同时处理24个以上直径40mm的坩埚，或更多其他规格坩埚；

1.3.12隔热效果，炉腔内1000℃以上时，外壁温度依然40°（提供图片证明）；

★1.3.13工作温度：最高可达1200℃， 控温精度： +/- 1°C ；

1.3.14升温速率：从室温到800℃所需时间<20分钟；

1.3.15触摸式智能控制终端，高分辨率彩色显示，大屏幕直观易操作。可远距离在线控制系统的所有操作；

1.3.16可在线控制和修改所有的反应参数，能在线精确显示微波功率曲线；

1.3.17具有智能程序升温、梯度升温功能，实时精确显示马弗炉内的温度曲线；

1.3.18控制终端表面经特殊防腐耐高温处理，适合前处理室使用；

1.3.19全自动过温保护系统，当温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出。当温度回归正常时，自动识别并启动；

1.3.20多语言操作界面，含中文操作界面；

2、配置要求：

2.1  微波灰化系统：1台；

2.2  分离式控制终端：1台；

2.3  坩埚：30个；

3、售后服务要求：原厂配件，原厂服务。需提供所投产品制造商（或制造商授权的中国区域代理商）出具的售后服务承诺书原件。

七、电子台称

1、主要技术规格及要求：

1.1读数精度：≤0.1g

1.2线性误差：≤0.4g

1.3重复性误差：≤0.3g

1.4精度：≤0.01g

1.5量程：200g-6000g

1.6称盘尺寸：≥160*170mm

1.7 LCD显示；灵敏度5档设定；过载、欠电压报警

2、配置要求：电子台称：1台

八、电子天平（1/10）

1、主要技术规格及要求：

1.1量程：≤4200g

1.2可读性：≤0.1g

1.3重复性（sd）：≤0.1g

1.4线性误差：≤0.2g

1.5稳定时间：≤1S

1.6背亮式（LCD），动态图形显示器，直接显示天平已使用的称量范围

1.7 1个功能键，可直接调用预设的称量应用程序

1.8菜单保护功能，避免天平设置被更改

1.9外部校准功能

1.10具有IP54防尘防水等级

1.11称量数据结果可直接转移至电脑

1.12内置RS23通讯接口，方便连接电脑、打印机等外围设备

1.13内置多种应用称量程序：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、统计功能、称量值检索、配方称量、自由因子称量、密度测定、求和称量

2、配置要求：电子天平（1/10）：1台

九、电子天平（1/100）

1、主要技术规格及要求：

1.1量程：≤820g

1.2可读性：≤0.01g

1.3重复性（sd）：≤0.01g

1.4线性误差：≤0.02g

1.5稳定时间：≤1S

1.6背亮式（LCD），动态图形显示器，直接显示天平已使用的称量范围

1.7 1个功能键，可直接调用预设的称量应用程序

1.8菜单保护功能，避免天平设置被更改

1.9外部校准功能

1.10具有IP54防尘防水等级

1.11称量数据结果可直接转移至电脑

1.12内置RS23通讯接口，方便连接电脑、打印机等外围设备

1.13内置多种应用称量程序：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、统计功能、称量值检索、配方称量、自由因子称量、密度测定、求和称量

2、配置要求：电子天平（1/100）：1台

十、电子天平（1/1000）

1、主要技术规格及要求：

1.1量程：≤320g

1.2可读性：≤0.001g

1.3重复性（sd）：≤0.001g

1.4线性误差：≤0.002g

1.5稳定时间：≤1S

1.6背亮式（LCD），动态图形显示器，直接显示天平已使用的称量范围

1.7 1个功能键，可直接调用预设的称量应用程序

1.8菜单保护功能，避免天平设置被更改

1.9外部校准功能

1.10具有IP54防尘防水等级

1.11称量数据结果可直接转移至电脑

1.12内置RS23通讯接口，方便连接电脑、打印机等外围设备

1.13内置多种应用称量程序：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、统计功能、称量值检索、配方称量、自由因子称量、密度测定、求和称量

2、配置要求：电子天平（1/1000）：1台

十一、电子天平（1/10000）

1、主要技术规格及要求：

1.1量程：≤220g

1.2可读性：≤0.1mg

1.3重复性（sd）：≤0.1mg

1.4线性误差：≤0.2mg

1.5稳定时间：≤2S

1.6秤盘尺寸（L*W）[mm]：90

1.7天平外形尺寸（L*W*H）：344*210*344mm

1.8背亮式（LCD），轻松读取称量结果

1.9动态图形显示器，直接显示天平已使用的称量范围

1.10  1个功能键，可直接调用预设的称量应用程序

1.11菜单保护功能，避免天平设置被更改

1.12内部校准功能，内置校准砝码

1.13称量数据结果可直接转移至电脑

1.14内置RS23通讯接口，方便连接电脑、打印机等外围设备

1.15内置多种应用称量程序：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、统计功能、称量值检索、配方称量、自由因子称量、密度测定、求和称量

2、配置要求：电子天平（1/10000）：1台

十二、电子天平（1/100000）

1、主要技术规格及要求：

1.1量程：≤120g/42g

★1.2可读性：≤0.1mg/0.01mg

★1.3重复性：≤0.08mg/0.02mg

★1.4线性误差：≤0.15mg

1.5防风罩高度：234 mm

1.6秤盘尺寸（L*W）：80mm

1.7天平外形尺寸（L*W*H）：358*247*331mm

1.8高分辨率称量技术(HRT)，内置两组校正砝码，确保准确的称量结果

1.9高对比显示屏（HCD），可轻松读取称量结果

1.10右手互换开关门，可从天平左侧打开右侧的玻璃防风门，使天平的操作更简便

1.11动态图形显示器，直接显示天平已使用的称量范围

1.12  3个功能键，可直接调用预设的称量应用程序

1.13菜单保护功能，避免天平设置被更改

1.14全自动校准技术，温度漂移和时间触发的全自动校准，确保始终获得精确的称量结果

1.15天平自维护功能，如：键盘测试、重复性测试等，确保天平始终处于良好的工作状态

1.16防风罩锁定装置，无需使用工具和移动天平，即可方便的拆卸所有防风罩玻璃

1.17水平锁定装置，提供良好的稳定安全性

1.18内置RS232和USB通讯接口，方便连接电脑、打印机等外围设备

1.19内置多种应用称量程序：基础称量、计件称量、百分比称量、检重称量、动态称量、统计功能、称量值检索

2、配置要求：

2.1 （1/100000）天平主机：1台

2.2 秤盘（带有秤盘支架）：1个

2.3 防风圈：1个

2.4 滴水盘：1个

2.5 塑料保护罩：1个

2.6 承水盘：1个

2.7 交流适配器：1各

2.8 密度组件：1套

2.9 静电消除装置：1套

十三、快速粘度仪

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：分析测试谷物、谷物加工制品的淀粉糊化特性和变性淀粉糊化特性，食品行业中淀粉的特征及作用，用于测试温度变化过程中样品粘度的变化情况（淀粉的糊化特性）。

1.2主要技术要求：

1.2.1主要功能：

1.2.1.1 符合AACC： 76-21，22-08，61-02测试方法

1.2.1.2 符合ICC： No.101，No.162测试方法

1.2.1.3 符合中华人民共和国国标：GB/T 24853-2010及GB/T 24852-2010 标准

1.2.1.4  13分钟内完成淀粉的糊化特性的检测；自动分析糊化温度、峰值粘度、回生值、崩解指、保持粘度和搅拌值；实时显示时间、温度、速度、粘度及图形

1.2.1.5可设计多达128步的测试程序步骤

1.2.2 技术指标要求：

★1.2.2.1样品用量：2～3克

★1.2.2.2升降温速度：最高可达14℃/分

1.2.2.3温度精确性：不超过±0.3℃

★1.2.2.4温控范围：0~99.9℃

1.2.2.5转速范围：电脑控制，20~1000rpm范围内可调

1.2.2.6转速精度：+/-1%（160rpm）

1.2.2.7使用单位：CP和RVU（必要）

★1.2.2.8粘度范围：40~12000CP（80rpm）

★1.2.2.8粘度精度：+/-3%（S2000油，5000CP）

2、配置要求：

2.1 主机：1台

2.2 国产配套冷却水循环：1台

2.3 商用品牌电脑：1套（配置不低于：i5处理器、4G内存、500G硬盘、21寸液晶显示器）

2.4 桨叶铝罐：1箱（200套）

十四、锤式粉碎机

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于谷物样品的粉碎，粉碎细度50-100目。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：单相220--240伏，AC，50Hz；

1.2.2环境温度：0℃ — +45℃；

1.2.3相对湿度：10—85%。

1.3技术要求：

1.3.1处理量：使用0.8mm筛网，每30－50秒可粉碎300克样品；

★1.3.2粉碎细度： 100%全通710μm孔径筛，通过510μm≥95%；

通过210μm孔径筛≤80%；

1.3.3转速：16,800 转/分；

1.3.4粉碎速度：使用0.8mm筛粉碎300克小麦样品≤60秒；

1.3.5磨膛内残留量：≤2.0g(水分≤14%)；

1.3.6适用水分范围: ≤16%；

1.3.7隔音系统：工作噪音≤75dB；

1.3.8ICC 标准202；

1.3.9锤式旋风磨。自洁式旋流器使细小均匀的样品与空气分离，粉碎不同样品不用清理；

1.3.10不锈钢容器易于取放，结实耐用；

1.3.11可以一次性粉碎200—300克样品，保证获得有代表性的样品；

1.3.12集尘布袋设计，无粉尘散失；

1.3.13空气调节器调节喂料速度，减少研磨过程堵料；

1.3.14安全门锁定，防止人员受伤；

1.3.15机罩带隔音消音层，有效的降低噪音；

2、配置要求：

2.1  锤式粉碎磨:1套；

2.2  自清装置：1套；

4.3  不锈钢旋风分离器：1套；

4.4  料斗（可调节进料速度）：1套；

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

十五、快速溶剂萃取仪

1、主要技术规格及要求：

1.1 仪器用途：本仪器主要用于农药残留分析时，对固体、半固体样品进行的萃取前处理。

1.2 主要参数

1.2.1 工作条件；

1.2.1.1 电源：100-120 VAC 或 220-240 VAC，50/60Hz 交流电源；

1.2.1.2 环境温度：4-40 ℃（39.2-104 ℉）；

1.2.1.3 相对湿度：5%-95%（非浓缩）；

1.2.1.4 气体要求：氮气；

1.2.1.5 持续工作时间：大于24小时；

1.2.2 萃取方式：顺序萃取，避免交叉污染；耐PH流路可使用0.1M酸碱。且自动完成清洗动作，无需人员参与；

1.2.3 完全符合U.S.EPA3545A的标准方法；

1.2.4 炉体：全自动密封反应器，将萃取池放入炉腔萃取。温度控制最高可达200℃;带温度过高安全切断。萃取池垂直定位，液体流向从顶部至底部；系统可避免避免了池子和收集瓶的错误匹配；

★1.2.5 泵流速：≥70ml/min，加热过程中全自动传感器自动加压或释放压力；

1.2.6 液体传感器：萃取过程中通过红外探头检测进入收集瓶中的液体和液面；

1.2.7 萃取池体积：1，5，10，22，34，66，100 mL (7 种)可供选择；

1.2.8 萃取池类型：不锈钢萃取池或锆合金池子（可选，耐0.1M酸碱）和手动旋紧池帽；

★1.2.9 工作压力：≥1500psi

★1.2.10 萃取位：不少于24位

1.2.11 安全防护罩，防护罩打开时仪器无法运行，最大程度保证操作人员安全；

1.2.12 收集瓶体积：60，250mL

1.2.13 收集瓶盖中有抗溶剂腐蚀的隔片(TEF涂层)，收集瓶转盘外侧有安全保护罩

1.2.14 两种收集瓶架（转盘）配置可供选择：

大体积收集： 19个250 ml收集瓶位，2个清洗液收集瓶位

小体积收集： 28个60 ml收集瓶位，2个清洗液收集瓶位

1.2.15 萃取溶剂：可以兼容诸如应用于Soxhlet、自动Soxhlet、超声波萃取、微波萃取、SFE等方法中使用的各种广泛的萃取溶剂, 特别包括酸碱性试剂。

★1.2.16 溶剂控制器： 全自动切换三种及以上不同的溶剂，溶剂控制器被整合到系统一起，3种及以上不同溶剂，按比例自动配比

★1.2.17 萃取时间：小于或等于20分钟，单循环

1.2.18 控制：可以控制方法编辑，选择不同方法，自动连续萃取不同（或相同）样品，自动分别收集萃取液。通过软件在线控制仪器操作和方法的编辑。

2、.配置要求

2.1 快速溶剂萃取主机  1台

2.2 启动包（包括收集管、收集瓶、漏斗、滤膜、池盖、密封圈、O型圈） 1套

2.3 34mL萃取池   12个

2.4 不锈钢烧结滤片 100个

2.5 密封圈    100个

2.6 O型圈    100个

2.7 玻璃纤维素滤膜  150个

2.8 收集瓶     72个

2.9 收集瓶低流失垫片  72个

2.10 溶剂瓶及管线    3套

2.11 硅藻土    2包

2.12 电源线    1根

十六、超声波清洗器

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于实验室器皿清洗。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2频率：50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1容 量L：≥54；

1.3.2频 率KHz：28；

1.3.3功 率W：≥1000；

1.3.4加热功率W：≥3000；

1.3.5温度可调℃：室温-80；

1.3.6时间可调min：1-99；

1.3.7排 水：有；

2、配置要求：

2.1  降音盖：1个；

2.2  网 架：1个；

3、售后服务要求：原厂配件，原厂服务。

十七、移液器

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于实验室少量或微量液体的移取。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2频率：50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1单道：体积：0.5-10 µl，5-100 µl，15-300 µl，50-1000 µl，0.25-5ml，0.5-10ml任选；

1.3.2八道：体积：0.5-10 µl，5-100 µl，15-300 µl，50-1200 µl任选；

1.3.3移液 (PIP) —— 标准吸液和打出液体，有如下功能可选： Blow（单独的排液步骤），Rinse（淋洗和混匀），Reverse pipetting（反向移液），Manual pipetting（只要按住键，可不断进行吸液和分液），分装 (DIS) —— 单次吸液可进行最多 20 次等体积分装，固定量吸液 (FIX) —— 从 5 个预设程序中进行快速体积设定；

1.3.4彩色显示屏；

1.3.5多种语言选择，包括中文；

2、配置要求：

2.1  单道移液器：13支；

2.2  原装支架：5个；

2.3  8道移液器：2支；

3、售后服务要求：原厂配件，原厂服务。

十八、全能型瓶口分配器

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于在各种试剂的移取和分配及各种常规实验的溶液分配过程。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2频率：50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1实验室通用型自动分液器，适合各种常规性实验；

1.3.2投标企业提供证明材料，瓶口分液器为生产企业原始设备制造商原产品牌，不得提供贴牌产品；

1.3.3生产企业具有DAkkS计量资质，有出具全球认可的DAkkS计量证书能力，保证生产产品最高精度；

1.3.4生产企业具有玻璃及容量计量产品生产资格， 提供EN ISO 13485证书；

1.3.5由99.7%的高纯度陶瓷制成的活塞柱，耐各种强酸、强碱和有机物腐蚀，耐磨损；

1.3.6易操作的多功能安全阀，可以有效建立试剂回收系统，可安全方便消泡并洄流试剂。安全阀内置在主机内，不再出现排液管漏液；在移液操作后，可将安全阀调至密封档位，确保试剂密封；

1.3.7采用阶梯式量程设计控制量程，应用机械化数字调节原理，采用容量分度调节环，确保分液量的高度精确；

1.3.8符合人体工程学原理，操作简单方便，有效而准确的进行容量的调节；

1.3.9机体由所附5361塑料机壳保护，带有透明视窗；

1.3.10整个装置可以无须拆卸即可进行121℃高温消毒，所有与试剂接触部件都由耐腐蚀的材料：

硼硅酸盐玻璃、陶瓷、ECTFE和FEP材料制成；

★1.3.11规格要求：5.0-30ml 3个；10-60ml 5个；

★1.3.12精度(R%)0.6，误差(CV%) 0.1；

1.3.13符合国际DIN EN ISO9001、IS014001标准；

1.3.14带防倾倒底座，适合瓶底直径75~120mm试剂瓶；

1.3.15配伸缩式进液管；

1.3.16具有厂家或其在华代理机构授权，以保证未来售后服务；

2、配置要求：

2.1  瓶口分配器主机：1套；

2.2  转换接头—A32、A38和S40：1套；

2.3  排液管，进液管，回液管:1套；

2.4  安装扳手：1个；

2.5全检质量报告：1套；

2.6和操作手册：1套；

3、售后服务要求：原厂配件，原厂服务。

十九、光能电子滴定器

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于在各种试剂的滴定过程。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2频率：50HZ。

1.3 技术要求：

★1.3.1实验室太阳能电池提供能源的电子滴定器，适合各种常规性滴定实验；

1.3.2投标企业提供证明材料，瓶口分液器为生产企业原始设备制造商原产品牌，不得提供贴牌产品；

1.3.3由DURAN玻璃制成套筒，ECTFE、PTFE材质制成活塞；

1.3.4阀球由硼硅酸盐玻璃borosilicate glass制成，出液阀弹簧材料为Hastelloy哈司特镍合金，所有阀门都可用安装扳手（包装箱内）轻松装卸，耐腐蚀、耐磨损；

1.3.5所有与试剂接触的部件都由耐腐蚀5361材料制成，阀体材料为ECTFE，吸液管和出液管材料为 FEP，方便清洗；

1.3.6太阳能驱动，无需电池或电源，移动外出方便；

1.3.7易操作的多功能安全阀，可以有效建立试剂回收系统，可安全方便消泡并洄流试剂。安全阀内置在主机内，不再出现滴定管漏液；在滴定操作后，可将安全阀调至密封档位，确保滴定液密封；

1.3.8具有数据采集进口，可以选配软件经数据接口，采集滴定程序数据导入电脑；

★1.3.9规格要求：10ml、20ml或50ml；

1.3.10最小分度：0.01ml；

★1.3.11精度(A%)≤±0.2%，误差(CV%)＜0.1%；

1.3.12带防倾倒底座，适合瓶底直径75~120mm试剂瓶，保证操作过程安全平稳；

1.3.13配伸缩式进液管；

2、配置要求：

2.1  电子滴定器主机:1套；

2.2  转换接头—A32、 A38和S40：1套；

2.3  排液管，进液管，回液管：1套；

2.4  安装扳手：1个；

2.5  全检质量报告：1套；

2.6  操作手册：1套；

3、售后服务要求：原厂配件，原厂服务。

二十、涡旋振荡器

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于各种试剂、溶液、化学物质进行固定、振荡、混匀处理。

1.2 工作条件：

1.2.1环境温度：5-40℃；

1.2.2相对湿度85%。

1.3 技术要求：

1.3.1振幅3mm；

1.3.2振动速度150-2000rpm，数字显示；

1.3.3数字程序时间控制器可自动报警，实现无人操作；

1.3.4时间最长可达999分钟；

1.3.5标配2个旋转试管固定器，

-26根试管（Φ10-16mm），

-12根试管（Φ16-32mm）；

1.3.6操作模式：定时或持续；

1.3.7保护级别IP30；

2、配置要求：

2.1  主机：1个；

2.2  旋转试管固定器：2个；

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十一、振荡器

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于样品的振荡。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：220v/50Hz。

1.3 技术要求：

1.3.1可同时处理十个以上样品；

1.3.2振荡频率：100±1次/分钟；

1.3.3震荡方式：往返式；

1.3.4振幅：30mm；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十二、恒温水浴振荡器

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：220v/50Hz。

1.3 技术要求：

1.3.1方式：往复水平振荡+泵搅拌；

1.3.2使用温度范围：室温+5～80°C（顶盖安装时）；

★1.3.3温度调节精度：±0.02°C～±0.08°C（at70°C）；

★1.3.4温度分布精度：±0.1°C；

1.3.5最高温度到达时间：约70分钟；

1.3.6振荡数：20～160回/min可变旋钮、数码显示；

1.3.7振幅：10～40mm可变式；

1.3.8内装材质：不锈钢；

1.3.9外装材质：冷轧钢板，表面耐药品性涂装；

1.3.10加热器：不锈钢加热管1.2KW；

1.3.11搅拌泵：高效率循环泵6W；

1.3.12振荡器：≥25W；

1.3.13温度控制方式：PID控制；

1.3.14温度设定方式：利用专用运行功能菜单键以及上下键实现数码设定；

1.3.15温度表示方式：数码显示；

1.3.16定时器：1分～99小时59分～999小时50分 数码显示、紧急停止、自动开始；

1.3.17附加功能：偏差修正功能、按键锁功能、停电补偿功能；

1.3.18传感器：Pt100热电阻（温度调节器）+K型热电偶（过升防止器）；

1.3.19安全装置：自我故障诊断（温度传感异常、加热器断线、自动过升防止、SSR短路）、过电流漏电保护开关；

1.3.20升防止器、空烧防止、过温防止；

1.3.21内容积：≥23L；

2、配置要求：

2.1  标准配置：1套；

2.2  顶盖：1套；

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

### 分包四：粮食检验检测仪器设备（四）

一、液相串联质谱仪

1、主要技术和性能规格要求：

1.1 液相色谱系统：

1.1.1 高压二元泵溶剂输送系统。流量范围：1µL/min -7 mL/min；流量精度：≤0.06% RSD；最大耐压：大于100MPa；

1.1.2 温控自动进样器。控温范围：4～40℃，带制冷功能；样品位不少于120个2ml样品瓶；进样精度：<0.25% RSD；

1.1.3 柱温箱。控温范围：5℃～105℃，带制冷功能；温度精度：±0.5˚C；温度稳定性：＜±0.1℃；

1.1.4 液相流路须采用原厂UHPLC专用Viper连接体系，镀金接口工艺，耐高压、耐磨损。手旋拆卸，零死体积。

1.2 三重四极杆质谱部分：质量分析器采用三重四极杆。

※1.2.1 制造商应具有30年以上的串联三重四极杆液相质谱联用仪制造技术，并提供相关证明材料；

1.2.2 保证液质联机整体的性能、良好兼容性。

1.2.3质谱仪质量数范围: 10～2900m/z，且高质量端不低于2900m/z；

★1.2.4质谱灵敏度（验收指标）

ESI 灵敏度：1pg利血平进样，信噪比为S/N＞40000:1或更高；

APCI灵敏度：1pg利血平进样，信噪比为S/N＞40000:1或更高；

1.2.5 具有真空隔断阀，在移去、清洗离子传输管时，不需破坏真空。

1.2.6 高性能双曲面四极杆系统设计，提高离子传输效率及离子聚焦，同时具有最高的耐污染能力；

1.2.7  90度或180度弯曲四极杆碰撞池，保证零交叉污染（要求提供仪器构造图纸）；

1.2.8质量稳定性＜0.05amu/24小时(全质量数范围) 。

1.2.9质量准确度≤0.1 amu（全质量轴范围）；

1.2.10 SRM最小驻留时间：≤ 1ms；

1.2.11 共轭双曲面四极杆扫描速度：≥15000amu/s；

1.2.12 SRM扫描速度：最大可达600 SRMs/秒，并确保无交叉污染；

★1.2.13采用1ppb去甲基地西泮作为标准物质，要求出示1ppb去甲基地西泮在10、20、50、100、500 SRMs/s时对应的响应峰面积的图谱，要求5个采集速率的峰面积数据的偏差≤10%，提供数据证明，以佐证仪器在处理多残留监测时，仪器灵敏度不损失的先进性；

1.2.14一次分析最多可执行30000对SRM分析；

1.2.15弯曲且带有中性挡杆的离子束导向装置：阻挡中性粒子和高速分子团，保持离子传输通道的清洁，减少噪音，提高耐用性

1.2.16 Q1和Q3均采用分段式双曲面四极杆，质谱分辨率可设置到小于0.4FWHM，同时不损失仪器的灵敏度；如果分辨率不能达到此要求，需额外加配原装进口二维纳升液相色谱系统一套，以达到更好的分离效果（配置含：纳升泵2套、自动进样器、柱温箱、阀系统、纳流离子源）；

1.2.17 正负离子切换时间： 25msec；

1.2.10 不少于1000种化合物二级谱库；

2、主要配置要求：

2.1 三重四级杆质谱仪主机，配套的机械泵及真空系统，注射泵1个及六通切换阀一个；如果分辨率不能达到0.4FWHM，需加配原装二维纳升液相色谱系统一套，（配置要求含：纳升泵2套、自动进样器、柱温箱、阀系统、纳流离子源）；  1套

2.2独立电喷雾源（ESI）     1个

2.3液相色谱仪，包含二元梯度液相色谱泵（在线真空脱气机）、温控自动进样器；、柱温箱（带制冷功能）                                           1套

2.4仪器控制和数据处理软件，包括计算机及激光打印机	          1套

2.5液相C18分离柱                                             2根

2.6预柱及柱芯                                                 2套

2.7 2mL自动进样螺口样品瓶（包括盖、垫）                       1000套

2.8 真空泵油2L/瓶                                             4瓶

2.9校正液                                                     2套

2.10 ESI离子源喷针                                             1套

2.11 10KVA UPS电源，至少保证2小时供电时间                    1套

3、售后服务

3.1 制造商在中国设有固定售后服务网点，并具有免费800售后服务电话。仪器（液相和质谱部分）质保期为一年，质保期内所有服务和硬件更换、维修全部免费（消耗品除外）。无论质保期内、期外，制造商接到用户维修要求，8小时内做出答复，48小时内到达现场。

3.2 仪器安装完毕，用户使用一段时间后，制造商应用工程师，免费再上门进行专业的仪器方法开发及维护保养的培训。

3.3 仪器安装一年内，制造商免费提供两个名额的用户到中国的培训中心，进行高级课程培训。

二、电感耦合等离子体质谱联用仪

1、仪器总体要求

1.1电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）要求为串级质谱仪结构，由电感耦合等离子体离子源、四极杆离子偏转提取系统、四极杆碰撞反应池、四极杆质量过滤器、离子检测系统等部分构成，具有气体稀释功能和电子稀释功能。

1.2电感耦合等离子体质谱仪要求能适用于应用领域广泛的各种样品的元素分析、同位素分析分析任务，满足环境、食品、医药、地质、金属材料、生物样品、化工材料分析等等。

1.3仪器要求能进行样品定性、半定量、定量、同位素比分析。

2、仪器工作环境

2.1工作环境温度： 15-30℃；

2.2工作环境湿度： ＜ 80% （无冷凝）；

2.3电源：单相200-240V ，50 Hz；

3、技术要求

3.1仪器硬件

3.1.1 雾化器：耐高盐、高效同心雾化器。

3.1.2雾化室：小体积、低记忆效应旋流型雾化室。

3.1.3 炬管：超高纯石英材质炬管和卡式锁紧连接，低背景更低，炬管X/Y/Z定位计算机自动完成。

★3.1.4离子源：为保证获得更高的灵敏度，氧化物水平更低，需要采用高频率自激式全固态射频发生器，要求频率32 MHz以上，频率稳定性< ±0.01%。

3.1.5具有虚拟接地的、不额外依靠外部物理接地的消除锥口二次电弧放电技术，无需屏蔽炬等额外安装与维护，无需屏蔽炬等额外消耗。如有屏蔽矩，提供20套备用。

3.1.6 等离子体工作线圈无需外部冷却水额外冷却，实现超低射频能量损耗。

3.1.7等离子体可视系统：可以从实际观测窗中实时全彩监测等离子体、锥口和中心管状态，便于样品分析和维护确认，方便有机样品方法开发。

3.1.8气体控制：使用不少于6个高精度气体质量流量控制器，控制包含3路离子源气（等离子体气、辅助气、雾化气和气体稀释气）和1路以上碰撞反应气。

3.1.9接口设计

3.1.9.1为实现对离子射束紧凑控制，接口至少采用三级锥设计，一个采样锥、一个截取锥和一个超级锥（现场验收指标）。

3.1.9.2锥接口设计要求具高灵敏度、高复杂基体耐受和低干扰水平的大锥口设计。采样锥口径要求必须≥1.0mm，截取锥要求必须≥0.9mm，从而保证长期分析高基体、高盐样品的稳定性，满足高通量分析及大进样量的要求（现场验收指标）。

★3.1.9.3 超级截取锥要求≥0.9mm，耐高盐≥25%（现场验收指标）。

3.1.10前端四级杆：正交90度离子偏转设计，彻底分离中性离子和光子，避免分析腔内样品沉积，无需对提取透镜、碰撞反应池、质量分析器的清洗和维护。

3.1.11四极杆碰撞反应池

3.1.11.1 池体内部或池体前端应具有一套可实现质量筛选功能的四极杆结构设计，从而实现强反应性气体下反应副产物的去除。

3.1.11.3池技术必须同时具有KED动能歧视模式、反应模式以及全质量数（fullmass cut-off）筛选过滤功能。

3.1.12四极杆质量分析器

3.1.12.1 材料：陶瓷镀金材料或特殊合金四极杆，保证四极杆的热稳定性。

3.1.12.2 质谱范围：3-280amu（现场验收指标）。

3.1.12.3 驱动频率 ≥ 2.5MHz。

3.1.12.4具有高分辨和标准分辨率模式，可以对不同元素进行不同分辨率的设定，要求在一次样品测试中，可以在线连续调节8种以上不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。

3.1.13脉冲模拟双模式同时型电子倍增器，10个数量级的动态线性范围。

3.1.14检测器瞬时采集速率不低于100,000数据点/秒。

3.1.15 四级真空系统：要求从大气压开始抽至可工作的真空度的时间小于15分钟。

3.1.16、具有无需化学分离直接分析87Rb/87Sr比值的能力（所需分辨率287,000），分析结果的误差小于1%。

3.2软件

3.2.1操作系统： Microsoft Windows 7多任务,多用户系统软件。

3.2.2全自动分析功能（启动关闭仪器 ,炬位调整, 等离子体参数, 离子透镜, 标准等离子体条件与冷等离子体条件切换,标准模式与碰撞反应池模式切换等）

3.2.3实时数据显示和实时报告显示。

3.2.4 ICP-MS操作软件可以安装于个人计算机上，至少能安装在5个使用者的个人计算机上。样品分析数据可以使用此软件进行离线数据处理，并生成报告。

4、仪器性能指标

★4.1 标准模式下灵敏度

4.1.1低质量数（Li）：≥50M cps/ppm

4.1.2 中质量数（In或Y）：≥150M cps/ppm

4.1.3高质量数（U或Tl）：≥120M cps/ppm

4.2随机背景：＜0.5 cps（4.5或220）

★4.3 氧化物离子（CeO+/Ce+）≤2.5%，双电荷粒子（CeO+/Ce+）≤3%。（不带制冷）

★4.4 仪器检出限

4.4.1轻质量元素: Be ≤0.5ppt

4.4.2中质量数元素：In或Y≤0.08ppt

4.4.3高质量数元素：U或Tl≤0.1 ppt

★4.5 稳定性

4.5.1 短期稳定性（RSD）：≤2%（1小时，1ppb混合溶液、无内标）

4.5.2长期稳定性（RSD）：≤3%（4小时，1ppb混合溶液、无内标）

★4.6 质谱校正稳定性：≤ 0.025amu/24h

4.7 同位素精度：Ag107/Ag108≤ 0.08%。

4.8四极杆最短驻留时间（dwell time）10µs。

4.9在一次样品测试中，可以设置8种不同分辨率，调节范围0.2-2.0amu。

5、仪器智能接口平台：

5.1仪器最终生成的检测报告自动写入数据库

5.2提供解析仪器接口，方便LIMS系统调用仪器解析报告数据

6、配置要求

6.1 电感耦合等离子体质谱主机 1套

6.2 配套冷却水循环系统1套

6.3 碰撞和反应池 1个

6.4 工作站软硬件（中、英文） 1套

6.5 石英矩管 2只

6.6 采样锥 2套

6.7 截取锥 2套

6.8 超截取锥 2套

6.9 多元素混合标准溶液1瓶

6.10 内标加入器1套

6.11 进样管36支

6.12 废液管36只

6.13 蠕动管36只

6.14 垫圈 4套

6.15 电脑（最低I5 8400处理器，8G内存，1T硬盘，22寸显示器，2G独立显卡）1套

6.16 激光打印机1套

6.17 品牌UPS电源 1套（延时2h以上）

6.18 99.999%高纯氦气1瓶

6.19 99.999%高纯氩气2瓶

7、售后服务要求

7.1 供应商提供二次培训，第1次：仪器安装调试时现场培训2名以上人员，达到能独立操作和维护仪器。第2次：仪器使用半年后在制造商应用实验室培训2名人员，主要培训分析方法的建立和仪器的应用提高培训。

※7.2 需提供所投产品制造商（或制造商授权的中国区域代理商）出具的售后服务承诺书原件。

三、气相色谱/质谱联用仪技术参数

1.技术参数

1.1气相色谱部分

1.1.1系统性能指标

1.1.1.1 保留时间重现性：<0.0008min

★1.1.1.2 峰面积重现性：<1% RSD

1.1.2柱温箱

1.1.2.1 操作温度范围：室温以上3℃到450℃

1.1.2.2 温度控制精度：0.1℃

1.1.2.3 程序升温：≥20阶／21平台

1.1.2.4 最高升温速率：≥120℃／min

1.1.2.5柱温箱冷却时间：从450℃降温至50℃，小于4min （室温22°C）

1.1.2.6 温度稳定性：0.01℃/1℃

1.1.3 电子压力控制器

1.1.3.1压力范围：0～140psi

1.1.3.2全程压力控制精度： 0.001psi

1.1.3.3 最大分流比：12500:1

1.1.4 分流不分流进样口: 进样口即时联接模块设计，用户可随时更换进样口模块, 最高操作温度：400℃

1.1.5 自动进样器

1.1.5.1 样品位数≥150位（2mL）

1.1.5.2 进样精度：RSD<0.5%

1.1.5.3进样体积：0.1-5µl

1.2质谱部分

1.2.1 离子源

1.2.1.1 一体化的离子源部件设计，包括推斥极、离子盒和透镜组，

1.2.1.2离子源拆卸、更换、切换无需停泵卸真空

1.2.1.3 无镀层的惰性材料，离子源独立加热控制，温度可到350℃。

1.2.1.4 电子束校准磁场，有利于提高离子化效率。

1.2.1.5 精确调节的灯丝发射电流：≥315 µA

1.2.1.6 可调的气质接口温度最高400℃，可有效的将化合物，包括高沸点化合物从GC传递到质谱仪。

1.2.1.7 一体化的、同方向、并有灯丝透镜保护的双灯丝组件设计。

1.2.2“S”型弯曲的离子光学通道：“S”型弯曲的离子光学通道具有RF lens保护鞘防止其受到污染，而拆卸RFlens保护鞘无需停泵卸真空。

1.2.3 四极杆质量分析器

1.2.3.1 全金属钼主四极杆，惰性，均一无镀层设计，可打磨可清洗。

1.2.3.2 质量范围：1.2 –1100 u

1.2.3.3 分辨率：全质量范围内单位质量分辨

★1.2.3.4 扫描速度：≥20000 u/s

1.2.3.5 采集速率

1.2.3.5.1 SIM模式，采集速率≥200 scans/sec

1.2.3.5.2 全扫描模式（扫描范围≥125u），采集速率≥60 scans/sec

★1.2.3.6 灵敏度（使用He气做载气）： EI全扫描，1 pg/µL八氟萘 进样1µL，扫描范围50-300u，S/N ≥ 1500:1 (mass 272，RMS)（S/N＞1500:1加分）

★1.2.3.7 检出限IDL：≤5fg

1.2.4 检测器系统：提供≥8个数量级的线性动态范围。

1.2.5 真空系统： 空气冷却的高真空大抽速分子涡轮泵

1.2.5.1 分子涡轮泵抽速：≥255L/s(He)

1.2.5.2前级机械泵抽速为3.0 m3/h

1.2.6 数据处理系统: 手动/自动调谐，数据采集，数据检索，分析结果报告，定量分析及谱库检索功能。

1.2.7谱库：NIST14谱库。

2、配置要求

2.1气相色谱质谱仪1台，包含质谱主机、气相主机、分流/不分流进样口、真空泵、EI离子源、最新NIST14谱库、工作站软件各1套

2.2 自动进样器 1套

2.3 农残分析专用色谱柱  1根

2.4启动安装包1套

2.5相关耗材1套，包含进样口隔垫50个、分流衬管5根、不分流衬管5根、衬管密封圈10个、柱螺帽5个、传输线端螺帽5个、色谱端低流失石墨垫10个、质谱端低流失石墨垫10个、2ml样品瓶200个、真空泵油1L

2.6 品牌电脑及激光打印机各1台

2.7进口一小时UPS电源1套

3、售后服务

3.1  卖方须在交货日期30天内到买方提供的现场免费安装、调试设备并验收。直至技术指标与标书符合。

3.2  免费提供现场培训，人数不限。内容包括仪器的基本原理、操作应用及仪器的维护保养知识，直到用户能正常使用和维护仪器。

3.3 两名人员免费的提高操作培训，培训地点北京或上海；

3.4 厂家提供仪器两年的保修期，

3.5 厂家长期提供技术支持，并免费提供所有公开发表的应用文献和最新仪器有关资料、通讯和用户论文集等。

3.6 免费提供仪器使用手册、培训教材、应用文章

四、赶酸器

1 主要技术参数要求

1.1 控温范围：室温～210℃；加热材质：铝合金表面喷有特氟龙防腐涂层；

1.2 控温方式：智能PID微芯片控制，控温精度：±1℃；LCD数字显示；

1.3 孔间温差：≦±1.0℃；

1.4 样品孔数：≥24；样品孔规格(直径×深度)：30.5×110mm；

1.5 整机通过防腐处理，操作台面喷涂特氟龙防腐涂层；

1.6 具有过热保护功能,具有超温蜂鸣报警功能；

1.7 智能定时功能，定时范围1分钟～99小时59分钟；

1.8 生产厂商通过ISO9001:2008质量和售后服务体系认证；

2 配置要求

1.1 主机1台，

1.2 说明书

3、售后服务

3.1 仪器质保期：1年；质保期内所有服务和硬件更换、维修全部免费。

3.2 制造商接到用户维修要求，8小时内做出答复，48小时内到达现场。

五、手动固相萃取仪

1、主要技术参数要求

1.1 适用于SPE小柱净化过程，模块化设计，24位

1.2 独立流路，防交叉污染。防雾化真空槽设计，操作简单快速

1.3 灵活使用可处理单个样品也可批次处理样品

1.4 采用特制加厚玻璃只做真空腔体，可耐-80Kpa以上负压

1.5 采用新型材料制作萃取柱托盘，沉稳，不易变形，耐腐蚀

1.6 聚四氟材质试管架耐腐蚀，并可任意调节高度，适合多种规格试管

1.7进口独立阀门，经久耐用，操作方便

1.8  整机尺寸：338W×145L×208H

1.9  玻璃真空缸尺寸：268W×100L×150H

1.10  同时处理样品量：24

1.11 耐压能力：优于-80Kpa

1.12  适用试管：φ11、φ13、φ15、长度105mm及以下

1.13 独立流路控制避免交叉污染

1.14 可选配VP30真空泵，各种规格、填料固相萃取小柱

推荐配套使用VP30泵

真空压力：≥0.075Mpa

功率：80w

最大流量：10L/min

2、配置要求

2.1 手动固相萃取仪：1套

2.2 萃取柱托盘组件：1套

2.3 玻璃缸组件：1套

2.4 Φ11、13、15试管架板：1套

2.5 通用试管托板：1个

2.6 试管架组件：1套

2.7 Ω型卡：1个

2.8 玻璃缸托盘：1个

2.9 硅胶软管60cm 内径5mm：2根

2.10 Φ11、13、15试管：各24根

3、售后服务

3.1 仪器质保期：1年；质保期内所有服务和硬件更换、维修全部免费；

3.2 制造商接到用户维修要求，8小时内做出答复，48小时内到达现场。

六、近红外谷物测定仪

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：快速测定粮食和谷物的品质指标。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：220-240V；

1.2.2频率：50-60Hz；

1.2.3环境温度：5-40℃；

1.2.4相对湿度：10%-85% 。

1.3技术要求：

1.3.1测量原理及方式：连续扫描光谱、透射式测量；

★1.3.2光谱重复性≤0.02nm，光谱准确性≤0.05nm；

★1.3.3波长范围：570-1100nm，波长校准采用NIST参比，结果可全部追溯到相应标准；

1.3.4测定方式：仪器采用自动调整光程方式，使其适用于各种颗粒大小不同的谷物，只需选择样品，仪器自动调整到最适宜的透射光程全自动完成检测；

1.3.5自动将所测样品分为20个子样品，顺序测量所有子样品成分，保证对不均匀性样品检测的准确性，粉状样品采用专用模块检测；

1.3.6光学系统：采用最先进的高精度一体化光学模块设计，1024步进控制技术，确保获取高精度光谱。

1.3.7波长基准和参比检测确保仪器长期使用无漂移，光学部件采用固化模块；

1.3.8标准样品：仪器采用标准参考样品（Polystyrene，聚苯乙烯颗粒）和标准样品校准曲线，用于校准仪器检测结果准确度和波长准确度；

1.3.9近红外网络功能：可组建近红外网络，开放式平台网络软件，实现远程数据传输（双向），远程监控和故障诊断；

★1.3.10检测时间：检测时间小于25秒／样品；

1.3.11样品用量：整粒50-800ml，粉状样品2-5g；

1.3.12操作系统： 采用工业级计算机及嵌入式Windows操作系统，抗干扰能力强稳定性好。断电可自行恢复系统；

1.3.13全角度可旋转的大型彩色触摸显示屏，方便多角度使用查看。固态硬盘、互联网接口、4个USB接口；

1.3.14长寿命光源灯：设计寿命超过10000小时；

1.3.15仪器主机采用工业级密闭设计，防尘防震，适合各种现场使用；

1.3.16 产品通过NTEP认证，提供证书复印件；

2、配置要求：

2.1  主机:1台；

2.2  稻谷、油菜籽、大米、小麦、大豆、玉米、高粱等谷物及面粉数据库：1套；

3、售后服务要求：以优惠的价格提供备品备件。需提供所投产品制造商（或制造商授权的中国区域代理商）出具的售后服务承诺书原件。

七、面筋测定仪

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：测定小麦粉及面粉中面筋含量及质量指数。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：单相交流220伏，50Hz；

1.2.2环境温度：0℃～+45℃；

1.2.3相对湿度：10-85%。

1.3 技术要求：

1.3.1符合AACC No.38-12标准，ICC No.137标准，ICC No. 155&158标准；

1.3.2符合中国GB/T 5506.2-2008标准、SB/T10248-95标准；

1.3.3洗面筋机技术要求：

1.3.3.1 双测试单元；

1.3.3.2全麦粉洗涤室：镀铬环型标记筛架配筛孔为800μm的金属筛；

1.3.3.3面粉洗涤室：镀铬无环形标记筛架配筛孔为80μm的金属筛；

1.3.3.4揉和面团的搅拌头：转速120r/min；

1.3.3.5洗涤盐水：洗涤液流量为50mL/min～56mL/min；

1.3.3.6控制板由控制面团混合时间，洗涤时间和全麦粉停止时间的“计量开关”组成，自动控制面团的混合、洗涤时间和全麦粉停止时间；

1.3.3.7 面团揉和时间为5s～75s可调，调节时间间隔为1s；

1.3.3.8 洗涤时间1min～15min可调，调节时间间隔为1min；

1.3.3.9全麦粉洗涤暂停时间1min～3min可调，调节时间间隔为1min；

1.3.3.10储液桶：10升带盖容器，带浸入式过滤器1个；

1.3.3.11可调节自动加水定量移液器：0-10mL 精度为±0.1mL；

1.3.3.12测量筛网和混合钩距离用塞规：0.6,0.7,0.8mm一套，标准距离0.7mm；

1.3.3.13底板新型漏液接盘导流设计，有效防止加液泵泵管破损时损坏腐蚀仪器内部，延长仪器使用寿命；

★1.3.3.14洗涤筛架带磁性感应头，如未正确安装时，仪器不能工作，有效防止误操作及保护操作员的安全；

1.3.4 离心机技术要求：

★1.3.4.1转速：6000±5转/分钟，加速度为2000g，并有孔径为500um的筛盒运转1分钟后自动停止；

1.3.4.2指数筛盒；

1.3.1.3噪音：≤65dB；

1.3.4.5 烘干炉：聚四氟乙烯涂层夹板,温度控制150±2℃，具有4分钟后自动断电功能；

★1.3.4.6测量精度：

1.3.4.6.1湿面筋含量：双实验测定结果差≤0.5%；

1.3.4.6.2干面筋含量：双实验测定结果差≤0.2%；

1.3.4.6.3面筋指数：指数70～100，双实验测定结果差≤11个单位；指数70以下，双实验测定结果差≤15个单位；

2、配置要求：

2.1  面筋仪主机 双样品测定，精确面筋洗涤，标准化，自动化定时洗涤：1台；

2.2  离心指数仪：6000±5转/分钟，配备标准指数检测盒：1套；

2.3  烘干炉：电子恒温，电子计时：1套；

3、售后服务要求：以优惠的价格提供备品备件。需提供所投产品制造商（或制造商授权的中国区域代理商）出具的售后服务承诺书原件。

八、大米食味计

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：主要用于稻谷、成品大米的食用品质检测。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC 200V～240V，50/60Hz；

1.2.2温度：15~30℃；

1.2.3湿度：80%以下（无结露）。

1.3技术要求：

1.3.1测量方式：采用透射式近红外连续光谱采样技术；

1.3.2测量对象及项目：糙米：食味值、水分、蛋白质含量、直链淀粉含量；大米：食味值、水分、蛋白质含量、直链淀粉含量；

★1.3.3测量要求：食味值：测量范围50～100；测量精度：重复性误差≤2；水分：测量范围9%～16%；测量精度：重复性误差≤0.2%；蛋白质：测量范围6%～14%；测量精度：重复性误差≤0.3%；

1.3.4测量时间：小于60秒；

1.3.5测量样品量：约200g；

1.3.6四条检量线：粳稻大米、粳稻糙米、籼稻大米、籼稻糙米；

1.3.7采用样品无损快速检测方式，测试准确、快捷，采用近红外分光测定原理，测定一个试样小于40秒；

1.3.8自动化程度高，操作测定结果立即打印，液晶显示,触摸屏式操作；

1.3.9操作画面和测定结果中文显示；

2、配置要求：

2.1  主机：1套；

2.2  内置数据模型及相应附件：1套；

3、售后服务要求：以优惠的价格提供备品备件。需提供所投产品制造商出具的售后服务承诺书原件。

九、米饭食味计

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：对成型为一定形状的米饭，通过近红外光和可视光波段的反射光和透射光进行分光测定，以光学原理测定米饭的“外观”，“硬度”，“黏度”，“平衡度”等感官特性和综合评定米饭好吃程度指标值－“食味值”。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC100V±10V，50/60Hz，附220v电源转换器；

1.2.2使用环境温度：15～30℃；

1.2.3相对湿度：30%~80%（不可结露）。

1.3技术要求：

1.3.1测定对象：籼稻和粳稻米饭；

1.3.2测定项目：

1.3.2.1日本大米检量线：食味值、外观、硬度、黏度、平衡度；

★1.3.2.2中国粳米检量线：食味值、外观、口感；

1.3.2.3中国籼米检量线：食味值、外观、口感；

★1.3.3测定时间:1分钟以内/1次；

1.3.4光源：钨丝卤光灯（6V，1.5A）；

1.3.5分光方式：固定滤波器方式；

1.3.6波长范围：540-970 nm

1.3.7感光器件：硅光电二极管；

2、配置要求：

2.1  米饭食味计主机：1台；

2.1  米饭食味分析软件：1套；

2.3  米饭食味计测试附件：1套；

3、售后服务要求：以优惠的价格提供备品备件。需提供所投产品制造商（或制造商授权的中国区域代理商）出具的售后服务承诺书原件。

十、全自动吹泡仪（吹泡示功仪）

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：吹泡示功仪是用来检测面团流变学特性的专用检测仪器，该仪器通过模拟实验室发酵和烘烤阶段中面团变形情况，检测分析面团的粘弹性、延展性和烘焙性能等。

1.2工作条件：

1.2.1输入电源：0.7KW  220V/50Hz。

1.3技术要求：

1.3.1采用电子检测技术，检测面团吹泡过程张力的变化，测试精度高，重复性和再现性好；

1.3.2采用电子数据采集方式，数据读取快捷、准确、测试方便，检测效率高；

1.3.3采用通用电脑和专用的数据处理软件进行数据处理，操作方便，使用成本降低；

1.3.4自动分析数据并能打印试验结果，数据结果具有可追溯性；

1.3.5温控系统采用PLC控制，控温效果好；

1.3.6检测方法符合标准GB/T14614.4、ISO5530－4、ICC121、AACC54－30的要求；

1.3.7样品量：≤250g；

1.3.8搅拌刀转速：60±2RPM；

1.3.9和面机工作温度：24±0.2℃；

1.3.10醒发箱工作温度：25±0.2℃；

1.3.11吹泡空气流速：96±2 L/h；

2、配置要求：

2.1  揉混仪：1台；

2.2  成型部装：1套；

2.3  吹泡仪：1台；

2.4  吹泡示功仪专用软件 ：1套；

2.5  用户手册（中文）：1套；

2.6  配套电脑（i3，2G，19寸显示器）：1台；

3、售后服务要求：以优惠的价格提供备品备件。需提供所投产品制造商出具的售后服务承诺书原件。

十一、大米外观品质检测仪

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：可以代替人工对大米外观品质指标进行准确客观的评价，检测稻谷和大米质量指标中的整精米率、碎米、垩白粒率、垩白度、粒型（长宽比）、不完善粒、黄粒米等指标。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC 200V～240V，50/60Hz；

1.2.2温度：18~25℃；

1.2.3湿度：80%以下（无结露）。

1.3技术要求：

1.3.1测量对象及项目：对象：粳稻大米、粳稻糙米、籼稻大米、籼稻糙米；项目：可检测稻谷的整精米率，大米的碎米、垩白粒率、垩白度、黄粒米、不完善粒和粒型等指标；

1.3.2单次检测样品量1-1000粒，推荐样品量12g，最多连续检测9次，处理速度≤40秒；

1.3.3最大单次检测量不小于1000粒；

1.3.4具有多次累计检测功能；

1.3.5采用图像扫描采集方式；

1.3.6采用通用计算机和专用处理软件进行图像处理；

1.3.7从图像采集到显示结果时间不大于1分钟；

★1.3.8有标准检量线，可以采用国标方法GB1350、GB1354、GB17891对检测结果直接评定；

1.3.9可以判定大米和糙米样品的粒数比、质量比、粒型及各种图像信息；

★1.3.10具有人工改判功能，对未识别及错判的米粒，通过人工辅助的方式能够进行重新识别判定或改为想要的结果；

1.3.11可以输出检测样品的原始图像和分类排列图像；

1.3.12试验结果可以以数据文件或打印方式输出；

2、配置要求：

2.1  主机：1套

2.2  软件：1套

2.3  扫描仪：1套

2.4  微型打印机：1套

2.5 配套电脑（i3，2G，19寸显示器）：1台

3、售后服务要求：以优惠的价格提供备品备件。

十二、大米测鲜仪

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：主要应用于稻谷新鲜程度的评价。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：单相交流220伏，50Hz。

1.3 技术要求：

1.3.1原理：待测样品与与酸碱指示剂反应后液体会呈现一定的颜色，用可视光来测定液体颜色的变化，得到表示新鲜度的FD值（Fresh Degree Value）。使用两个特定波长，根据两个波长的吸光度差来判断新鲜度；

1.3.2测量对象及项目：

1.3.2.1对象：大米；

★1.3.2.2项目：可检测大米的FD值（新鲜程度）；

1.3.3检测量：2g—5g；

1.3.4结果表述：新鲜度值；

1.3.5检测时间：12--16min/6个样品；

1.3.6检测范围：10～100分；

1.3.7重复性：≦±2分；

1、配置要求：

2.1  主机：1套；

2.2  离心机：1台；

2.3  振荡器：1套；

2.4  相应附件：1套；

3、售后服务要求：在质保期外内提供电话咨询服务，和技术服务。需提供所投产品制造商出具的售后服务承诺书原件。

十三、大米加工精度测定仪

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：通过检测大米表面的留皮度，客观、准确检测大米的加工精度。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2 频率：50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1样品量：约12g；

1.3.2检测时间小于1分钟；

1.3.3图像扫描方式；

1.3.4专用软件进行分析处理；

★13.5标准检测模型，可直接检测符合国标定义的留皮度结果；

1.3.6显示样品原始图像和分类排列图像；

1.3.7检测结果以数据文件和打印方式输出；

1.3.8配有染色试剂。

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：在质保期内外提供电话咨询服务，和技术服务。需提供所投产品制造商出具的售后服务承诺书原件。

十四、核磁共振含油量测定仪

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：主要用于测量大豆、油菜籽、芝麻、玉米、棉籽、葵花籽、花生、等油料的含油量。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：220V ,50HZ。

1.3技术规格参数：

1.3.1样品试管容积 40ml；

1.3.2样品含油率范围 0.1％～100％；

1.3.3测量准确度 +0.2％；

1.3.4测量稳定度 每小时+0.2％；

1.3.5单次测量时间 30秒左右出测量结果；

1.3.6电源电压 85V~264V~50Hz；

1.3.7额定功率 25W；

1.3.8工作温度 -10℃～40℃；

1.3.9数据导出方式 支持U盘导出（excel格式；

1.3.10软件升级方式 支持U盘自动升级；

2、配置要求：

2.1  电子主机：1台；

2.2  磁钢机箱：1台；

2.3  微型打印机：1台；

3、售后服务要求：使用的维修零配件应为原厂配件，未经用户同意不得使用非原厂配件。

十五、直链淀粉速测仪

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：用于样品淀粉含量的测定。

1.2 工作条件：

1.2.1电源： AC 220V /50Hz。

1.2.2环境温度：0～40℃；

1.2.3湿度：≤90%RH(40℃时)。

1.3 技术要求：

1.3.1光源：集成式高性能卤素灯模块；

1.3.2波长：720±2 nm；

1.3.3检测精度：±0.5%（以质量分数计）；

★1.3.4透射比重复性：≤0.3%T；

★1.3.5吸光度范围：0.000-2.000 Abs；

1.3.6检测品种：大米、玉米、马铃薯、小麦等；

1.3.7内置标准工作曲线；

1.3.8样品处理时间：≤90min；

1.3.9实验检测时间：≤15min；

1.3.10检测范围：5%-35%或5-35g/100g（以干基质量分数计）；

1.3.11最小读数： 0.01% ；

1.3.12存储数据：不少于10000组记录；

1.3.13打印机：内置微型打印机；

1.3.14仪器检测环境：15-40℃；

1.3.15产品通过国家粮食局标准质量中心国家标准适用性验证；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

十六、烤炉

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：通过数控系统精确控温，可以进行各种面团的精确烘焙，也可用于其它食品的烤制。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：220V，

1.2.2电机功率：≤3000W。

1.3 技术要求：

1.3.1托盘数量不少于4个；

1.3.2采用旋转托盘，样品受热均匀；

1.3.3主轴回转周期：55s；

1.3.4具有温度调节功能，以满足不同的样品烘焙要求；

1.3.5温度调节范围：150–250℃；

★1.3.6温度控制精度：±2℃；

1.3.7配置标准面包听8个，满足国家标准制作面包的需求；

1.3.8投标产品应通过国家粮食局标准质量中心组织的专家检测，有检测报告及评审意见；

2、配置要求：

2.1  烤炉：1台；

2.2  用户手册（中文）：1套；

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

十七、罗维朋比色计

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：植物油脂色度测定，对样品的色度进行测定。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2频率：50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1内置色标：Lovibond RYBN（红：0.1-79.9；黄：0.1-79.9、蓝：0.1-49.9；中性：0.1-3.9）；

1.3.2应用领域：适用于油品，脂肪，以红，黄，蓝和中性色来表示样品色泽；

1.3.3光学系统：5V，10 W 卤钨灯光源，16个干涉滤光片；

1.3.4光谱指标：420–710 nm ，光谱带宽 ：10 nm；

1.3.5重现性 ：色度（x,y）+/–0.0002  ΔE 0.02；

1.3.6测量指标：一键自动校准，CIE照明：A, B, C, D65，视角 ：2°, 10°，测量时间 ：少于20秒；

1.3.7光程：0.1 –153 mm可设；

1.3.8数据管理：最多存储100,000 个测量数据；USB&LAN传输接口；

1.3.9屏幕显示：240 x 128，背景灯大屏幕显示；

1.3.10操作键区：23 个膜式按键，耐洗聚酯材质，有按键提示音；

1.3.11加热器：最高控温95℃；

1.3.12菜单语言：英语，中文 ；

1.3.13输入电压：90 – 240 Vac，由外部电源提供；

1.3.14外壳材质：钢制外壳纹理漆涂层；

1.3.15尺寸重量：CE, RoHS, WEEE；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供产品技术升级服务。

十八、真菌毒素ELISA检测系统

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：用于检测粮油中的真菌毒素含量等。

1.2 工作条件：

1.2.1电源电压：220V；

1.2.2频率：50HZ；

1.2.3环境温度：5--40℃；

1.2.4相对空气湿度：最大80％。

1.3 技术要求：

1.3.1光学系统：12个测量通道、1个参比通道；

1.3.2滤光片：多达6种；

1.3.3波长范围：340-750nm；

1.3.4带宽（50%透光）：10+/-nm；

1.3.5测量范围：340-399nm；0-3.0OD；400-750nm；0-450OD；

1.3.6测量时间：单波长 6秒 双波长 8秒 动力学重复时间 5秒；

1.3.7准确度：0.0-2.0OD/492nm  优于+/-（1%+0.010OD）2.0-3.0OD/492nm  优于+/-（1.5%+0.010OD）；

1.3.8线性：340-399nm  0.0-2.0OD优于+/-2%  400-750nm  0.0-2.0OD优于+/-1%2.0-3.0OD优于+/-1.5%；

1.3.9精确度：0.0-2.0OD/492nm  优于+/-（0.5%+0.0050OD）2.0-3.0OD/492nm  优于+/-（1.0%+0.0050OD）；

1.3.10分辨率：0.001OD；

1.3.11通信接口：RS232C（遥控器）/并口，（打印机接口，仅用于触摸屏型），并提供与其他应用系统的接口文件；

1.3.12震荡模式：线性震荡4种不同模式。

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：整机质保1年，耗材及备品备件除外。

十九、真菌毒素免疫亲和柱

1、主要技术规格及要求：

1.1 用途：适用于浓缩和纯化粮谷中萃取出的毒素。

1.2 技术要求：

1.2.1规格：3ml；

1.2.2回收率：85%以上。

2、配置要求：

2.1  呕吐毒素免疫亲和柱： 15*4=60支（4盒）；

2.2  黄曲霉毒素B1免疫亲和柱：50*2=100支；

2.3  玉米赤霉烯酮免疫亲和柱：15*3=45支；

2.4  赭曲霉毒素免疫亲和柱：15支；

3、售后服务要求：仪器在使用过程中如有问题，可提供24小时服务热线，及时为用户提供售后服务解决方案。

二十、冰箱

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于储存样品、试剂。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：220V/50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1总容积(升)≥258 冷冻室(升) ≥74 冷藏室(升) ≥ 144 变温室(升) ≥40；

1.3.2 冷藏2~10℃左右；

1.3.3 中门变温室可调（5度 0度 -7度 -18度 可选）；

1.3.4 冷冻-16~-26℃左右；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十一、冰柜

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：用于储存样品、试剂。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：220V/50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1款式：卧式柜；

1.3.2外观：顶开门；

1.3.3功能：冷藏冷冻柜；

1.3.4颜色：白色；

1.3.5总有效容积(L)：≥429；

1.3.6冷冻容积(L)：≥429；

1.3.7额定电压（V）：220；

1.3.8额定频率（Hz）：50；

1.3.9输入功率（W）：≥150；

1.3.10冷冻能力(kg/24h)：≥32；

1.3.11冷冻星级：四星；

1.3.12能耗等级：1级；

1.3.13制冷剂：R600a；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十二、展示柜

1、主要技术规格及要求：

1.1用途： 用于储存样品、试剂。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：220V/50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1产品形式：立式；

1.3.2冷却方式：风冷；

1.3.3制冷剂：无氟制冷剂；

1.3.4箱内温度范围（℃）：2-8；

1.3.5有效容积（L）：≥310；

1.3.6温控方式：电脑板温控；

1.3.7温度显示：LED数字式；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十三、离心机

1、主要技术规格及要求：

1.1用途：分离液体与固体颗粒或液体与液体的混合物中各组分。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：220V/50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1最高转速:≧16500 r/min；

1.3.2最大离心力:≧19070 xg；

1.3.3最大容量: 6×100ml（8000rpm）；

1.3.4转速精度:±10 r/min；

1.3.5定时范围:1min~99 min59s/点动；

1.3.6噪声:≤60dB（A）；

2、配置要求：

2.1  主机:1台；

2.2  角转子：12*1.5/2.2ml(转速≧16500rpm)；

2.3  角转子：8*50ml转子（10000 r/min），12*10ml转子（12000 r/min），含10ml适配器：1套；

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

二十四、实验砻谷机

1、主要技术规格及要求：

1.1用途： 用于稻谷脱去颖壳。

1.2 工作条件：

1.2.1电源：AC220V,50HZ。

1.3 技术要求：

1.3.1一次性脱壳率达97%以上，两次砻谷的脱壳率达100%；

1.3.2 50g稻谷试样脱壳时间约为 40S；

1.3.3稻谷容器容量：300g；

2、配置要求：标准配置。

3、售后服务要求：提供免费培训服务。

# 第三篇  项目商务要求

“※”标注的商务要求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理

## 一、交货期、交货地点及验收方式

（一）交货期

※ 进口设备在合同签订后90个工作日内，国产设备在合同签订后30个工作日内。

（二）交货地点

*****（采购人指定地点）。

（三）验收方式

1.货物到达现场后，中标人应在使用单位人员在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。

2.中标人应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由投标人负责调换、补齐或赔偿。

3.中标人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。验收合格条件如下：

3.1设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。

3.2货物技术资料、装箱单、合格证等资料齐全。

3.3在系统试运行期间所出现的问题得到解决，并运行正常。

3.4在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。

4.产品在安装调试并试运行符合要求后，才作为最终验收。

5.投标人提供的货物未达到招标文件规定要求，且对采购人造成损失的，由投标人承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

6.大型或者复杂的政府采购项目，采购人应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。

7.采购人需要制造商对中标人交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

8.产品包装材料归采购人所有。

## 二、报价要求

本次报价须为人民币报价，包含：产品价、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费（注明进口产品是否免税，免哪些税）、培训费等货到采购人指定地点的所有费用。

## 三、质量保证及售后服务

（一）产品质量保证期

1.投标人应明确承诺：其投标产品质量保证期至少达到1年，产品生产厂家质保期高于1年的以厂家的标准执行。

2.投标产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。

3.投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

4.投标产品由制造商（指产品生产制造商，或其负责销售、售后服务机构，以下同）负责标准售后服务的，应当在投标文件中予以明确说明,并附制造商售后服务承诺。

（二）售后服务内容

1.投标人和制造商在质量保证期内应当为采购人提供以下技术支持和服务：

1.1电话咨询

中标人和制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议。

1.2现场响应

采购人遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，中标人和制造商应在8小时内到达现场进行处理，确保产品正常工作；无法在24小时内解决的，应在24小时内提供备用产品，使采购人能够正常使用。

1.3技术升级

在质保期内，如果中标人和制造商的产品技术升级，投标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行升级服务。

2.质保期外服务要求

2.1质量保证期过后，投标人和制造商应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

2.2质量保证期过后，采购人需要继续由原投标人和制造商提供售后服务的，该投标人和制造商应以优惠价格提供售后服务。

（三）备品备件及易损件

中标人和制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件，未经采购人同意不得使用非原厂配件，常用的、容易损坏的备品备件及易损件的价格清单须在投标文件中列出。

## 四、付款方式

（一）到货后，采购人15个工作日内向中标人支付所到货物合同金额的40%（付款次数不超过3次，细节在合同中约定。）；

（二）供应商按采购合同交货并安装调试完成后，经验收合格后采购人出具项目验收报告；

（三）中标人递交发票验收报告等材料向采购人提出付款申请；

（四）中标人向采购人缴纳合同金额5%的履约保证金；

（五）经采购人审核通过后，采购人支付合同金额的60%；

（六）验收合格满1年后，采购人无息退还履约保证金。

## 五、知识产权

采购人在中华人民共和国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 六、培训

投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，使采购人使用人员能够正常操作。

## 七、附件、图纸及包装要求

所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。

## 八、其他商务要求内容

（一）投标人必须在投标文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及招标文件其他条款的要求。

（二）其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。

# 第四篇  资格审查及评标办法

## 一、资格审查

依据政府采购相关法律法规规定，由采购人或采购代理机构对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人应符合的基本资格条件 | （1）具有独立承担民事责任的能力 | 投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证复印件（注）； 投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供2017年度财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。 |
|  |  | （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 投标人提供书面声明或相关证明材料（见格式文件） |
|  |  | （4）有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 | 1.税务登记证（副本）复印件（注） 2.缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证（注）或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 3.依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 |
|  |  | （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（注） | 1.投标人提供书面声明（见格式文件）； 2.采购人或采购代理机构将通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标人信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人将拒绝其参与政府采购活动。 |
|  |  | （6）法律、行政法规规定的其他条件 | / |
| 2 | 特定资格条件 | 按第一篇“三、投标人资格要求（二）特定资格条件”的要求提交（项目若无要求则不必提交） |
| 3 | 投标保证金 | 按照招标文件的规定提交投标保证金 |

注：

投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，由被执行人所在的省、自治区、直辖市人民政府制定，国务院有关部门规定了较大数额标准的，从其规定。

## 二、评标方法

本项目采用综合评分法进行评标。

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。投标人总得分为价格、商务、技术等评定因素分别按照相应权重值计算分项得分后相加，满分为105分，其中：5分为政策性加分。

（一）符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。符合性审查资料表如下：

| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 有效性审查 | 投标文件签署 | 投标文件上法定代表人或其授权代表人的签字齐全。 |
|  |  | 投标方案 | 每个分包只能有一个方案投标。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能在预算金额和最高限价内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。 |
| 2 | 完整性审查 | 投标文件份数 | 投标文件正、副本数量（含电子文档）符合招标文件要求。 |
| 3 | 技术部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第二篇中（※）号标注的部分 |
| 4 | 商务部分 | 投标文件内容 | 本招标文件第三篇中（※）号标注的部分 |
| 5 | 投标有效期 | 投标文件内容 | 投标有效期为投标截止日期后九十天内 |

（二）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会成员签字）要求投标人作出必要澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人授权代表签字，其澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（三）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估。

同一合同项（分包）下为单一品目或非单一品目核心产品品牌的货物采购招标中，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

评标委员会各成员独立对每个有效投标人（通过资格审查、符合性审查的投标人）的投标文件进行评价、打分，然后由评标委员会对各成员打分情况进行核查及复核，个别成员对同一投标人同一评分项的打分偏离较大的，应对投标人的投标文件进行再次核对，确属打分有误的，应及时进行修正。

复核后，评标委员会汇总每个投标人每项评分因素的得分。

（四）推荐中标候选人名单。

按评审后得分由高到低的排列顺序推荐综合得分排名前三的投标人为本分包（项目）中标候选人，排名第一的为第一中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。技术部分得分为0分的投标人，将失去成为中标候选人的资格。

## 三、评标标准

（一）评审因素（同时用于分包一、二、三、四）

| 序号 | 评分因素 及权重 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （40%） | 40 | 有效的投标报价中的最低价为评标基准价，按照下列公式计算每个投标人的投标价格得分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×价格权重×100。 | 对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审 |
| 2 | 技术 部分 （50%） | 技术 应答 | 35 | 1.起评分： 有效投标人的起评分为35分。 2.扣分条款： 2.1重要技术参数（带★号标注的技术参数）每负偏离一条，技术部分得分为0分。 2.2一般性技术参数（无标注的技术参数）达不到招标文件要求的，每负偏离一条从起评分中扣除3分，负偏离达到5条及以上的，技术部分得0分。 | 技术支撑材料由为内容（任一种即可）：（1）制造商公开发布且含有技术参数的印刷资料（原件并加盖所投产品制造商公章；（2）检测机构出具的检测报告或国际机构认证报告（提供复印件并加盖所投产品制造商公章）；（3）制造商官方网站公开发布的技术文件（截屏或打印并加盖所投产品制造商公章，同时提供网址）。 技术支持资料之间的数据表述不一致的，以最低数据为准。 注：（技术文件属于非中文文件，投标人须提供技术文件中文翻译件，并附在原文后面。 |
|  |  | 加分 条款 | 15 | 1、投标产品中有相应技术参数高于招标货物重要技术参数（带★号标注的技术参数）要求的每条可加2分，最多加10分， 2、投标产品中有相应技术参数高于一般性技术参数（无标注的技术参数）高于招标要求的每条可加0.5分，最多加5分。 （带★号的技术参数必须提供技术支持资料，若未提供，则视为投标人对相应的★技术参数未做实质性响应。） |  |
| 投标人的应答应满足招标文件“第三篇 项目商务要求”，有一条不满足的（第三篇中（※）号标注的部分除外），商务部分得分为0分，不再进入商务部分的评审。 |
| 3 | 商务 部分 | 售后 服务 | 4 | 按照招标文件要求，在满足售后（第三篇）前提下，提出完整的售后服务方案（包括维修响应时间、质保期内服务方式、质保期外服务方式,是否能够提供损坏备用品及其他服务承诺等）的可根据方案优劣评分，优秀得4分，一般得2分，差或未响应得0分。 | 投标人自拟售后服务方案。 |
|  |  | 履约 能力 | 2 | 自2013年1月1日以来，在行政事业单位有类似产品销售业绩，有一个合同得1分，满分2 分。 | 提供投标人与产品用户的合同复印件。 |
|  |  | 质保期 | 2 | 投标人承诺所投相应的合同包内的所有产品的质保期在满足招标文件要求的前提下，每增加1年得0.5分，最多可得2分。 | 投标人自拟服务承诺。 |
|  |  | 培训 | 2 | 在满足所投标分包培训要求的前提下，根据培训方案中承诺的培训内容、培训课时、培训地点、培训人数、师资力量以及是否免费等进行评分，优秀得2分，一般得1分，差或未响应得0分。 | 投标人自拟培训方案。 |
| 政策性加分 （5分） | 1.投标产品列入最新一期节能产品政府采购清单未标注“★”的有一款得0.5分，最多得2分（清单中以“★”标注为政府强制采购的节能产品）； 2.投标产品列入最新一期环境标志产品政府采购清单的，有一款得0.5分，最多加2分； 3.所投分包的所有投标产品的原产地在西部地区的，得1分。 说明： 节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分）。 |

说明：评标委员会认为，排名在前面的中标候选人的投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，将要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该中标候选人资格，按顺序由排在后一位的中标候选人递补，以此类推。

（二）投标报价政策性扣减

1.投标人为非联合体投标的，对小型企业给予6%的扣除，微型企业给予8%的扣除（注册资金十五万及以下的微型企业给予10%的扣除），以扣除后的报价参与评审。

2.监狱企业、残疾人福利性单位属于微型企业的，应提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门的证明文件复印件和微型企业承诺书（详见第七篇 四、其他“微型企业承诺书”）。未提供以上资料的监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业。

## 四、无效投标条款

投标人或其投标文件出现下列情况之一者，应为无效投标：

（一）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（二）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（三）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（四）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（五）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（六）投标人串通投标的；

（七）投标人组成联合体投标的（拒绝联合体投标时）；

（八）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

## 五、废标条款

评标委员会评审时出现以下情况之一的，应予废标：

（一）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

（二）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（三）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（四）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。

# 第五篇  投标人须知

## 一、投标人

（一）投标人

投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

（二）合格投标人条件

合格投标人应完全符合招标文件第一篇中规定的投标人资格条件，并对招标文件作出实质性响应。

（三）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应，可能导致投标被拒绝或评定为无效投标。

（四）法律责任

投标人违反《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购实施条例》等相关规定，将按规定追究投标人法律责任。

## 二、招标文件

招标文件是投标人编制投标文件的依据，是评标委员会评判依据和标准。招标文件也是采购人与中标人签订合同的基础。

（一）招标文件由投标邀请书；项目技术规格、数量及质量要求；商务条款；投标人须知；评标方法、评标标准、无效投标条款和废标条款；合同主要条款、合同范本；投标文件格式等七部分组成。

（二）采购代理机构对招标文件所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是招标文件不可分割的部分。

（三）本项目的招标文件、补遗文件（如果有）一律在重庆市政府采购网（http://www.cqgp.gov.cn）上发布，请各投标人注意下载或到采购代理机构处领取；无论投标人下载或领取与否，均视同投标人已知晓本项目招标文件、补遗文件的内容。

（四）采购代理机构对已发出的招标文件需要进行澄清或修改的，应以书面形式或公告形式通知所有招标文件收受人。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

## 三、投标文件

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，投标文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

（一）投标文件组成

投标文件由第七篇“投标文件格式”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照第七篇“投标文件格式”规定的目录顺序组织编写和装订，否则有可能影响评委对投标文件的评审。

（二）联合投标（若招标文件不接受联合体投标则忽略本部分）

1.两个以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

2.以联合体形式参加投标的，联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

3.联合体各方之间应当签订共同投标协议，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。共同投标协议应明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构。

4.以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

5.联合体投标业绩计算，按照共同投标协议分工认定。

6.两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

7.以联合体投标的，共同投标协议中应确定主办方（主体），代表联合体进行投标和澄清。法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。联合体各方均应满足投标人资格要求（详见“第一篇”）。

（三）投标有效期

投标有效期为投标截止日期后九十天内。

（四）投标保证金

1.投标人应在投标截止时间前，按招标文件第一篇规定缴纳投标保证金。

2.投标保证金为投标的有效约束条件。

3.投标保证金的有效期限在投标有效期过后三十天内继续有效。

4.投标保证金币种应与投标报价币种相同。

5.《中标通知书》发出后，由重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心五个工作日内退还未中标人的投标保证金；在采购合同签订后，由重庆市公共资源交易中心机电设备招投标•政府采购分中心五个工作日退还中标人的投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金：

6.1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

6.2投标人未按规定提交履约保证金的；

6.3投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

6.4中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

6.5中标人将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

6.6中标人拒绝履行合同义务的；

6.7其他严重扰乱招投标程序的。

（五）投标文件的份数和签署

1.投标文件一式四份，其中正本一份，副本二份，电子文档一份（电子文档内容应与投标文件正本一致，推荐采用光盘或U盘为文件载体）。每套纸质投标文件须在封面清楚地标明“正本”、“副本”或“电子文档”，副本应为正本的完整复印件，副本与正本不一致时以正本为准。投标文件电子文档与纸质投标文件正本不一致时，以纸质投标文件正本为准。

2.在投标文件正本中，招标文件第七篇投标文件格式中规定签字、盖章的地方必须按其规定签字、盖章。

3.若投标人对投标文件的错处作必要修改，则应在修改处加盖投标人公章或由法定代表人或法定代表人授权代表签字确认。

4.电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

（六）投标报价

1.投标人应严格按照“投标文件格式”中“开标一览表”和“分项报价明细表”的格式填写报价。

2.投标人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变。

3.本项目只接受一个投标报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（七）修正错误

若投标文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

评标委员会按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（八）投标文件的递交

1.投标文件的密封与标记

投标文件的正本、副本以及电子文档均应密封送达投标地点，应在封套上注明项目名称、投标人名称。若正本、副本以及电子文档分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”、“电子文档”字样。

2.如果投标文件通过邮寄递交，投标人应将投标文件用内、外两层封套密封。

3.如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件误投、丢失或提前拆封不负责任。

## 四、开标

（一）开标应当在招标文件中“投标邀请书”确定的时间和地点公开进行。

（二）采购代理机构可视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人。

（三）开标由采购人或采购代理机构主持，邀请投标人和有关监督部门代表参加,有关监督部门可视情况派员现场监督。

（四）开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和《开标一览表》规定的需要宣布的其他内容。投标人不足三家的，不得开标。

（五）未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质性内容等，评标时不予承认。

（六）开标过程应由采购人或采购代理机构或重庆市公共资源交易中心指定专人负责记录，并存档备查。

（七）投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

## 五、评标

见第四篇“评标”内容。

## 六、定标

（一）定标原则

采购人或其授权的评标委员会应按照评标报告中推荐的中标候选人排名顺序确定中标人。

（二）定标程序

1.采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

2.采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人。

中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术需求的优劣顺序排列；技术需求优劣顺序相同的，按商务条款的优劣顺序排列确定中标人。

3.采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在重庆市政府采购网上公告中标结果。中标公告期限为1个工作日。

4.中标人变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 七、中标通知书

（一）采购人依法确定中标人后，采购代理机构以书面形式发出中标通知书。

（二）中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

## 八、询问、质疑和投诉

（一）询问

采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。投标人询问可以是口头或书面形式。

（二）质疑

投标人认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人或采购代理机构以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1.质疑时限、内容

1.1投标人对招标文件提出质疑的，应在依法获取招标文件（购买了招标文件并完成了报名手续）之日或者招标文件公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.2 投标人对采购过程提出质疑的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内提出。

1.3投标人对中标结果提出质疑的，应当在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内提出。

1.4投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

1.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

1.4.2质疑项目的名称、项目号以及招标项目编号；

1.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

1.4.4事实依据；

1.4.5必要的法律依据；

1.4.6提出质疑的日期；

1.4.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明、组织机构代码证）复印件；

1.4.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（供应商为自然人的提供自然人身份证复印件）；

1.5供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.质疑答复

采购人、采购代理机构应当在收到投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

3.其他

3.1投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求，在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

3.2质疑函范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

（三）投诉

1.投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照相关法律法规向财政部门提起投诉。

2.投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）及相关法律法规要求递交投诉书和必要的证明材料。投诉书范本可在财政部门户网站和中国政府采购网下载。

3.投诉书应当使用中文，相关当事人提供外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名；相关当事人向财政部门提供的在中华人民共和国领域外形成的证据，应当说明来源，经所在国公证机关证明，并经中华人民共和国驻该国使领馆认证，或者履行中华人民共和国与证据所在国订立的有关条约中规定的证明手续；相关当事人提供的在香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区内形成的证据，应当履行相关的证明手续。

4.在确定受理投诉后，财政部门自受理投诉之日起30个工作日内（需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内）对投诉事项做出处理决定。

## 九、采购代理服务费

（一）投标人中标后向采购代理机构缴纳招标代理服务费，招标代理服务费的收取标准按照以下标准执行:

| 招标类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-200 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 200-500 | 1.08% | 0.78% | 0.69% |
| 500-1000 | 0.76% | 0.43% | 0.52% |
| 1000-5000 | 0.45% | 0.23% | 0.32% |
| 5000-10000 | 0.23% | 0.09% | 0.18% |
| 10000-100000 | 0.045% | 0.045% | 0.045% |
| 100000以上 | 0.009% | 0.009% | 0.009% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某服务招标代理业务中标金额为500万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（200-100）万元×0.8%=0.8万元

（500-200）×0.78%=2.34万元

合计收费=1.5+1.1+2.34=4.64（万元）

（二）招标代理服务费缴纳账号：

户名： 重庆市政府采购中心

帐号:  3100023409200174780

开户行名称:中国工商银行股份有限公司重庆五江支行（行号：102653002191）

说明：中标人为微型企业且所供应的产品为微型企业生产的免收采购代理服务费，微型企业的认定标准详见本篇。

## 十、交易服务费

投标人中标后向“重庆联合产权交易所集团股份有限公司”缴纳交易服务费，服务费的收取标准按照渝价〔2018〕54号文件执行。

说明：中标人为微型企业且所投标产品为微型企业生产的，免收交易服务费，微型企业的认定标准详见本项目招标文件“第四篇”。

## 十一、签订合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

（二）采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在重庆市政府采购网上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

（三）招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订政府采购合同的依据。

（四）合同生效条款由供需双方约定，法律、行政法规规定应当办理批准、登记等手续后生效的合同，依照其规定。

（五）合同原则上应按照《重庆市政府采购合同》签订，相关单位要求适用合同通用格式版本的，应按其要求另行签订其他合同。

（六）采购人要求中标人提供履约保证金的，应当在招标文件中予以约定。中标人履约完毕后，采购人应按招标文件及合同的约定无息退还其履约保证金。

## 十二、政府采购信用融资

投标人参与重庆市政府采购活动，成为中标人，并与采购人签订政府采购合同后，可按照重庆市政府采购支持中小企业信用融资办法的规定，向开展政府采购信用融资业务的银行申请贷款。具体内容详见重庆市政府采购网“信用融资”信息专栏。

十三、其他

除非特别说明，本招标文件所称的“以上”、“以下”、“内”、“以内”，以及设置的数字区间，均包括本数；所称的“不足”，不包括本数。

# 第六篇  合同主要条款和格式合同（样本）

## 一、合同主要条款

# 1.定义

# 1.1甲方（需方）即采购人，是指通过招标采购，接受合同货物及服务的各级国家机关、事业单位和团体组织。

# 1.2乙方（供方）即中标人，是指中标后提供合同货物和服务的自然人、法人及其他组织。

# 1.3合同是指由甲乙双方按照招标文件和投标文件的实质性内容，通过协商一致达成的书面协议。

# 1.4合同价格指以中标价格为依据，在供方全面履行合同义务后，需方（或财政部门）应支付给供方的金额。

# 1.5技术资料是指合同货物及其相关的设计、制造、监造、检验、验收等文件（包括图纸、各种文字说明、标准）。

# 2.货物内容

# 合同包括以下内容：货物名称、型号规格、技术参数、数量（单位）等内容。

# 3.合同价格

# 3.1合同价格即合同总价。

# 3.2合同价格包括合同货物、技术资料、合同货物的税费、运杂费、保险费、包装费、装卸费及与货物有关的供方应纳的税费，所有税费由乙方负担。

# 3.3合同货物单价为不变价。

# 4.转包或分包

# 4.1本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

# 4.2非经甲方书面同意，乙方不得将本合同范围的货物全部或部分分包给他人供应；

# 4.3如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

5.质量保证及售后服务

5.1乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

5.2乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

5.2.1更换：由乙方承担所发生的全部费用。

5.2.2贬值处理：由甲乙双方合议定价。

5.2.3退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

5.3如在使用过程中发生质量问题，乙方应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

5.4在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.5 如甲方要求乙方提供履约保证金的，履约保证金的收取和退还应按本项目“第三篇 项目商务要求”中的要求处理。

6.付款

6.1本合同使用货币币制如未作特别说明均为人民币。

6.2付款方式：银行转账、现金支票。

6.3付款方法：同本项目“第三篇 商务条款”中关于付款方式的约定。

7.检查验收

7.1供方应随货物提供合格证和质量证明文件，如是国外进口的货物还须提供入关证明。

7.2货物验收

供方所交货物的各种质量指标不得低于供方提供样品的质量指标（无样品时按供方的投标时提供的“技术文件”执行），售后服务质量要求按照招标文件和投标文件的内容执行。供方交货时，需方可根据需要随机抽取一部分货物送有关权威检测部门检测，如检测不合格，供方负责赔偿需方一切损失。

7.3货物验收报告应由需方、供方经办人签字，并加盖双方公章，以此作为支付凭据。

8.索赔

供方对货物与合同要求不符负有责任，并且需方已于规定交货内和质量保证期内提出索赔，供方应按需方同意的下述一种或多种方法解决索赔事宜。

8.1供方同意需方拒收货物并把拒收货物的金额以合同规定的同类货币付给需方，供方负担发生的一切损失和费用，包括利息、运输和保险费、检验费、仓储和装卸费以及为保管和保护被拒绝货物所需要的其它必要费用。

8.2根据货物的疵劣和受损程度以及需方遭受损失的金额，经双方同意降低货物价格。

9.知识产权

甲方在中华人民共和国境内使用乙方提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，乙方应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

# 10.合同争议的解决

# 10.1当事人友好协商达成一致

# 10.2在60天内当事人协商不能达成协议的，可提请采购人当地仲裁机构仲裁。

# 11.违约责任

# 按《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》有关条款，或由供需双方约定。

# 12.合同生效及其它

# 12.1合同生效及其效力应符合《中华人民共和国合同法》有关规定。

# 12.2合同应经当事人法定代表人或委托代理人签字，加盖双方合同专用章或公章。

# 12.3合同所包括附件，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力。

# 12.4合同需提供担保的，按《中华人民共和国担保法》规定执行。

# 12.5本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国合同法》，由供需双方共同协商确定。

## 二、政府采购合同（格式）

重庆市政府采购合同

（项目号：     ）

甲方（需方）：___________________________      计价单位：____________

乙方（供方）：___________________________      计量单位：_____________

经双方协商一致，达成以下购销合同：

| 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 综合单价 | 总价 | 交货时间 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币（小写）： |
| 合计人民币（大写）： |
| 一、质量要求和技术标准。供方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，供方的质量保证及售后服务承诺如下： 1、质保期限： 2、保修范围： 3、服务措施： 4、质保期后服务： |
| 二、随机备品、附件、工具数量及供应方法： |
| 三、交提货方式： |
| 四、验收标准、方法： 如有异议，请于 日内提出。 |
| 五、付款方式： |
| 六、违约责任： 按《合同法》、《政府采购法》执行，或按双方约定。（采购人应按项目实际情况完整填写） |
| 七、其他约定事项： 1.招标文件及其补遗文件、投标文件和承诺是本合同不可分割的部分。 2.本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。 3.本合同一式__份， 需方__份，供方__份，具备同等法律效力。 4.其他： |
| 需方： 地址： 联系电话： 授权代表： | 供方： 地址： 电话： 传真： 开户银行： 账号： 授权代表： （本栏请用计算机打印以便于准确付款） |
| 备注： |

签约时间：           年   月   日      签约地点：

# 第七篇  投标文件格式

一、经济文件

（一）开标一览表

（二）分项报价明细表

二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数或技术指标（简述）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

（三）技术条款差异表

（四）技术方案（如果有）

（五）其他技术资料（自拟）

三、商务文件

（一）投标函（格式）

（二）商务条款差异表

（三）其他商务及售后服务承诺（自拟）

四、其他

（一）投标人小微企业认定证明、小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函（若投标人不属于此类企业的请忽略，不用提供对应的材料。）

（二）其他与项目有关的资料（自附）

五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

（五）按照资格审查的要求提供财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明（格式）

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件（缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单））。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

（九）特定资格条件证书或证明文件

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的法人营业执照（副本）复印件为准。

投标文件制作与装订的部分建议（建议仅供参考）：

1.投标文件纸质件建议每份装订成单册（即不必把价格、技术、商务等各部分单独成册），若投标文件较厚可分册装订。投标文件以A4幅面的纸张制作，面页建议不采用硬纸板。

2.建议正本、副本、电子文档分别进行密封装袋（即正本1袋，副本1袋，电子版1袋，共计3袋）同时请在纸袋表面注明正本、副本、电子文档字样。投标文件的签字盖章仅对纸质档作要求，对电子文档内的签字盖章不作要求；对投标文件袋的密封口是否粘贴封条不作要求。

投标文件的装袋及每份投标文件的册数，仅为保证投标人的信息不提前泄露以及便于招投标工作的顺利开展，不作为否决投标人的条件。

## 一、经济文件

（一）开标一览表

招标项目名称：

分包号：

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 项目名称（或分包名称） | 投标报价（小写） |
| 投标报价（大写）： |
| 备注： |

投标人                                法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

说明：

1.开标一览表按格式填列；

2.开标一览表在开标大会上当众宣读，务必填写清楚，准确无误；

3.若以联合体参与投标的，应在“投标人名称”处注明所有联合体名称。“投标人”处至少应加盖联合体主办方（主体）公章。

（二）分项报价明细表

招标项目名称：

单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌、规格型号 | 制造商 | 原产地 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | / |  |  |
| 9 |  |  |  |  | / |  |  |
| 10 |  |  |  |  | / |  |  |
| 11 | …… |  |  |  | / |  |  |
| 12 | 总计 |  |

投标人：                           法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.请投标人完整填写本表；

2.该表可扩展，并逐页签字或盖章。

## 二、技术文件

（一）所投各产品的技术参数或技术指标（简述）

（二）所投各产品进入当期国家节能、环保清单目录的证明文件（如果有）

说明：节能、环保以国家财政部等部门发布的最新一期《节能产品政府采购清单》

和《环境标志产品政府采购清单》为准（投标人须提供所投产品在《节能产品政府采购清单》和《环境标志产品政府采购清单》中相应页面的打印或复印材料，未按要求提供的不得分。（没有则可以不提供）

（三）技术条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标要求 | 投标应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                                  法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第二篇  项目技术规格、数量及质量要求”中所列技术要求进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”；

3.该表可扩展；

4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

（四）技术方案（如果有）

（五）其他技术资料（自拟）

## 三、商务文件

（一）投标函（格式）

招标项目名称：

致：                    （采购代理机构名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，注册地址：                               。我方就参加本次投标有关事项郑重声明如下：

一、我方完全理解并接受该项目招标文件所有要求。

二、我方提交的所有投标文件、资料都是准确和真实的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切法律责任。

三、我方承诺按照招标文件要求，提供招标项目的技术服务。

四、我方按招标文件要求提交的投标文件为：投标文件正本1份，副本  份，电子文档  份。

五、我方承诺：本次投标的投标有效期为90天。

六、我方投标报价为闭口价。即在投标有效期和合同有效期内，该报价固定不变。

七、如果我方中标，我方将履行招标文件中规定的各项要求以及我方投标文件的各项承诺，按《政府采购法》、《合同法》及合同约定条款承担我方责任。

八、我方未为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

九、我方理解，最低报价不是中标的唯一条件。

十、我方同意按有关规定及招标文件要求，缴纳足额投标保证金。

十一、若我方中标，愿意按有关规定及招标文件要求缴纳招标代理服务费和交易服务费。

（投标人公章）

年    月   日

# （二）商务条款差异表

# 招标项目名称：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标商务应答 | 差异说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人：                            法定代表人或法定代表人授权代表：

（投标人公章）                               （签字或盖章）

年     月     日

注：

1.本表即为对本项目“第三篇 项目商务要求”中所列商务条款进行比较和响应；

2.该表必须按照招标文件要求逐条如实填写，根据投标情况在“差异说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无差异”。

3.该表可扩展。

# （三）其他商务及售后服务承诺（内容自拟）：

# （可参照商务部分评分需要的资料提供）

## 四、其他

（一）投标人小微企业认定证明、小微企业声明函、监狱企业证明文件、残疾人福利性单位声明函

# 1.投标人认为本企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的中小企业划型标准，属于小型或微型企业，且提供的标的物为本企业制造的货物、承担的工程或者服务，须进行声明并提交以下证明文件。

# 1.1本项目投标截止时间前一年内，企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的认定证明文件。（参考格式见附表1，提供复印件）；

# 1.2小微企业声明函（按附表2格式填写，格式附后）。

# 2.若投标人提供了其他企业制造的货物，且该企业符合《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的小型或微型企业的，还须提所涉及其它企业的以下证明文件（若涉及多个制造商的，每个制造商均须出具）。

# 2.1参与本项目采购活动一年内，该企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的认定文件。（参考格式见附表1，提供复印件）；

# 2.2小微企业声明函（格式参照附表2）。

# 附表1：

# （小型或者微型）企业认定证明

（被认定企业名称）：

根据工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准，认定你企业为         （行业类别）行业的         （请填写：小型、微型）企业。

认定单位（盖章）：

# 办公电话：

# 认定时间：   年  月  日

# 注：

# 1.按照财政部门的规定，政府采购活动中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

# 2.认定或证明文件标明了如“仅供参考”字样的，视为没有认定。

# 3.若认定称其为“小微企业”之类的模糊表述，未说清具体是小型或微型的，按小型企业对待。

附表2：

# 小微企业声明函

招标项目名称：

致：                   （招标人名称）：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定。本公司为       （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为        行业（行业类别）的          （请填写：小型、微型）企业。

2.本公司参加本项目提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其它小微企业制造的货物。本项目采购的货物、工程或者服务             （请填写：“全部由我公司提供”、“部分由我公司提供”、或“全部不是我公司提供”）。本条所称货物不包括使用大中型企业注册商标的货物。

企业基本情况表

| 营业收入（万元） | 从业人员（名） | 资产总额（万元） |
| --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（公章）：

# 年  月  日

填写《企业基本情况表》时，应注意以下事项：

1.除建筑业、房地产开发经营、租赁和商务服务业三个行业外，其余行业无需填写资产总额项；

2.农、林、牧、渔业无需填写从业人员和资产总额项。

3.投标人在本函第2条填写的内容若是“部分由我公司制造”或“全部不是我公司制造”的，则还需提供所涉及的其它企业的《小微企业声明函》，否则视为投标人提供非小微企业的货物、工程或服务。当所涉及的其它企业使用本函进行声明时，可不填写本函的第2条。

# 3.监狱企业证明文件

以省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件为准。

# 4.残疾人福利性单位声明函

# 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日  期：

（二）其他与项目有关的资料（自附）

## 五、资格文件

（一）营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）复印件

（二）组织机构代码证复印件

（三）法定代表人身份证明书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（法定代表人姓名）在                       （投标人名称）任    （职务名称）职务，是（投标人名称）              的法定代表人。

特此证明。

（投标人公章）

年   月   日

（附：法定代表人身份证正反面复印件）

（四）法定代表人授权委托书（格式）

招标项目名称：

致：                     （采购代理机构名称）：

（投标人法定代表人名称）是                    （投标人名称）的法定代表人，特授权          （被授权人姓名及身份证代码）代表我单位全权办理上述项目的投标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关文件、协议及合同。

我单位对被授权人的签字负全部责任。

在撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

被授权人：                                 投标人法定代表人：

（签字或盖章）                                （签字或盖章）

（附：被授权人身份证正反面复印件）

（投标人公章）

年   月   日

注：

1.若为法定代表人办理并签署投标文件的，不提供此文件。

2.若为联合体投标的，法定代表人授权委托书由联合体主办方（主体）出具。

（五）按照资格审查的要求提供财务状况报告（表）或其基本开户银行出具的资信证明复印件，本年度新成立或成立不满一年的组织和自然人无法提供财务状况报告（表）的，可提供银行出具的资信证明复印件。

（六）书面声明

招标项目名称：

致：                   （采购代理机构名称）：

（投标人名称）郑重声明，我公司具有良好的商业信誉，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，参加本项目采购活动前三年内无重大违法活动记录，在合同签订前后随时愿意提供相关证明材料；我公司还同时声明未列入在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单”中，也未列入中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中，并随时接受采购人、采购代理机构的检查验证，符合《政府采购法》规定的投标人资格条件。我方对以上声明负全部法律责任。

特此声明。

（投标人公章）

年   月   日

（七）税务登记证（副本）复印件

（八）缴纳社会保障金的证明材料复印件

缴纳社会保障金的证明材料指：社会保险登记证或缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

说明：投标人按“多证合一”登记制度办理营业执照的，组织机构代码证、税务登记证（副本）和社会保险登记证以投标人所提供的营业执照（副本）复印件为准。

（九）特定资格条件证书或证明文件

（结束）