GM8006H智能控制器

使用说明书

山东临朐百恩特机电有限公司

0536-3631273

目录

一、系统简介……………………………………………… ４

二、系统功能……………………………………………… ４

三、技术指标……………………………………………… ４

四、智能控制器显示及使用说明………………………… ５

五、操作实例……………………………………………… ５

校零、标秤及其它……………………………………  8

六、报警说明………………………………………………  9

七、启动仪表………………………………………………  9

八、仪表后板接线示意……………………………………１0

九、控制器尺寸…………………………………………  １1

注意：使用本仪表前请认真阅读本说明书

a：仪表电源进线必须接触良好，不允许出现：受潮生锈，接触不好现象。

b:	传感器、通讯、及速度信号等弱电线缆不可与强电电缆同走一个电缆沟。

c：仪表控制柜接地线必须单独接大地 。

d：传感器屏蔽线必须单独接大地。

仪表控制柜接地 传感器屏蔽线接地和强电电器接地

不能共用一个接地。

e：变频器控制柜必须接大地。

f：变频器控制的电机必须接大地。

g：仪表供电电源严禁与大功率或启动频繁的电器共相。

表一

一级修改参数								显示参数

Y03  给定值   <10000KG/分  	默认值  200		K值	    		xxxx.xx

Y04  预控值1  	<255		    	默认值  50		给定值		<10000KG/分

Y05  零  点   	<65535 	 	默认值  4000  	零  点		<30000

Y06  P   值   	<100			默认值  .20		AD值 	    0--65536

Y07  I   值	  	<100			默认值  10		控制量1   	<255

Y08  预控值2		<255			默认值  0			控制量2   	<255

Y09  上限零点 	<255			默认值  5			速度值		<4000

总产量		xxxxxx.xx吨

每米料重	<99KG/M

速度值2		<3000

二级修改参数

E00		K值					xxxx.xx 							默认值  500.00

E01  	周期					< 999秒							默认值  60

E02  	校零时间				< 999秒					默认值  20

E03  	失控停机时间   		<255秒							默认值  0

E04  	自动校零时间			<255分							默认值  0

E05	  	停机延迟时间			<255秒							默认值  0

E05	  	启动时间				<255秒							默认值  0

E07		标定时间  			< 999秒							默认值  120

E08		启动是否校零			0, 校零,1不校零					默认值  1

E09  	秤体选择				0,1,分别对应恒速,调速（2、内部速度）	默认值  0

E10		启动选择           	0，本机；1，远程１；2， 远程２ 		默认值  0

E11		给定选择         		0,本机;1,远程;2,485					默认值  0

E12		程控放大倍数       	0,1,2,3分别对应1倍2倍4倍8倍		默认值  0

E13		计量单位选择       	1,KG;   0,吨						默认值  1

E14		波特率     			0，1，2，3						默认值  0

E15		停机是否累计       	0不累计;  1累计					默认值  0

E16		速度零点           	0-255							    默认值 .20

E17		标定砝码重量       	<10000KG							默认值  10

E18		日期	            		年,月,日

E19		时间	            		时,分,秒

E20		远程给定输入最大值 	<10000KG/分						默认值  500

E21		远程流量输出最大值 	<10000KG/分						默认值  500

E22		远程给定上限			10-20mA对应65536					默认值  12228

E23		远程给定下限			0--4mA对应 0-xxxxx					默认值  2278

E24		流量输出上限       	1023对应10-20mA 					默认值  891

E25		流量输出下限       	0xxx对应  0-4 mA					默认值  178

E26		自动停机  	  		0不停，1DA控制停，2继电器控制停	默认值  0

E27		设备地址				<255								默认值  0

E28		计量选择				0，启动开始计量 1端口控制开始计量	默认值  0

E29		报警选择  			0，2报警开放  	  1,3 报警关闭		默认值  1

E30	  	控制步距				<30								默认值  10

E31 		序列号1											     默认值

- E32		序列号2												默认值

E33		一周总脉冲数											默认值  5000

E34  	秤体有效计量段长度		<99米							默认值  0.6

E35  	皮带周长		          单位：米							默认值  4.0

E36		提前量1				单位：KG							默认值  5.0

E37		语言选择			     0、中文 1、英文		              默认值  0

E38		累计输出脉冲       	<10000KG							默认值100

E39		提前量				    							     默认值 3.0

E40      班次                    1、累计一班 2、累计二班 3累计三班   默认值 3

E41       自动打印选择            0、是 1否                            默认值1

E42       一班换班时间            0-2359                                默认值0800

E43       二班换班时间            0-2359                                默认值1600

E44       三班换班时间            0-2359                                默认值2359

E45       流量报警上限（百分比）  0-65535                               默认值500

E46       流量报警下限            0-65535                               默认值15.00

E47       流量滤波                <10             0、否1、是           默认值0

E48       输入125恢复出厂参数     输入131备份当前参数   输入215恢复上次备份参数

GM8006H智能控制器操作使用说明

一 :简介

GM8006H系列称重控制器采用国际最新技术研制和生产的新一代配料仪表，是静态，动态计量和配料的专用智能仪表。它集计量与控制功能为一体，与恒速秤，调速秤，静态秤配套使用，实现各种物料的称重与配料。仪表采用专用单片机，全部隔离的模拟量输入输出及开关量输入输出接口,高性能的16位A/D，12位D/A转换器，配以RS-485通讯接口，可方便接入DCS系统。智能化PI输出可对变频器，滑差电机控制器等执行机构进行闭环控制。GM8006H为双排液晶汉字显示

二 :系统功能

1： 专用工业级控制微处理器,超强抗静电、抗干扰，确保系统运行稳定,可靠。

2： EEROM保护参数，产量等数据永远不会丢失。

3： 采用低温漂、低噪声放大芯片, 确保信号稳定。

4： 二路模拟量输入,二路模拟量输出。模拟量输入：最大65535个数字。

模拟量输出：一路0～5V（对应0～255），二路0～20mA （对应0～1023）。

5： 仪表具有运行自动校零、报警自动延时停机功能。

6： 仪表计量精度:优于0.05％。

7： 双排液晶汉字显示,8个工作按键, 8个发光管指示状态。

8： 液晶显示器上下两排均为汉字显示。

9： 可选择控制四种秤体:恒速秤，调速秤，静态秤，断续秤。

10：速度为脉冲光电隔离输入（可选择为速度传感器提供12V电源）。

11：远程及485启动、停机。

12：0～10mA、0～20mA或4～20mA 外部设定量输入。

13：0～10mA、0～20mA或4～20mA 当前流量输出。

14：所有开关量输入、输出全光电隔离。

15：传感器供电5V，电流150 mA。

16：继电器输出信号：运行、备妥、报警、上限报警、下限报警和吨累计产量。

17：仪表具有2级放大功能：一级硬件放大，二级程控放大。

18：RS-485通讯接口，方便与PLC及其它设备联网。

19：主机、AD、DA 、RS-485电源相互独立，确保输入输出互不干扰。

三：技术指标

1：供电电源:AC220V±10％       20W   50HZ

2：AD转换输入0--2.5V    对应数字0-65535

3：传感器供电5V ,最大输入信号20mV

4：模拟量控制输出:0-5V.

5：模拟量输出:		10位		1路 0-5V直流输出

10位		1路0-5V直流输出

6：外部设定量输入：4～20mA   0～20mA   0～10mA

7：当前流量输出：  4～20mA   0～20mA   0～10mA

8：脉冲速度输入：  0-4000HZ

9： 环境温度：      0～45℃。

10：RS-485 通讯接口,通讯距离1200米 。

11：仪表可组网GM8006H系统,组网仪表数量32台。

12：流量、设定量单位：公斤/分或 吨/小时 ；累计量单位为吨。

四:  GM8006H智能控制器显示及使用说明

上电后首先：上排显示GM8006H，下排显示“称重控制仪器”；2秒后转到正常显示状态，即上排显示流量，下排显示AD值（可选择显示给定），此时运行指示灯闪烁，说明仪表是在停机状态；只要不是在设定状态、标秤状态、校零状态、显转状态、运行状态下，就是上排显示流量，下排液晶显示AD值；仪表启动运行后，上排液晶显示流量，下排显示总累计量（可选择显示给定）；这是启动运行后的正常显示状态。

仪表所有参数分两大类，即一级参数和二级参数，设定状态下，上排显示名称（YXX）或EXX，XX 为参数序号），下排显示相应参数值，有闪烁光标指示，表示该位可修改。YXX和EXX所表示的参数见表一。仪表共有八个按键，分为单功能键和双功能键（由斜杠隔开的键），某键的第二功能必须在功能灯亮的时候才有效，各键定义如下：

1．起/停键      控制仪表的启动或停止键，在非设定状态、非校零状态、非标秤状态下启动才有效；注：每次启动仪器时内部累计单元清零，达到给定值时自动停机（E26=1）。

2．功能/退出键  双功能键，在设定状态、标秤状态、校零状态、显转状态下按该键，退出当前状态转到正常显示状态；在非设定状态下按一次该键，功能灯亮2秒后灯灭；功能灯灭前，双功能键的第二功能有效。

3．设定键       在非设定状态下第一次按该键，进入一级参数设定，再依次按该键，可设定下一个参数（一级或二级参数）直至退出设定状态。

4．增加/标秤键  双功能键，在设定状态下，按该键，光标闪烁位数字增加，按住该键不放，光标闪烁位由0--9循环增加。在系统停机且非设定状态下，按功能键2秒内按该键，系统进入标秤状态，此时可放砝码或物料标秤，具体见操作实例5）。

5．光标/校零键  双功能键，在设定状态下，按该键，光标右移一位。在系统停机且非设定状态下，按功能键2秒内按该键，系统进入校零状态；校零时上排液晶显示校零倒计时时间，下排液晶显示AD值，校零结束后自动保存零点并退出校零状态。

6．F1 键	    F1就是显转键；GM8006H在非设定状态、标秤状态、校零状态下，按该键，上排液晶显示依次显示：K值，给定值，零点值，AD值，预控值１，预控值２，速度值，总产量，每米料重，速度2(脉冲值)，日期，时间。

7．F2键  班产量选择键，在停机状态下按该键，上排液晶显示器显示累计量，下排液晶显示器依次显示班产量1，班产量2，班产量3；下排液晶显示器显示班产量1（2，3）时按确认键，将上排液晶显示器显示的累计量累加保存到班产量1（2，3）。

在修改二级参数状态下按该键，返回上一个修改参数。

8．确认/清打键  三功能键，在设定状态下按该键，将修改的参数保存起来；在非设定状态下按该键，打印参数（连打印机时）；在功能灯亮时按该键，清掉总产量同时打印参数。

五：操作实例

（一）一级参数的设定

1）给定值（Y03）的设定：在非设定状态下按一次设定键，进入一级参数设定状态，上排显示给定值（Y03），下排显示相应参数内容，通过增加/标秤、光标/校零键将参数输入，然后按确认/清打键保存起来，此时上排显示预控值（Y04），可修改预控制值1。

注：给定值为零不能启动，运行过程中给定值为零，DA输出也为零。

2）预控制值1（Y04）的设定：预控制值1是本仪表输出的0—5V主控制信号，仪表每

次启动时以Y04为DA的控制初值，Y04的范围：0-255。

3）零点（Y05）的设定：即皮带上无料时的AD值。范围：0-30000，一般为传感器满量程的1/3。

零点（Y05）可自动测出，也可以通过键盘手动修改。恒速秤在E08—为0时，按启动键先自动测零，测零结束后启动运行；调速秤停机时测好零点，启动后直接运行。

4）P、I（Y06，Y07）的设定

P值（Y06）即比例调节系数。范围：0-99.99，调试时可设0.2；仪表运行时,控制输出

量的自动调整。比例系数P决定调节幅度的大下；P值越大调节幅度越大，P值越小调节幅度越小，调试时可设Y06—为0.2，然后根据实际情况再做调整。

I值（Y07）即积分调节系数（斗秤时为下料开门的时间值，单位为秒）。范围：0-100， 调试时可设10或15。仪表运行时,控制输出量的自动调整。积分系数I决定调节快慢。I值越大调节越慢，I值越小调节越快，调试时可设Y07--为15，然后根据实际情况再做调整。

仪表运行后根据物料的实际流量与给定量的跟踪效果，反复调节比例系数P和积分系数I，使实际流量在给定量附近有较小的波动,达到最佳效果.当实际流量迟迟达不到给定量时,说明P值太小,应适当增加P值.如实际流量在给定量附近快速的上下波动,说明P值太大,应适当减少P值.积分系数I的调节与P一样,I值越大,调节越慢，反之越快。

5）预控制值2（Y08）的设定：当仪表设置为到给定自动停机，且累计量≥给定值-提前量时，用预控制值2控制下料输出。

6）上限零点（Y09）的设定：范围：0-255。防止皮带上无料时震动对总量的影响。

秤体无料空转时, AD值随着皮带的转动时大时小，在零点附近上下波动。在启动状态下，当AD值波动到零点以上时,就会产生流量，影响计量精度。但设置上限零点后，只要AD值波动不超过上限零点,系统就不会产生流量,最大限度的消除震动对计量的影响。

调试时，适当增加上限零点，使皮带空转时流量不增加，消除皮带震动对计量的影响.但上限零点不能设置过大。

（二）二级参数的设定

1）K值（E00）的设定：K值决定系统计量的准确性，仪表使用前必须进行标定；K值

可由标定取得，也可通过键盘进行合适的修改取得。（注：K值≤60000）

在非设定状态下按一次功能/退出键后再按设定键，可进入二级参数设定状态，此时上排液晶显示E00，液晶LED显示相应参数内容，通过增加/标秤、光标/校零键将参数输入E00，然后按确认/清打键保存此参数，此时上排液晶显示E01，可修改周期值。

2）周期（E01）的设定：恒速秤时设E01=皮带运行一周的时间，范围：0-999秒。

3）校零时间（E02）的设定：仪表测零时间的长短，测零时间一般设为皮带周期的整数倍，当秤体震动幅度较大时,可适当延长测零时间。

4）失控停机时间（E03）的设定：E03=0时失控报警后不自动停机，E03不等于0时，失控时间达E03后自动停机，E03范围0—255秒。

5）自动校零时间（E04）的设定：E04=0时，运行过程中不自动校零；在E08=0，且

E04不为0时，运行过程中自动校零，校零间隔时间为E04（0-255分），即每到一次E04，仪表停机一个周期时间（等待秤体上的物料下完）后自动校一次零点。运行过程自动

校零功能可消除传感器、放大器、模数转换器的温漂对计量精度的影响。

6）停机（延迟）时间（E05）的设定：范围 0—255秒，停机后DA值虽然为0，但皮带上还有一些物料，延迟一个延迟时间，等累计完皮带上的物料后才停止仪表。

７）启动时间（E0６）的设定：范围 0—255秒；刚启动时不输出DA，到了启动时间后才开始调节并输出DA。

8）标定时间（E07）单位：秒；标定时间归零自动转去修改物料实际值。

9）启动是否校零（E08）的选择：范围:0-1。E08=0，启动时先校零，反之启动不校零。

10）秤体选择（E09）： 范围：0--3。E09=0，1，2，3分别对应恒速秤，调速秤，静态秤和断续秤(或斗秤)。

11）启动选择（E10）：E10=0、1、2、3、分别表示：本地启动（也可485启动、远程3线启动）、远程2线（保持）启动、远程2线（脉冲）启动

E10=0表示：仪表由本地启动、485启动和远程３线启动；

E10=1表示：仪表由远程3线（Ｍ6启动，Ｍ5停机）和485启动；

E10=2表示：仪表由远程2线启动（Ｍ6接地启动断开停机）；

E10=3表示：仪表由远程2线启动（Ｍ6接地启动,再次接地停机）

12）给定选择（E11）：E11=0、1、2分别表示是本地和4-20mA远程给定 RS-485给定、。

13）程控放大倍数（E12）的设定： 范围:  0-3 (一般情况下取0)。

一般情况下，只要选择合适的传感器量程，就能达到1KG重物AD值变化100--150字，在调试时，若达不到上述分辨率，可设置程控放大倍数E12进行调整：

参数E12            0       1       2      3

二级放大倍数:           1       2       4      8

仪表放大倍数:          100     200     400    800

14）计量单位（E13）的设定：E13=0，计量单位是吨；E13=1，计量单位是KG。

与计量单位有关的参数为：给定值、流量值。

15）波特率（E14	）的设定：范围 0—3，对应9600，4800，2400，1200的波特率。

进入二级参数设定状态后，可通过设定键、增加/标秤键、光标/校零键将参数输入E14，然后按确认/清打键写入工作单元。

16）停机是否累计（E15）的设定：E15=0，停机不累计产量，E15=1，停机累计产量。

17）速度零点：E16的设定。

18）砝码标定重量（E17）单位：公斤，标定砝码的实际重量。

19）日期（E18）的设定：XXXXXX分别表示XX年XX月XX日

20）时间（E19）的设定：XXXXXX分别表示XX时XX分XX秒

21）远程给定输入最大值（E20）的设定：远程给定输入信号(4--20mA)最大时对应的给定值，范围：0--9999.99。注：单位只能是公斤。

例如：远程给定输入信号最大20mA时，设置E20=400时,则远程给定输入最大值20mA对应的给定是0--400。

例如：远程给定输入信号最大10mA时，设置E20=400时,则远程给定输入最大值10mA对应的给定是0—400。

22）远程流量输出最大值（E21）的设定：远程流量输出(4--20mA)最大值时对应的瞬时流量，范围：0--9999.99。注：单位只能是公斤。

仪表把瞬时流量通过接线端子mAo以模拟量4--20mA(0--10mA、0--20mA)的形式送出去，流量输出信号是20mA时,对应瞬时流量的最大值 E21。

例如：设置E21=400时,则输出流量信号4--20mA对应的流量0--400。

例如：设置E21=500时,则输出流量信号4--20mA对应的流量0--500。

23）远程给定信号上限值（E22）的校准： 0--20MA，在外部给定输入信号端mAi上输入上限信号20mA或10mA，进入二级参数设定

并显示E22，此时下排液晶显示的就是远程给定信号的上限值，按确认/清打键保存到工

作单元。远程给定信号上、下限值是一样变化的(同一个通道)。

特别提醒注意：不是校准本参数不要按确认/清打键，而是按设定键去修改它后面的参数。

24）远程给定信号下限值（E23）的校准：远程给定信号可以是4—20mA、0—10mA和0—20mA，在外部给定输入信号端mAi上输入下限信号4mA或0mA，进入二级参数设定并显示E23，同时下排液晶显示远程给定信号的下限值，按确认/清打键保存到工作单元。远程给定信号上、下限值是一样变化的(同一个通道)。

特别提醒注意：不是校准本参数不要按确认/清打键，而是按设定键去修改它后面的参数。

25）流量输出信号上限值（E24）的校准：范围0---1023 。一般1000左右。

进入二级参数设定后，通过设定键、增加/标秤键和光标/校零键修改参数E24，使流量输出信号（mA）=流量输出信号范围的上限值（例如:20mA）。

26）流量输出信号下限值（E25）的校准：范围0---1023 。一般200左右。

进入二级参数设定后，通过设定键、增加/标秤键和光标/校零键修改参数E25，使流量输出信号（mA）=流量输出信号范围的下限值（例如:4mA）。

27）E26自动停机		E26=1，仪器到达给定值自动停机，反之，E26=0不自动停机。

例如：设定给定值为100.00KG，当下料量达到100KG时，仪器自动停机；重新启动后仪器又从0开始计数直至达到设定值后又自动停机。注：在每次重新设定给定值后，仪器也从0 KG开始计数，达到设定的给定值时自动停机。

28）设备地址（E27）的设定：范围:1-32。

在GM8006H集散控制系统中本仪表的地址号。1 表示第1路仪表, 10表示第10路仪表；GM8006H控制器可组网32路，通讯距离1000米。

29）计量选择（E28）：E28=0启动后开始累计产量，E28=1外部端口闭合后开始累计产量；

当E15=0（即启动后累计产量），E28=0时，启动后开始累计产量；

当E15=0（即启动后累计产量），E28=1时，启动且外部端口闭合后开始累计产量；

当E15=1（即停机累计产量），E28=0时，外部端口闭合后也不累计产量；

当E15=1（即停机累计产量），E28=1时，外部端口闭合后才开始累计产量。

30）报警选择（E29）：0，2报警开  1，3报警关。

31） 控制步距(E30)的设定：DA输出变化限值，范围1-255 (一般情况下取10，不能为零，为零等于DA输出不变化了)。

仪表调节过程中模拟量输出(控制秤体)每次变化的最大限值，防止控制输出大范围变化，增加系统的稳定性。

- 32）序列号1：E31

- 33）序列号2 ：E32

- 34）一周总脉冲数（E33）：默认5000，说明：用于计算皮带线速度

- 35）秤体有效计量段长度	（E34）范围：0 ～ 99米

- 36）皮带周长	（E35）范围：0 ～ 99米

E34 E35用于计算恒速秤速度值。

- 37）提前量1	（E36）		单位：KG		默认值  5.0KG

当E26=1，仪表累计量≥给定值-提前量1时，用预控值2控制输出。

- 38）备用（E37）

39）累计输出脉冲（E38）的设定：范围：2-10000。单位KG

- 当累加量每超过一个外部累计脉冲输出设定值时，输出一个脉冲信号（脉冲宽度1HZ），给外部累加产量。当流量小时，取值2-10。当流量大时，取值大于10。

- 40）提前量2（E39）		单位：KG	 范围：0-255。	默认值  1.0KG

- 当E26=1，仪表累计量≥给定值-提前量2时仪表停机。

- 41）班次（E40）1、2、3班，1一天只累计一个班，2一天累计二个班，3一天累计三个班

- 42）自动打印选择（E41）1、到零点换班时不打印，0、到零点换班时打印

- 43）一班换班时间

- 44）二班换班时间

- 45）三班换班时间

（三）校零、标秤及其它

1）手动校零：在仪表安装完毕，模拟量达到要求后，可以进行手动测零。

a．先设定好校零时间E02（默认值是20秒）：手动开启秤体运行，使皮带上的物料下完，然后在皮带上做一记号，用秒表准确测量皮带运行一周的时间。置二级参数E02(校零时间)为皮带周期的整数倍。

b．按功能键2秒内按该键，系统进入校零状态；校零时上排LED显示校零倒计时时间，下排LED显示AD值，校零结束后，上排LED显示Y05，下排LED显示零点值，并自

动保存零点和退出校零状态。

注意：测零时严禁触摸秤体。

2） 物料标秤：标定就是求转换系数K，使仪表显示的数据与实际的下料量相符，K值

是影响计量精度的因素之一。标定后，除非维修秤体、更换传感器或计量不准，否则，K值不允许改动。开启秤体，手动校零后可进行标定。

a．第一次标秤前先预设K值为200.00左右。

b．仪表在停机状态下，按功能键2秒内按增加/标秤键，仪表进入标秤状态，此时标秤灯常亮，上排液晶显示累计下料量，下排液晶显示标定时间的倒计时；手动控制给料机下料，在下排倒计时为0前停止给料，倒计时归零后下排液晶出现闪烁光标并显示实际值（或等皮带上的物料下完后,按起/停键，下排液晶出现闪烁光标），此时通过增加/标秤键和光标/校零键将过磅后的物料重量（公斤）正确输入，按确认/清打键，仪表自动计算出新的K值并显示，本次标定结束。

注意：标秤时严禁触摸秤体。

3）挂砝码标定(仅适合申克调速秤)

A）调速秤标定：将E01，E02，E17，E33，E34和E35正确输入，按功能键再按标秤键，此时上排显示挂砝码标定！ 写入？按确认键计算并显示出新的K值，按退出键放弃本次标定。

B）恒速秤标定：将E17，E34和E35正确输入，其他操作同上。

4）手工计算K值：(适用吊挂恒速秤，绞刀秤)

计量段时间(秒)×ΔAD      		60(秒)×秤上的砝码重量（公斤）

K=                          ， 流量=                                 （KG/分）

秤上的砝码重量（公斤）   			  计量段时间（秒）

5）AD值（Y00）：将传感器的力信号转换成数字量，即AD值；它指示秤体上物料的多少；本仪表使用16位转换芯片，所以AD的范围是：0-65536。

6）速度（Y01）：调速秤的速度值，单位：脉冲数/秒 。 范围：0-3000。

速度值2是脉冲值，速度值1是皮带线速度，M/S。

注：速度输入可以是脉冲（0-3000HZ）也可以是0-10V电压，订货时请注明。

速度信号是脉冲时，分：高电平有效，或低电平有效，短接块接“+” 端时是低电平有效；接“—”端时是高电平有效。

速度信号是电压时，另一短接块接“V端”，同时另一短接块接“+” 端。

例如1：速度信号是脉冲，低电平有效	＋ ●——●    ● －

F  ●——●    ●  V

例如2：速度信号是脉冲，高电平有效	＋ ●    ●——● －

F  ●——●    ●  V

例如3：速度信号是电压，         	＋ ●——●    ● －

F  ●    ●——●  V

B）恒速秤标定：将E17，E35和E36正确输入，其他操作同上。

3）AD值（Y00）：将传感器的力信号转换成数字量，即AD值；它指示秤体上物料的多少；本仪表使用16位转换芯片，所以AD的范围是：0-65536。

4）速度（Y01）：调速秤的速度值，单位：HZ。 范围：0-4000。

速度信号可适应：NPN   PNP  电压信号  需要哪一种可联系生产商 默认:低电平（NPN）

5）清总产量（Y02）：在非设定状态下，通过按F1键可切换到显示总产量Y02；在停机且在非设定状态下按一次功能/退出键后再按确认/清打键，总产量被清零。

6）打印参数：打印机为选配件，在正常显示状态下按确认/清打键即可打印总累计量。

7）恢复全部参数默认值：同时按增加/标秤键和确认/清打键可恢复全部参数的默认值。

8）班产量说明：共有3个班产量，按F2键显示班产量1或班产量2或班产量3。

例如：操作人员是2班，按F2键显示班产量2，然后按确认键将上排显示的累计量和原班产量2累加后存入班产量2，同时清掉累计量；按F2键也可查看本班产量。

注意：别操作错误，将自己班的产量存入别的班组去，此操作一次性的，不可更改。

六：报警说明

1）无论仪表是启动还是停机，AD值为0或最大值65535时，报警指示灯闪烁。

2）仪表启动运行后，DA值为0或最大值255时，报警指示灯闪烁；若是下限失控，则下限报警继电器接通；若是上限失控，则上限报警继电器接通。

3）仪表启动运行后，若流量值大于(1+报警系数)/给定值，30秒后上限报警；若流量值小于(1-报警系数)/给定值，30秒后下限报警。

4）报警指示灯闪烁的同时报警继电器输出1HZ通断信号

七：启动仪表

校零和标定结束后，控制器就可以投入使用了。启动前,确认E10参数，控制器是本机键盘启动还是远程启动或RS-485启动。

1）是本地启动：按启动\停止键即可起停控制器   注意：本地启动E11必须为0。

2）是远程启动：AD值正常时（不为0或65536），控制器在J2继电器输出一个备妥信号，同时，远程启动设备应无故障，即接入本仪表M4脚信号悬空。

A) M6脚接地，远程控制本仪表启动。启停指示灯常亮。

B) M5脚接地，远程控制本仪表停止。启停指示灯闪烁。

注意：远程启动E11必须为1。

3）是RS-485启动    注意：RS-485启动E11必须为2。

八：仪表后板接线示意（由左至右排）

接线    端子  A    B     M1     M2     M3      M4     M5     M6    G

开关 量 输入 485A 485B  备用   备用 计量开始  故障   停机   启动   地

接线    端子   S-      S+       Si       G      mAi

速度毫安输入   地      12V     速度      地     20毫安入

接线    端子	X-      X+      地     E-       E+

传感器  输入  信号负  信号正   大地   传感器负 传感器正

接线    端子    G      mAo       G      Da2       G     Da1

控制    输出    地   20毫安出    地     0-5v      地    0-5v

接线    端子   J1       J2      J3       J4       J5       J6

输出    信号  运行     备妥	   报警	   上限报警  下限报警	累计脉冲出

接线    端子        交流220V

输		入     L       大地	    N

A  B  M1  M2  M3  M4  M5  M6  G      G  12V  Si  G  mAi   X-  X+  地  G  5V     G  mAo  G  DA2  G  DA1

通讯 计量开始 故障  停 启    速度输入  给定入   传感器输入       流量出       控制1

保险                             打印机

交流220V输入        J1    J2    J3     J4     J5     J6

N   NC   L       启动  备妥   报警   上报警  下报警  累计脉冲

九：控制器尺寸：198X100X135

1  安装开孔尺寸

185

90

- 前面板尺寸

198

100

- 侧面尺寸

135

92