产品用途：马弗炉适用于高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、化学分析、材料处理、陶瓷、冶金、电子、玻璃、塑料、钢材、贵金属、宝石、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材质量检测之用。可根据用户需要设计制造特殊规格产品。

外观设计：电炉采用人性化设计，美观大方，操作简便，外层漆层使用喷塑高温烘烤工艺。有耐高温，耐氧化，耐酸碱能力。颜色 选择为耐老化的色调，不会因为使用时间长产生外观颜色褪色。

壳体设计：电炉壳体采用双层强制风冷构造，使电炉在高温度工作时炉壳外部温度接近室温，避免了意外伤害发生。

温控方式：采用宇电先进的控温仪：具有30-50段可编程PID自整定，自动升温，自动降温，无需值守。也可选配RS-485通讯接口（连接上普通电脑即可启动、停止、暂停升温、设定升温曲线、升温曲线存储，历史曲线记录等功能）

温控系统：电炉采用集成化电路，模块控制、双回路保护（偏温保护、超高温保护、断偶保护、超流保护、超压保护等保护功能）使电炉工作稳定可靠。

升温速度：升温速率30℃/分钟，建议20℃/分钟。

炉膛材质：采用轻质氧化铝陶瓷纤维，具有保温效果优良，质轻耐高温，耐急冷急热，不裂缝，不结晶，不掉渣，不用担心污染所烧制产品。节能效果是老式电炉的60%-80%。

炉膛设计：炉膛采用台阶式拼装结构，融合了力学定律，有效的保证了炉膛在加热过程中受力均匀，保障了热能不易散失，延长了炉膛的使用寿命。

保修期限：电炉免费保修12个月，发热体和散热风扇3个月内出现自然损坏，免费更换。

配件：标准配件：坩埚钳1把，专用高温手套1双。使用说明书1份。可选配件：液晶触摸屏控制、配置进气口排气烟囱、无纸记录仪、远程通讯控制系统。

规格参数：

| 型号 | AS-1300 |
| --- | --- |
| 温度参数 | 1300℃ |
| 电压AC | 220V/380V |
| 额定温度 | 1300℃ |
| 长期工作温度 | 1250℃ |
| 仪表温控精度 | ±1℃ |
| 测温元件及测温范围 | 铂铑铂S测温范围0-1700℃ |
| 程序曲线段 | 30段 |
| 升温速度 | 1℃/h-40℃/min，建议20℃/min |
| 发热原件 | 硅碳棒 |
| 保温材料 | 进口高纯氧化铝纤维板 |
| 冷却方式 | 双层炉壳，风冷 |
| 炉体温度 | ≤50度 |
| 保修范围及期限 | 电炉免费保修一年，发热元件不保修（三个月内自然损坏免费更换） |
| 客户选配 | 1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件 3. 触摸屏控制温度控制器 4. 无纸记录仪 5. 增加排气口 6. 耗材：发热元件，测温原件 7. 增加观察口，内窥镜 |

炉膛规格:

| 规格 | 炉膛尺寸(深宽高mm) | 电压v | 功率kw | PID仪表控制精度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SX2-1-13NT | 100x100x100 | 220 | 1 | ±1 |
| SX2-1.5-13NT | 150X100X100 | 220 | 1.5 | ±1 |
| SX2-2-13NT | 200X150X150 | 220 | 2 | ±1 |
| SX2-4-13NT | 300X200X120 | 220 | 4 | ±1 |
| SX2-6-13NT | 200X200X200 | 220 | 6 | ±1 |
| SX2-6A-13NT | 300X200X200 | 220 | 8 | ±1 |
| SX2-8-13NT | 300X250X250 | 220/380 | 8 | ±1 |
| SX2-10-13NT | 300X300X300 | 220/380 | 10 | ±1 |
| SX2-8B-13NT | 400X250X160 | 220/380 | 8 | ±1 |
| SX2-12-13NT | 400X300X300 | 220/380 | 12 | ±1 |
| SX2-15-13NT | 500X300X200 | 220/380 | 15 | ±1 |
| SX2-18-13NT | 500X300X300 | 380 | 18 | ±1 |
| SX2-20-13NT | 500X400X400 | 380 | 20 | ±1 |
| SX2-25-13NT | 500X500X500 | 380 | 25 | ±1 |
| SX2-40-13NT | 800X500X500 | 380 | 40 | ±1 |
| SX2-85-13NT | 1200X500X500 | 380 | 85 | ±1 |
| SX2-110-13NT | 1200X800X800 | 380 | 110 | ±1 |
| 特殊炉膛尺寸可根据客户要求定制！ |