Inspctor Alert（IA-V2）辐射检测仪

Inspctor Alert（IA-V2）辐射检测仪是手持式仪器，Inspctor Alert（IA-V2）α、β、γ和X多功能沾污计量仪（α、β、γ和X辐射检测仪）为您提供了快速、精确、便捷的辐射检测手段。既可做辐射剂量率检测又能用于表面污染测量，本产品采用GM探测方法，用以监测放射性工作场所和表面、实验室的工作台面、地板、墙壁、手、衣物等物品的α、β、γ和X放射性污染计数测量以及环境剂量率监测，是一款性价比很高的辐射测量仪器。

产品应用：

1.检查局部的辐射泄露和核辐射污染

2.检查周围环境的氡辐射

3.检查石材、矿石等材料的放射性

4.检查有核辐射危险的填埋地和垃圾场

5.检测从医用到工业用的X射线仪器的X射线辐射强度

6.检查地下水镭污染

7.检查地下钻管和设备的放射性

8.监视核反应堆周围空气和水质的污染

9.检查个人的贵重财产和珠宝等物品的有害辐射

10.检查瓷器、餐具、洁具、玻璃杯等物品的放射性

11.海关、检验检疫、安检等单位对外来物品的辐射安全检查

- 家居装饰的检测

产品特点：

- 四位液晶显示

2、检测α、β、γ和X射线

3、计数测量、总计数测量和剂量率测量

4、1分至24小时定时测量

5、γ和X线：20kev，β>100kev，α>2Mev，对Cs-137源为5.8Cps/μSv/h

技术参数：

检测器：内置卥素淬灭GM管，具有云母窗口，1.5-2.0mg/cm2面密度。窗口有效直径45mm(1.75in)Inspector

型(只有内部GM管)在前面板中心有射线标记标记

显示平均周期：每3秒更新显示读数。在低本底值检测时，更新速率是之前30秒时段的移动平均值。该

时间周期会因辐射值增加而下降。

测试范围：0.001～110mR/hr(毫伦/小时)

0.01～1100μSV/hr(微希伏/小时)

0～350,000 CPM(每分钟计数)

0～5,000CPS(每秒钟计数)

精确度(Cs137)：mR/hr ±10%一般(NIST)，±15%最大：0～100

μSV/hr ±10%一般(NIST)，±15%最大：01～1000

CPM ±10%一般(NIST)，±15%最大：0～350,000

能量灵敏度：测定α低至2MeV。测定β低至0.16MeV。一般在1MeV的检测效率大约25%。通过窗口末端

测定γ低至10KeV；3,340 CPM/mR/hr(Cs137)。在接触下对于I125最细检测限值为0.02μCi。

显示：4数字液晶体显示屏

报警设置范围：mR/hr：0.001-50及CPM：1-160,000，1米内达70分贝

计数灯：每辐射事件均发出红色LED闪烁

鸣声：内置蜂鸣器(可切换为静音模式)

输出:双微型插孔，用于驱CMOS或TTL设备，连接计算机或数据记录器，微型输入插孔，用于电子校准

抗饱和:在超出最大测量值100倍时，仪器固定在全量程位置

电源:1节9V碱性电池。在一般本底值时，电池寿命大约2160小时

重量:主机：273g(不含电池)

体积:150×80×30mm

认证：CE，符合RoHS标准，符合WEEE标准，ISO 9001:2001和ISO 14001

Inspctor Alert（IA-V2）辐射检测仪标配:便携袋及操作手册