## 总硫/形态硫在线测定仪

### 第一章　概述

针对天然气中的形态硫和总硫需要取样到实验室测量的现状，设计总硫/形态硫在线测定仪。本仪器可以实时测量天然气中的硫化氢，羰基硫，甲硫醇，乙硫醇，正丁硫醇，异丁硫醇，噻酚，二硫化碳，甲硫醚和总硫。

具有全中文操作界面。

#### 性能特点

- 一体化设计，结构紧凑，仪器小巧；

- 触摸屏电脑操作，优良的人工交互性；

- 可检测出天然气中的硫化氢，羰基硫，甲硫醇，乙硫醇，正丁硫醇，异丁硫醇，噻酚等组分；

- PID温度控制；

- 正压防爆。

- 可与DCS系统通信

- 支持以太网

#### 整机技术参数

- 电源电压：100～240VAC/50Hz；

- 功率：1500W；

- 操作系统：windows

- 检出限  <0.5PPM

- 重复性： RSD≤3％

- 尺寸：505(L)×453(D)×850(H)（mm）

- 仪表空气或瓶装空气

- 压力：0.3-0.8Mpa

- 流量：20L/min

- 载气:    	氮气  纯度:99.999%

- 燃气: 	  	氢气  纯度:99.999%

- 助燃气:  	空气  纯度：99.99%

- 进样-切换阀: 	自动十通阀

- 预分离柱：	沸点柱

- 分离柱：	专用色谱柱

- 定量环：	0.5ml

- 防爆等级：Exd IIBT4 Gb

- 防护等级：IP65

#### 控制器参数

- 具有自动标定满量程和零点的功能，最快标定时间小于3min，标定间隔时间可用户设定。

- 带有WINDOWS操作系统的防爆电脑，搭载定制化的工作站。

- 8路4-20mA输入

- 10路4-20mA输出

- 8个开关量输入

- 10个开关量输出

- 2个232通讯串口（支持MODBUS协议）

- 2个485通讯串口（支持MODBUS协议）

- 1个TCP/IP通信口

- 更多接口可定制

#### 标准规范(中国)

GBJ 16-87建筑设计防火规范

GB 5001-92石油化工企业设计防火规范

GB 50058-92爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

GBJ 235-82工业管道工程施工及验收规范（金属管道篇）

GBJ 236-82现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范

GBJ 232-82电气安装工程施工及验收规范

GBJ 93-86工业自动化仪表工程施工及验收规范

HGJ 229-83化工设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范

SHJ 22-90油化工企业设备与管道涂料防腐蚀设计及施工规范

SHJ 501-85石油化工剧毒、易燃、可燃介质管道施工及验收规范

HG 20509-2000仪表供电设计规定

HG 20510-2000仪表供气设计规定

HG 20516-2000自动分析器室设计规定

GB3836.01~05-2000爆炸环境用防爆电器设备

GB12519-90分析仪器通用技术条件

GB11606.1~.17-89分析仪器环境试验方法

NFPA NO.70美国国家电气规程

EEMUA NO.138在线分析仪系统的设计和安装

SH 3006石油化工控制室和自动分析室设计规范

SH 3019石油化工仪表配管、配线设计规范

SH 3081化工仪表接地规范

SH 3063石油化工企业可燃气体检测报警设计规范

注：以上规范若有最新现行版本，按最新现行版本执行。

### 第二章　仪器介绍

#### 总硫/形态硫在线测定仪外形图如下

#### 色谱管路原理

针对天然气中的形态硫和总硫需要取样到实验室测量的现状，设计总硫/形态硫在线测定仪。

本仪器采用平行色谱分离技术，采用双柱单阀结构进行反复分离，可以完成天然气中硫化氢，羰基硫，甲硫醇，乙硫醇，正丁硫醇，异丁硫醇，噻酚等组分分离与检测,并将数据发送给中控系统。最快检测时间只需要3min,可连续长时间可靠运行。

接触样品管路采用SULFINERT ppb级防硫吸附钝化技术，密封件采用PTFE材料密封，保证样品在管路中无吸附。

图2.1取样

图2.2检测

#### 前处理管路原理

对测量天然气的硫化物，前处理是先进行固体颗粒物的过滤，过滤后进行减压，将样品的压力降低到0.1Mpa，再进入液体过滤器或沉降器，把气体样品中的液体过滤掉，最后再进行流量调节，控制到需要流量。切换阀为气动切换阀，由工作站控制，当需要样品标定时，将切换阀切换到标气管路，把标气通入六通阀的定量管然后进行分析。

接触样品管路采用SULFINERT ppb级防硫吸附钝化技术，密封件采用PTFE材料密封，保证样品在管路中无吸附。

整个系统采用蒸汽伴热保温箱体，保证样品不凝析。

采用样品回流控制，保证样品不滞后。

图2.3前处理

#### 总硫/形态硫在线测定仪电气原理图如下

色谱数据采集及控制工作站采用C/S模式，其中主机上包含的系统功能有数据采集、解析、存储以及展示、台账、报警、色谱仪器设置等功能，从机上仅数据展示、台账、报警等功能。

其中主机为工控机，主机上部署的软件系统包括主机工作站和色谱工作站。从机为一般的PC机，仅安装数据查询、台账等内容。

### 第三章　安装与调试

#### 本体的安装

- 仪表安装的周围环境必须满足仪表防爆等级的规定。

- 仪表要避免受到雨淋和光照，建议安装到分析房内。

- 分析房内提供安放标准气钢瓶的空间。

- 仪表右侧至少留出400mm检修空间，左侧至少留出300mm空间走管路。

- 载气钢瓶若安装在室外，要避免受到雨淋和光照。

#### 管路的安装

- 仪表气路有：分析氮气，分析空气，分析氢气，驱动和正压用空气，样品气进，样品气出，分析后废气。

- 样品入口连接管就采用直径较小的管子，建议1/4到1/8的管子，出口用直径较大的管子，建议最小1/4的管子。

- 确保管接头处密封，以免泄漏，在连接管路前不要轻易将管接头的密封件弄掉，防止外部气体进入色谱柱。

- 出口处的压力需要稳定，如果由于排气管太长，出口处由于风压波动、液滴堵气等原因使得出口压力不稳定时，应在排气管加防雨帽，在排液管加水封稳压措施。

- 对于钢瓶供气建议使用双钢瓶供气，保证供气连续性。

#### 电缆的安装

- 电缆接线就符合相应的防爆等级对接线的要求。

- 就采用可靠接地线进行接地。

### 附件：

#### 1.标气情况：

标气1：8L涂层瓶子

羰基硫 10mg/m3；硫化氢10mg/m3；甲硫醇20mg/m3 ；乙硫醇20mg/m3；甲硫醚10mg/m3； 甲乙硫醚10mg/m3； 乙硫醚10mg/m3； 二甲基二硫化物10mg/m3；   乙烷  8%； 丙烷  0.5%；    正丁烷  0.15%； 正戊烷 0.05%；    C6  0.1%；  平衡气  甲烷

标气2：8L涂层瓶子

H2S  10ppm；   CS2  10 ppm；甲硫醚  10ppm；  噻吩  10ppm；甲烷  8%；    乙烷  8%；平衡气  氮气

标气3：8L涂层瓶子

COS  10ppm； 甲硫醇10 ppm；乙硫醇  10ppm；  正丁硫醇  10ppm；甲烷  8%；    乙烷  8%；丙烷  0.5%；    正丁烷  0.15%；正戊烷 0.05%；    C6  0.1%；平衡气  氮气

标气4：4L涂层瓶子

H2S  20ppm ；平衡气  氮气

标气5：4L涂层瓶子

H2S  100ppm ；平衡气  氮气

标气6：8L涂层瓶子（即将配）

仲丁硫醇  10mg/m3（以硫记）； 甲基异丙基硫醇10mg/m3（以硫记）；四氢噻吩  10mg/m3（以硫记）；  特丁硫醇  10mg/m3（以硫记）；甲烷  20%； 丙烷  0.5%；；正戊烷 0.05%；平衡气  氮气 mg/m3（以硫记）

标气7：8L涂层瓶子（即将配）

异丁硫醇  10mg/m3（以硫记）； 二乙基二硫醚10mg/m3（以硫记）；异丙硫醇  10mg/m3（以硫记）；  丙硫醇  10mg/m3（以硫记）；乙烷  8%；正丁烷  0.15%；    C6  0.1%；平衡气  氮气

#### 2.产品谱图：

对于混合标气： 羰基硫 硫化氢 甲硫醇 乙硫醇 甲硫醚 甲乙硫醚 乙硫醇 二甲基二硫

的进样谱图。

对于混合标气： 硫化氢 噻吩 二硫化碳 甲硫醚  的进样谱图。

对于混合标气 羰基硫 甲硫醇 乙硫醇 正丁硫醇  的进样谱图