天然气、燃料气采样器

天然气加气站采样

使用说明书(V2.2)

江苏惠斯通机电科技有限公司

# 目 录

第一章　概述	1

第二章　产品介绍	1

第三章　操作方法	2

第四章　注意事项及售后服务	2

# 第一章　概述

天然气燃料气采样器主要用于燃料气和天然气在高压下取样、转移、贮存，可带压进行分析，使样品具有代表性、真实性和准确性。

天然气、燃料气采样器是依据GB/T13289《工业用乙烯液态和气态采样法》设计制造的可用于乙烯分析试样的贮存和输送。也适用于相同操作条件下的天然气、燃料气或其它样品采样用。

注：本产品使用说明中并未指出所有可能的安全问题。使用本产品的人员应有正规实验室工作的实践经验，了解本产品及操作对象的性质及危害，有责任采取适当的安全和健康措施，并保证符合国家有关法律规定的条件。

- 性能特点：

- 瓶体由无缝管制造，具有一致性的壁厚、尺寸和容量。

- 平滑的内颈渐变段便于清洁并能消除残留流体。

- 冷成形NPT内螺纹具有较大的强度。

- 一次性挤压成形避免了电弧焊结构带来的取样泄露。

- 安装搬运手柄，能方便地搬运取样钢瓶。

- 316L不锈钢材料能耐受晶间腐蚀。

- 技术参数

工作压力：20Mpa

操作温度：-40～+50℃

材    质：316L

适用介质：乙烯、丙烯、丁二烯、液化石油气、天然气及相同操作条件下的其它气体、液体的采样、储存和运输

有效容积：100、250、300、500、1000、2000ml

# 第二章　产品介绍

- 瓶体尺寸：

| 材料 | 压力 额定值 Mpa | 内部容积 mL±5% | P G | 订购号 | 尺寸mm | 重量 Kg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A | B | T |  |
| 316L | 20 | 100 | 1/4 | WH-100G | 32 | 265 | 3.2 |  |
| 316L | 20 | 250 | 1/4 | WH-250G | 45 | 325 | 4.4 |  |
| 316L | 20 | 300 | 1/4 | WH-300G | 45 | 380 | 4.4 |  |
| 316L | 20 | 500 | 1/4 | WH-500G | 57 | 400 | 5.6 |  |
| 316L | 20 | 1000 | 1/4 | WH-1000G | 76 | 430 | 7.5 |  |
| 316L | 20 | 2000 | 1/4 | WH-2000G | 88 | 605 | 8.7 |  |

注：1.以上尺寸仅供参考，以实物尺寸为准；

2.其它容积可订制。

- 钢瓶套装各部件说明（以WH-H030/773PT为例）

瓶体：WH-300,300ml高压钢瓶，内涂聚四氟乙烯；

阀1：WH-00B-M4-SM8

阀2：WH-00B-M4-SM8

附件1：带内插管和防爆片

附件2：带压力表

注：具体型号说明参照钢瓶套装选型手册

# 第三章　操作方法

采样器的具体操作方法：按照石油工业部标准“燃料气及天然气采样法”有关规定执行。或按照GB/T13289《工业用乙烯液态和气态采样法》执行。

- WH-H050/O72P使用操作说明

瓶体：500ml高压钢瓶；

阀1：WH-00A-M4-SM8

阀2：定制的天然气阀门及快接

附件1：带防爆片

附件2：压力表

- 减压阀位置确定

先采与所采样品压力接近的氮气到不锈钢钢瓶中，通过快速手轮与减压阀IN端相连，先将减压阀按DECREASE方向旋至最松，然后打开钢瓶阀门，先试漏，检查无泄漏后，用手堵上减压阀OUT端，缓慢旋转减压阀，当输出达到分析仪器需要的压力范围时，减压阀位置确定并做好标记。

- 采样

按照石油工业部标准“燃料气及天然气采样法”有关规定执行

- 取样：

- 确认减压阀位置正确，将OUT端接到分析仪器；

- 将快速手轮与采样钢瓶相连；

- 缓慢打开钢瓶阀门，系统开始进样，然后按检测方法进行检测。

# 第四章　注意事项及售后服务

      - 注意事项

- 在所有操作过程中，须认真执行有关安全措施。

- 采样人员应避免液化石油气接触皮肤，应戴上手套和防护眼镜，避免吸入蒸气。

- 采样试样如是极易燃烧，操作场所必须通风良好，避免形成爆炸气氛，尤其在冲洗操作时更应注意。如果操作不在露天进行，应使用高风速通风橱。

- 在清洁及处理废液时要注意安全，排放点必须有安全设施并遵守安全及环保规定。

- 新采样器在充装燃料气及天然气以前，必须排出内部空气，可用氮气冲洗并干燥。或一用抽真空方法抽空，真空度不低于600毫米汞柱。采样器尽可能专样专用。

- 采样器在充装高压液态介质时，不能装满。通常只能装其容积的20—40%，余者作为气相空间，以备受热时有足够的膨胀室。充装介质后的采样器，应远离火源，防止高温和曝晒，保持清洁。采样时仪器金属屏蔽软管外壳应可靠接地，防止静电产生火花。

- 充装介质后的采样器，应远离水源，防止高温和曝晒，保持清洁。采样时仪器金属屏蔽软管外形壳应可靠接地，防止静电产生火花。

- 防爆膜的额定爆破力为21±5%Mpa，主要是保护筒体安全。所以不要随意试爆，拆换，更不准用其他规格，材质的膜片代替，膜片应定期更换，每年至少一次。

- 每次使用前，要检查阀门与筒体接口处相对方位标记是否错位，如错位，应及时检查螺纹连接情况。重新紧固的螺纹，还应重新补印相对方位标记。

- 采样器阀门的接口，不用时，要戴好防护帽。在采样后运输过程中避免采样器与其它物体碰撞，以免造成采样器漏气等现象。

- 采样软管接头、仪器软管接头，要保持清洁，无污物，管路畅通。不用时，应放在专用收藏袋内。

- 我国当前对采样器的检修问题十分重视，为安全考虑，要定期检修、报废，暂定为二年检修一次，对于用过五年以上的采样器，每年检修一次，检查项目按有关规定执行。

      - 售后服务

- 联系销售本人；

- 总机电话：0519-86163211。

# Text boxes

公司地址：常州市武进区雪堰镇雪东工业园

电    话：0519-86163383

传    真：0519-86163050

网    址：http://www.hstyq.com

邮    箱：jshst@hstyq.com