## 第一章     概 述

OXY5402A中文在线溶解氧仪是我公司生产的在线电化学分析仪之一,为高智能化在线连续监测仪。可以配T401极谱式电极，自动实现从ppb级到ppm级的宽范围测量，是检测锅炉给水、凝结水、环保污水等行业的液体中氧含量测量的专用仪器。

T401ppb以响应快、稳定、可靠、使用费用低等特点，适合火力发电厂大量使用。再加上5000系列仪表所具的全中文、多功能和直接联网，使其以“实用、方便、功能完善”等优点在同类产品中独树一帜，得到广泛应用。配T401ppm电极测量ppm级，用于环保行业。

二次表主要特点：

1、全中文显示,操作方便：

全中文显示,界面美观：采用高分辨率的液晶显示模块,所有的数据、状态和操作提示都是中文显示,完全没有厂家自己定义的符号或代码。

简单的菜单结构,文本式的人表对话： 与传统的仪表相比, OXY5402A功能增加了很多,但由于采用了分门别类的菜单结构,类似微机的操作方法,使用起来更清晰、方便。不必记忆操作步骤和操作顺序;可以不用说明书,按照屏幕上的提示就可操作。

多参数同时显示：在一屏上同时显示氧浓度值、输入电流或输出电流、温度、时间和状态。主显示以10×10mm规格显示氧浓度值,醒目,可视距离远；6个副显示以5×5的规格显示输入电流或输出电流、温度、状态、星期、年月日和时分秒等,以满足用户的不同使用习惯和提供仪表的时间基准。

2、实用的功能组：

历史曲线功能：二次表每五分钟自动存储测量的氧浓度值,可连续存储一个月的数据。 “历史曲线”从总体上反映水质的变化趋势和过程,很有利于发现问题和解决问题。“定时定点”功能将得到特定点、特定时间的被测氧浓度和温度值。

记事本功能：忠实记录仪表的操作使用情况和报警的发生时间,便于管理。

电极的研究功能：存储50次标定的方式、时间和结果,以分析电极的变化规律。

数字时钟功能：显示当前的时间,为数字记录功能提供时间基准。

背光功能：可在光线昏暗或彻底没光亮的环境下使用,根据温度变化,自动调节对比度,也可人工调节,使显示始终清晰。

工业控制式看门狗：  确保仪表不会死机,这是在线式仪表的基本要求。

输出电流设置与检查功能：手动电流源功能,可检查和任意设定输出电流值,方便检测记录仪和下位机。

软件设定电流输出方式：软件选择是0～10mA或4～20mA输出,而不需用户拨任何开关。

四种标定方式：除传统的一点和两点标定方法外,还有手动输入零点和斜率以及已知氧浓度值标定等方法,以满足在各种情况下的使用。

符号及术语

使用OXY5402A仪表会碰到一些新的名词和术语，现说明如下：

Pa和bar(巴)都是大气压强的单位,1bar=105Pa,1mbar=100Pa=1hPa

I0：本说明书和显示屏上的I0代表氧浓度为零时的电流（就如同pH电极的零电位一样），但相当稳定。

S：本说明书和显示屏上的S代表氧电极的斜率。单位为pA/mbr,为负值,一般为-200～-600（pA/mbr）。

## 第二章    技术指标

- 标准：SC/T 7006-2001《溶解氧测定仪》；

- 中文液晶显示，中文菜单式操作；

- 测量范围：（0～100.0） ug/L；（0～20.00） mg/L（自动切换）；（0～60）℃；

饱和度：（0～200.0）%；（在测量状态下按“确定”键，溶氧浓度值与饱和度之间进行切换显示）

分辨度：0.1 ug/L，0.01 mg/L， 0.1℃；0.1%；

4、整机基本误差：ug/L：±1.0%FS；mg/L：±0.5%FS ，温度：±0.5℃；

5、整机示值重复性：±0.5%FS；

6、整机示值稳定性：±1.0%FS；

7、自动温度补偿范围：（0～60）℃，25℃为基准；

8、响应时间：<60秒（终值的98%，25℃）  37℃：98%终值<20秒；

9、时钟精度：±1分/月；

10、输出电流误差：≤±1.0%FS；

11、隔离输出：（0～10） mA（负载电阻<1.5KΩ ）；（4～20）mA（负载电阻<750Ω ）；

12、RS485通讯接口（选配）；

13、数据存储数量：1个月（1点/5分钟）；

14、数据连续掉电保存时间：10年；

15、报警继电器：AC220V ，3A ；

16、电源：220V±10%   50±1HZ；可选配DC24V，请定货时指明。

17、外形尺寸：二次表：159（长）*159（宽）*138（深）*mm；开孔尺寸：(138*138)mm

18、重量：二次表：0.8Kg ；

19、工作条件：环境温度：0～60℃   相对湿度：<85%；

20、进出水连接管道：硬管或软管，外径有Ø 8、Ø 10、Ø 12三种规格。一般配硬

管Ø 10便于焊接，密闭。

## 配套清单

用户开箱时,请按装箱单核对仪器的数量、规格及附件，若数量不对或型号不符，请与厂家或销售商联系。

1、OXY5402A二次表            一台

2、氧电极                    一支（微量氧T401ppb,其它配T401ppm）

3、流通式池(仅流通式配)     一支

4、使用说明书               一本

5、合格证                   一个

6、装箱单                   一份

第四章   电极使用

4.1电极工作原理

本表采用极谱式电极，阳电极为Ag/AgCl、阴电极为铂金（Pt）组成，两者之间充满特殊成份的是电解液。由硅橡胶渗透膜包裹于电极四周。测量时，电极间加上675mV的极化电压,氧渗透过隔膜在阴极消耗,同时等量的氧在阳极产生,这个动态过程进行到两边的氧分压相同时达到平衡.此时两电极间的电流与氧分压成正比,二次表检测到此电流,再经过一系列变换,得到氧浓度和氧含量.同时,NTC(负温度系数热敏电阻)检测被测量液的温度,二次表采样后进行温度补偿,将氧浓度或氧含量折算成25℃时的值。

阴极反应：O2+2H2O+4e-→4OH-

阳极反应：4Ag+4Cl-→4AgCl+4e-

4.2电极的结构

下图为氧电极的各组件及相互关系：

★用时要取掉保护套

最内部内含铂丝阴极和热敏电阻的玻璃棒，它被套在呈管状的银阳极里面，两者组成电极内体。内体又被嵌入不锈钢电极杆中。

因电极几何尺寸合理、膜薄渗透性高、电极腔体内的电解液成分好且用量少等优点，使得电极的响应速度较快。而国内的一些覆膜式氧电极腔体内需要加入20mL左右的电解液，本底氧消耗的时间就相当长，造成较长的时间投不上。

4.3电极的存放

充有电解液并套上保护套时，电极可存放几个月。保护套可以减少电解液的干涸。

若要将电极连续存放超过六个月时，应将膜体中的电解液倒掉，使阴阳电极保持干燥。此时不能将电极接到二次表上通电极化。

4.4电极的极化

首次使用或连续断电5～10分钟以上时，与仪表连接好通电后，所进行的是极化。以使电极里的化学体系达到平衡，降低零氧电流，使电极稳定。开始时，电极的电流较大，按指数规律下降，6个小时后便处于稳定态，在此期间的显示数据将逐渐降低，直到稳定。随后才能进行标定。

极化过程需要6小时，先将电极与二次表正确连接，接通仪表电源即可。如果是关电时间不长，极化时间会短一些，较快地稳定。

4.5电极的标定

每只氧电极都有自己的零点和斜率，而且随着使用，电解液会逐渐消耗，零点和斜率就会发生变化。标定就是为了得到电极的真实零点和斜率。

斜率标定：在空气中标定电极的斜率。

零点标定：电极零点一般采用实验室比较法，出厂已标定好客户不用再标零点。

出厂时，我们已经标定了电极的零点和斜率。实际上，零点很稳定，在实际使用过程中变化很小，即使是更换了电解液或隔膜后，零点的漂移也很小。

注释：1、无水Na2SO3溶解于温度高于35℃的纯水中，形成“无氧水”来标零点,这种方法只能检测电极是否能跌到10ug/L左右，能达到0ug/L的无氧水很难办到。因此不能用“无氧水”来标零点。

2、微量氧电极，每支氧电极只需在空气中标定斜率即可。若在线密闭测量误差大，可以用实验室比较法，用零点标定法标定电极零点。

4.6电极的维护

在使用中最容易发生的是膜的堵塞，造成测量不稳、不准。由于水质的变化，特别是对电厂，关炉后再开炉，水中夹带作较多的杂质，严重时可用眼看见有污物（烂泥、铁锈、藻类物质等）覆在膜上。对这类污染容易发现，而对另一类离子污染用户就不易发现。因微小的离子附着在膜的表面，影响了膜的透气性，而用肉眼又不易发现。对这类污染，可将电极取下，用3%～5%的稀盐酸浸泡几个小时后再使用。

每次标定前应用肉眼观察隔膜是否有损坏。若隔膜上敷有脏物，应用软纸小心搽去。

隔膜失效后应更换。以下几种现象常常表示隔膜失效：

响应时间变长，反应变慢；二次表读数不稳定，漂移大。

4.7电极的性能检查

为了检测电极性能的好坏，可通过零氧测量，定性地检测电极的好坏。先将电极取出，置于空气中，稳定几十分钟后，记下浓度值。浓度值与附录的温度与浓度对应表相吻合，不对就采用斜率标定。再将电极置于无氧水中，几十分钟后，T401ppb电极在10ug/L以下，T401ppm电极在500ug/L以下。读数超出以上范围，往往是电解液用尽或隔膜损坏，应更换。若更换以后还不好，就应是电极本身的问题了，请与我们联系。

4.8 电解液、膜体的更换

电解液具有13.0pH的强碱性，应避免与皮肤、黏膜和眼睛接触安。如不慎有上述情形发生，应迅速用大量的清水冲洗。建议戴上手套加以保护。

电极出厂时配有膜体和电解液，并已检测过，用户可以直接使用。但如用户存放了几个月才用，就应先更换电解液。

若有隔膜失效的现象（如响应时间变长，在零氧环境中电流偏大或机械损伤等），应更换敏感膜体。

更换电解液和敏感膜体，应遵守以下要点：（见下图）

- 用手持住电极，使其呈垂直态，膜体向下，旋下旧的膜体；

- 象甩体温计一样，甩掉残留的电解液；

- 用清水清洗膜体、阴阳电极和电极内体，并晾干或用软纸搽干，两者均不能带有水滴；

- 目测O型圈是否有损伤，若有，应更换。

- 将新的原配电解液滴入（新的）膜体内腔。不要太满（只要充满电极内体与膜体的对应）空间即可，约占整个敏感膜体的大部分空间。

- 将电极垂直握住，向上慢慢地旋紧膜体，一定要旋两圈后退一圈，确保没有气泡夹杂。多余的电解液会渗出来，将其搽干净。最后膜体应轻松地套上O型圈，如需要使用才能套上或根本就套不上O型圈，是因为膜体没有安装正确，需重新安装。

- 次更换了电解液或膜后，应重新极化和标定。

第五章  安装与使用步骤

OXY5402A中文在线溶解氧仪由二次表、氧电极、测量池和连接二次表与电极的电缆线四部分组成。

5.1 二次表的尺寸与安装

我们根据多年的现场安装和实践经验以及客户的建议，采用二次仪表的开启方式从右往左侧翻，解决了我们以前从上往下翻接线困难的问题, 是国内第一家采用这种开启方式的。二次表为国际通用的标准机箱，采用全封闭式外壳。可安装在远离现场的监控室，也可与测量池一起安装在现场。所需连线与二次表的内部接线柱相接。二次表的外形及开孔尺寸见下图：

二次表有四种安装方式：开孔式、壁挂式、管道式、室外安装。

开孔式安装：控制柜面板上开(138*138)mm孔，用出厂所配的不锈钢片卡子，通过两边侧面的卡槽固定在控制柜上。

壁挂式安装：先把二次仪表通过底座上的(89*89)mm四个定位孔，固定在大于(159*159)mm的平面板上，再把平面板固定到安装的地方。

管道式、室外安装：通过底座上的(89*89)mm四个定位孔，固定二次仪表。

使用注意事项：

1、接线：打开仪表时，先用螺丝刀拧松上盖的四颗螺钉,把上盖左边往上提，再从右往左边翻。参照5.3节仪器的接线，线接好后，应让线留有一定的余量（便于下次打开机壳时线不被拉断），再拧紧PG13.5的防水圈。

2、取线：先拧松PG13.5的防水圈，再把线往里边塞（若安装时线在机壳里留有一定的余量就不用进行这一步）。用螺丝刀拧松上盖的四颗螺钉,把上盖左边往上提，再从右往左边翻。

5·2电极的安装

一、流通式安装：测量池采用流通式结构，外壳采用不锈钢制作，安装十分方便，进出水管的外径Φ10。

特别提醒：微量氧进水口必需采用硬管连接，进水口接头电焊焊接，避免漏氧。

- 沉入式安装：电极引线从护套管里穿出，再将电极顶部的螺纹与护套管螺纹用生料带连接即可。确保电极顶部及电缆线不进水。

溶氧电极沉入式安装过程图如下。

５·３溶解氧仪接线端子定义

带通讯不带低报警的接线情况：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 地 | AC220V | 高 报 警 常 闭 | 高报警触点 | 高报警常开 | + | - | 通讯 正 A | 通讯 负 B | 屏 蔽 | 温 补 | 电极 负极 (阴极) | 电极 正极 (阳极) |
|  |  |  |  |  | 4—20mA |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 大 地 | AC220V | 低 报 警 常 闭 | 低报警触点 | 低报警常开 | 高 报 警 常 闭 | 高报警触点 | 高报警常开 | + | - | 屏 蔽 | 温 补 | 电极 负极 (阴极) | 电极 正极 (阳极) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4—20mA |  |  |  |  |

带高低报警不带通讯的接线情况：

带双电流输出不带通讯的接线情况：

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 地 | AC220V | 高 报 警 常 闭 | 高报警触点 | 高报警常开 | + | - | - | + | 屏 蔽 | 温 补 | 电极 负极 (阴极) | 电极 正极 (阳极) |
|  |  |  |  |  | 溶氧 4—20mA | 温度 4—20mA |  |  |  |  |

注：1、温补电极不分顺序。2、DC24V供电,1脚：DC24V地；2脚：DC24V正。其它脚位不变，请按线路板上的标注接线。

## 第六章     仪表的操作

## 6．1  功能键操作说明

OXY5402A中文在线溶解氧仪，选用带背光的192× 64点阵图形式液晶显示屏，实现图形和中文的显示。面板上有九个触摸式按键，说明如下：

| “菜单”键 | 在测量态时，按“菜单”键将进入主菜单的显示及操作界面（状态）。 |
| --- | --- |
| 键 | ①这四个键均为方向键，分别为：向上、向下、向左和向右键，可将光标移到所要选的项目（菜单）或参数上； ②当进入数值修改状态时，按键可分别增加、减小数值，连续按下不放，将加快数值的变化速度。按或键可初始化参数值。 |
| “确定”键 | 按“确定”键则表示选定光标所指的项目（菜单）或参数。 ①当光标指向项目（菜单）名称时，按“确定”键即可进入该项目（菜单）内，可对该项目（菜单）内的参数进行修改设置； ②当光标指向项目内的参数时，按“确定”键（或“退出”键）则表示选定参数，系统即完成该参数设置，光标返回到该参数所属的项目名称处； ③在进入“历史曲线”菜单后，当显示历史曲线时，按“确定”键将进入显示的上（下）限值和提前天数的修改界面。 ④在测量状态下按“确定”键，溶氧浓度值与饱和度之间进行切换显示 ⑤在测量状态下按“确定”键，溶氧浓度值与饱和度之间进行切换显示 |
| “退出”键 | 按“退出”键将退回到上一次操作状态（界面）。进入任何一级菜单后，按“退出”键将退回到上一级菜单，连续按动可一直退到测量状态。 修改了参数值后，直接按“退出”键也能在退回前自动存储修改值。 |
| ＋、－键 | 显示屏对比度调节键。本仪表除能自动调节对比度外，还能手动调节。按“＋”键增加对比度，按“－”键减小对比度，按住不放，则加快对比度的调节速度。（屏幕显示不清楚时请用此功能）注意：自动调节背光的屏没有这两个键。 |

6·2测量模式

仪表通电完成自检后，自动进入测量状态，显示如下：

溶氧值为主显示,尺寸为10×10mm，输出电流、温度、状态、星期、年月日和时分秒为副显示,尺寸为5×5mm。

状态提示行可根据实际情况显示以下信息：①正常 ②高限报警  ④(溶氧值)超测量范围。除了“正常”外，其余的均以闪烁方式显示，以提醒用户注意。

按下菜单键,将进入主菜单。

6.3超时自动退回测量状态：按下“菜单”键，将进入主菜单。一旦进入主菜单后（“标定”菜单项除外），每按一次键后，内部定时器将启动计时，超过2分钟没有操作就将自动退回到测量状态，避免因操作不慎，使用完后没有退到测量态，造成较长时间不能进行测量。

6·4温度的手动设定

为方便用户在特定场合下的需要，本表的温度可以在0～60℃的范围内手动设定。一旦温度设定为手动后，显示屏上在温度值前面将有一个“手”字，仪表也将在测量和标定时不监测被测液的实际温度，而以手动温度为准。具体设置方法见“参数设置”子菜单。

6·5显示对比度的调节

5000系列仪表能自动地跟踪环境温度的变化，自动调整显示的对比度。

为方便用户使用者的个人喜好，在面板上特设立了对比度调节按钮，左边的是减小对比度，右边的是增加对比度（参见“显示屏与功能键”一节）。可以按住不放，以快速变化对比度。

6·6密码的输入与修改

为了避免无关人员的误操作，在进入某些会影响仪表运行的菜单项如：参数设置、标定、手动电流源和系统维护时，首先要求输入密码，经仪表系统检验正确后才被允许进入。而对仪表运行无影响的操作，如历史曲线和参数显示等，则不需要输入密码。密码输入界面如下：

本系统只有一个密码，出厂初始密码为5402。在密码输入界面内，按 键，可以增加或减少输入的密码数值，按另外两个方向键均可以使输入的密码数值变回5402。按退出键，退回上一级菜单，按“确定”键，系统自动进行密码核对。若密码正确，即可自动进入下一级菜单；密码错误，将提示用户密码错误，三秒钟后将自动退回到上一级菜单。

若想修改密码，则选择“维护”菜单项中的“修改密码”子菜单。先输入原密码，仪表系统检验正确后，方可进入密码修改界面，按屏幕提示输入新密码，按“确定”键完成修改。若忘了密码，请与我们联系。

第七章   菜单及功能详解

7.1   菜单及功能一览表

7·2“历史曲线” 子菜单

“历史曲线”从总体上反映水质的变化趋势和过程，很利于发现问题和解决问题。“定时定点”将得到特定点、特定时间的具体被测参数。仪表能存储从现在算起，最近一个月的数据，每5分钟存一点，一月以前的数据将自动被覆盖。

进入该菜单后，最近半天的数据以曲线显示如下图：

按下确认键，将进入显示上下限修改和以前数据的查询，没有存储数据的点以0.0显示。

请注意：图形下边有一小光标，按动键，此光标就在每条线的顶部移动，用于选择特定点，图形上排显示光标所对应的具体时间和具体的氧浓度值，这在氧浓度曲线出现异常点，需要定位时十分有用。例如：

1、某一时间的氧浓度值查询

向后查：按下键，光标向右移动，图形上排的时间变近。光标移到最右边后再按键则会自动翻到下一半天的曲线。

向前查：按下键，光标向左移动，图形上排的时间变远。光标移到最左边后再按键则会自动翻到上一半天的曲线。

例2、以前某段时间的氧浓度曲线或某点某时氧浓度值的快速查询

在进入“历史曲线”子菜单后，当显示历史曲线时，按“确定”键将进入显示的上（下）限值和提前天数的修改。屏幕显示如下：

用方向键选择需改变的项目，按“确定”键则进入该项的参数修改，按键修改数值。能修改的项目分别是：显示上、下限以及提前的天数。下一行自动显示查询的时间。

按“退出”键,将得到所选日期近半天的曲线。随后就可用键定点查询。

若所给时间超出有效范围,则出现如下提示：

这时选择“继续”可回到日期输入，选“退出”则除了修改的显示上、下限有效外，显示的年月日不变。不同的测量点有不同的测量值，“历史曲线”的“显示上限”和“显示下限”要相对应。如果“显示上限”定得比平常值小，一条条直线将把显示屏顶满，看不到测量值的变化。如果“显示下限”定得比平常值大，屏幕上将是一片空白，看不到曲线。必须根据被测值的范围正确设置“显示上限”和“显示下限”。设置方法见上节，修改完毕后按“退出”键，将以修改后的显示上、下限范围显示历史曲线。

“历史曲线”从总体上反映水质的变化趋势和过程，很利于发现问题和解决问题。“定时定点”将得到特定点、特定时间的具体被测参数。

7·3“诊断”子菜单

“诊断”子菜单功能是对仪表和电极的使用情况进行监督和查询。

7·3·1记事本

仪表能记录200条最近发生的事件，具体事件如下：

上电运行、关电停运、高报警开始   、高报警结束、开机维护开始、开机维护结束、手动电源开始、手动电流源结束、修改大气压、更改电流输出方式、更改系统时间、一点标定开始、一点标定结束、二点标定开始、二点标定结束、斜率标定开始、斜率标定结束、手动输入I0、S、复位或瞬间掉电、更改温度测量方式、更改手动温度值等。显示如下：

用键滚动观察前面发生的事件，用键滚动观察后面发生的事件。

7·3·2 I0、S查询

Ⅰ0为电极的零电流，S为电极的斜率。

Ⅰ0、S值查询功能将忠实地记录电极的变化过程和老化程度，以判断电解液是否用完，是否需要更换敏感膜。

仪表存储最近50次的标定结果，进入后，一屏只显示最近的7次标定结果。用键可向前移动，查找以前的标定结果；移动后可用键向后移。注：“1”表示是一点标定的结果，只有S ，没有新的Ⅰ0产生（保持以前值不变）；“2”表示的是斜率标定的结果；“3”表示的手动输入的Ⅰ0、S值，“4”表示是两点标定的结果。

这些数据用户只能看，不能修改。

7·4 “维护”子菜单

进入‘维护’菜单后，屏幕显示如左。“系统维护”为厂家保留功能，用户一般情况下不要进去。

用“▲▼”键选择，按确认键进入；按退出键回到主菜单。

7·4·1开机维护

仪表在运行过程中，对电极或测量池进行维护时，或断了水样，或取出了电极，这时，仪表采集到的数据是假的，输出的电流，存储的数据也是假的。为避免这种情况的产生，特设立了“开机维护”功能，将输出电流冻结。在联网使用时，微机将探测到仪表正处于在线维护状态，停止记录数据，并自动跟踪维护的时间长短。

进入此菜单后，屏幕显示如下：

将电流冻结在当前值，并送出状态信号给微机。

维护结束后，选择“解冻”，或按“退出”键。

7·4·2手动电流源

在该菜单中，输出电流可由用户通过键盘任意设定。设立此项功能的目的有两个：一是让用户在全输出范围内检查仪表输出电流的准确性；二是与记录仪或传统的下位机相连时，可以检查记录仪和下位机采样是否正确，以便分清责任。可以手动控制后接的调节器。

进入菜单显示如下图：

特别提醒：在使用此功能时，因输出电流由用户任意设定，可能在全范围内变化，要确认接在输出上的调节控制器或微机不会产生带有不良后果的控制输出。

若显示电流值与输出电流值不相等，按“确定”键，光标指向D/A基准微调

的参数值，按键修改。

D/A基准微调值，可使显示电流值与输出电流值相等。若按“确定”键，光标不能转换到D/A基准微调值，到“系统维护”子菜单把D/A已关，改为D/A已开（请参见“系统维护”子菜）。

这样,校验方式至少有三种：

方式一：在输出端接电阻负载和万用表等，检查输出电流的正确性；

方式二：接上记录仪，对照检查；

方式三：将输出接入微机采样系统，对照检查。

按下退出键，就退出此菜单。

输出电流的计算

电流输出范围由“参数设置”菜单设定，不用打开仪表或拨动开关。

仪器提供0～10mA或4～20mA的电流输出信号，但是与之对应的氧浓度值区间可由用户自行设定，测量的氧浓度值与输出的对应关系如下：

对0～10mA输出方式：I={（D-DL）/ （DH-DL）}*10mA

其中：  I—输出的电流值             D—当前测得的氧浓度值

DH—用户设定的10mA电流对应氧浓度值，即输出上限

DL—用户设定的0mA电流对应的氧浓度值，即输出下限

对4～20mA输出方式：I=4mA+{（D-DL）/ （DH-DL）}*16mA

其中： I—输出的电流值              D—当前测得的氧浓度值

DH—用户设定的20mA电流对应氧浓度值，即输出上限

DL—用户设定的4mA电流对应的氧浓度值，即输出下限

7·4·3修改密码

参见“6·6密码的输入与修改”一节。

7·4·4系统维护

“系统维护”为厂家保留的功能，一般情况下用户不要进入，否则会影响仪表的正常运行。若用户发现历史曲线出错则清曲线、记事本功能出错则清记事本便、I0、S查询出错则清I0、S可恢复正常。若在测量状态按上下键不能进行电极电流和仪表的输入电流之间的转换则需进入系统维护菜单把附显示开关改为附显示开,进入后的操作如下：

当光标指向数字序号时，按上下键进行数字序号的转换，按“确定”键进入对应的菜单。恢复密码、清记事本、清曲线、清I0、S这四项功能按 “下键”完成对应的功能后光标自动返回。附显示开/关、过零已开/关和D/A已开/关这三项功能按“下键”开，“上键”关。

7·5 “参数”子菜单

此菜单完成参数的显示与设置。“参数显示”菜单只查看参数，不能修改；为防止在现场无关人员的误操作，“参数设置”菜单设立了密码。

在测量前，应根据现场情况对参数进行设定。若不设定，对新用户按出厂时的设定值运行，老用户则按以前的设定值运行。

7·5·1参数显示

进入该菜单后，显示各种参数的当前值，有三屏。只能观察不能修改。

7·5·2参数设置

先要核对密码，输入正确后，进入参数设置。有三屏。

用“▲▼”键移动光标到需要修改的项，按下“确定”键，即进入修改，光标就跳到该项的值上，用“▲▼”键修改完后按下“确定”键即退出该项修改。

再按下“退出”键，就退出修改子菜单，返回到主菜单。

时间修正

仪表在存储数据时，是带时间存储的。如果时间不对，记录将是错误的，以后的“历史曲线”功能将得不到正确的数据。请务必注意时间的正确性。进入该菜单后，屏幕显示如下：

用方向键选择某项，按下“确定”键，进入修改，用“▲▼”键修改完后按下“确定”键或“退出”键即退出该项修改。

再按下“退出”键，就退出子菜单，返回到主菜单。

7·6 “标定”子菜单

一般说来，每只氧电极都有自己的零点和斜率，而且随着使用，斜率就会发生变化。标定就是为了得到电极的真实斜率。实际上，零点很稳定，在实际使用过程中变化很小，即使是更换了电解液或隔膜后，零点的漂移也很小。

透气膜式电极的零点很小，在±1ppb之内，故一般不要标零点就可满足使用要求。

注释：1、无水Na2SO3溶解于温度高于35℃的纯水中，形成“无氧水”来标零点,这种方法只能检测电极是否能跌到10ug/L左右，能达到0ug/L的无氧水很难办到。因此不能用“无氧水”来标零点。

2、微量氧电极，每支氧电极只需在空气中标定斜率即可。若在线密闭测量误差大，可以用实验室比较法，用零点标定法标定电极零点。

本表有一点标定、斜率标定、手动输入I0、S，三种方法，供用户选择。

零点标定：当已知被测溶液的氧浓度值时，可输入其浓度值来得其零点，斜率不变。这种标定方法也称为实验室比较法。

斜率标定：采用氧饱和空气进行标定，此时电极的零点不变，求得电极的斜率。一般情况下采用此法就可满足要求。

手动输入I0、S：在零氧环境中确定零点和斜率的情况下可直接输入电极的I0、S。常用来修正因错误标定造成的零点或斜率的不正常值。也可以通过这种方法来微量调整零点（I0），从而微量修正测量值。

按屏幕提示操作，可很方便地进行标定。标定结束后可进入“参数显示”或：“I0、S查询”子菜单观察I0和S值。

密码核对无误后，屏幕上将显示：

用“▲▼”键选择标定方式，按“确定”键进入，按“退出”键退到主菜单。

7·6·1零点标定

零点标定只能标定电极的零点，斜率不变。显示如下图：

用“▲▼”键输入被测液的浓度值，按下“确定”键，进入标定。

正在标定！！

待显示的电流稳定后，选择“稳定”，按下“确定”键，结束标定。

显示标定结果如下：

如因各种原因用户标定不成功，请选“失败”，按下“确定”键将退到“标定”菜单。

如果选择“合格”，仪表把标定的结果自动存储，在“I0、S查询”菜单中可查询到。

三秒钟后，显示如下：

应将电极放回测量池中，然后按“确定”键，显示如下。

提示三秒钟后自动返回测量状态。

7·6·2斜率标定

斜率标定只标定电极的斜率，零点不变。显示如下图：

在空气中标定时，要输入湿度若不知道准确值，可按50%输入。

选择好后按“▲▼”键，选择“继续”，按下“确定”键显示如下：

按屏幕提示操作，可很方便地进行标定。选“完成”后，显示如下：

此时正在标定！

电极没有极化好时，在短时间内是不可能稳定的，不应标定。

待第一行显示的电流稳定后，选择“稳定”，显示标定结果。

因各种原因用户判标定不成功，选“失败”后，将退回到“标定”子菜单。

如选“合格”，二次表把标定的结果自动存储，在“参数”和“I0、S查询”菜单中可查询到。

仪表应等到善后工作完成后才进入测量。否则传出或输出的电流和存储的数据全是假的。望你严格按提示的步骤操作！

三秒钟后显示自动消除，退回到上一级菜单。

7·6·3手动输入I0、S

进入菜单后，显示如下：

按“确定”键，光标将在“电极零点”与“电极斜率”的数值之间转换，按“▲▼”键可修改数值。当光标指向“电极零点”时按“”键使电极零点初始化为0.000nA; 当光标指向“电极斜率”时按“”键使电极斜率初始化为-238.0 pA/mbar；修改完毕后按“退出”键则退回到上一 级菜单。

7·7“厂家联系”子菜单

进入该菜单后，屏幕显示厂家名称、联系地址和电话。

## 第八章  报警滞后撤消

仪器的上限报警继电器的触点是给用户连接相应的控制电器（如电磁阀等），以组成氧浓度值控制系统时使用。为了防止在报警点附近继电器触点产生抖动现象，二次表里采用滞后撤消的方法。达到报警值时，继电器立即闭合，屏幕上立即出现报警提示，当浓度值回到报警值时，报警不会立即消除，要等到浓度值继续回落到一定值时才消除报警。如报警上限设为9.5ug/L，当浓度值达到9.5时，“超上限”提示出现，高报警继电器常开触闭合。 “报警上限”提示仍存在。只有当浓度值下降到9.50-Δ 浓度时，高报警才撤消，一般的Δ 浓度设为0.5ug/L。

## 第九章   订货注意事项

订货：

- 指明测量范围便于选配电极，微量氧配T401ppb微量氧电极，其余配T401ppm溶氧电极。

- 二次表的安装方式及电极的安装方式。

3、电极电缆线的长度。不指明T401ppb配5米，T401ppm配10米。

4、流通式安装时，订货时必须注明进出水管的外径（Ø 8、Ø 10、Ø 12三种规格），是使用软管或硬管，如不注明，将配Ø 8的软管接头。如有其它特殊要求，请注明。

## 附录1：空气中氧分压和氧的溶解度

大气压：1013mbar

| 温度（℃） | 溶解度（mg/L） | 氧分压（mbar） | 温度（℃） | 溶解度（mg/L） | 氧分压（mbar） | 温度（℃） | 溶解度（mg/L） | 氧分压（mbar） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.0 | 14.604 | 210.85 | 20.0 | 9.089 | 207.22 | 40.0 | 6.399 | 196.67 |
| 1.0 | 14.220 | 210.74 | 21.0 | 8.909 | 206.91 | 41.0 | 6.326 | 195.83 |
| 2.0 | 13.801 | 210.64 | 22.0 | 8.738 | 206.59 | 42.0 | 6.232 | 194.95 |
| 3.0 | 13.441 | 210.53 | 23.0 | 8.565 | 206.24 | 43.0 | 6.131 | 194.03 |
| 4.0 | 13.076 | 210.43 | 24.0 | 8.407 | 205.88 | 44.0 | 6.057 | 193.07 |
| 5.0 | 12.756 | 210.30 | 25.0 | 8.254 | 205.48 | 45.0 | 5.969 | 192.06 |
| 6.0 | 12.439 | 210.18 | 26.0 | 8.113 | 205.09 | 46.0 | 5.879 | 190.99 |
| 7.0 | 12.113 | 209.88 | 27.0 | 7.956 | 204.67 | 47.0 | 5.787 | 189.91 |
| 8.0 | 11.831 | 209.88 | 28.0 | 7.826 | 204.21 | 48.0 | 5.703 | 188.75 |
| 9.0 | 11.559 | 209.71 | 29.0 | 7.681 | 203.73 | 49.0 | 5.642 | 187.54 |
| 10.0 | 11.288 | 209.55 | 30.0 | 7.564 | 203.24 | 50.0 | 5.550 | 186.30 |
| 11.0 | 11.036 | 209.38 | 31.0 | 7.432 | 202.72 | 51.0 | 5.446 | 184.98 |
| 12.0 | 10.764 | 209.19 | 32.0 | 7.303 | 202.18 | 52.0 | 5.385 | 183.62 |
| 13.0 | 10.537 | 208.98 | 33.0 | 7.173 | 201.59 | 53.0 | 5.311 | 182.20 |
| 14.0 | 10.305 | 208.77 | 34.0 | 7.060 | 200.98 | 54.0 | 5.237 | 180.71 |
| 15.0 | 10.064 | 208.56 | 35.0 | 6.943 | 200.35 | 55.0 | 5.151 | 179.16 |
| 16.0 | 9.858 | 208.31 | 36.0 | 6.835 | 199.68 | 56.0 | 5.080 | 177.50 |
| 17.0 | 9.637 | 208.06 | 37.0 | 6.719 | 198.97 | 57.0 | 5.003 | 175.88 |
| 18.0 | 9.465 | 207.81 | 38.0 | 6.596 | 198.24 | 58.0 | 4.902 | 174.14 |
| 19.0 | 9.273 | 207.52 | 39.0 | 6.524 | 197.49 | 59.0 | 4.829 | 172.32 |
|  |  |  |  |  |  | 60.0 | 4.740 | 170.41 |

附录2：

一、无氧水的配制方法

1、试剂纯度：氯化钴及亚硫酸钠均为分析纯化学试剂。

2、氯化钴(COCL2)饱和溶液的配制：10mL纯水中溶解4.5g的COCL2 。

3、5%亚硫酸钠(Na2SO3)溶液的配制：200mL纯水中溶解10g的Na2SO3。

4、无氧水的配制：在5%亚硫酸钠(Na2SO3)溶液中滴入两滴(每滴约0.05mL) 氯化钴(COCL2)饱和溶液。

说明：1、水的温度尽量在（30～50）度，以便溶解。2、纯水可以用加热后的桶装矿泉水。

二、饱和溶氧水的配制

在恒温水浴内灌入2/3容积的新鲜蒸馏(约8L),将多孔塑料浮钙浮于水面。水温调节到检定时所需的温度，开动搅拌器搅拌水样，同时加鼓泡器(空气泵)向水中连续曝气60min以上。

# Text boxes

第五步： 防汽泡的笼子拧在电极前端螺丝上。

请将电极插回

测量池中并安装好

确定

上屏还有参数，可按▲键查阅

I0=  0.000nA

S= -238.0 pA/mbar

单位μg/L与mg/L之间自动切换

大气压已设为：1013.0 mbar

空气湿度:   50 %

继续

输出电流锁定在11.18mA

请输入被测液氧浓度值:

6.8μg/L

标定的结果

第六步：根据需要沉入的深度，把套筒移到合适的位置。

03 年8月 16 日斜率标定：

S=   - 239.1 pA/mbar

合格          失败

电极零点： -0.001nA

电极斜率： -238.0 pA/mbar

温度

①零点标定

②斜率标定

③手动输入I0 、S

第四步：溶氧电极顶部螺纹与不锈钢管内螺纹拧紧。

02/12/28

16:45:23

电流的输出范围为4～20mA

温度被人工设定为25.0℃

地址：贵阳市高新区科技大厦B栋1楼

邮编：550008

电话：400-020-6777

网址：www.gyxtyb.com

下屏还有参数，可按▼键查阅

按住键在电极电流与输出电流 之间转换

测量状态，分为动态和静态

报警上限：   200.0μg/L

输出上限：   200.0μg/L

输出下限：     0.0μg/L

电流： 4～20mA      0～10 mA

上屏还有参数，可按▲键查阅

第三步：电极线穿过不锈钢管，固定套筒和弯头。固定套筒有台阶和螺钉孔一端在上面，如上图，不能颠倒，否则无法固定。一定要按此顺序。

02 年8月 16 日零点标定：

I0=   - 0.011 nA

合格          失败

当前时间

特别提醒：

应确保电流任意变化

而没有危害！

退 出          继续

状态

错误！链接无效。

错误！链接无效。

用键移动光标选中某项，按“确定”键即进入该子菜单。

1、参数显示

2、参数设置

⑥厂家联系

·贵阳学通仪器仪表有限公司的联系方式

D/A基准微调：  0.000%

输出上： 200.0μg     下：  0.0μg

设置电流：   8.98 mA

对应O2含量：  62.3 g/L

温度设置：  自动         手动

手动温度：  25.0℃

大 气 压：  1013.0 mbar

滤波系数 0.5    温度系数 1.3

事件种类

事件发生的时间

年 / 月 / 日

时 / 分 / 秒

03 / 08 / 05

07 : 30 : 23

03 / 10 / 16

18 : 20 : 35

03 / 10 / 28

18 : 20 : 36

03 / 11 / 28

18 : 21 : 15

日期无数据！

继续    退出

1、记 事 本

2、I0、S查询

02 年8月 16 日一点标定：

I0=   - 0.011 nA

正在存储！

主显示

显示上限： 200.0  μg/L

显示下限：  0.0   μg/L

提前天数： 0 天

查询时间： 02年10月26日

输入电流：-0.186 nA

温    度： 23.6 ℃

待电流稳定

不稳定      稳定

不稳定           稳定

第三步：把T401ppb电极插入流通池，并把螺纹拧紧。

温度是手动设定的

光标

第二步：把红色防水圈套在T401ppb电极上。

显示下限

第一步：先把出水口的螺帽取下，再把T401ppb流通杯固定在架子上。水从底部进，横着出，把进出水管连接好。

①历史曲线

·历史曲线反映溶解氧值的变化过程；特定点、特定时间的溶解氧值查询。

6.6μg/L

手 25.0℃   动   6.81mA

正常         周二

温度设置：  自动         手动

手动温度：  25.0℃

大 气 压：  1013.0 mbar

滤波系数 0.2    温度系数 1.3

02/12/28  21:15       9.1ug        200.0

0.0

输出电流解除锁定

电流的输出范围为4～20mA

显示上限

⑤ 标  定

·零点标定

·斜率标定

·手动输入电极零点I0和斜率S

①历史曲线     ④参    数

②诊    断     ⑤标    定

③维    护     ⑥厂家联系

V5402—1.00

④参    数

·参数显示

·设置输出电流范围、输出上下限、报警上限、温度测量方式、手动温度值、时间

上电运行

修改大气压

更改手动温度值更改电流输出方式

主菜单

③ 维    护

·开机维护：在此时锁定输出电流

·手动电流源：校验表的输出电流

·修改密码

·系统维护：为厂家保留的功能

测量态

·按“菜单”键将进入以下主菜单的显示及操作界面

>

>

>

>

② 诊    断

·记事本：使用的记录

·I0、S查询：记录标定结果，判断电极的变化过程和老化程度

光标对应的年/月/日；时/分

请输入密码：

6666

增加：▲  减少：▼

输入完毕后按“确定”

报警上限：   200.0μg/L

输出上限：   200.0μ g/L

输出下限：     0.0μg/L

电流：4～20mA      0～10 mA

上屏还有参数，可按▲键查阅

光标对应的溶解氧值

高迟滞量：  0.5μg/L

时间修正

后面还有事件

下屏还有参数，可按▼键查阅

温度被人工设定为25.0℃

第一步：把固定支架用膨胀螺丝固定在墙上。

仪表外形尺寸：(159 * 159 * 138)mm ；     开孔尺寸：(138 * 138)mm

标定的时间

Time              I0         S

2    02.12.28          -0.012     -238.1

1    03.03.29          -0.022     -236.1

4    03.06.20         -0.033     -235.83    3    03.09.30          -0.036     -233.6

3    03.10.01          -0.038     -233.5

4    03.09.30          -0.036     -233.3

4    03.09.30          -0.039     -232.1

上屏还有参数，可按▲键查阅

标定方法

第二步：溶氧电极顶部螺纹缠上生料带，电极线穿过不锈钢管。

20mA或10mA对应的氧浓度值

4mA或0mA对应的氧浓度值

年： 02     月：11    日：14

时： 18     分：18    秒：16

周： 六

03 年8月 16 日斜率标定：

S=   - 239.1 pA/mbar

正在存储！

第七步：把不锈钢套筒放在固定支架里。

输出电流锁定在11.18mA

请将电极取出，用滤纸吸干

隔膜上的水滴，置于空气中

等待       完成

输入电流： -0.166 nA

温    度： 23.8 ℃

待电流稳定一般要几十分钟

不稳定      稳定

不稳定           稳定

第八步：用螺钉固定不锈钢套筒在固定支架里。

安装完毕后整体图如左图。