HZSV-7910A型顶空进样器操作规程

1 目的

指导并规范北京鸿作盛威科技有限公司HZSV-7910A顶空进样器操作，提高操作者的实验技能。

2 范围

本规程适用于HZSV-7910A顶空进样器方法编辑、运行、日常维护。

3操作规程步骤

3.1、顶空进样器实验条件
样品炉温度：60℃ 传输管路温度：120℃ 平衡时间：45min
顶空时间：50s 进样时间：15s 清洗时间:1min
3.2、操作步骤：
3.2.1、打开顶空进样器电源。
3.2.2、一般情况下，当气相色谱仪为稳压阀时顶空进样器采用加压进样方法，载气接到外加气接口处；气相色谱仪为稳流阀时顶空进样器采用平衡进样方法，载气接到载气接口处。
3.2.3、将进样针扎进色谱进样口中。
3.2.4、当采用加压法进样时，打开加压法开关，调节压力，顶空进样器柱前压比气相色谱仪柱前压要高0.02MPa，待仪器稳定后开始进样。（注意：调节压力时，将进样针拔出不插在进样口中，调好后再插上）
3.2.5、顶空时间及进样时间的设定，可按设定键用上下键设定加压时间，再按设定键设定进样时间，再按设定键设定清洗时间。
3.2.6、用移液管或移液枪准确移取标准样品到顶空瓶中密封，放入加热炉中平衡，待平衡时间到后，开始进样。
3.2.7、把取样针扎进顶空瓶中并按下《运行》键，待显示进样结束后，把取样针拔出来。
3.2.8、带样品峰出完后，按清洗键清洗完后再进下个样品。
3.2.9、做标准曲线可用移液管或移液枪准确移取6个不同浓度的标准样品到顶空瓶中密封，平衡相同时间后顶空进样，计算标准曲线及回归方程。
3.2.10、做重复性可用移液管或移液枪准确移取6份相同浓度的标准样品到顶空瓶中密封，平衡相同时间后顶空进样，（可排除一次偶然误差），计算6次进样峰面积的RSD值。