YQ-108B便携式COD快速测定仪

检测原理：

YQ-108B便携式COD快速测定仪，运用密闭消解管密闭消解，在强酸性溶液中，用含有一定量的重铬酸钾的专用氧化剂，并在催化剂的作用下于165℃恒温消解水样，使水中还原性物质被氧化，在不同波长下测定其未被还原产生的Cr6+和被还原产生的Cr3+的总吸光度或测定被还原产生的Cr3+的吸光度。

技术参数：

| 测量方法 | HJ/T399-2007（快速消解分光光度法） |
| --- | --- |
| 测量量程 | 0-10000mg/L（分段测定） |
| 检测下限 | 5 mg/L |
| 消解温度 | 165℃，15分钟 |
| 抗氯干扰 | 1000mg/L |
| 分辨率 | 0.001mg/L |
| 准确度 | COD值＞50mg/L示值误差不超过5% |
| 重复性 | ≤3% |
| 光学稳定性 | ≤0.001A/20分钟 |
| 尺寸 | 190mm*150mm*95mm |
| 电源 | 2800mA可充电电源 |
| 环境温度 | 5—40℃ |
| 环境湿度 | ≤85%无冷凝 |
| 重量 | 主机小于1.4kg，消解器小于2kg |

产品特点：

1. cod的测定符合HJ/T399-2007标准，测定准确有效。

2. 采用进口高亮度长寿命冷光源，光学性能很好，光源寿命长达10万小时。

3. 大屏幕液晶屏幕，全中文显示，数据直读，操作简单省时。

4. 消解比色一体，无需换管，测定简单、快速，无安全隐患。

5. 可保存标准曲线60条及2000个测定值（日期、时间、参数、检测数据）。

6. 内存标准工作曲线，用户还可以根据需要标定曲线。

7. 一键恢复出厂设置，可在误操作导致曲线丢失时快速恢复。

8. 具有曲线覆盖干涉功能，防止误操作覆盖曲线。

9. 具有数据储存功能和数据断电保护功能,方便查询历史测定数据、防止数据丢失。

10. 具有USB接口，数据可传输到电脑很长时间保存，不丢失。

11. 可选配打印功能，可对测定值进行立即打印或查询历史记录打印。

12. 内置超大可充电电池，超长待机，待机时间可达168小时。

13. 消解仪采用智能PID温度控制技术及双重防超温保护系统，加热安全均匀、速度快。通于COD、总磷、总氮等项目的消解。

14. 整套装箱式配置，方便携带至现场及野外进行测定，是现场操作的不二之选。

装箱清单：

YQ-108B便携式COD测定仪装箱清单

| 序号 | 名 称 | 数 量 | 序号 | 名 称 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式测定主机 | 1台 | 10 | 比色管清洁布 | 1块 |
| 2 | 4孔智能消解仪 | 1台 | 11 | USB数据线 | 1根 |
| 3 | 便携式手提箱 | 1个 | 12 | 联机光盘 | 1张 |
| 4 | 消解仪电源 | 1个 | 13 | 热敏打印机（选配） | 1台 |
| 5 | 消解防护罩 | 1个 | 14 | 打印纸（选配） | 1卷 |
| 6 | COD测定试剂 | 1套 | 15 | 使用说明书 | 1份 |
| 7 | 消解比色一体管 | 10支 | 16 | 合格证/保修卡 | 1份 |
| 8 | 主机电源适配器 | 1个 | 17 |  |  |
| 9 | 消解仪电源适配器 | 1个 | 18 |  |  |