箱式电阻炉

（马弗炉）

使用说明书

上海雷韵试验仪器制造有限公司

一、概述

本公司制造的系列电阻炉是对老产品的改造和升级换代产品，配有国内首家注册生产的新颖自动化仪表XMT系列控温仪及相应的热电偶，使电炉的温度控制精度更高，更自动化、广泛适用于各类实验室、工矿企业‘科研单位作无素分板测定及一般小型件淬火、退火、回火等热处理作业。

- 主要技术指标

表I   RJX  900℃箱式

| 主要参数 型号 | RJX-2-9A | RJX-3-9A | RJX-4-9A | RJX-5-9A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率（千瓦） | 2 | 3 | 4 | 12 |
| 额定电压（伏） | 220 | 220 | 220 | 380/220 |
| 控温仪的控温范围（度） | 室温-1200 | 室温-1200 | 室温-1200 | 室温-1200 |
| 炉子允许温度（度） | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 测温元件 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 |
| 发热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 |
| 炉膛尺寸 长x宽x高（毫米） | 200x120x80 | 300x200x120 | 300x200x120 | 500x300x200 |

表II    SX₂ 1000℃箱式

| 主要参数 型号 | SX2-2.5-10A | SX2-4-10A | SX2-8-10A | SX2-12-10A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率（千瓦） | 2.5 | 4 | 8 | 12 |
| 额定电压（伏） | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 |
| 控温仪的控温范围（度） | 室温-1200 | 室温-1200 | 室温-1200 | 室温-1200 |
| 炉子允许温度（度） | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
| 测温元件 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 |
| 发热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 |
| 炉膛尺寸 长x宽x高（毫米） | 200x120x80 | 300x200x120 | 400x250x160 | 500x300x200 |

表III  SX₂ 1200℃箱式

| 主要参数 型号 | SX2-2.5-10A | SX2-5-12A | SX2-10-12A | SX2-12-10A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率（千瓦） | 2.5 | 4 | 10 | 12 |
| 额定电压（伏） | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 |
| 控温仪的控温范围（度） | 室温-1200 | 室温-1200 | 室温-1200 | 室温-1200 |
| 炉子允许温度（度） | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 测温元件 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 |
| 发热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 |
| 炉膛尺寸 长x宽x高（毫米） | 200x120x80 | 300x200x120 | 400x250x160 | 500x300x200 |

表Ⅳ  SRJX 1300℃箱式

| 主要参数 型号 | SRJX-4-13A | SRJX-6-13A | SRJX-8-13A | SRJX-10-13A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率（千瓦） | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 额定电压（伏） | 220 | 220 | 380/220 | 380/220 |
| 控温仪的控温范围（度） | 室温-1350 | 室温-1350 | 室温-1350 | 室温-1350 |
| 炉子允许温度（度） | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 测温元件 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 |
| 发热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 |
| 炉膛尺寸 长x宽x高（毫米） | 250x150x100 | 250x150x100 | 500x200x180 | 500x300x200 |

表Ⅴ  SRJX1600℃箱式

| 主要参数 型号 | SRJX-6-16A | SRJX-8-16A | SRJX-10-16A | SRJX-10-13A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率（千瓦） | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 额定电压（伏） | 220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
| 控温仪的控温范围（度） | 室温-1650 | 室温-1650 | 室温-1650 | 室温-1650 |
| 炉子允许温度（度） | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 测温元件 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 |
| 发热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 |
| 炉膛尺寸 长x宽x高（毫米） | 250x150x100 | 250x150x100 | 500x200x180 | 500x300x200 |

表Ⅵ  SX₂  1300℃箱式

| 主要参数 型号 | SX2-2-12A | SX2-1.5-12A | SX2-2-13A | SX2-2.5-13A |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 额定功率（千瓦） | 2.5 | 1.5 | 2 | 2.5 |
| 额定电压（伏） | 220 | 380/220 | 380/220 | 380/220 |
| 控温仪的控温范围（度） | 室温-1300 | 室温-1350 | 室温-1650 | 室温-1650 |
| 炉子允许温度（度） | 1200 | 1350 | 1350 | 1350 |
| 测温元件 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 | 铬镍-镍硅 热电偶 |
| 发热元件 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 | 铁铬铝合金丝 |
| 炉膛尺寸 长x宽x高（毫米） | 40x500 | 25x500 | 22x600 | 25x2x600 |

注：特殊规格可根据用户需要定制

三、结构简介

本系列电阻炉外形均为长方体，炉壳采用优质冷轧钢板经折边焊接制成，工作室由优质炭货硅耐火材料制成，炉膛与炉壳之间用优质保温材料作保温层。为了减少炉口的热量散失，提高炉膛内温度的均匀性，在炉门内侧装有优质耐火材料制成的 挡热板。

炉内温度的测量‘指示和调节自控系统由XMT系列温度控制仪来完成。仪表内设断偶保护装置，在加热过程中当测温热电偶断路时，可自动切断电源，以保证电炉及被处理工件的安全。

四、安装与使用

1、电炉不需特殊安装，只需平放在室内地面上，控制器应放在工作台上，工作台面的倾斜度不得超过5度，控制器离电炉最小距离不得少0.5米，控制器不宜放在电炉上面，以免影响控制器正常工作，

2、与控制器及电炉相连的电源线，开头及熔断器的负载能力应稍大于电炉的额定功率。

3、接线时，首先转松控制器外壳左右两侧的螺钉，然后将罩壳上翻，按图于接好电源线。控制器与电炉的连线及热电偶连接线（最好使用补偿导线）。将热电偶从热电偶固定座在小孔中插入炉膛，孔与热电之间间隙用石棉绳堵塞，然后固定。

注意：电源的相一与中线不可接反，为了操作安全，控制器和电炉均需可靠接地。

4、检查接线无误后即可通电，首先合上电源开关，上电单排数码管显示分度号及量程代码三秒后进入工作状态：显示实测值。设定温度：设定完毕通电状态下，按加（▲）键或减（▼）键0.5秒，数码闪烁，此时可以按▲或▼修改设定值，三秒后自动保存退出，或同时按▲▼0.5秒确认退出。此时绿灯亮（NO），亦有接触器吸合场声响，电炉通电，电流表指示加热电流值。温度随炉内温度升高而徐徐上升，说明工作正常。

当温度上升到设定的所需温度是，红灯灭（OFF）、绿灯亮（NO）、电炉自动断电，停止升温。稍后，当炉内温度稍微下降，绿灯灭，红灯亮，电炉又自动通电，周而复始，达到自动控制炉内温度的目的。

5、硅碳棒型（S型）炉子的加热功率应与所需的温度值有较好的匹配，当炉内温度进入恒温阶段后，绿灯亮的时间长说明加热功率太大，可反时针方向调节加热功率调节钮适当降低加热电流值；若红灯亮的时间长，说明加热功率不免，可顺时针方向调节加热功率调节钮，适当增加加热功率加流值。红、绿灯交替亮的时间比较一致，则说明功率匹配，调节效果良好，为减少升温过程中的超温现象，在温度将达到设定温度前，可反时针方向调节加热功率调节钮适当减少加热电流值。考虑到可控硅元件在电流实变时较易损坏，在开机和关机前应将加热功率调节钮反时针方向旋到底，使电流缓慢上升和下降。

6、未来检查断偶保护装置是否正常工作，其方法是：松开热电偶一端，此时测温指示迅速上升到最高点亦自动切断加热电源，则断偶装置良好，重新接好的热电偶后，可正常工作。

7、烘炉，当电炉第一次使用或长期停用后再次使用，必须进行烘炉，其程序如下：

当室温 升200℃          4小时（打开炉门让水蒸汽散发）

当200℃升600℃          4小时（关闭炉门）

当600℃升800℃          2小时（关闭炉门）

8、使用完毕，首先将控制器面板上的钮子开关拔向关的伟志，然后切断总电源开关。

五、维修与保养

1、控制器应放在干燥通风、无腐蚀性气体的地方，工作环境温度为-10℃-50℃，相对湿度不大于80%。

2、为保证测量准确，每年应用直流电位差计校对XMT型温度控制仪的测温表，以免引起较大误差。

3、定期检查各部分接线有否松动，交流接触器的触器是否良好。出现故障应及时修复。

4、硅碳棒型炉子，发现硅碳棒损坏后，应更换规格相同并且电阻相近的新硅碳棒，更换时先卸炉壳外部分应相等，夹头必须坚固，使之与硅碳棒接触良好。如果夹头有严重氧化时应换新的。硅碳棒两端安装孔处的隙缝应有石棉绳填塞。炉温不得超过最高温度1350℃，硅碳棒在最高温度下允许连续工作4小时，在电炉使用相当时间后，如发现顺时针方向调节加热功率调节钮至最大伟志，加热电流仍上不去，距离额定值较远，达不到所需的加热功率，说明硅碳棒已老化。此时可将吕联的硅碳棒改为并联，仍可继续使用。在改变接法时不必拆卸硅碳棒，只需改变接法，并且改变接法后，使用时要注意缓慢调节加热功率调节钮，加热电流值不得超过额定值。

5、用户能守上述操作规程在正程使用过程中，确因产品质量不能正常工作时，一年内免费修理，更换零配件，直至更换产品。但未经生产厂查明质量原则，用户不得自行拆装，否则由用户负责各项维修费。

六、电气原理图

图1、使用单相电源的电气原理图

注：XMT 温度指示调节仪

K：钮子开关            J：交流接触器

L：小型熔断器          RD：螺旋熔断器

A： 交流电流表         CN：用户接线端

图2使用三相电源的电气原理图

注：XMT温度指标调节仪

TD：螺旋熔断器            A：交流电流表

K：钮子开关               J：交流接触器

L：小型熔断器             CN：用户接线端

图3、使用单相可控硅电气原理图

注：

XMT：控温仪        CN：用户接线端

K：钮子开关示	       W：加热功率调节电位器

S：小型熔断器        KS：双向可控硅

RD：螺旋快速熔断器   L：硅碳棒

A：交流电流表       热电偶

上 海 雷 韵 试 验 仪 器 制 造 有 限 公 司

公司地址

地址：上海市松江区北翠路158弄27号

电话：021-35304776,18019385592

传真：021-35304776

邮编：20160

QQ：1936803778 邮箱：1936803778@qq.com