1.北京中瑞祥便携式辐射检测仪  型号:ZRX-30007

ZRX-30007概述

ZRX-30007型便携式辐射检测仪采用补偿型GM计数管作为探测器，具有灵敏度高等特点，可准确测量γ射线与X射线；以高清液晶屏为显示器件，使操作更为简便与人性；具有剂量率和累积剂量双阈值报警功能，在测量范围内，报警阈值可任意设置，可自动记录报警事件，并可手动查看报警记录。

应用场合

ZRX-30007型便携式辐射检测仪广泛应用于辐照加工、卫生防疫、进出口商检、放射医疗、建材、石油化工、地质普查、废钢铁、核实验室等放射防护监测领域。

ZRX-30007功能特点

1.灵敏度高，响应速度快，测量范围大，对环境本底也有响应。

2.自动寻源功能，检测过程形象、方便。

3.具备波动系数显示功能。

4.自动背光功能，随着环境光减弱，自动增强显示背光。

5.实时测量值与报警阈值在同一坐标图表中显示，直观易读。

6.报警方式：声、光、振动，且可以任意组合。

7.实时测量剂量率，同时记录并显示累积剂量。

8.自动记录报警事件，并可手动进行查询。

9.具有实时时钟功能，可准确记录下报警发生的时间与当前时间。

10.内置锂电池，可充电，无需更换电池。

ZRX-30007技术指标

1. 探测器：能量补偿型GM计数管；

2. 测量范围： 剂量率：0.01μSv/h～15mSv/h（可选150mSv/h）；

累积剂量：0.00μSv～999.9Sv；

3. 相对误差： ≤±8%；

4. 灵敏度： 5CPS/uSv/h（可选1200CPS/uSv/h）；

5. 能量范围： 48KeV～3.0MeV；

6. 能量相应：≤±30%；

7. 显示单位： Sv/h、Gy/h、CPS、Sv、Gy；

8. 电源： 内置锂电池，可充电；

9. 功耗： 整机耗电≤120mW（不含显示器背光耗电）；

10. 重量尺寸： 280g ( 含电池 )，165*72*38(mm)；

11. 工作温度：-10℃-50℃ ；