1.北京中瑞祥转速发生装置  型号：ZRX-29321

一、ZRX-29321转速发生装置概述

本转速发生装置是由一套电压负反馈型直流调速系统，及一个110SZ04直流电机和一套测速数显表组成，调速方法为电位器手动，所以它的正确度主要由测速表决定，另外因其是电压负反馈型而不是转速负反馈型，所以在低速时也能有比较大的输出力矩，但转速会有漂移，特别是刚开机时，经过约10分钟运行后，漂移会减小，所以遇到漂移可旋动电位器使之达到所需值

二、ZRX-29321转速发生装置主要性能指标：

1）调速范围：0~3000r/min

2）调速器最大输出功率：1kw

3）电机功率：200w

4）测速表测量精度：0.1%

5）运行方向：可逆

6）供电电源：220VAC/2A

7）使用环境温度:-10oC~55oC,相对湿度小于90%，无腐蚀性爆炸性气体场合

8）控制机箱尺寸：280（宽）Χ240(深)Χ100（高）

齿轮箱尺寸：185（宽）Χ330（长）Χ150（高）

三、ZRX-29321转速发生装置使用

开机前先检查电位器是否在停车位置（逆时针旋到头），打开电源开关，电机应不转，转速表显示全8，然后向顺时针方向旋动电位器，有一圈多一些空挡，然后电机开始运转直到所需转速，刚开始使用会有漂移，可重新整定，旋动电位器不能太快，总的有效圈数约9圈，旋动9圈应在3秒以上，否则冲击电流太大，容易烧毁熔丝，停车时应将电位器逆时针旋到底待电机停转后再关断电源，总之在操作时只需注意二点即可，一为加速要均匀不可操之太急，二为在运转状态下严禁扳动后面板上的调向开关，此开关只能在电机不动情况下扳动，否则极易损坏调速模块。因电位器使用频率很高，一般故障均由电位器损坏引起，可用2.2~4.7kΩ的十圈线绕电位器（WXD3-13）调换，注意接线要与原先一样