Ducom

材 料 描 述 系 统

产品信息表：

剪切稳定性试验机（KPL）

有关更多信息，请联系您当地的办事处：

| 美国Ducom | 欧洲Ducom | 亚洲Ducom | 马来西亚Ducom |
| --- | --- | --- | --- |
| 620 Johnson Ave., Suite 5 | Zemikepark 6, | 477/A 第四阶段, | 第5块，第23-1B号 |
| 波西米亚, NY 11716, 美国 | 9747 AN, 格罗宁根, | Peenya 工业区, | Jalan Pahat H15/H |
| 电话: 847-737-1590 | 荷兰人 | 班加罗尔, 560058, 印度 | Kompleks Otomobil |
| 传真: 847-737-1580 | 电话: +31 (85) 065-7410 | 电话: +91 (80) 4080-5555 | Seksyen 15, |
| info@ducom.com | info@ducom.com | 传真: +91 (80) 4080-5510 | 40200, 莎阿南, |
|  |  | info@ducom.com | 雪兰莪，马来西亚 info@ducom.com |

产品信息列表                             Ducom

材 料 描 述 系 统

基本仪器

TDucom KRL剪切稳定性测试仪用于确定油对剪切引起的粘度损失的抵抗力。 根据CEC L-45-A-99研究运动粘度损失，其中使用具有圆锥滚子轴承的轴承罐剪切测试油。 这种测试方法对于例如液压油的配方是有用的，其可以降低采矿业中每吨挖掘的成本。

图3：Ducom剪切稳定性测试仪（KPL）

Ducom KRL剪切稳定性测试仪符合CEC L-45-A-99标准。 负载范围为500至5000 N，速度范围为150至1500 rpm，润滑剂温度范围为RT至60°C。

应用

- 采矿和建筑设备中使用的液压油和齿轮油的质量分析。

- 筛选用作油中粘度指数改进剂（VDs）的聚合物。

- 使用摩擦力矩和圆锥滚子轴承开发预测模型

- 油的运动粘度损失。

图4：圆锥滚子轴承

功能特点

- 手动装载系统：由校准的静重和连接到装载杆的装载盘组成。 负载通过连接到负载传感器和减摩轴承垫的轴传递到轴承罐。

- 气动加载系统：使用压缩空气和波纹管装置。 负载通过连接到负载传感器和减摩轴承垫的轴传递到轴承罐。

Ducom

材 料 描 述 系 统

技术规格

| 测试变量 | 单位 | 范围 |
| --- | --- | --- |
| 电机速度 | rpm | 150 to 1500 (CEC = 1475 ±25) |
| 测试负载 | N | 500 to 5000 (CEC = 5000 ±50) |
| 润滑油温度 | 0C | RT to 60 (CEC = 60 ±1) |
| 测试油量 | mL | 40 ±0.5 |
| 测试持续时间 | h | 100 (CEC = 20) |

工作原理

Temperature sensor

inner race

Outer race

Cooling race

Housing

Mandrel

Heater

图2. Ducom剪切稳定性测试仪（KRL）中轴承罐的切割部分

Ducom KRL剪切稳定性测试仪可配备手动或气动加载系统（参见图片库部分）。施加载荷由载荷传感器（位于减摩轴承垫下方）测量。轴承座（见图2）放在垫上。它包含一个剪切元件，包括一个浸在测试液中的圆锥滚子轴承。轴承装在由电动机驱动的旋转主轴上。

温度传感器

加热器

冷却移动

锯轴

拉紧螺母

“0”形环

内圈

外罩

圆锥滚子轴承  外圈

圆锥滚子轴承  内圈

内圈

使用轴承罐下方的一对加热元件加热测试流体。 闭环温度控制系统用于在剪切期间保持设定温度（60℃）。 它包括一个k型热电偶（见图3），热交换器，循环储水器和变频驱动泵。冷水被抽出来并在轴承罐中循环。 热交换器用于从热水中提取热量，然后热水从轴承罐中排出。 使用该系统，剪切过程中的温度保持在59°C至61°C之间。

产品信息列表                                               Ducom

磁带-K热电偶

材 料 描 述 系 统

磁带-K热电偶

磁轴承灌组件

热水出口

冷水入口

图3.带热电偶和水循环的轴承罐的图示

轴矩

Ducom KRL的另一个独特功能是负载传感器（见图4），它可以测量摩擦力矩并计算测试过程中油的摩擦系数。 摩擦扭矩曲线可代表油的暂时粘度损失。 测试在达到预设测试持续时间时结束。

负杠杆

实测法向力

负荷

组合测试装置

负荷

实测法向力（FN）

按钮式负载传感器

杠杆

组合测试装置

轴旋转轴承主轴

图4.轴承罐组件的图示

可选的

带测试油的轴承锅

手动负载系统（带校准静重）

- 气动负载系统

- 摩擦力矩测量单元

用于减少寄生虫的静水减摩轴承垫

产品信息列表                                               Ducom

材 料 描 述 系 统

用户便利

- 易于操作：易于组装和脱离试样。测试参数被预编程以进行重复的实验组。

- 工业级平板电脑：支持长时间测试的自动数据存储。还包括：Wi-Fi和蓝牙连接到个人设备（计算机，智能手机等）。

- 部分自动化：完全由计算机控制的系统，具有基于LabVIEW的测试设置和数据采集软件。除了准备和安装轴承罐外，其余功能都是自动化的。

- 低维护成本：我们的仪器采用高质量的功能和组件制造，确保为用户降低维护成本。此外，在线客户支持是免费的。

仪器控制和数据采集

Ducom剪切稳定性测试仪（KRL）由我们基于LabVIEW的WinDucom软件控制，该软件还可获取并显示负载，摩擦力矩，摩擦系数，速度，流体温度和测试持续时间。获取的数据可以通过多种方式呈现：可以打印各个测试的图表，可以叠加不同测试的结果以进行比较查看，并且可以将数据导出到Excel。

产品信息列表                                               Ducom

材 料 描 述 系 统

画馆

648x409x862mm(长x宽x高），96公斤

发动机

发动机

热电偶

热电偶

热电偶

正常负载传感器

轴承罐

圆锥滚子轴承润滑剂

反摩擦轴承垫

装载杠杆

定标自重平底锅

Pan with calibrated dead weights

带手动加载系统的Ducom剪切稳定性测试仪(KRL)

正常负载传感器

反摩擦轴承垫

圆锥滚子轴承润滑剂

轴承罐

气压缸

轴承罐

正常负载传感器

反摩擦轴承垫

发动机

圆锥滚子轴承润滑剂

正常负载传感器

反摩擦轴承垫

气压缸

圆锥滚子轴承润滑剂

轴承罐

热电偶

发动机

带有自动加载系统的Ducom剪切稳定性测试仪(KRL)

产品信息列表                                                Ducom

材 料 描 述 系 统

四种油样的摩擦系数

摩擦系数

时间（小时）

摩擦系数

摩擦系数

时间（小时）

产品信息列表                                                 Ducom

材 料 描 述 系 统

关于 DUCOM

Ducom仪器公司成立于1978年，在设计和制造具有摩擦学专业的先进材料测试仪器方面处于领先地位。Ducom将先进的技术和强大的设计原则应用于其产品，专注于为客户提供良好的所有权体验，从易用性和维护性开始。

我们在美国、荷兰和印度各有一项内部研究和发展倡议，以及与世界著名机构的发展伙伴关系。因此，Ducom拥有多项专利技术、版权和专利，每年都有更多的专利申请。其中许多技术被应用到我们的仪器上，并在后台工作，这样用户就可以享受到更好的结果。

我们的仪器在世界各地运行：从需要先进和高度可配置的测试系统的研究实验室，到具有标准化质量控制要求的设备，Ducom是一个值得信赖的解决方案合作伙伴，在许多行业都有几十年的经验。

认证:

ISO 9001:2008认证组织AS 9100：2009认证制造组织