1.北京中瑞祥兽药残留检测仪,瘦肉精检测仪,抗生素检测仪 型号ZRX-27735

检测范围

该仪器可定量定性快速检测畜牧产品激素：盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇、地塞米松；可扩展检测粮油产品：黄曲霉毒素B1、M1、玉米赤霉烯酮、呕吐毒素；奶制品：抗生素、三聚氰胺；水产品中激素、抗生素残留检测以及动物疫病的检测。水产品抗生素：氯霉素、链霉素、磺胺类、呋喃类、四环素类、孔雀石绿、己烯雌酚等；

功能特点

1、采用800*480分辨率真彩7寸液晶触摸屏显示，windows界面，中文人机对话式操作.

2、 仪器具有开机自检功能，故障实时提示在液晶屏。

3、 滤光片转换方式: 由仪器自动转换；

4、 检测型式：具有单、双波长和单、双孔检测方式供选择，

5、布板形式：横向或纵向自由安排对照品、标准品、样本的孔位。

6、采用光源自动开关节能设计，最大限度延长光源寿命，具备对光路，机械运动部件等进行自检和报警功能，确保仪器处于良好的工作状态。

7、 项目参数的设置：能设置、保存、修改和查询200 个检测项目参数, 100000条检测数据，以供日后检测时调用；

8、 检测定标：具有检测定标的功能，能保存和修改126个项目的定标参数和曲线，在做相同的项目检测时可以调用并且能打印定标曲线；

9、采用内置嵌入式微型热敏打印机

10、 输出：吸光度检测、农药残留检测、兽药残留检测（定量）、定性检测、参考值及定量判定结果报告以及定性分析的阴阳性判定结果报告；

11、支持RS232通讯端口；支持外接USB数据线直接与PC机联接；支持EXCEL格式的数据导出功能；支持多种综合报告输出和汇总统计功能

12、 打印：仪器配有内置热敏打印机或外置打印机，可选择自动打印或手动打印整版检测结果。

13、配有专业软件，PC机可以控制仪器的任何工作，实现数据的实时采集、数据查询汇总、供应商信息管理等。

技术参数

1、光路系统：自校准8通道光路系统，滤光片标配405nm、450nm、492nm、630nm，最多可选配10片滤光片。

2、光源：采用石英卤素灯，开机后无操作时自动转入半压休眠，最大限度延长光源灯寿命。

3、波长范围：400-1100nm

4、波长准确度：±2.0nm

5. 半宽度8±1.0nm

6、通道间差异： 仪器通道间吸光度差异应≤0.02A。

7、 测量范围：0.000-4.000Abs；

8、 分辨率 0．001A

9、 准确度： ±1%(0～2A)

10、 线性误差 ±0.1%(0～2A)

11、 重复性 ±0.005A(0～2A)

12、 稳定性 ≤0.005A/小时

13、杂散光： 用510nm检测50.0g/L的亚硝酸钠标准溶液，吸光度应≥2.0A。

14. 读板速度：5s;

15、 接口方式： RS-232/USB

16、 存储：105板，10000组以上测量数据

17、仪器具有定性定量分析功能，可以输出原始吸光度报告，临界值、P/CO值、浓度数据报告，定性分析的阴阳性结果判定报告。

18、定性定量计算方法：单点法、点对点法、线性回归法、半对数回归、全对数回归、比值回归、比值半对数回归、指数回归、二次方曲线共计9 种方法

19、打印：仪器配有内置热敏打印机或外置打印机，可选择自动打印或手动打印整版检测结果。