1.北京中瑞祥振弦频率读数仪/振弦式频率读数仪/频率读数仪 型号：ZRX-28718

ZRX-28718型振弦频率读数仪（以下简称读数仪）适用于测读非连续激振型各种类型的振弦式传感器，并能适应工程现场气候环境下正常工作。读数仪中有中文菜单，大屏幕带背光显示屏，谐振频率和温度，可直接显示读数，也可以自动转换为测值（物理量），同时读数仪还可测量振弦式传感器内置的热敏电阻并转换成温度显示。具有读取传感器序列号和参数，多弦仪器实时测量，温度电阻选择（2k或3k、5k）电源电压监测，测量数据存贮、计算机通讯、离线自动关机等功能。

2、主要技术参数及结构

测量项目

测量范围

最小读数

频率模数（F）

200-25000

0.1

频率值（Hz）

400-5000

0.1

摄氏温度（℃）

-80-+150

0.1

注：频率模数F=Hz ×10

扫频激励范围：400-5000Hz

时基精度：0.01%F.S

存贮数据：3000条

测频率分辨率：0.1Hz

测模数分辨率：0.1F

测温范围：-80℃-+150℃

测温精度：±0.3℃

测温分辨率：0.1℃

通讯方式：USB型串口

波特率：9600bps

显示屏：240×128图形点阵屏

电池：1700mAH 3.7V锂离子电池

工作电流：不大于60mA（背光关闭），150mA（背光开启）。

连续工作时间：>20小时

3、计算机通讯

读取存贮器内数据

振弦读数仪有与计算机通讯的功能，当需要将读数仪存贮器内的数据传输给计算机时，应先将通讯连接电缆一端插到读数仪USB通讯接口上，另一端插到计算机USB通讯接口上。启动读数仪通讯软件，之后按通讯软件菜单提示进行操作即可。

注：在通讯之前应先将读数仪所配的通讯软件先拷贝至计算机的硬盘上，用计算机硬盘上的文件进行安装。

4、使用及保管

振弦读数仪为精密测量仪表，在使用中不得用力按压面板薄膜按键，防止硬物创击显示屏，读数仪应保管在干燥、通风的房间内，温度应在+10～+30℃。运输中读数仪四周应加垫防震物，不得抛摔。

在联接通讯电缆时，一定要先关闭读数仪，否则容易造成短路烧毁读数仪的故障。

5、故障及维护

读数仪适用于野外环境，但仍应遵循一些基本使用及维护方法，使其达到最佳的工作状态，下面给出一些可能出现的故障及排除办法。