技

术

协

议

书

巩义市予华仪器有限责任公司

非常感谢您选用我们的产品，为了您使用方便、安全。在使用本产品之前请仔细阅读以下注意事项。

- 用途

DLSB－系列低温冷却液循环泵，是采用机械制冷的低温液体循环设备，具有提供低温液体，低温水浴的作用，结合旋转蒸发器，真空冷冻干燥箱，循环水式多用

真空泵，磁力搅拌器等仪器，进行多功能低温下的化学反应作业及药物储存。用于有效保护大型精密仪器和设备。

- 特点

DLSB－系列低温冷却液循环泵，是我公司与高等院校合作在德国与日本同类产品的基础上，结合中国国情研制的最新产品，达到国际先进技术水平。

1、国际著名厂家原装半封闭压缩机，性能先进，质量可靠。

2、制冷机组专业继电器、保护器、电容等均为进口原装高品质器材，保证可靠性和使用寿命。

3、数显式温度控制，操作简单、醒目。

4、多种功能，可以提供低温优质冷却水，低温不冻液体，小型低温水浴。并可结合循环水式多用真空泵，真空冷冻干燥箱，旋转蒸发器，磁力搅拌器等仪器，进行多功能低温条件下的化学反应作业，药物储存。可与多种大型精密设备配套，以克服因冷却水不良、温度过高、水压不稳造成的贵重仪器设备无法使用的困难。

5、符合中国国情的380V 50Hz市电情况专门设计，避免按110V，60Hz设计而在国内使用造成的故障和使用困难。

6、循环系统采用不锈钢材质，具备防腐蚀、防锈、防低温液体污染的功能。

7、对于高纯金属、稀有物质提纯、环境实验室及磁控测射，真空镀膜设备等大型贵重贵实验设备，可提供满足对温度和水质双重要求的冷却水，具有节能，节水，防污染，防结垢的特点，可有效保护大型精密仪器设备。

8、本机集循环冷却水一体，体积小，功率配备合理，充分显示了节省空间的特点。

9、满足各种使用条件。

DLSB-300/40低温冷却循环机组注意事项

- 安装

- 用户配备电源时必须考虑机组最大工作电流。调整相序使水泵电机运转方向和箭头指示方向一致。

- 制冷机组与所需冷却设备距离应尽量靠近，以减少循环管道中压力和冷量的损耗。

- 机组安装应远离炉灶等发热物体。机房应宽敞通风，机组周围至少留3米的散热距离，供操作和维护用。机房内的环境温度不得高于35度。机组严禁露天安装。

- 操作

安装完毕确保无误后，闭和空气开关，电压控制仪显示当前电压值。温度控制仪显示槽内温度。按下制冷开关经延时后压缩机启动工作。当电压值超出设定范围（380±10％）压缩机将不能启动，待电压稳定在范围之内，压缩机启动工作。工作至温控仪设定温度（设定方法见1）后，压缩机停机温控仪（ALM灯灭）。待温度回升高与设定温度后（ALM灯亮），达到延时时间后压缩机重新启动。在工作过程中如遇保护指示灯亮和压缩机频繁启动。应先切断电源查找排除故障后方可在次工作。如强行启动，责任自负。

按下循环开关循环泵工作，排出低温不冻液。启动循环水泵前，必须排出空气，禁止空转。

  - 温度设定方法：

温控仪上排显示测量温度PV，下排显示设定温度SV。按SET键上排显示5P，下排显示设定值。按△键或▽键设定至所需温度，在按SET键返回即可。

  - 本机组设有电压过高；电压过低；压缩机温度过高；油压过低；压力过高，过低；缺相；过流等保护措施。如遇保护请参考故障分析，排除故障后在启动工作。

故障分析

| 故障现象 | 故障原因 |
| --- | --- |
| 压缩机过热保 护指示灯亮 | 环境温度过高2.风机是否运转；方向是否 正确3.四周有无障碍物阻挡散热 |
| 油压保护指示 灯亮 | 油位过低。清洗过滤网；更换压缩机油（太 阳3GS）2.温度过低，油路不畅。 |
| 压力保护指示 灯亮 | 冷凝器散热片脏堵，散热效果不好。2.环境 温度过高。3.油位过低 |
| 压缩机频繁启 动 | 检查保险管是否有烧断。2.电源电压是否符合 要求3.设定温度接近室温 |

DLSB-300/40型技术指标

| 型号DLSB-300L/-40℃ | 4J-22.2Y |
| --- | --- |
| 工作范围 | 冷却温度范围 | 30℃/-40℃ |
|  | 有效介质出口温度 | -40℃ |
| 额定制冷量 | 大卡/时（Kcal/h） | 零摄氏度时 | 36980 | -40摄氏度时 | 10492 |
|  | 千瓦（KW） |  | 43 |  | 12.2 |
|  | 冷吨（RT） |  | 12.6 |  | 3.58 |
| 储液槽容积 | L | 300 |
| 输入功率 | KW | 21.6 |
| 条件 工作 | 环境温度 | ≤30℃ |
|  | 相对湿度 | 60％ |
|  | 工作电压 | 380V±10％ 50Hz |
|  | 使用范围 | 室温～负40℃ |
| 机 能 | 控温能力 | 智能数显控温仪 PT100温度传感器 控温精度±2℃ |
|  | 设定方式 | 在使用范围内任意设定 分辨率 0.1℃ |
|  | 安全保护 | 过压、延时、过流、过热、漏电、保护器 |
|  | 冷 媒 | R404a |
| 压缩机功率、电流 | 19.6KW 36A |
| 循环泵性能 | 功率1200W、电流2.9A、流量120L/min、扬程15米 |

机组主要配件清单

| 名 称 | 型 号 | 规 格 | 数 量 | 厂 家 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 压缩机 | 4J-22.2Y | 25P | 1 | 比泽尔 |
| 风冷冷凝器 | FLKD-42 | 42KW | 1 | 国产 |
| 干燥过滤器 | 丹弗斯 | Ø22 | 2 | 丹麦 |
| 膨胀阀 | 丹弗斯 | R404A | 1 | 丹麦 |
| 电磁阀 | 卡斯托 | TYPE1064 | 1 | 意大利 |
| 油分离器 | s-4004 | Ø28 | 1 | 台湾 |
| 储液罐 | 冠亚 | 10L | 1 | 台湾 |
| 膨胀罐 | 冠亚 | 10L | 1 | 台湾 |
| 循环泵 | CHL8-50 |  | 1 | 南方泵 |
| 板换 | B3-020 | 2.1㎡ | 1 | 台湾 |
| 卸荷阀 | TY-12 | 2.3MP | 1 | 日本鹭宫 |
| 交流接触器 | DZ20L | 60-100A | 1 | 正泰 |
| 智能数显表 | DWYH |  | 1 | 国产 |
| 综合保护器 | JDC-100 | 0-100A | 1 | 正泰 |

我公司生产工业专用水冷风冷式冷冻机组特点：

1.       本机采用进口半封闭压缩机，微电脑一键控制；冷凝器采用高效螺纹换热铜管，换热系数高，使管内蒸发与管外冷凝具有更高的换热效率，确保机组良好的制冷性能和换热效果。本机组具有体积小、噪音低、能量大、寿命长、操作简便等优点，其优美精巧的外形设计和可靠稳定的高效能品质在同类产品中出类拔萃！

2.       工艺槽内采用全铜盘管，并采用高效O型无焊接蒸发器，  蒸发器铜管采用内外螺纹式增强管。铜管表面有螺纹，铜管外表面光滑、冷却效果好，蒸发器筒身以60mm厚PE保温材料保温，不结露，冷量损失少。冷凝器采用从国外原装进口的铜管，加工成V形低肋管，增强传热能力，铜管表面光滑，使水压降低，易清洗保养。

3.       直接冷却方式，大大提高了工作效率；且比间接冷却方式节能35%以上

4. 强有力的保护装置 ：压缩机延时启动保护器、过载保护器、高低压保护器、温度控制开关、防冻开关、熔断塞、电子时间保护安全阀、压缩机过热保护器、压缩机频繁启动保护器及异常指示灯，确保机组的正常运行。

5.结构示意图

巩义市予华仪器有限责任公司简介

巩义市予华仪器有限责任公司(原巩义

市英峪予华仪器厂)是重点开发、生产、销

售教学仪器的专业厂家，主要生产有机合成

装置、臭氧消毒机、显微熔点测定仪、循环

水式多用真空泵，玻璃仪器气流烘干器、低

温冷却液循环泵、自动部份收集器、不锈钢

各种多用磁力搅拌器、旋转蒸发器、超声波清

洗器、电热鼓风干燥箱、不锈钢电热板、智

 
能玻璃恒温水浴、水槽、真空干燥箱，台式高速离心机、数显恒温电热套、直流恒速搅拌

器、加热磁力搅拌器、铸铁电炉、数字温度控制仪、升降台等多种型号的教学仪器。

 本公司技术力量雄厚，生产设备齐全，产品质量稳定，注意吸收国内外先进技术，积

极开发新型号、新产品，在国内同行业中享有较高声誉。

 由于我公司一贯实行严格的经营管理，自九六年以来历次被授予“质量信得过单位

”、“优质品牌”、“质量管理先进单位”等，2001年11月9日正式通过ISO9001国际质量

体系认证，所有产品完全符合国际管理体系质量标准。

 我们的企业宗旨是“质量第一，信誉至上”，我们将继续奉行“诚实、奉献、开拓、

进取”的敬业精神，不断完善企业经营管理体系，为用户提供完善的售前、售中和售后服

务，产品终身维修，以优质的产品，为大专院校、医药化工、食品加工、石油勘探等实验

服务。