1.北京中瑞祥X荧光钙铁分析仪/X荧光钙铁检测仪 型号：ZRX-27080

X荧光钙铁分析仪是一种新型的采用纯物理分析方法的微机化台式仪器,用于水泥厂，能够30秒快速分析旋窑、机立窑、窑外分解旋窑厂家的白生料、全黑或半黑生料、熟料、水泥中 CaO、Fe2O3的百分含量，为配料成分控制及时提供数据。由于它的分析速度快（30秒），因此可实时监控生产过程中成份变化的情况，便于及时调整原料配比，为生产合格熟料、水泥打下坚实的基础。同时可用于分析石灰石、粘土、铁粉、粉煤灰、煤矸石、砖坯等混合材中CaO、Fe2O3的百分含量，为进厂原材料提供质量数据。除建材工业外，亦可用于需要分析CaO、Fe2O3百分含量的各种场合。

大屏幕液晶显示，全中文菜单提示操作，智能错误报警提示，使用极为方便。不用任何化学试剂、无三废排放，不含放射源、低耗电，符合环保节能安全要求。

主要技术指标：

1. 分析范围： CaO、Fe2O3分析范围均可调节，通过标定工作曲线的方法选定。

2. 分析范围宽度： CaO%max—CaO%min≤7% Fe2O3 % max—Fe2O3 % min≤5%；

例如生料：CaO：39%~46%，Fe2O3：0.01~5%。

3. 固有误差： CaO：±0.10%，Fe2O3：±0.10%。

4. 系统分析时间： 30×n秒(n为自然数)，推荐值为60秒。

5. 分析精度： SCaO≤0.10%，S Fe2O3≤0.05%。

6. 温度稳定性： 在5~+40℃范围内，绝对漂移：∣△CaO%∣≤0.10%，∣△Fe2O3%∣≤0.10%。

7. 使用条件： 环境温度：5~+40℃，相对湿度：≤85%(30℃)，供电电源：220V±20V，50Hz。

8. 整机功耗： ≤30W。

9. 尺寸及重量： 468mm×368mm×136mm，13.8kg