1.北京中瑞祥深色石油产品硫含量测定仪 型号：ZRX-28266

深色石油产品硫含量测定仪是根据GB/T387实验方法设计、制造。适用于对润滑油、重质石油产品、原油、石油焦、石蜡和含硫添加剂等石油产品硫含量的测定。

ZRX-28266技术参数

一、电  源：         AC220V±10%  50Hz

二、加热功率：       2KW

三、控制温度：       900～950℃

四、行程时间：       30～60Min

ZRX-28266结构与原理

本仪器是由数显控温加热装置、时间控制器、电机驱动系统、空气流量及净化装置等组成。控温系统通过安装于加热炉中心的热电偶检测炉温，由固态继电器控制加热炉达到设定温度；时间控制器精确实现焙烧时间，电机驱动系统可使加热炉平稳运行，根据需要可实现慢进、快进、快退及暂停功能；仪器配有两只石英管，可同时进行两个试样的测试，为防止空气中的硫含量对测试结果的影响，安装有三个用于净化空气的洗气瓶，且连有内装活性炭的U形管。空气流量可根据要求通过调节阀进行调节，由流量计直接显示。

ZRX-28266配置

序号 名    称 单位 数量 备 注

1 测定仪 台 1

2  洗气瓶 套 3 直管式

3 接受瓶，250mL 只 2 三角瓶

4 石英弯管 支 2

5 小石英管 支 2

6 瓷舟 只 4

7 石英舟移动钩 支 1

8 石英直管 支 2

9 热电偶 个 1

10 软管 米 2