1.北京中瑞祥多功能校准仪 型号：ZRX-28602

一．概述：

ZRX-28602 多功能标准源是按照国家检定规程 JJG124－2005《电

流表、电压表、功率表和电阻表检定规程》及相关国家标准的要求而设计的表源

一体高科技单相 0.05 级交直流标准源。可检定 0.2 级及以下交直流电压表、电流

表、频率表、电阻表，主要用于交直流电压表、交直流电流表、欧姆表和万用表

的测试和校准。它采用数字式反馈控制技术和大屏幕液晶显示器，结合视窗技术

设计出屏幕菜单管理功能。整机技术先进，功能齐全，结构紧凑，性能可靠，广

泛应用于电力、铁路、计量、工矿企业和科研院所作为标准器。适用于检定、检

验、维修四位半数字三用表、各种 0.2 级、0.5 级以下指针式交、直流电压、电流

表；配合高等级标准表，校对 0.1 级电流、电压表。也可做为稳定的交直流电压

源、电流源使用。

二、主要特点：

1、采用 320×240LCD 大屏幕图形显示器，汉字菜单，具有良好人机界面。可同时

显示输出状态、输出值、满度值、分度数、相对误差和绝对误差及相应量程。

2、功能强大、准确度高、大功率，具有交直流电压、电流、电阻和方波频率输出，

可广泛用于检定模拟指示和数字式仪表。

3、具有手动和自动量程，使用起来更加灵活方便。

4、数字键设定输出，使输出一步到位、用旋转编码器逐位调节输出值，也可采用

连续步进方式。可以任意改变满度值和分度数。清零功能，可以让输出一键回零。

5、交直流电压、电流、方波频率六位输出调节，调节细度达到量程的 10-6。

6、输出电压、电流均为软启动，具有过流、过压自动保护，自动复位的功能。

7、采用闭壳式自校准先进技术，具有外部校准功能，可随时通过高等级标准表修

正仪器的准确度。

8、仪器设有万年日历可实时显示当前日期与时间。

9、仪器具有高电压、大电流输出时声音提示及大电流限时自动关闭及功能。

三、主要技术指标：

1、输出直流电压范围：10mV-1000V，量程分为 75mV、200mV、1.5V、3V、10V、

30V、100V 、300V、600V、1000V 十个量程。

2、输出交流电压范围：300mV-1000V，量程分为 1.5V、3V、10V、30V、100V 、

300V、600V、1000V 八个量程。

3、输出直流电流范围：2μA-22A，量程分为 20μA、200μA、2mA、10mA、50mA、

200mA、500mA、2A、5A、20A 十个量程。

4、输出交流电流范围：0.6mA-22A，量程分为 2mA、10mA、50mA、200mA、500mA、

2A、5A、20A 八个量程。

5、输出交直流电压、电流调节范围：优于满量程的 1×10-5 ，每个量程均可在

10-110%之间调节（1000V 量程调节范围为 10-100%） 六位数字都可逐位调节，，

连续步进。

6、输出交流电压、电流的频率范围：40Hz-65 Hz、400 Hz 点频和 50Hz 电源频率

同步，40Hz-65 Hz 频率调节细度 0.001 Hz，调定准确度为 5×10-5。

7、输出直流电压准确度： 1.5V -1000V 量程为±(0.02%RD+0.03%FS)，

75mV、200mV 量程为±0.1%RG±0.5 mV 。

8、输出交流电压准确度： 1.5V- 1000V 量程为±(0.02%RD+0.03%FS)；稳定度不

大于 0.01%FS(60S)

9、输出直流电流准确度： 2mA-20A 量程为±(0.02%RD+0.03%FS)；稳定度不大于

0.01%FS(60S)。

20μA 、200μA 量程为±0.1%RG±0.5μA

10、输出交流电流准确度：2mA-20A 量程为±(0.02%RD+0.03%FS)；稳定度不大于

0.02%FS(60S)。

11、交流频率准确度：±0.02% 。

12、交流电压、电流差频影响，准确度附加 0.03%RD，400 Hz 准确度附加 0.1%RD。

13、输出交流失真度小于 0.5% 。

14、输出直流纹波小于 0.5% 。

15、输出电阻阻值：10Ω、25Ω、50Ω、100Ω，150Ω，200Ω，250Ω，500Ω，

1K，1.5K，2K，2.5K，5K，10K，15K，20K，25K，50K，100K，150K，200K，

250K，500K，1M，1.5M，2M，2.5M，5M，10M。

准确度为±0.2%FS±20mΩ,额定功率为 0.5W。

16、输出方波频率范围 0.1Hz-- 1.1MHz，分为 1Hz、10Hz、100Hz、1kHz、10kHz、

100kHz、1MHz 七个频段、调节细度优于 1x10-4，准确度为±0.02%。

17、交直流电压额定输出功率： 30V-1000V 量程为 20W，

75mV、200mV 最大输出电流为 20mA；

2V、3V、10V 量程最大输出电流为 100mA。

18、交直流电流额定输出功率：2A-20A 量程为 20W，其它量程最大输出电压为 10V。

19、供电电源 220V（±10%），频率 50 Hz（±10%），最大功耗 120VA。

20、使用环境：温度 20±5℃，相对湿度 80%，无强光直射，无电磁干扰。