UV-1000在线紫外检测器

使用说明书

声  明

版权声明

感谢您购买爱有美（嵊州）科技有限公司生产的产品，在您获得我们优秀产品的同时，您也将获得我们提供的全面周到的售后服务。为了您在使用我们的产品时有愉快的经历，建议您仔细阅读以下内容：

■ 使用之前请仔细阅读本使用手册；

■ 在读懂所有操作程序以前不要进行任何实际操作；

■ 注意本说明书中特别强调的地方，特别是有关安全方面的说明；

■ 如在使用时有任何的疑问，您可以拨打我们的服务热线 ：400-860-5168转4545

■ 如果您想了解最新的信息，请登陆我们的网站：http://kingkongsci.co.uk/

本说明书仅适用于爱有美（嵊州）科技有限公司生产的UV系列在线紫外检测器。本文档中的信息如有更改，恕不另行通知。爱有美（嵊州）科技有限公司保留最终解释权。未经出版商的书面允许 ，不得以任何形式转载本文档或其中的任何部分。

Copyright © 2012 kingkongsci. Science Instrument CO.,LTD.2013 爱有美（嵊州）科技有限公司版权所有。

All rights reserved。 2019年11月第1版 2019年12月第2次印刷

前  言

UV-Vis-950在线紫外检测器使用说明书对紫外在线检测器安装、使用及故障排除进行了介绍。

本文档的使用对象为需要对检测器安装、操作及维护的工作人员。在使用在线检测器前请仔细阅读本文档，并妥善保存，以便对您今后的工作提供帮助 。

请勿在未完全了解本说明书的内容前使用本设备。

如果仪器被转借或出售，请将本文档提供给下一位用户 。

如果本文档或仪器上的警告标签丢失或损坏，请及时向天爱有美（嵊州）科技有限公司提出更换。

文档约定

本说明书可能会用到以下约定：

警告标识

本说明书可能会使用到以下警告标识

|  | 危险图标。它表示某些程序或者操作，可能会导致损伤，甚至生命危险，应该引起强烈注意。除非对所示条件已经充分地认识了解，否则，看到这样的图标，请千万不要继续。 |
| --- | --- |
|  | 危险图标，它表示某些程序或者操作会对仪器某部位或者整体造成严重损伤、破坏甚至毁掉。如果条件不合适，请不要继续此操作。 |
|  | 危险图标。它表示某些程序或者操作可能会对仪器某部位或者整体造成严重损伤或者破坏，如果不是对情况有充分把握，请停止所进行的程序。 |
|  | 该图标表示会给出相关信息，能够为您提供一些帮助。 |
|  | 该图标会提示一些附加信息。在仪器使用过程中，能够为您提供宝贵建议。 |

目录

文档约定	4

1	概述	10

1.1	选择在线紫外检测器的原因	10

1.2	在线紫外检测器的原理	10

2	在线紫外检测器介绍	12

2.1	微型光纤光谱仪	12

2.2	光源	14

2.3	透射浸入式探头（适用于恶劣环境）	16

2.4	性能指标	18

2.5	实际例子	20

3	在线紫外检测器安装	22

3.1	场地要求	22

3.2	拆除包装	23

3.3	在线紫外检测器的安装	24

3.3.1	连接电源连线	24

3.3.2	连接管路	25

4	仪器快速操作	25

5	在线紫外检测器测试及故障排除	30

5.1	故障诊断与排除	31

附录I.	规格指标	32

5.2	物理规格	32

5.3	环境规格	33

5.4	电气规格	33

单位换算	- 36 -

嵊州爱有美科技有限公司

地址：浙江省绍兴市嵊州市经济开发区浦南大道388号科技创业中心科创大楼A楼1301室312400

开户行：浙江泰隆商业银行绍兴嵊州小微企业专营支行

帐号：33070060201000001458

统一代码91330683MA2BHKCK8K

如在使用时有任何的疑问，您可以拨打我们的服务热线 ：400-860-5168转4545

概述

## 选择在线紫外检测器的原因

在线紫外可见检测器与工艺分析技术结合时，可以实现对连续化反应结果实时检测，研究人员可通过连续实时分析监测稳态条件、排除工艺中的故障和识别反应性中间体，将在线监测技术和集成的连续化系统相结合，可在进行方法优化研究时节省大量时间。在线紫外检测器可根据用户需求，配置透射流通池、反射光纤侵入式检测。

## 在线紫外检测器的原理

在线紫外检测器基于朗伯一比尔定律（Lambert-Beer law），被测物质对某一波长光吸收的强弱与吸光物质的浓度及其液层厚度间的关系，检测器内置微型光纤光谱仪，脉动氙灯光源，微型光谱仪通过IO控制端，控制脉冲氙灯工作，光源发出紫外可见光谱经过透镜或光纤照射到被测样品上，经过被测样品吸收或反射后，经透镜或光纤耦合到微型光谱仪入口狭缝，进入微型光谱仪中通过光栅分光后，被线阵CCD接收。

在线紫外检测器介绍

UV-Vis-950在线紫外检测器适用于连续化学中含苯环和有颜色物质的连续在线监测。在线检测器由微型光纤光谱仪、脉冲氙灯、流通池（可根据应用需要，配置反射光纤）、系统电源等几部分组成。

## 微型光纤光谱仪

微型光纤光谱仪作为在线检测器最核心部件，其稳定性及检测灵敏度将直接影响到检测器的性能。如下图所示，微型光纤光谱仪由以下几部分组成。

图1微型光纤光谱仪光路图

| 序号 | 名称 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | SMA905光纤接头 | 用于连接标准SMA905光纤接口 |
| 2 | 狭缝 | 决定光谱分辨率关键件，可根据用户需要配置不同规格的狭缝片，满足用户对光谱带宽的要求 |
| 3 | 滤光片 | 选择用户合适的滤光片，滤除其他波长干扰，当全谱分析时，此滤光片不装配 |
| 4 | 准直镜1 | 将入射光变为平行光朝向光栅 |
| 5 | 平面光栅 | 分光作用，将从准直镜复合光衍射为单色光 |
| 6 | 聚焦反射镜 | 接收从光栅反射的光并聚焦光到CCD探测器上 |
| 7 | 柱面镜 | 柱面镜将聚焦反射镜反射过来的光谱进一步汇聚，到CCD接受面上 |
| 8 | CCD接收器 | 将接受通过柱面镜聚焦的光谱，将光信号转换为电信号 |

## 光源

在线紫外检测器采用低功耗脉冲氙灯作为光源，其脉冲寿命超过10亿次，可连续工作5年以上，适用于在线检测应用。

脉冲氙灯功耗：2W

波长范围：200-950nm

接口：SMA905光纤接头

图2脉动氙灯           氘灯

图3 脉冲氙灯光谱图       氘灯

## 透射浸入式探头（适用于恶劣环境）

T300-UV-VIS是透射浸入式探头，可以和光纤光谱仪及光源连用来测量恶劣环境下的吸光度和透射率。T300-UV-VIS是一种化学惰性PEEK材料的透射探头，光通过一个光纤穿过装配的膜到达镜片，然后再通过膜重定向回到一个接收光纤，将光返回到光谱仪中。T200-UV-VIS可以通过使用 RTP-6透射头用于常规的透射率测定。

T300-UV-VIS 由两根300-µm的光纤构成，一根光源光纤一根红色光纤装配在外径3.175-mm不锈钢圈里，不锈钢圈再用 PEEK外套密封起来。

图4上所显示的就是PEEK套管, 可用于最高200度。PEEK材料不仅抗辐射阻燃也有优异的抗化学性能.。PEEK 套管(TPSLEEVE) 是随着 T300-UV-VIS一起售卖的。

图4 PEEK套管

工作原理：

浸入式透射探头里，光通过光纤经过一个平凸镜和一个样品池传送到一个扁平的双面镜。光从这面镜反射并由透镜聚焦在读出光纤上。透射探头的优点是它紧凑的光学设计，使它可以容纳在一个外径为1.4"不锈钢体或金属环内。可以测量来自样品的透过光与背散光并产生限制测量的动态范围内的内部反射光。该浸入式探头对在线控制和实验室应用来说都是一个物有所值的选择。

图5透射浸入式探头

## 性能指标

| 型号 | UV-Vis–950 |
| --- | --- |
| 波长范围 | 200-950nm |
| 波长准确度 | ±1nm |
| 噪声 | ±0.005Abs |
| 信噪比 | 1000:1 |
| 光谱带宽 | 8nm、4nm 可选 |
| 进出液接口规格 | 10-32 UNF |
| 通信接口 | USB |
| 外形尺寸（深×宽×高）mm | 208×135×115mm |
| 允许环境温度 | 5-50℃ |
| 允许相对湿度 | 80 % |
| 输入电源 | AC 198-242V 10W |

设备工作时，检测器切勿在强电磁干扰环境下应用，否则会导致意外死机的问题出现。

## 实际例子

图6 透视浸入式实验

虚线内部为在线检测器内部组成部分

图7 流通池透射式实验

虚线内部为在线检测器内部组成部分

# 在线紫外检测器安装

## 场地要求

为确保安全和实现在线紫外检测器的最佳性能，适合的安装地点和工作环境至关重要。安装地点和工作环境必须满足如下要求，否则将会造成仪器故障：

■ 通风良好

被检测样品的溶剂通常是易燃、有毒的物质。因此，安装仪器的房间必须通风良好。

■ 仪器附近没有火源

使用的溶剂通常是易燃的物质。因此，严禁在安装设备的附近使用明火。而且请勿在同一房间内安装其他任何能发射或可能发射出火花的设备。

## 拆除包装

在线紫外检测器运输时被装在一个纸箱中。请保留该纸箱，以备再次运输或装运该装置时使用 。

请按照下列步骤拆除在线检测仪的包装 ：

- 打开外包装箱，取出内部纸箱。

- 小心打开内部包装箱，对照装箱单检查纸箱中的物品，确认未缺少任何物件。

- 将在线检测器从包装箱中取出，并将其放到所选的安装场地上，如随机附带光纤，移动光纤时需要注意，避免光纤折弯，否则会造成光纤折断。

- 检查所有物件是否有损坏情况 。

包装损坏

当您收到在线检测器时，请检查包装是否有损坏痕迹。如果发现包装箱和减震材料损坏，请保存损坏包装直至检测器验收完成。如果运输包装或减震材料被损坏，请通报承运人，并保存运输材料以便检查。

## 在线紫外检测器的安装

### 连接电源连线

在确定其它连线未连接完成之前，请不要打开在线紫外检测器电源开关，否则有可能会损坏设备。

### 连接管路

液体管路正确连接管路，用户选择流通池透射式在线紫外检测器模块时，检测器模块留有输入、输出液体接口，接口规格10-32螺纹，对应接头可在随机附件箱中找到。

如用户选择透视浸入式方式，则无需连接液体接口，直接将附件箱中侵入式光纤分别与检测器外壳上光源及接收器接口即可。

# 仪器快速操作

仪器正确连接管路，可开始操作仪器。

根据用户使用模式不同，使用软件不同功能。

图8 在线检测软件主界面

在此界面下，点击【功能】-【时间扫描】，进入在线检测界面，如下图所示。

图9在线检测界面

用于生产中高浓度的液体中的产物的监测，设定取样间隔模仿人工取样，经过两次稀释(倍数可调)直接获得可以在紫外光谱仪下测量的物质量，稀释采用注射泵操作稀释精度损失<0.5%，经过稀释后的液体可直接进入紫外线检测器或循环伏安等电化学检测器（选配），机器全自动稀释测量活性成分的光谱，然后将获得的多个时间点下的光谱3D图进行数据分析，采用化学计量学中主成分分析方法获取其中成分的变化趋势，直接显示在屏幕上。

在此界面下，可输入检测点，在按【启动】键之前，先按【暗电流】键，仪器记忆无光条件下背景值，按【校零】键，自动校正初始吸光度值，即吸光度背景值。按【启动】键，开始按既定好的波长，在线实时监测设定波长下的吸光度值，后期可通过内置标准曲线，计算被测样品浓度值。备注：本软件提供一个参比波长，可在全谱中找到一点吸光度值比较接近被测样品吸光度值，且被测样品吸光度值又不影响参比波长下的吸光度值。参比波长设置会有效减小光源漂移给整机性能带来的影响。

图10 在线检测图谱数据

# 在线紫外检测器测试及故障排除

咨询爱有美

如果对在线检测器执行维护或故障排除时遇到任何问题，请与爱有美联系。我们会尽量提供您所需的任何帮助。

用户在进行在线紫外检测器的检查和维护时，请务必牢记以下注意事项：

进行静电保护以避免损坏内部电路。切勿触摸未明确要求手动调整的集成电路芯片或其它部件。

为防止电击，请不要打开电源防护罩。电源中没有需要用户维护的零件。

## 故障诊断与排除

| 现象 | 方法 | 判断 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测器开机 | 开机无反应 | 电源保险是否断 | 更换电源保险 250V 1A F |
|  |  | 电源连线松动 | 重新插紧电源插头 |
|  |  | 用万用表测试电源输出是否为24V | 无输出，更换电源 |
|  |  | 设备内部电源连线松动 | 打开设备外壳，重新插紧内部电源连线 |
| 脉冲氙灯 | 不亮 | 氙灯控制线松动 | 重新插紧插头 |
|  |  | 氙灯损坏 | 请与爱有美公司联系 |
|  | 氙灯能量低 | 氙灯设置积分时间不够 | 增加积分时间 |
|  |  | 氙灯寿命已到 | 与爱有美公司联系更换氙灯 |
| 软件控制 | 无法联机 | 通信线连续松动 | 重新插紧插头 |
|  |  | 电脑通信接口坏 | 更换电脑或更换电脑接口 |
|  |  | 仪器通信接口坏 | 与爱有美公司联系，确认仪器通信接口是否损坏 |

# 规格指标

本附录包含以下几方面的规格：

- 物理规格

- 环境规格

- 电气规格

- 性能指标

## 物理规格

表 I-1 物理规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 高 | 115mm |
| 深 | 208mm |
| 宽 | 135mm |
| 重量 | 1kg |

## 环境规格

表 I-2 环境规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 工作温度 | 5~50 ℃ |
| 相对湿度 | 20%-80% |

## 电气规格

表 I-3 电气规格

| 项目 | 规格 |
| --- | --- |
| 电压要求 | 187-253V |
| 频率 | 50/60Hz |
| 功率 | 10W |

# 单位换算

本说明书中和色谱工作中常用的单位如表 II-1 常用单位的英文名和缩写所示：

表 II-1 常用单位的英文名和缩写

| 名称 | 英文名称 | 简写 | 名称 | 英文名称 | 简写 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 千克 | kilogram | kg. | 码 | yard | yd. |
| 克 | gram | g. | 英尺 | foot | ft. |
| 毫克 | milligram | mg. | 英寸 | inch | in.或 ″ |
| 微克 | microgramme | μg. | 平方米 | square metre | m2. |
| 米 | metre | m. | 平方英尺 | square foot | ft2 |
| 厘米 | centimetre | cm. | 立方米 | cubic metre | m3. |
| 毫米 | millimetre | mm. | 立方英尺 | cudic metre | ft3. |
| 微米 | micrometre | μm. | 毫升 | millilitre | ml. |
| 纳米 | nanometre | nm. | 升 | litre | l. |
| 千瓦 | kilowatt | kw. | 磅 | pound | lb. |

色谱中常用长度单位的换算如表 II-2所示：

表 II-2 常用长度单位换算

| 单位 | 公制单位 | 英美制单位 |
| --- | --- | --- |
|  | 米 | 厘米 | 毫米 | 英尺 | 英寸 |
| 米（m） | 1 | 100 | 1000 | 3.2808 | 39.37 |
| 厘米（cm） | 0.01 | 1 | 10 | 0.03281 | 0.3937 |
| 毫米 | 0.001 | 0.1 | 1 | 0.003281 | 0.03937 |
| 英尺 | 0.3048 | 30.48 | 304.8 | 1 | 12 |
| 英寸 | 0.0254 | 2.54 | 25.4 | 0.0833 | 1 |