DF-400直读光谱仪技术资料

Technical Informations

山东东仪光电仪器有限公司

Shandong Dongyi Photoelectric Instruments Co., Ltd

公司简介

【公司概述】

山东东仪光电仪器有限公司位于高新技术开发区，是一家专门从事光谱仪及核心部件研发和生产的国家高新技术企业。公司自2000年成立以来，一直致力于直读光谱仪、配套设施的技术研究，先后开发了DF-100、DF-200、DF-300、DF-400系列直读光谱仪；DF-1000A、 1000E、1000S，DF-2000型X射线荧光光谱仪等产品，并实现系列化生产，年生产能力1000台以上，跃居为光谱仪行业的领军企业。公司产品采用了20余项自主研发的专利技术，系列产品中多项技术填补国内外空白。

公司现拥有170余名员工，80%以上员工本科及以上学历，硕、博士学位人员占员工总数10%以上。公司拥有省级光谱仪及核心部件研发工程技术中心，牵头创办产业创新战略联盟，拥有一支包含长江学者、国家千人计划人才、省泰山学者等专家、教授、高级工程技术人员为带头人的科研队伍。相继开发了离子刻蚀光栅、光电倍增管；X射线管生产线10月也正是投入生产。

为了推进光谱分析仪器事业发展，公司制定长远发展规划，在国家高新区注册“山东东仪光电仪器有限公司”，购置土地45.8亩，建设了光电产业园区和共用科研创新平台，进军21世纪最大的产业-光电产业。项目总投资2亿元，总建筑面积为57700m2，该建筑群包括“光栅刻划实验室”、“实验中心”、“光电部件研发平台”、“光谱仪研发工程中心”，以及7条仪器、光电部件以及锂离子电池材料生产线，目前一期工程27400m2已经竣工。进驻园区优质企业年底达到十个。

未来十年将打造集光电材料、光电部件、半导体芯片、真空部件和测量装置、仪器仪表、医疗设备、环保检测设备、软件开发等高科技产业集群。

【应用领域】

直读光谱仪主要应用于冶金、机械、科研、商检、汽车、化工、造船、电力、航空航天、核电等行业，能对各种金属材料进行准确的化学成分定量分析。是金属材料质量成本控制、新材料研究开发不可缺少的关键设备。

X荧光光谱仪适用于金属、水泥、矿石、炉渣、耐火材料、镀层检测、钛白粉、考古研究、金银等行业中的元素无损检验分析，元素分析范围Na-U。

手持式荧光光谱仪适用于金属合金分析、废旧金属回收、合金材料鉴别（PMI）、生产制造控制、ROHS筛选、地质勘探、采矿等领域。

【销售网络】

良好的信誉，先进的技术，稳定的质量，为东方仪器的发展开辟了广阔的市场。公司产品已遍布全国26个省份，销售服务网络已经覆盖全国，分别在湖北、西安、济南、河北、广州、江苏、新疆、重庆、沈阳等地以及韩国设立了17个销售服务中心，许多知名企业及科研院所、大专院校均已采购我公司产品。目前产品已经出口到韩国、俄罗斯、哈萨克斯坦、巴基斯坦、越南、埃塞俄比亚、缅甸、孟加拉、沙特阿拉伯、阿尔及利亚等十余个国家，东仪系列光谱仪正逐步走向国际市场。

【质量体系、服务体系健全】

公司于2003年5月13日取得计量器具样机试验合格证书；2004年4月获得制造计量器具许可证；2006年9月通过ISO9001：2000版质量管理体系认证；2009年10月公司通过ISO9001：2008版质量管理体系认证；2009年11月公司取得DF-200型式批准证书。

公司有专业的安装维修队伍，知识层面高，专业技术强，随时解决用户提出的技术问题！公司秉承质量第一、服务第一、信誉第一的宗旨，热诚为各行业用户提供满意的产品和优质的服务，真诚与客户携手合作、共同发展，建立永恒的友谊。DF系列仪器以其先进的技术、成熟的工艺、卓越的性能、可靠的质量、优质的服务为广大客户所认可。

DF-400型直读光谱仪简介

DF-400型火花直读光谱仪是我公司自行研发的新型光谱仪，基于平场光栅和CCD实现光谱分析，真正做到了全谱测量，一键描迹，深入研究了CCD对光学谱线积分算法和积分方式；采用了国内外最先进的制造技术和优质部件，突出体现了仪器使用的稳定、方便、快捷的特点，主要性能指标达到国内外同类产品的先进水平，为冶金、铸造、机械加工制造行业的产品质量控制提供了可靠保证。

DF-400型火花直读光谱仪光学系统采用平场光栅，分析谱线衍射到一个焦平面上，这样就避免的直线与圆弧的近似问题提高了分析精度，且平场光栅的紫外波长效率高，有效提高了仪器的紫外波长分析能力；采用国外知名厂家的平场光栅和CCD，质量保证，稳定度高，无衰减。

# CCD可采集到波长在200nm以下的元素谱线，使仪器可以测量短波元素。

DF-400直读光谱仪技术优势及特点

- 创新的全谱接收装置，实现170nm-500nm真正的全波段谱线分析；

- 独立的光谱采集、处理模块，高性能的ARM处理器，实时操作系统，优化的数据处理算法，极大地缩短了分析时间、提高了仪器的分析精度；

- 独特的温度控制系统，大大降低了能耗，温度控制范围在+/-0.1度，提高了仪器的稳定性；

- 数字化光源的采用，扩大了元素的分析范围，满足超高含量和痕量元素分析；

- 使用平场光栅，减少CCD使用数量，提高了分析数据精度及稳定性，仪器体积大大缩小，便于移动及安装；

- 革新的气路设计，增加了火花台积灰冲洗功能，主从气路可调，气路板密封功能。减少氩气流量，减少火花台积灰，大大缩短开机氩气氛围的建立时间。

7. 外观设计突破传统，简洁大方、轻巧明快，给人以耳目一新的感觉；

Part 1 技术规格

- 光学系统

- Czerny-Turner结构

- 焦距270.2mm

- 光栅（全息或刻划），刻划密度为1200条/mm

- 多块高分辨率CCD检测器

- 谱线范围170nm—500nm

- 可无限制设置分析通道

- 色散率 一级光谱：2.0nm/mm;1.3nm/mm

- 数字光源

- 全数字化，高性能火花光源

- 计算机控制可调放电参数

- 放电频率0-1000Hz

- 点火脉冲可达到200ns

- 四路IGBT放电，可调任意放电波形，可以自动校准匹配波形

3.  紫外系统

- 可在真空状态下运行

- 防反油真空控制系统

- 低成本维护

- 低噪音运行

4.  工作环境

- 温度范围：10~30℃

- 相对湿度：≤80%

5.  火花台

- 火花台尺寸：120mm×160mm

- 易于拆卸、便于清洁

- 可调整进光量

- 易于维护

6.  分析软件及描迹软件

- 支持功能键常规操作

- 可选输出方式（强度、强度比、校准后强度比、通道浓度、浓度、类型浓度）

- 通用标准比

- 类型标准化

- 分析样品库

- 远端传送功能

- 基本修正

- 干扰修正

- 统计计算

- 硬件自诊

- 牌号鉴别

- 质量管理

- 网络遥诊

7.  电源要求

- 220V10%  单相10A

8.  外形尺寸

- 长1017mm 宽668mm 高446mm

- 重量约130kg

Part 2  供货范围Part 2  技 术 附 件

一．标配供货范围

| 光电直读光谱仪 | 1台 |
| --- | --- |
| 再校准样品 | 1套 |
| 打印机 | 1台 |
| 19吋液晶显示器 | 1台 |
| 品牌计算机 | 1台 |
| 标准键盘 | 1只 |
| 计算机桌 | 1个 |
| 供氩气铜管或PVC管 | 1只 |
| 分析软件、校正软件、数据管理软件 | 1套 |
| 常用工具（极距规一个；锣丝刀一把；内六角扳手一套） | 1套 |
| 使用维护说明书 | 1套 |
| 真空设备 | 1套 |

二．标准配置包括的配件及易耗件清单

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电极 | Φ5*50 | 2 | 山东东仪光电仪器有限公司 |
| 2 | 电极刷 | 110*6 | 2 | 山东东仪光电仪器有限公司 |
| 3 | 极距规 | 3．4mm | 1 | 山东东仪光电仪器有限公司 |
| 4 | 顶丝 | M4 | 5 | 标准件 |
| 5 | 台板螺丝 | M5*10 | 4 | 标准件 |
| 6 | 保险丝 | 3A、4A、10A | 各4个 | 标准件 |
| 7 | 电极柱密封圈 |  | 4个 | 山东东仪光电仪器有限公司 |
| 8 | 氩气连接件 |  | 2套 | 山东东仪光电仪器有限公司 |
| 9 | 石英玻璃片 |  | 1片 | 山东东仪光电仪器有限公司 |
| 10 | O型圈 | 火花台M8*10不锈钢螺丝 | 4个 | 山东东仪光电仪器有限公司 |

# Part 3 铁基体通道选择表及用户要求材料范

| 序号 | 通道名 | 通道分析范围 | 所选 通道 √ | 要求分析材料及其分析范围(参考程序) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 不锈钢 | 中低合金钢（碳钢） |
| 1 | C | 0.002-4.5 | √ | 0.01-0.2 | 0.004-1.3 |
| 2 | Si1 | 0.005-4.5 | √ | 0.06-2.3 | 0.001-1.8 |
| 3 | Mn1 | 0.0005-3 | √ | 0.06-3 | 0.002-2.0 |
| 4 | P | 0.0003-2.3 | √ | 0.004-0.06 | 0.001-0.08 |
| 5 | S | 0.0002-0.5 | √ | 0.001-0.08 | 0.001-0.06 |
| 6 | Cr1 | 0.001-4 | √ |  | 0.002-4 |
| 7 | Cr2 | 4-35 | √ | 11-30 |  |
| 8 | Ni1 | 0.001-4.5 | √ |  | 0.002-4 |
| 9 | Ni2 | 4.5-25 | √ | 4.5-25 |  |
| 10 | Mo | 0.001-10 | √ | 0.06-4 | 0.002-2.0 |
| 11 | V | 0.0003-4.5 | √ | 0.02-0.8 | 0.001-1.0 |
| 12 | Ti | 0.0001-3.0 | √ | 0.04-1 | 0.001-1.0 |
| 13 | Cu | 0.0001-5 | √ | 0.06-6 | 0.01-1.2 |
| 14 | Al | 0.0003-2.5 | √ | 0.003-2 | 0.01-1.5 |
| 15 | Fe | STD | √ |  |  |

# Part 4  报 价 表

- 产品名称、商标、型号、厂家、单位、数量、金额、供货时间、保修期限

| 产品名称 | 牌号商标 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光谱仪 | 东仪 | DF-400 | 1 | 台 |  | 山东东仪光电仪器有限公司 |
| 总 价 | 人民币（此报价含13%增值税，报价有效期30天） |
| 注： 总价包含标配供货范围中的物品、运输费、安装调试费及培训费。 |

2、交货期：收到定金后3-5个周。

3、付款方式：合同签订后预付30%，发货前再付60%, 仪器质保期满一周内付清剩余10%。

4、保修期12个月，终身维修。

5、报价有效期：30天

Part 5 售后服务

（一）、维修及保修

公司设有专门的进行维修及保修的售后服务部；维修专线电话24开机，维修工程师为训练有素的专业人员；接到用户故障通知后1小时内做出响应，需要到达用户现场，烟台市辖范围内6小时内到达，山东省范围内24小时到达，全国范围内48小时到达.

（二）、培训

1、本公司设有专门为用户培训的实验室，设备齐全，功能完善，；并编有专门的内部培训教材。

2、仪器安装前公司免费提供2--3名操作人员到公司进行为期一周的培训。

3、公司在安装调试时负责对用户人员进行操作、校准、维护、常见故障处理等常识性培训，达到用户人员能独立使用仪器。

Part 6 部分知名客户业绩表（节选）

| 客户名称 | 型号 | 基体 |
| --- | --- | --- |
| 东光亿通机械有限公司 | DF400 | Fe |
| 天津远山乐其国际贸易有限公司 | DF400 | Fe/Al |
| 香河旭明源汽车配件有限公司 | DF400 | Fe |
| 衡水中能基业电力科技有限公司 | DF400 | Fe |
| 黄骅湛丰不锈钢制品有限公司 | DF400 | Fe |
| 成都兰石低温科技有限公司（石家庄科瑞安液压科技有限公司） | DF400 | Fe |
| 石家庄盛祥融伟科技有限公司 | DF400 | Fe |
| 泊头市河铸重工机械有限公司 | DF400 | Fe |
| 唐山天物众强高科精密管业有限公司 | DF400 | Fe |
| 北京众诚力达机械有限公司 | DF400 | Fe/Cu/Al |
| 沃尔芙阀门（固安）有限公司 | DF400 | Fe |
| 河北苹乐面粉机械集团有限公司 | DF400 | Fe/Al |
| 唐山市同创科技有限公司1 | DF400 | Fe |
| 唐山市同创科技有限公司2 | DF400 | Fe |
| 天津立林钻头有限公司 | DF400 | Fe |
| 泊头市坤腾金属制品有限公司 | DF400 | Fe |
| 石家庄太行伟业水泵有限公司 | DF400 | Fe |
| 望都县志刚铸造有限公司 | DF400 | Fe |
| 浙江朝鸿机械有限公司 | DF400 | Fe/Al/Cu/Zn |
| 福建上新精密铸造有限公司 | DF400 | Fe |
| 昌黎县华顺精密机件制造有限公司 | DF400 | Fe |
| 辽阳永安机械设备物资有限公司 | DF400 | Fe |
| 北京疏水阀门厂 | DF400 | Fe |
| 七台河市鑫盛机械制造有限公司 | DF400 | Fe |
| 瑞安市金朝模具材料有限公司 | DF400 | Fe |
| 瑞安市建鑫机械制造有限公司 | DF400 | Fe |
| 阳泉市鑫天通铸造有限公司 | DF400 | Fe |
| 莱阳市中荆丰源机械厂 | DF400 | Fe |
| 瑞安市篁社镇精密铸造厂 | DF400 | Fe |
| 福建兴伟阀门制造有限公司 | DF400 | Fe |
| 浙江科力锻造有限公司 | DF400 | Fe |
| 金华市航瑞机床装备有限公司 | DF400 | Fe/Al/Cu |
| 博野县金利铜材有限公司 | DF400 | Fe/Al |
| 江西省江瑞特钢有限公司 | DF400 | Fe |
| 宁德市台鑫铸造有限公司 | DF400 | Fe |
| 山东新达重工机械有限公司 | DF400 | Fe |
| 乐山市泰钢鑫科机械制造有限公司 | DF400 | Fe |
| 东营市昌瑞精铸有限责任公司 | DF400 | Fe |
| 迁安市盛鑫实型铸件厂 | DF400 | Fe |
| 丽水市神飞利益保安用品有限公司 | DF400 | Fe/Al/Zn |
| 葫芦岛泵业制造有限公司 | DF400 | Fe |
| 芜湖金宇紧固件 | DF400 | Fe |
| 北京微纳宝德科技发展有限公司 | DF400 | Fe |
| 河北长安汽车有限公司 | DF400 | Fe |
| 贾挺忠 | DF400 | Fe |
| 上海圣瑞固件昆山有限公司 | DF400 | Fe/Cu |
| 福建双正阀门制造有限公司 | DF400 | Fe |
| 温州图强电气科技有限公司 | DF400 | Fe/Al/Cu |
| 瑞安市瑞丰阀门有限公司 | DF400 | Fe |
| 宽城利宝金属制品厂 | DF400 | Fe |
| 保定双启精密铸件制造有限公司 | DF400 | Fe |
| 陆军装甲兵学院 | DF400 | Fe/Al/Cu |
| 成都天成精密机械有限公司 | DF400 | Fe |
| 丽水中国国工阀门 | DF400 | Fe |
| 辛集市国实工贸有限责任公司 | DF400 | Fe |
| 宁波基英示自动化科技有限公司 | DF400 | Fe |
| 日照市华昌机械有限公司 | DF400 | Fe/Cu |
| 广东润盈贸易有限公司（阿尔及利亚） | DF400 | Al |
| 来安县伟春祥电子设备有限公司 | DF400 | Al |
| 天津荣刚金属制品有限公司 | DF400 | Fe |
| 禹州市开来机械配件有限公司 | DF400 | Fe |
| 巩义市金立方铸造有限公司 | DF400 | Fe |
| 浙江东旺实业有限公司 | DF400 | Fe |
| 无锡市新诺科机械科技有限公司 | DF400 | Fe |
| 嘉善远景机械有限公司 | DF400 | Fe/Cu/Al |
| 山东临朐乾成石油机械有限公司 | DF400 | Fe |
| 烟台市昌源金属制品有限公司 | DF400 | Fe |
| 青岛斯瑞威机械有限公司 | DF400 | Cu |
| 石家庄科宏泵业有限公司（河南孟津县昌祥机械厂） | DF400 | Fe |
| 上饶市信丰实业有限公司 | DF400 | Fe |
| 浙江皓特节能系统工程有限公司 | DF400 | Fe |
| 濮阳市中鑫物资回收有限公司 | DF400 | Fe |
| 宁波卡玛泰机械有限公司 | DF400 | Fe |
| 烟台康源精密特钢制造有限公司 | DF400 | Al |
| 重庆北碚金华机械有限公司 | DF400 | Fe/Al |
| 江苏格尔顿传动有限公司 | DF400 | Fe |
| 宿迁市善诚机械配件有限公司 | DF400 | Fe |
| 深圳市前海汇智科技有限公司（2台） | DF400 | Zn |
| 深圳市以诺电子有限公司（萧世名） | DF400 | Fe |
| 晋江堃元金属材料有限公司 | DF400 | Zn |
| 扬州爱彼电力建设有限公司 | DF400 | Fe |
| 北京庄雨五金有限责任公司（河北省唐山市丰南区昌隆工贸有限公司） | DF400 | Fe |
| 临沂天力五金配件有限公司 | DF400 | Fe |
| 山东恒富重工科技有限公司 | DF400 | Fe |
| 武汉德盛机械制造有限公司 | DF400 | Fe |
| 潍坊新炬业机电设备有限公司 | DF400 | Fe |
| 济南科鑫铝铜加工材料有限公司 | DF400 | Al |
| 烟台光明铸造有限公司 | DF400 | Fe |
| 烟台百盛模具有限公司 | DF400 | Fe |
| 邹平县鑫利源铸造有限公司 | DF400 | Fe/Cu |
| 徐州东泽智能科技有限公司（青岛东川阀业有限公司） | DF400 | Fe |
| 西安理工大学 | DF400 | Fe |
| 青岛顺运通运输装备有限公司 | DF400 | Fe |
| 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司 | DF400 | Fe/Cu/Al/Zn |
| 莱芜市泰山阳光冶金有限公司 | DF400 | Fe |
| 泰安聚力铝业工贸有限公司 | DF400 | Al |
| 浙江正联检测科技有限公司 | DF400 | Fe |
| 莱芜市昊金机械制造有限公司 | DF400 | Fe |
| 南通新兴特种金属材料有限公司 | DF400 | Fe/Cu/Al |
| 海宁市庆欣机械有限公司 | DF400 | Al |
| 临沂市罗庄区兰图特钢有限公司 | DF400 | Fe |
| 新泰市煜昌精密铸造有限公司 | DF400 | Fe |
| 涉县德诚铝材制造有限公司 | DF400 | Al |
| 青岛航天红光车桥制造有限公司 | DF400 | Fe |
| 安徽省玖铸精密铸造有限公司 | DF400 | Fe |
| 十堰华飞仪器设备有限公司 | DF400 | Fe |
| 无锡乔晟机械制造有限公司 | DF400 | Fe/Cu/Al/Ni |
| 龙口市恒锐汽车配件有限公司 | DF400 | Fe |
| 湖北恩腾机械有限公司 | DF400 | Fe |
| 重庆秋宇机械制造有限责任公司 | DF400 | Fe |
| 大连天隆铸业有限公司 | DF400 | Fe/Cu |
| 宁德强泰阀门有限公司 | DF400 | Fe |
| 良名阀门科技有限公司（浙江青田分公司） | DF400 | Fe |
| 江苏建鑫机械制造有限公司 | DF400 | Fe |
| 河北士达齿轮有限责任公司 | DF400 | Fe |
| 宁国市恒博精密铸业有限公司 | DF400 | Fe |
| 福建隆信科技有限公司 | DF400 | Fe |
| 温州创欣计量仪器有限公司（浙江鼎尚不锈钢） | DF400 | Fe |
| 招远玲珑热电有限公司 | DF400 | Fe/Cu/Al/Zn/Sn |
| 开原化工机械制造有限公司 | DF400 | Fe |
| 台州市宏园空调设备有限公司 | DF400 | Fe |
| 侯马市北方内燃机铸件有限公司 | DF400 | Fe |
| 新绛县高强耐磨材料厂 | DF400 | Fe |
| 河北瑞通泵业有限公司 | DF400 | Fe |
| 山西永鑫生锻造有限公司 | DF400 | Fe |
| 瑞安市瑞联铸造有限公司 | DF400 | Fe |
| 大连衡胜金属制品有限公司 | DF400 | Fe |
| 山西省平遥县创兴传动机械有限公司 | DF400 | Fe |
| 沈阳兢耕科技有限公司 | DF400 | Fe |
| 江西陛快管道科技有限公司 | DF400 | Fe |
| 淄博精铸工贸有限公司 | DF400 | Fe |
| 北京庄雨五金有限责任公司 | DF400 | Fe |
| 徐州华安检测技术有限公司 | DF400 | Fe |
| 成都铁城精密铸造有限公司 | DF400 | Fe |
| 淄博通天机械制造有限公司 | DF400 | Fe |
| 烟台杰瑞石油装备技术有限公司 | DF400 | Fe/Ni |
| 泉州市宏盛兴工程机械有限公司 | DF400 | Fe |
| 星宇电子（宁波）有限公司 | DF400 | Fe/Cu/Al |
| 济南海佑新能源科技有限公司 | DF400 | Fe/Al |
| 潍坊冠天机电设备有限公司 | DF400 | Fe |
| 青岛应龙机械有限责任公司 | DF400 | Fe/Al |
| 高密市和利金属制品有限公司 | DF400 | Fe |
| 定远县隆鑫新材料科技有限公司 | DF400 | Fe/Al |
| 厦门银睿机电设备有限公司（泉州同兴金属） | DF400 | Fe |
| 宁夏中能恒力钢丝绳有限公司 | DF400 | Zn/Pb |
| 石家庄理想汽车零部件有限公司 | DF400 | Fe/Cu |
| 厦门银睿机电设备有限公司（泉州清满） | DF400 | Fe |
| 津巴布韦布拉瓦约钢厂 | DF400 | Fe |
| 潍坊华星机械有限公司 | DF400 | Fe |
| 烟台市清泉特钢锻造制品有限公司 | DF400 | Fe |
| 威海市友阳玛钢厂 | DF400 | Fe |
| 章丘市海发铸锻有限公司 | DF400 | Fe |
| 江苏特富钢管有限公司 | DF400 | Fe |
| 烟台市牟平区东兴机械制造有限公司 | DF400 | Fe/Al |
| 上海尚实能源科技有限公司 | DF400 | Fe/Al/Ni/Ti |
| 温州创欣计量仪器有限公司（瑞安市安达铁路配件有限公司） | DF400 | Fe |
| 温州创欣计量仪器有限公司（阿迪玛铸造） | DF400 | Fe |
| 浙江宏武阀门有限公司 | DF400 | Fe |
| 宁国市畅铭铸业有限公司 | DF400 | Fe |
| 灵石县天工机械制造有限公司宝鑫分公司 | DF400 | Fe |
| 温州创欣计量仪器有限公司（乐清市 贤峰塑胶仪器厂） | DF400 | Fe |
| 迁安市同力冶金设备有限公司 | DF400 | Fe |
| 献县刘东城玛钢厂(河北泰亚赛博科技有限公司) | DF400 | Fe |
| 凯振科技（江苏）有限公司 | DF400 | Fe |
| 温州创欣计量仪器有限公司（湖北盛达科技有限公司） | DF400 | Fe |
| 大连世和阀门厂 | DF400 | Fe |
| 大连双海耐腐蚀泵厂 | DF400 | Fe |
| 迁安市卓越机械制造有限公司 | DF400 | Fe |
| 喀左金钰铸造有限公司 | DF400 | Fe |
| 厦门银睿机电设备有限公司 | DF400 |  |
| 上海尚实能源科技有限公司 | DF400 |  |
| 石家庄科宏泵业有限公司 | DF400 |  |
| 大庆市璞庆钻采设备制造有限公司 | DF400 |  |