DF-100/E火花直读光谱仪

Spectrometer Informations

（经实际验证本型号仪器使用寿命长达15~20年）

山东东仪光电仪器有限公司

Shandong Dongyi Photoelectric Instruments Co., Ltd

公司简介

【公司概述】

山东东仪光电仪器有限公司位于莱山经济技术开发区，是一家专门从事光谱仪及核心部件研发和生产的国家高新技术企业。公司自2000年成立以来，一直致力于直读光谱仪、配套设施的技术研究，先后开发了DF-100、DF-200、DF-300、DF-400系列直读光谱仪；DF-1000A、 1000E、1000S，DF-2000型X射线荧光光谱仪等产品，并实现系列化生产，年生产能力1000台以上，跃居为光谱仪行业的领军企业。公司产品采用了20余项自主研发的专利技术，系列产品中多项技术填补国内外空白。

公司拥有170余名员工，80%以上员工本科及以上学历，硕、博士学位人员占员工总数10%以上。公司拥有省级光谱仪及核心部件研发工程技术中心，牵头创办产业创新战略联盟，拥有一支包含长江学者、国家千人计划人才、省泰山学者等专家、教授、高级工程技术人员为带头人的科研队伍。相继开发了离子刻蚀光栅、光电倍增管；X射线管生产线10月也正是投入生产。

为了推进光谱分析仪器事业发展，公司制定长远发展规划，在国家高新区注册“山东东仪光电仪器有限公司”，购置土地45.8亩，建设了光电产业园区和共用科研创新平台，进军21世纪最大的产业-光电产业。项目总投资2亿元，总建筑面积为57700m2，该建筑群包括“光栅刻划实验室”、“实验中心”、“光电部件研发平台”、“光谱仪研发工程中心”，以及7条仪器、光电部件以及锂离子电池材料生产线，目前一期工程27400m2已经竣工。进驻园区优质企业年底达到十个。

未来十年将打造集光电材料、光电部件、半导体芯片、真空部件和测量装置、仪器仪表、医疗设备、环保检测设备、软件开发等高科技产业集群。

【应用领域】

直读光谱仪主要应用于冶金、机械、科研、商检、汽车、化工、造船、电力、航空航天、核电等行业，能对各种金属材料进行准确的化学成分定量分析。是金属材料质量成本控制、新材料研究开发不可缺少的关键设备。

X荧光光谱仪适用于金属、水泥、矿石、炉渣、耐火材料、镀层检测、钛白粉、考古研究、金银等行业中的元素无损检验分析，元素分析范围Na-U。

手持式荧光光谱仪适用于金属合金分析、废旧金属回收、合金材料鉴别（PMI）、生产制造控制、ROHS筛选、地质勘探、采矿等领域。

【销售网络】

良好的信誉，先进的技术，稳定的质量，为东方仪器的发展开辟了广阔的市场。公司产品已遍布全国26个省份，销售服务网络已经覆盖全国，分别在湖北、西安、济南、河北、广州、江苏、新疆、重庆、沈阳等地以及韩国设立了17个销售服务中心，许多知名企业及科研院所、大专院校均已采购我公司产品。目前产品已经出口到韩国、俄罗斯、哈萨克斯坦、巴基斯坦、越南、埃塞俄比亚、缅甸、孟加拉、沙特阿拉伯、阿尔及利亚等十余个国家，东仪系列光谱仪正逐步走向国际市场。

【质量体系、服务体系健全】

公司于2003年5月13日取得计量器具样机试验合格证书；2004年4月获得制造计量器具许可证；2006年9月通过ISO9001：2000版质量管理体系认证；2009年10月公司通过ISO9001：2008版质量管理体系认证；2009年11月公司取得DF-200型式批准证书。

公司有专业的安装维修队伍，知识层面高，专业技术强，随时解决用户提出的技术问题！公司秉承质量第一、服务第一、信誉第一的宗旨，热诚为各行业用户提供满意的产品和优质的服务，真诚与客户携手合作、共同发展，建立永恒的友谊。DF系列仪器以其先进的技术、成熟的工艺、卓越的性能、可靠的质量、优质的服务为广大客户所认可。

DF系列直读光谱仪性能优点

DF系列直读光谱仪产品，历经若干年的改进和发展，借鉴了多国仪器的先进功能，经过本行业专家、学者的精心打造，突出仪器使用的稳定、方便、快速的特点，以其卓越的性能，全新的设计，先进的技术跻身到世界光谱仪生产的先进水平。

1、DF系列光谱仪的核心部件全部进口，且为世界知名专业厂家产品。如：光栅采用美国光栅实验室优质产品，信号接收元件采用日本滨松光电倍增管；仪器可靠性得到了充分保证。

2、采用参数可调的数字光源。数字光源主要包括控制单元、点火单元和能量单元。控制单元主要采用单片机对输出电流进行分析和控制，通过设置输出电流波形的形状等来调整激发参数。点火单元主要通过高压放电引燃主能量。能量单元主要通过IGBT控制输出PWM电流波形。实现了针对不同材料对放电自动控制和单脉冲信号采集等功能。

3、仪器采用的整体出射狭缝为国内首创，世界先进。金属整缝的特点是仪器调试方便、快捷，便于增加通道（用户可仅考虑目前应用的元素，以后需要的通道可随时加上），节约成本。

4、自动高压系统为世界先进水平。该系统可通过计算机控制给每个通道提供8档高压，这样同一通道可以在不同分析程序中得到应用，大大提高了通道的利用率和谱线最佳线性范围在分析不同材料中的采用，减少了通道的采用数量，降低了成本。

5、自动描迹为世界领先水平,同类仪器国内空白。自动描迹可大大缩短校准仪器所用的时间，使仪器校准变得简单、方便，非专业人员既可进行描迹操作。而手动描迹速度慢，效率低。

6、仪器设有内部恒温系统。大大减小环境温度变化对光学系统造成的漂移。

7、能够对几十种元素进行准确分析（包括N元素）；

8、防返油真空技术：采用两级阀门控制。一级通过真空规管控制，一级与真空泵联动，抽真空时间只占仪器工作时间的5%。既降低仪器噪声，又提高了仪器的使用寿命。

9、各系统独立供电，单元化设计，维修方便快捷。单元化的设计可达到非专业人员的快速维修，为互联网摇诊仪器故障做好了充分准备。

10、分析速度快捷，10-45S内完成所有化学成分的分析。针对不同的分析材料，通过制作预燃曲线来确定最佳分析时间，使仪器用最短的时间达到最优的分析效果。

11、预制工作曲线。我公司采用国际或国内多套标样免费为客户进行绘制，从而保证工作曲线的稳定性及准确度。仪器出厂时完全可以使用，不用客户自己花钱买标样。这样用户免购大量标样，为企业降低了成本。

工作原理简图：

Part 1  报价表

1、产品名称、商标、型号、厂家、单位、数量、金额、供货时间、保修期限

| 产品名称 | 牌号商标 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光谱仪 | 东仪 | DF-100E | 1 | 台 |  | 山东东仪光电仪器有限公司 |
| 总 价 | （此报价含13%增值税，报价有效期30天） |
| 注： 总价包含标配供货范围中的物品、运输费、安装调试费及培训费。 |

2、交货期：收到定金后3-4个周。

3、付款方式：合同签订后预付40%，发货前再付50%。,质保金10%一年内付清。

4、保修期12个月，终身维修。

Part 2  技 术 附 件

一．供货范围

| 光电直读光谱仪（使用寿命长达15~20年） | 1台 |
| --- | --- |
| 再校准样品 | 1套 |
| 打印机 | 1台 |
| 19吋液晶显示器 | 1台 |
| 品牌计算机 | 1台 |
| 标准键盘 | 1只 |
| 计算机桌 | 1个 |
| 供氩气铜管或PVC管 | 1只 |
| 分析软件、校正软件、数据管理软件 | 1套 |
| 常用工具（极距规一个；锣丝刀一把；内六角扳手一套） | 1套 |
| 使用维护说明书 | 1套 |
| 真空设备 | 1套 |

二．标准配置包括的配件及易耗件清单

| 编号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电极 | Φ5*50 | 2 | 山东东仪光电仪器有限公司 |
| 2 | 电极刷 | 110*6 | 2 | 山东东仪光电仪器有限公司 |
| 3 | 极距规 | 3．4mm | 1 | 山东东仪光电仪器有限公司 |
| 4 | 顶丝 | M4 | 5 | 标准件 |
| 5 | 台板螺丝 | M5*10 | 4 | 标准件 |
| 6 | 保险丝 | 3A、4A、10A、15A | 各4个 | 标准件 |
| 7 | 电极柱密封圈 |  | 4个 | 山东东仪光电仪器有限公司 |
| 8 | 氩气连接件 |  | 2套 | 山东东仪光电仪器有限公司 |
| 9 | 石英玻璃片 |  | 1片 | 山东东仪光电仪器有限公司 |

Part 3 通道选择表及用户要求材料范围

铁基体通道选择表及用户要求材料范围

| 序号 | 通道名 | 通道分析范围 | 要求分析材料及其分析范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中低合金钢 （碳钢） | 不锈钢 | 铸铁 |  |
| 1 | C | 0.002-4.5 | 0.004-1.3 | 0.01-0.2 | 2.0-4.5 |  |
| 2 | Si | 0.005-7.5 | 0.001-1.8 | 0.06-2.3 | 0.3-4 |  |
| 3 | Mn1 | 0.0005-3 | 0.002-2.0 | 0.002-2.0 | 0.02-2.2 |  |
| 4 | P | 0.0003-2.3 | 0.001-0.08 | 0.004-0.06 | 0.001-0.1 |  |
| 5 | S | 0.0002-0.5 | 0.001-0.06 | 0.001-0.08 | 0.001-0.3 |  |
| 6 | Cr1 | 0.001-4.5 | 0.002-4 |  | 0.002-3 |  |
| 7 | Cr2 | 4-35 |  | 11-30 |  |  |
| 8 | Ni1 | 0.001-4.5 | 0.002-4 |  | 0.002-2.6 |  |
| 9 | Ni2 | 4.5-25 |  | 4.5-25 |  |  |
| 10 | Mo | 0.001-10 | 0.002-2.0 | 0.06-4 | 0.002-1.2 |  |
| 11 | V | 0.0003-4.5 | 0.001-1.0 | 0.02-0.8 | 0.001-1 |  |
| 12 | Ti | 0.0001-3.0 | 0.001-1.0 | 0.04-1 | 0.001-1 |  |
| 13 | Cu | 0.0001-5 | 0.01-1.2 | 0.06-6 | 0.01-1.2 |  |
| 14 | Al | 0.0003-2.5 | 0.01-1.5 | 0.003-2 | 0.01-1.5 |  |
| 15 | Mg | 0.0002-1 |  |  | 0.001-0.5 |  |
| 16 | Ce | 0.002-0.3 |  |  | 0.002-0.1 |  |
| 17 | Fe | STD |  |  |  |  |

以上通道表供用户选择，用户可根据实际需求选择通道和程序，若有特殊材质或个

别元素的含量有特殊要求，可提供标样由厂家免费制作工作曲线

Part 4 光谱仪技术配置

- 光学系统

- 1个光学系统

- 巴邢—龙格架法，温度稳定结构

- 光栅焦距750mm

- 全息凹面光栅，刻线为3600条

- 波长范围120-800nm

- 色散率 一级光谱0.55nm/mm

- 光路氩气冲洗系统

- 火花台

- 最小氩气用量的冲氩式激发室

- 易于更换的火花台盖板

- 快速更换试样的火花架

- 光谱分析系统控制和数据处理系统

- 32位模/数转换器

- 光盘驱动器

- 19英寸液晶显示器

- 500G以上硬盘驱动

- 打印机

4．内部恒温系统

- 仪器内部温度恒定在30±0.2℃

- 分析软件

- 强度，强度比，再校准强度比，校正强度比，校正通道浓度值，实际浓度值。类型再校准浓度值输出。

- 根据用户要求，可自动或人工计算多次分析结果的平均值及统计数据的计算（RSD，CV）

- 根据含量范围自动选择谱线

- 干扰元素的加合及多重校正

- 基体校正

- 工作曲线的多项式及多边形拟合

- 类型再校准

- 自动标记超过工作曲线范围的分析结果

- 可自动或人工控制向外部计算机，附加打印机和显示器传送数据

- 硬件自诊断功能

6．校准软件

- 自动或手动选择多项式拟合工作曲线

- 光谱干扰的计算和干扰元素的计算

- 标准样品的分组鉴别

- 标准样品目录

- 常规操作功能键

- 易于操作的“下拉式”菜单

- DF数据管理软件

7.尺寸规格

- 长1420mm宽920mm高1300mm

- 重量

- 重量约400kg

9.电源要求

- 220V±10% 50Hz

- 分析时最大功率900VA，备用状态200VA   --16A慢熔保险丝

10.工作环境

- 温度范围：5—30℃，建议恒温。--湿度小于等于   80%

11.安装要求

- 电源：AC220±10%,50Hz,最大功率2KVA,需配备3KVA的稳压电源；

- 气体：氩气，纯度99.996%以上，压力大于0.3Mpa以上；

- 地线：必须埋设单独接地线，接地电阻小于4欧姆；

- 使用空间:12平方米以上空间；防尘，最好远离强电场及强磁场的场所；

- 环境条件：温度，5-30℃  ；相对湿度在80%以下。

Part 5 售后服务

（一）、维修及保修

公司设有专门的进行维修及保修的售后服务部；维修专线电话24开机，维修工程师为训练有素的专业人员；接到用户故障通知后1小时内做出响应，需要到达用户现场，烟台市辖范围内6小时内到达，全国范围内48小时到达.

（二）、培训

1、本公司设有专门为用户培训的实验室，设备齐全，功能完善，；并编有专门的内部培训教材。

2、仪器安装前公司免费提供2--3名操作人员到公司进行培训，为期一周。交通、食宿自理.

3、公司在安装调试时负责对用户人员进行操作、校准、维护、常见故障处理等常识性培训，包教包会，达到用户人员能独立使用仪器，时间为一周

部分知名客户业绩表（节选）

| 公司名称 | 基体 | 分析程序 |
| --- | --- | --- |
| 中国钢铁研究总院（2台） | Fe | 不锈钢、中低合金钢、高温合金钢、高锰钢、铸铁 |
| 钢研院新冶高科技集团有限公司 | Fe | 非晶Fe-Si-B-Nb、工具钢、纯铁 |
| 中国原子能科学研究院 | Fe | 铁基 |
| 中集来福士海洋工程有限公司 | Fe/Cu | 不锈钢、碳钢、球铁、灰铁等、纯铜、锡青铜、铅黄铜 |
| 中车集团济南车辆有限公司 | Fe | 铸铁、不锈钢、低合金钢 |
| 中国南车集团二七车辆厂 | Fe | 不锈钢、低合金钢、 铸铁 |
| 中国能源建设集团广东火电工程总公司阳江核岛项目部 | Fe | 碳钢，不锈钢，灰铁 |
| 中国船舶重工集团公司第十二研究所 | Fe | 球墨铸铁，灰铸铁，碳钢 |
| 中国铝业股份有限公司山东分公司 | Fe | 不锈钢、低合金钢、 铸铁 |
| 中建材国际装备有限公司-出口孟加拉国 | Fe/Zn/Pb | 中低合金钢、锌合金、铅锑合金、铅锑合金、铅锑合金、纯铅 |
| 中石油胜利油田龙玺石油工程服务有限责任公司 | Fe | 不锈钢、低合金钢、 铸铁 |
| 山东省计量科学研究院 | Fe/Cu/AL | 铁基、铝基、铜基 |
| 山东省机械设计研究院行业部 | Fe/Cu/AL | 铁基、铝基、铜基 |
| 山东冶金设计院 | Fe | 碳钢不锈钢 |
| 郑州机械研究所 | Fe | 不锈钢，中低合金钢，高锰钢，球墨铸铁，灰铸铁机 |
| 西林钢铁集团阿城钢铁有限公司 | Fe | 碳钢、铸铁 |
| 陕西龙门钢铁有限责任公司环保业分公司 | Fe | 中低合金钢、铬镍不锈钢、铬不锈钢、铸铁、高铬铸铁、高锰钢、工具钢 |
| 山钢集团新疆喀什钢铁项目 | Fe | 低合金钢、铸铁 |
| 珠海粤裕丰钢铁有限公司 | Fe | 碳钢、铸铁 |
| 唐山安泰钢铁有限公司(2台) | Fe | 碳钢、铸铁 |
| 鹤岗市出入境检疫检验局 | Fe | 碳钢、铸铁 |
| 天津市静海县质量监督检验所 | Fe/Cu/AL | 全套铝合金/普通黄铜铅黄铜纯铜锡青铜银铜/不锈钢碳钢模具钢高速工具钢铸铁高铬铸铁合金铸铁 |
| 上海同济建设工程质量检测站 | Fe | 中低合金钢（碳钢） |
| 泊头市光明计量理化检测站 | Fe/Cu | 中低合金钢，不锈钢，高锰钢，高速工具钢，球墨铸铁，灰铸铁，高铬铸铁，铅黄铜，锡青铜，铝青铜，铍青铜，锰青铜 |
| 烟台莱山建筑工程检测站 | Fe/Cu/AL | 不锈钢，高锰钢，高温合金钢，模具钢，铸铁 |
| 山东大学材料科学与工程学院 | Fe/Cu/AL/Mg | 铁、铜、铝、镁四基体 |
| 新疆昌吉大学 | Fe/Al | 不锈钢，低中合金钢，灰铸铁，全系铝 |
| 临沂天阔铸造有限公司（2台） | Fe | 铸钢、铸铁 |
| 黄石东贝铸造有限公司 （3台） | Fe | 球铁、灰铁 |
| 山东蒙凌工程机械股份有限公司（2台） | Fe | 低合金钢、铸铁 |
| 山东德泰机械有限公司（2台） | Fe | 合金钢、模具钢、铸铁 |
| 山东宝鼎重工实业有限公司（2台） | Fe | 不锈钢、碳钢、模具钢、工具钢、高锰钢 |
| 日照金港活塞有限公司（2台） | Fe/Al | 高镍铸铁、铸铁、铝合金 |
| 烟台盛泉泵业有限公司（2台） | Fe/Ni | 不锈钢、碳钢、高锰钢、高温合金钢、灰铸铁、高硅铸铁、哈氏合金 |
| 济南玛钢钢管制造有限公司（4台） | Fe | 铸铁、铸钢 |
| 山东墨龙集团（6台） | Fe | 不锈钢、碳钢、球铁、灰铁、高锰钢 |
| 烟台冰轮集团（2台） | Fe/Al | 铸钢、铸铁、铝合金 |
| 济南铁路局青岛铁路物资供应段 | Fe | 球墨铸铁，灰铸铁，碳钢 |
| 天津铁路信号厂 | Fe/Cu/AL | 铁基、铝基、铜基 |
| 洛阳第一汽车运输集团有限责任公司客车厂 | Fe | 球墨铸铁，灰铸铁，碳钢 |
| 南昌江铃集团铸锻有限责任公司 | Fe | 中低合金钢、模具钢、球铁、灰铁 |
| 济南压力容器厂 | Fe | 不锈钢、碳钢、球铁 |
| 郑州高压阀门厂 | Fe | 不锈钢、碳钢、球铁 |
| 斯普林液压机械有限公司 | Fe | 球铁、灰铁、高铬铸铁 |
| 青岛双星橡塑机械有限公司 | Fe/Cu/Zn | 碳钢、球铁、灰铁、锡青铜、铝青铜、锌分析 |
| 河南欧迪艾铸造有限公司 | Fe | 碳钢、球墨铸铁 |