LB-X08型 细菌过滤效率测试仪(BFE)

应   用
适用于医用口罩的细菌过滤效率检测 。

符合标准

YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩

YY 0469-2011 医用外科口罩 、EN14683、ASTM 2101

功能特点

1、负压实验系统，保证操作人员安全。

2、负压柜内置蠕动泵，A、B两路六级安德森(Andersen)。

3、蠕动泵流量大小可设定。

4、专用微生物气溶胶发生器菌夜喷雾流量大小可设定。

5、嵌入式高速工业微电脑控制。

6、10.4寸工业级高亮度彩色触摸显示屏。

技术参数

|  | 范 围 | 分辨率 | 最大允许误差 |
| --- | --- | --- | --- |
| A路采样流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
| B路采样流量 | 28.3L/min | 0.1L/min | 优于±2.5% |
| 喷雾流量 | 8～10 L/min | 0.1L/min | 优于±5.0% |
| 蠕动泵流量 | 0.006～3.0 mL/min | 0.001ml/min | 优于±2.5% |
| A路流量计前压力 | -20～0 kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| B路流量计前压力 | -20～0 kPa | 0.01kPa | 优于±2.5% |
| 喷雾流量计前压力 | 0～300 kPa | 0.1kPa | 优于±2.5% |
| 气雾室负压 | -90～-120 Pa | 0.1Pa | 优于±2.0% |
| 工作温度 | 0～50 ℃ |
| 柜体负压 | -50～-200 Pa |
| 数据存储能力 | ＞100000组 |
| 高效空气过滤器特性 | 对0.3um以上粒子的过滤效率≥99.99% |
| 气溶胶发生器质量中值直径 | 平均颗粒直径(3.0±0.3)μm，几何标准差≤1.5 |
| 双路6级安德森采样器捕获粒径 | Ⅰ级＞7μm，Ⅱ级(4.7～7)μm，Ⅲ级(3.3～4.7)μm， Ⅳ级(2.1～3.3)μm，Ⅴ级(1.1～2.1)μm，Ⅵ级(0.6～1.1)μm |
| 阳性质控采样器 粒子总数 | (2200±500)cfu |
| 负压柜通风流量 | ≥5m3/min |
| 工作电源 | AC220V，50Hz |
| 整机功耗 | 1200W |