QCS-3000双路大气采样器（防爆）

一、产品简介：

该采样器是我公司2019年最新推出的防爆双气路大气采样器。该仪器微电脑恒流系统控制、LCD数显系统、菜单设定、交直流两用。选用美国单片机作智能控制中央处理器，使仪器更具适用性。标配磷酸铁锂锂电池，满足长时间采样要求。是一种适用于职业卫生，环境保护，厂矿企业，大专院校检测大气的较为先进、理想、实用的双路防爆大气采样仪器。

该采样器根据MT162-95《作业场所粉尘采样器通用技术条件》、Q/320925JYH05-2019大气采样器企业标准及GB3836.4-2010标准中ExibⅡBT3Gb等级（本质安全型）防爆设计，适用于厂矿及其他含有爆炸危险性气体的作业场所。具有采样气体脉动小、负载能力大、流量稳定、操作简单、安全可靠、便于携带等特点。

二、产品特点：

1、采样时间可在1min～99h59min内任意设定

2、采用大液晶屏显示，智能管理系统，菜单设定，能记上次采样时间，连续采样、间歇采样，智能电源管理，电量适时显示，充电指示

3、采用无记忆高性能锂电池，充电前无需放电

4、采样器锂电池组中，专门设计了短路限流保护装置，保证了采样器工作在安全电流范围，从而提高了采样器的安全性能。

5、采用独立双路容积式隔膜泵采样，从而保证了采样的时间和采样精度

6、当电池电压低于6V时，（请及时充电）采样器自动启动自我保护，避免由于电池过放电而影响电池的使用寿命。

三、工作原理：

四、技术参数及工作条件：

1、流量范围：20-500mL/min，0.1～1L/min，

0.1～1.5L/min，0.1-3.0L/min（可选）

2、流量误差：≤±5％

3、定时误差：≤±1％o

4、最大负压：≥32000Pa

5、充电电流：500mA

6、采样时间：≥240min

7、工作温度：－10－40℃

8、噪  声：≤60dB

9、相对湿度：≤85％

10、重  量：1.6KG

11、防爆形式：本质安全型 Ex ibⅡB T3 Gb

12、体   积：220x150x80mm

五、使用与维护：

1、采样：将带吸收液的吸收瓶固定好后（或者是活性炭采样管），打开"开关"键，进入开机画面，进行采样时间设定，（左、右健调整时间设定位置，加、减调整设定的采样时间）。采样时间设定完成，按"确认"键即可进行采样。此时采样器内部电源通过控制电路给电机供电，驱动气泵以恒定流量抽气，空气中有害气体被抽进吸收瓶的吸收液内（或者是活性炭上）。于此同时设定好的计时器开始采样计时，到了设定采样时间后仪器自动停机，采样完毕。然后所取样品带回实验室化验，分析即可。

采样过程中如需暂停采样，按下“确认”键即可。再按下"确认"键继续进行采样。如需重新设定采样时间，按下“取消”键3秒钟，然后可以重新设定采样时间。系统功能设置无操作情况下背光灯时间5秒左右自动关闭（进入省电模式）。菜单设定一次调好后，下次开机只要按"开机"键再选择所需时间按"确认"即可开机采样。

2、充电：该仪器显示屏显示电池容量，此图形为满电，当图形为表示欠压需充电。充电时只需将电池线接上交流电与采样器连接即可进行全自动充电。充电完毕主机指示灯由红色变为绿色。

3、注意事项：若3个月以上不用应进行补充电，以确保电池的使用寿命。

六、配置清单：

主机                1台

仪器箱              1只

安全瓶              2只

胶  管              4根

吸收瓶架            1只

固定螺母            2只

三角架              1只

电源                1根

说明书              1份

合格证              1份

保修卡              1份