ICS 号

中国标准文献分类号

团体标准

T/CSBM XXXX-XXXX

可降解镁合金热挤压棒材

Biomedical biodegradable magnesium alloys extruded bars

（征求意见稿）

XXXX- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

中国生物材料学会   发布

前  言

本标准按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本标准由郑州大学提出。

本标准由中国生物材料学会标准工作委员会归口。

本标准负责起草单位：郑州大学、上海交通大学、江苏沣沅医疗器械有限公司、沪创医疗科技（上海）有限公司、国家镁及镁合金产品质量监督检验中心、北京大学、中国科学院沈阳金属研究所。

本标准主要起草人：关绍康、袁广银、奚廷斐、朱世杰、黄华、石梦佳、李伟杰、万子义、张健。

可降解镁合金热挤压棒材

- 范围

本标准规定了可降解镁合金热挤压棒材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存及质量证明书与订货单（或合同）内容。

本标准适用于可降解镁合金热挤压棒材（以下简称“棒材”）。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 228.1 金属材料拉仲试验第1部分:室温试验方法

GB/T 3246.2 变形铝及铝合金制品组织检验方法

GB/T 4297 变形镁合金低倍组织检验方法

GB/T 4296 变形镁合金显微组织检验方法

GB/T 5155 镁合金热挤压棒材

GB/T 6394 金属平均晶粒度测定方法

GB/T 8170 数字修约规则

GB/T 10123 金属和合金的腐蚀基本术语和定义

GB/T 13748(所有部分）镁及镁合金化学分析方法

GB/T 16886.4 医疗器械生物学评价  第4部分：与血液相互作用试验选择

GB/T 16886.5 医疗器械生物学评价　第5部分：体外细胞毒性试验

GB/T 16886.12 医疗器械生物学评价 第12部分：样品制备与参照材料

GB/T 16886.15 医疗器械生物学评价 第15部分：金属与合金降解产物的定性与定量

GB/T 24196 金属和合金的腐蚀电化学试验方法恒电位和动电位极化测量导则

GB/T 32792 镁合金加工产品 包装、标志、运输、贮存要求

ISO 7773 镁合金圆棒材和管材尺寸公差

ASTM G102 电化学腐蚀速率计算和相关信息的处理

- 技术要求

  - 产品分类

    - 牌号、状态及规格

可降解镁合金热挤压棒材牌号、供应状态及规格应符合表1的规定。超出表1规格范围的订货要求，由供需双方协商解决并在订货单（或合同）中注明.

- 可降解镁合金热挤压棒材合金牌号、供应状态及规格

| 合金牌号 | 供应状态 | 规格/mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 直径/mm | 长度/mm |
| EZ20M | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 300-400 |
| EZ30M | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 300-400 |
| WE43 | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 300-400 |
| ZE20B | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 300-400 |
| ZE20C | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 300-400 |
| ZG20A | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 300-400 |
| ZK60 | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 300-400 |

可降解镁合金热挤压棒材，表示镁合金连铸棒经固溶处理后，热挤压加工、热拉校直产生1.5%-3%的永久变形（名义变形量为2%),且拉伸校直后不允许有滑移线。

    - 标记及示例

产品标记按本产品名称、标准编号、合金牌号、用途代号、规格（直径及长度）的顺序表示。标记示例如下：

示例1:

骨科用EZ30M牌号棒材、直径6.00mm、定尺长度400mm的棒材，标记为：

棒材T/CSBM-EZ30M-Ф6×400

示例2:

支架用ZE20B牌号棒材、直径6.00mm、定尺长度400mm的棒材，标记为：

棒材 T/CSBM-ZE20B-Ф6×400

  - 化学成分

- 可降解镁合金热挤压棒材化学成分

| 合金牌号 | 化学成分（质量分数%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 其他元素 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mg | Zn | Mn | Y | Nd | Zr |  | Si | Fe | Cu | Ni | 单个 | 总计 |
| EZ20M | 余量 | 0.18-0.22 | - | - | 2.00-2.50 | 0.40-0.60 | - | - | - | - | - | - | - |
| EZ30M | 余量 | 0.18-2.2 | - | - | 2.60-3.20 | 0.40-0.60 | - | - | - | - | - | - | - |
| WE43C | 余量 | 0.02 | 0.03 | 3.70-4.30 | 2.00-2.50 | 0.40-1.00 | 其他重稀土元素0.30-1.00 | - | ≤0.01 | ≤0.02 | ≤0.002 | ≤0.01 | - |
| ZE21B | 余量 | 1.50-2.50 | - | 0.23-0.69 | 0.50-1.50 | - | - | ≤ 0.01 | ≤ 0.003 | ≤ 0.003 | ≤ 0.003 | ≤ 0.01 | ≤ 0.10 |
| ZE21C | 余量 | 1.50-2.50 | - | 0.23-0.69 | 0.50-1.50 | 0.30-0.70 | - | ≤ 0.01 | ≤ 0.003 | ≤ 0.003 | ≤ 0.003 | ≤ 0.01 | ≤ 0.10 |
| ZG20A （ZC20） | 余量 | 1.80-2.20 | - | - | - | - | Ca含量0.10-0.30 | ≤ 0.01 | ≤ 0.003 | ≤ 0.003 | ≤ 0.003 | ≤ 0.01 | ≤ 0.10 |
| ZK60 | 余量 | 4.8-6.2 | - | - | - | ≥0.45 | - | - | - | - | - | - | ≤0.30 |

  - 尺寸偏差与外观质量

    - 棒材直径与长度

可降解镁合金热挤压棒材的直径与长度允许偏差应符合表3规定。

- 可降解镁合金热挤压棒材的直径与长度允许偏差

| 直径及允许偏差/mm |  | 长度及允许偏差/mm |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公称直径 | 允许偏差 | 公称长度 | 允许偏差 |
| 4-30 | ±0.1 | 300-400 | ±5 |

    - 直线度

可降解镁合金热棒材的直线度，在长度方向全长的任意部位上不大于0.3mm/m。

    - 外观质量

可降解镁合金热挤压棒材表面应清洁，不应有裂纹和氧化夹杂物。其它没有规定的要求应符合GB/T 5155的规定。

    - 其他

其它没有规定的要求应符合ISO 7773的规定。

  - 室温拉伸力学性能

可降解镁合金热挤压棒材的室温拉伸性能符合表4规定。

- 可降解镁合金热挤压棒材的室温拉伸性能

| 合金牌号 | 供应状态 | 直径/mm | 取样方向 | 屈服强度/MPa | 抗拉强度/MPa | 断后伸长率/% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EZ20M | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 长度方向 | ≥180 | ≥230 | ≥20 |
| EZ30M | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 长度方向 | ≥200 | ≥250 | ≥15 |
| WE43 | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 长度方向 | ≥230 | ≥300 | ≥10 |
| ZE20B | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 长度方向 | ≥165 | ≥285 | ≥20 |
| ZE20C | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 长度方向 | ≥220 | ≥285 | ≥20 |
| ZG20A | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 长度方向 | ≥158 | ≥225 | ≥15 |
| ZK60 | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 长度方向 | ≥150 | ≥270 | ≥25 |

  - 腐蚀降解速率及降解模式

可降解镁合金热挤压棒材的腐蚀速率和降解模式应符合表5规定。由GB/T 10123规定均匀降解（均匀腐蚀）是指金属表面几乎已相同速度进行的全面腐蚀。全面腐蚀是指暴露于腐蚀环境中的整个金属表面进行的腐蚀。腐蚀环境选择在模拟体液（SBF）或人工血浆中恒温37℃。

- 可降解镁合金热挤压棒材降解速率和降解模式

| 合金牌号 | 状态 | 直径/mm | 取样方式 | 腐蚀降解速率mm/year | 降解模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| EZ20M | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 垂直长度方向锯切小圆片 | ≤0.4 | 均匀降解 |
| EZ30M | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 垂直长度方向锯切小圆片 | ≤0.4 | 均匀降解 |
| WE43C | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 垂直长度方向锯切小圆片 | ≤0.5 | 均匀降解 |
| ZE20B | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 垂直长度方向锯切小圆片 | ≤0.35 | 均匀降解 |
| ZE20C | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 垂直长度方向锯切小圆片 | ≤0.35 | 均匀降解 |
| ZG20A | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 垂直长度方向锯切小圆片 | ≤0.35 | 均匀降解 |
| ZK60 | 挤压后热拉校直态 | 4-30 | 垂直长度方向锯切小圆片 | ≤0.35 | 均匀降解 |

  - 低倍组织

可降解镁合金热棒材的低倍组织中不允许有裂纹、分层、夹杂和可视可见的氧化膜缺陷，直径不小于10mm的棒材应进行低倍组织，受检面积不小于80cm2。其它没有规定的要求应符合GB/T5155的规定。

  - 显微组织

显微组织不允许有过烧可降解镁合金热挤压的晶粒度高于8级其它没有规定的要求应符合GB/T 4297的规定。

  - 断口组织

直径不小于10mm的可降解镁合金热挤压棒材应进行断口组织检验，断口组织不允许出现目视可见的氧化膜和非金属夹杂等有害缺陷，受检面积不小于80cm2。

  - 推荐热处理制度

可降解镁合金热挤压棒材推荐的热处理制度见表6.

- 可降解镁合金热挤压棒材推荐的热处理制度

| 合金牌号 | 固溶处理 |  | 时效处理 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 温度/℃ | 时间/H | 温度/℃ | 时间/H |
| EZ20M | 530 | 8-10 | 200 | 7-9 |
| EZ30M | 530 | 9-15 | 200 | 7-9 |
| WE43C | 525 | 8-24 | 200-250 | 10-20 |
| ZE20B | 450 | 72 | - | - |
| ZE20C | 450 | 72 | - | - |
| ZG20A | 450 | 72 | - | - |
| ZK60 | 400-430 | 12 | 180 | 24 |

- 固溶处理时，在水中淬火。

  - 生物相容性

可降解镁合金热挤压棒材的生物相容性符合表7规定。

- 可降解镁合金热挤压棒材的生物相容性

| 指标 | 动态凝血时间 | 溶血率 | 体外动态血小板血栓形成 | 表面粘附的血小板数量 | 致敏反应 | 内皮反应 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 试验结果与参照品相比在统计学上应无显著性差异 | ≤5% | 试验结果与参照品相比在统计学上应无显著性差异 | 试验结果与参照品相比在统计学上应无显著性差异 | 无致敏反应 | 样品组与对照组记分之差不大于1.0 |

  - 细胞毒性

可降解镁合金热挤压棒材的细胞毒性符合表8规定。

- 可降解镁合金热挤压棒材细胞毒性

| 指标 | 浸提液实验 | 直接接触实验 | 间接接触实验（琼脂扩散法） |
| --- | --- | --- | --- |
| 要求 | 细胞存活率≥70% | 细胞毒性计分为0 | 细胞毒性计分为0 |

- 试验方法

  - 化学成分

化学成分分析方法应符合GB/T 13748的规定。

  - 尺寸偏差与外观质量

可降解镁合金热挤压棒材直径用精度不低于0.01mm的量具进行测量。其它尺寸及外形用钢板尺、卷尺或专用工具检测。其它没有规定的要求应符合ISO 7773的规定。

外观质量采用目视法进行检查。

  - 室温拉伸力学性能

可降解镁合金热挤压棒材室温拉伸力学性能试验按照GB/T 228.1的规定的方法进行。

  - 腐蚀降解速率及降解模式

由GB/T 10123规定腐蚀速率可以采取单位时间内腐蚀深度的变化表示。由GB/T 16886.15规定选择的腐蚀介质为人工血浆或者pH为7.4（±0.02）的SBF溶液。试样制备见附录B腐蚀速率的测试试样制备方法。

测试方法1: 浸泡实验按照GB/T 16886.15规定进行。试验结束后采用管道表面腐蚀坑深度测试仪进行腐蚀深度测量，腐蚀深度定为试样上最深的腐蚀坑的深度。

测试方法2：电化学测试方法按照GB/T 24196进行。数据处理按照ASTM G102进行。具体如下：

(1)

式中：CR---腐蚀速率mm/year；

K1---3.27×10-3mm g/μA cm year；

icor---腐蚀电流密度μA/cm2；

EW---当量g-1；

ρ---合金密度g/cm3。

在式1中EW的计算根据ASTM G102进行。具体如下：

(2)

式中：ni---i元素在合金中的价；

fi---i元素的质量分数；

Wi---i元素的原子量。

降解模式的确定将腐蚀后的试样在显微镜下观察表面的腐蚀形貌。

  - 低倍组织

可降解镁合金热挤压棒材低倍组织检验方法按GB/T 4297的规定进行。

  - 显微组织

可降解镁合金热挤压棒材显微组织检验方法按GB/T 4296规定进行。晶粒度检测方法按照GB/T 6394 规定进行。

  - 断口组织

可降解镁合金热挤压棒材断口组织检验方法参考GB/T 3246.2规定进行。

  - 生物相容性

可降解镁合金热挤压棒材的生物相容性测试方法按照GB/T 16886.4规定进行。

  - 细胞毒性

可降解镁合金热挤压棒材的细胞毒性检测方法按照GB/T 16886.5规定进行。

- 检验规则

  - 检查与验收

    - 棒材应由供方技术监督部门进行检验，保证产品质量符合本标准的规定，并填写质量证明书。

    - 需方应对收到的产品后，应在五日内，按本标准的规定开箱复验。复验结果与本标准及订货合同的规定不符时，应以书面形式向供方提出，由供需双方协商解决。属于表面质量及尺寸偏差的异议应在收到产品之日起的 15 日内提出，属于其他性能的异议应在收到产品之 日起的一个月内提出。如需仲裁，供需双方应在需方共同进行仲裁取样。

  - 组批

棒材应成批提交验收，每批应由同一熔次、同一状态、同一牌号、同一规格、同一热处理炉次、同一挤压批次组成。

  - 检验项目

每批产品出厂前应进行化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量、低倍组织、显微组织、腐蚀降解速率、降解模式、生物相容性、细胞毒性的检验。

  - 取样

可降解镁合金热挤压棒材取样应符合表4、5的规定，取样数量应符合表7规定。

- 可降解镁合金热挤压棒材取样

| 检验项目 | 取样位置 | 取样数量 |  | 要求的章条号 | 试验或检验方法章条号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 每批 | 每根 |  |  |
| 化学成分 | 棒材任意位置 | 1根(或1个/熔次） | 3个 | 3.2 | 4.1 |
| 尺寸偏差与外观质量 | - | 逐根 | - | 3.3 | 4.2 |
| 室温拉伸力学性能 | 符合GB/T228.1 | 1根 | 3个 | 3.4 | 4.3 |
| 腐蚀降解速率及降解模式 | 垂直长度方向锯切 | 1根 | 5个 | 3.5 | 4.4 |
| 低倍组织 | 横向截面 | 1根. | 1个 | 3.6 | 4.5 |
| 显微组织 | 横向截面 | 1根 | 1个 | 3.7 | 4.6 |
| 断口组织 | 长度方向取样 | 1根 | 1组 | 3.8 | 4.7 |
| 生物相容性 | 符合GB/T 16886.12 | 1根 | 3个 | 3.9 | 4.8 |
| 细胞毒性 | 符合GB/T 16886.12 | 1根 | 3个 | 3.10 | 4.9 |
| - 每根棒材足指拉伸校直后的可降解医用镁合金合金热挤压棒材，硬度由承制单位工艺保证，作为出厂检验项目。 |  |  |  |  |  |

  - 检验结果的判定

    - 化学成分不合格时，判该批不合格。

    - 尺寸、外观质量不合格时，判该件产品不合格。

    - 力学性能不合格时，应从该批中取双倍数量的试样(包括原来不合格棒材)进行重复试验，重复试验结果不合格时，判该批产品不合格。但该批产品可由供方逐根检验，合格者交货。

    - 低倍组织和显微组织即使存在一个试样不合格时，也应从该批产品中加取双倍数量的试样进行重复试验。重复试验结果仍有不合格者，则判该批产品不合格，但允许供方逐根检验，合格者交货。因成层或缩尾不合格时，应切至低倍组织合格为止。

    - 腐蚀降解速率及降解模式不合格时，判该批不合格。

    - 生物相容性不合格，判该批不合格。

    - 细胞毒性不合格，判该批不合格。

- 标志、包装、运输和贮存

  - 标志

棒材的包装箱标志参照GB/T 32792 的规定进行。在验收合格的产品前端应打上如下印记:

a) 供方技术监督部门的印记;

b) 批号 ;

c) 合金牌号;

d) 供应状态。

注: 棒材的前端不便打印，可以在每箱制品的前端栓以标牌。标牌上应打上合金检印、批号、牌号、状态。

  - 包装、运输和贮存

棒材的包装、运输和贮存应参照GB/T 32792的规定进行。

  - 质量证明书

每批棒材应附有符合本标准要求的质量证明书，其上注明:

a) 供方名称、地址、电话、传真;

b) 产品名称；

c) 合金牌号；

d) 规格；

e) 供应状态；

f) 批号；

g) 净重和件数；

h) 各项分析检验结果和技术监督部门印记；

i) 本标准编号；

j) 出厂日期(或包装日期)。

- 合同内容

订购本标准所属材料的合同中应包括下列内容:

a) 产品名称；

b) 牌号；

c) 状态；

d) 尺寸规格及允许偏差；

e) 重量；

f) 本标准要求的应在合同中注明事项；

g) 本标准编号；

h) 增加本标准以外内容时的协商结果。

_________________________________