Soil-5MTE

Soil -5MTE土壤水分温度电导传感器是北京博伦经纬公司根据客户需求设计研发的一款土壤水分测量探头，传感器采用震荡频率为100MHz。通过测定土壤的介电常数来确定含水量。三叉状探针基部的热敏电阻测定土温，材质为阻燃环氧树脂和防腐电极，可以长期测量土壤中水分、温度和电导，提供SDI12信号输出，广泛应用于气象、农业、土壤、花奔和园艺等领域。

技术指标：

介电常数范围：1（空气）~81（水）

分辨率：0.1

准确度：±1%@1~40；其它±10%

土壤水分范围：0~100% VWC

分辨率：0.1% @0~60%VWC

准确度：±2.5%@0~60%VWC

土壤温度范围：-50~ +80℃

分辨率：0.1℃

准确度：±0.2℃@23℃；其它±0.5℃

土壤盐分范围：0-23ds/m； 0~ 23000us/cm

分辨率：0.1ds/m ；10us/cm

准确度：±5%@< 7ds/m 其它±10%

电源：4.5~26V DC

电流：闲时 7mA , 典型 13mA

信号输出：SDI12

防护等级：IP68

材质：阻燃环氧树脂和防腐电极

工作环境：-50℃~+80℃ ；0-100%RH

线缆长度：5m (音频插头SDI12输出)

适合采集器：METER : EM50、ZL6和Campbell CR300、CR1000、CR1000X