**1. 产品介绍**

RS-YS-GPRS-Y-LY系列是基于GPRS传输的温湿度变送记录仪，只需一张移动或联通的SIM卡，就可以通过网络基站将采集的最多4路温湿度数据及1路开关量输入信号上传到服务器，GPRS通讯月流量小于30M。可接入我司RS-RJ-K软件平台及本公司免费提供的环境监控云平台和YY版云平台。

同时设备带有直接连接蓝牙打印机的功能，可直接打印数据（最多可同时打印4列数据），可设置运输过程中本地存储的时间间隔，当温度超过限值（可设置）时，可自动切换到超限记录间隔（可设置）。

产品采用中文液晶显示，具有温湿度上下限报警，限值自由设置，温度、湿度凭密码校准，GPRS数据传输等功能，内部集成报警功能模块（蜂鸣器），可实现超高、低温、高、低湿时报警。产品采用瑞士原装温湿度测量单元，具有测量精度高，抗干扰能力强等特点，保证了产品的优异测量性能。

设备广泛用于药品运输车辆、工业控制、楼宇控制、电力、计量测试、仓库、冷库等行业。



**1.1 功能特点**

  瑞士原装温湿度测量单元，探头线最长可达30米

  采用GRPS传输方式，无需现场布线，无距离限制

  可实现断电告警、来电告警

  内置存储，通信恢复后，自动续传已存数据

  设备参数全部通过短信配置与查询，简单方便

  温湿度采集频率 2S/次，数据上传频率5S~10000 S/次可设

  内置报警功能，可进行报警的上下限值及回差值设置

  具有1 路开关量信号输入，可接入1路门磁等开关量信号

  内置一路蜂鸣器，外延一路声光报警器（选配），可实现超限声光报警

  可实现超限短信告警、振铃语音告警

  可接免费的RS-RJ-K软件平台及环境监控云平台（www.0531yun.cn）

  适应DC10~30V宽电压供电或内置备用电池供电



**1.2 主要技术指标**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 供电 | 10~30VDC | |
| 功耗 | 0.5W(平均功耗) | |
| 通信接口 | GPRS/GSM，中国移动或中国联通的手机网络 | |
| 4G(选配)，中国移动或中国联通或中国电信的手机网络 | |
| 数据上传 | GPRS进行数据上传，数据上传间隔5S-1000S可设 | |
| 参数设置 | 短信参数设置，支持中英文混合短信 | |
| 报警功能 | 温湿度越限短信报警、振铃语音报警、市电断电来电短短信报警、振铃语音报警；就地声光报警；开关量报警 | |
| 内部存储 | 记录周期1分-24小时可设置，记录容量：65000组 | |
| A准精度 | 湿度 | ±2%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
| 温度 | ±0.4℃（25℃） |
| B准精度  （默认） | 湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
| 温度 | ±0.5℃（25℃） |
| 变送器电路工作温度 | -20℃~+60℃，0%RH~80%RH | |
| 探头工作温度 | -40℃~+120℃，默认-40℃~+80℃ | |
| 探头工作湿度 | 0%RH-100%RH | |
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
| 温度 | ≤0.1℃/y |
| 响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
| 温度 | ≤25s(1m/s风速) |
| 探头个数 | 2~4路（默认4路） | |
| 开关量输入信号 | 1~2路（默认2路） | |
| 温度显示分辨率 | 0.1℃ | |
| 湿度显示分辨率 | 0.1%RH | |
| 温湿度刷新时间 | 1s | |
| 长期稳定性 | 湿度 | ≤1%RH/y |
| 温度 | ≤0.1℃/y |
| 响应时间 | 湿度 | ≤8s(1m/s风速) |
| 备用电池工作时间 | ≥48h | |

****

**1.3 产品选型**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RS- |  | | | | 公司代号 |
|  | YS- |  | | | 车载设备 |
|  | GPRS- |  | | GPRS方式 |
| 4G- |  | | 4G方式 |
|  | Y2- |  | 有线车载方式双探头 |
| Y3- |  | 有线车载方式三探头 |
| Y4- |  | 有线车载方式四探头 |
|  | 空 |  |
|  | LY | 带一键打印功能 |

​