| DCSG-2099型多参数在线监测仪 系统概述 柜式DCSG-2099多参数水质在线分析系统集成平台，能直接将多种水质在线分析参数集成在一台整机内部，在大型（7寸）触摸屏面板显示器上集中察看和管理；灵活的配置组合,本机柜内部的样品与分析部分组合了水质：浊度、pH、电导率、溶解氧、温度等常规参数。 系统特点 - 参数个性化定制组合，可根据客户监测需求，灵活组合、选配、定制相应监测参数； - 通过灵活配置智能仪器平台软件和组合参数分析模块，实现智能化在线监测应用； - 引流一体化系统集成、串联式流通装置，使用数量很少的水样完成多种实时数据分析； - 具有自动在线传感器和管线维护，极少需要人工维护，为参数测量营造良好的运行环境，将复杂的现场问题集成化、简单化处理，消除了应用过程的不确定因素； 技术参数 |  |
| --- | --- |
| 系统型号; DCSG-2099型. 测量配置; 浊度/pH/电导率/溶解氧/温度. 测量范围; 浊度; （0-400）NTU. pH; （0.00-14.00）PH. 电导率; （0-20）mS/cm. 溶解氧; （0.01-20.00）mg/L. 温度; （0.0-99.9）℃(热元件：NTC10K）. 分辨率; 浊度; <10NTU 时 0.0001NTU. >10NTU 时 0.001NTU. pH; 0.01. 电导率; 0.01μS/cm. 溶解氧; 0.01mg/L. 温度; 0.1℃. 准确度; 浊度; <40NTU 时 ±2.5% FS. >40NTU 时 ±5% FS. pH; 0.01pH. 电导率; ±1.0%. 溶解氧; 0.3mg/L. 温度; ±0.5℃. 通讯接口; RS485; MODBUS RTU 通讯协议. 工作电源; 系统供电电压; AC 220V±10%. 工作环境; 温度：（0-50）℃；; 相对湿度：≤85% RH（无冷凝）. 储存环境; 温度：（0-50）℃；; 相对湿度：≤85%RH（无冷凝）. 柜体尺寸; 600mm×400mm×220mm（高×宽×深）. |  |