**1. 系统概述**

RS-LB1-N01-FL是我司响应国家对餐饮行业油烟进行监管，所设计的一款油烟在线监测仪。能够对餐厨排烟管道的油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃(NMHC)浓度进行24小时不间断测量。产品采用485接口标准Modbus-RTU协议通讯，可接入我司提供的平台，亦可接入我司配套的油烟主机。

针对油烟监测现场油烟成分复杂的问题，我司设计了专用的传感器，可精确分析油烟浓度、颗粒物浓度，并且不会受到餐厨中蒸锅、笼屉等产生的大量蒸汽的影响，监测更精准。采用合理的气路设计、先进的油气分离装置，可达到长时间运行免维护，最长可半年维护一次。

****

**1.1 功能特点**

▇1路油烟浓度检测，采用最新的光声学检测原理，数据零漂小，稳定性好。

▇1路颗粒物检测、1路非甲烷总烃检测。

▇485通信通信接口，采用标准Modbus-RTU协议，可接入我司提供的平台，亦可接入配套的油烟主机。

▇12-30V宽直流供电。

****

**1.2 技术参数**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 参数名称 | 范围或接口 | 说明 |
| 通信接口 | 485接口 | 通过485方式上传数据 |
| 油烟值 | 0~40mg/m³ | 数值分辨率0.01mg/m3 |
| 颗粒物值 | 0~40mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
| 非甲烷总烃 | 0~20mg/m3 | 数值分辨率0.01mg/m3 |
| 采样气体温度 | -20~80℃ | 被测量气体的温度 |
| 监测仪工作温度 | -20~60℃ | 指主机电路的工作温度 |
| 功耗 | ≤0.9W | 峰值功耗0.9W |
| 供电 | 12-30V宽直流 | 12-30V宽直流 |

****

**1.3 产品选型**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| RS- |  | 公司代号 |
|  | LB1- |  | 油烟监测仪 |
|  | N01 |  | RS485传输（标准Modbus-RTU协议） |
|  | FL | 法兰安装 |

**​**

**2. 应用方案介绍**

油烟监测仪通过采样头采集气体，预处理后进行气体成分分析并将油烟浓度、颗粒物浓度、非甲烷总烃浓度数据通过RS485通信协议上传至配套的油烟监测主机或者上传至本地平台。

**常见问题及解决办法**

设备无法连接到主机或电脑

可能的原因：

1)电脑有多个COM口，选择的口不正确

2)设备地址错误，或者存在地址重复的设备（出厂默认全部为1）.

3)波特率，校验方式，数据位，停止位错误.

4)485总线有断开，或者A、B线接反

5)设备数量过多或布线太长，应就近供电，加485增强器，同时增加120Ω终端电阻。

6)USB转485驱动未安装或者损坏

7)设备损坏。