中国科学院上海技术物理研究所

仪器设备采购项目（一）

招  标  文  件

第二册

（专用册）

招标编号：  OITC-G200300205

东方国际招标有限责任公司

中国 · 北京

2020年4月

第八部分  技术部分

    - 货物需求一览表

| 包号 | 货物名称 | 数量 | 交货期 | 指定到货港 | 项目现场（交货地点） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽光谱光源系统 | 1套 | 详见技术规格 |  |  |
| 2 | 高灵敏光响应表征系统 | 1套 | 详见技术规格 |  |  |
| 3 | 高速光响应表征系统 | 1套 | 详见技术规格 |  |  |
| 4 | 感应耦合等离子体化学气相沉积系统 | 1套 | 详见技术规格 |  |  |
| 5 | 表面组分渐变异质结构碲镉汞薄膜晶体材料生长设备 | 1套 | 详见技术规格 |  |  |
| 6 | 碲镉汞芯片腐蚀成型镀膜系统 | 1套 | 详见技术规格 |  |  |
| 7 | 掩模版对准紫外曝光机 | 1套 | 详见技术规格 |  |  |
| 8 | 宽光谱探测器测试系统 | 1套 | 详见技术规格 |  |  |

注：投标人须对上述投标内容中完整的一包或几包进行投标，不完整的投标将视为非响应性投标予以拒绝。

    - 技术规格

一、总  则

1、投标要求

1.1  投标人在准备投标书时，务必在所提供的商品的技术规格文件中，标明型号、商标名称、目录号。

1.2  投标人提供的货物须是成熟的全新的产品，其技术规格应符合招标文件的要求。如与招标文件的技术规格有偏差，应提供技术规格偏差的量值或说明（偏离表）。如投标人有意隐瞒对规格要求的偏差或在开标后提出新的偏差，买方有权扣留其投标保证金或/并拒绝其投标。

1.3  投标人提供的产品样本，必须是“原件”而非复印件，图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰易读。买方有权不付任何附加费用复制这些资料以供参考。

2、评标标准

2.1  除招标文件中指定的附件和专用工具外，投标人应提供仪器设备的正常运行和常规保养所需的全套标准附件、专用工具和消耗品。投标人在投标书中需列出这些附件和工具的数量和单价的清单，这些附件和工具的报价的总值需计入投标价中。

2.2  对于标书技术规范中已列出的作为查询选件的附件、零配件、专用工具和消耗品，投标书中应列明其数量、单价、总价供买方参考。投标人也可推荐买方没有要求的附件或专用工具作为选件，并列明其数量、单价、总价供买方参考。选件价格不计入评标价中。选件一旦为用户接受，其费用将加入合同价中。

2.3  为便于用户进行接收仪器的准备工作，卖方应在合同生效后60天内向用户提供一套完整的使用说明书、操作手册、维修及安装说明等文件。另一套完整上述资料应在交货时随货包装提供给用户，这些费用应计入投标价中。

2.4  关于设备的安装调试，如果有必要的安装准备条件，卖方应在合同生效后一个月内向买方提出详细的要求或计划。安装调试的费用应计入投标价中，并应单独列出，供评标使用。

2.5  制造厂家提供的培训指的是涉及货物的基本原理、操作使用和保养维修等有关内容的培训。培训教员的培训费、旅费、食宿费等费用和培训场地费及培训资料费均应由卖方支付。

2.6  在评标过程中，买方有权向投标人索取任何与评标有关的资料，投标人务必在接到此类要求后，在规定时间内予以答复。对于无答复的投标人，买方有权拒绝其投标。

3、工作条件

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统都应符合下列要求：

3.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃和相对湿度为90％的环境条件下运输和贮存。

3.2  适于在电源220V（10％）/50Hz、气温摄氏+15℃～＋30℃和相对湿度小于80％的环境条件下运行。能够连续正常工作。

3.3  配置符合中国有关标准要求的插头，如果没有这样的插头，则需提供适当的转换插座。

3.4  如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

4、验收标准

除非在技术规格中另有说明，所有仪器、设备和系统按下列要求进行验收：

4.1  仪器设备运抵安装现场后，买方将与卖方共同开箱验收, 如卖方届时不派人来, 则验收结果应以买方的验收报告为最终验收结果。验收时发现短缺、破损, 买方有权要求卖方负责更换。

4.2  验收标准以中标人提供的投标文件中所列的指标为准（该指标应不低于招标文件所要求的指标）。任何虚假指标响应一经发现即作废标，卖方必须承担由此给买方带来的一切经济损失和其它相关责任。

4.3  验收由采购人、中标人及相关人员依国家有关标准、合同及有关附件要求进行，验收完毕由采购人及中标人在验收报告上签名。

5、本技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何负偏离将导致废标。

6、如在具体技术规格中有本总则不一致之处，以具体技术规格中的要求为准。

二、具体技术规格

# 标 书 规 范

第一包 宽光谱光源系统

- 综述

1.1设备名称：宽光谱光源系统

1.2数    量：1套

1.3交 货 期：合同生效后5个月内

1.4质 保 期：到货最终验收合格后免费质保1年

二、计量标准

设备的设计和制造符合出厂技术指标要求，并符合ISO国际标准；所有的可更换零部件和各种仪表的计量单位和标出单位应全部采用国际单位（SI）标准；设备符合有关国际和中国国家安全标准，以及相应的安全与健康及环保要求。

三、技术要求

*3.1 核心技术指标：

*3.1.1 光谱覆盖范围185nm-90um；

*3.1.2 光谱分辨率<0.05cm-1；

*3.1.3具有多波段线性偏振（偏振消光比>1000）。

3.2 其它技术指标：

3.2.1紫外可见近红外段光谱系统主要部件清单

- 1个一体化成型铝制结构谱仪外壳设计，具有良好的光学稳定性，抑制杂散光能力强

- 1个狭缝光学入口

- 1个狭缝光学出口

- 2个电动控制光学狭缝

- 1个电动光栅塔轮

- 1个在轴光栅扫描结构

- 1个离子刻蚀闪耀全息光栅

- 2个刻划闪耀光栅

- 1个电动滤光片轮，可同时放置6片滤光片

- 1个空白参考滤光片

- 3个长通滤光片

- 1个离轴抛面镜光学耦合系统

- 1个内部环境气接入口

#3.2.1.1单色仪焦长：320mm

3.2.1.2数值孔径：f/4.1

3.2.1.3 光谱分辨率：0.06nm@1200g/mm @435nm使用10um狭缝和光电倍增管测量

#3.2.1.4光栅转动方式：在轴扫描

#3.2.1.5采用非对称式CT光路设计，抑制二次衍射光

3.2.1.6波长重复性：0.075nm@1200g/mm

3.2.1.7光栅面积：68mm x 68mm

3.2.1.8光栅塔轮：三块光栅

3.2.1.9光谱范围：300nm-2000nm

3.2.1.10杂散光抑制比：1.5 x 10-4

3.2.1.11 电动狭缝宽度：0-7mm连续可调

3.2.1.12仪器采用一体化成型结构设计，光学稳定性好，抑制杂散光

3.2.2红外谱段主要部件清单

- 1个一体化成型铝制结构谱仪外壳设计，具有良好的光学稳定性，抑制杂散光能力强

- 2个狭缝光学入口

- 1个狭缝光学出口

- 3个电动控制光学狭缝

- 一个光谱仪入口选择电动转折镜

- 2个光栅塔轮

- 1个在轴光栅扫描结构

- 1个离子刻蚀闪耀全息光栅

- 6个刻划闪耀光栅

- 一个电动滤光片轮，可同时放置6片滤光片

- 1个空白参考滤光片

- 5个长通滤光片

- 1个内部环境气接入口

#3.2.2.1单色仪焦长：550mm

3.2.2.2数值孔径：f/6.4

3.2.2.3 光谱分辨率：0.1nm@300g/mm @435nm 使用10um狭缝和光电倍增管测量，

#3.2.2.4光栅转动方式：在轴扫描

#3.2.2.5采用非对称式CT光路设计，抑制二次衍射光

3.2.2.6波长重复性：0.075nm@1200g/mm

3.2.2.7光栅面积：76mm x 76mm

3.2.2.8 光栅塔轮：三块光栅

3.2.2.9 焦平面尺寸：≥30×12mm；

3.2.2.10 电动狭缝宽度：0-7mm连续可调

3.2.2.11仪器采用一体化成型结构设计，光学稳定性好，抑制杂散光

3.2.3部件清单

- 1个光纤输出激光泵浦源

- 1个专用FC/PC光纤

- 1个激光驱动氙灯光源灯箱

- 1个高均匀红外辐射的黑体光源

- 1个八空位转轮和内部风扇

- 1个黑体光源控制器，可对温度和操作参数进行设置

- 2个透射反射测量样品室，需匹配光谱仪接口

- 1组样品测试透镜可见汇聚系统

- 1组样品测试透镜红外汇聚系统

- 1个宽谱响应红外探测器

- 1套操作软件，需完全控制光谱仪系统

3.2.3.1紫外可见光近红外连续光源

#3.2.3.2紫外可见光近红外连续光源发光方式：激光驱动光源技术

#3.2.3.3黑体光源：温度范围50-1200° C

3.2.3.4多光栅单色（>5个特征波段）

#3.2.3.5样品室配置：两个，具有透射式和反射式测量功能

#3.2.3.6红外探测器响应范围：2-14

3.2.3.7操作软件：

- 数量：2套

- 软件可完全控制光谱系统，包括光栅的转动，塔轮，狭缝和快门

- 可存在多通道和单通道数据的获取方式

- 可执行常规全范围的扫描及先进的数学运算功能

四、包装与运输：

4.1 卖方需要准备包装箱，包装箱应用全新的坚固的经过熏蒸后的木箱，适于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海、陆运输和整体吊装，保证货物到达之后各项功能完好无损；木质包装应当由出口国或地区政府植物检疫机构认可的企业按中国确认的检疫除害处理办法处理，并以红色和橙色以外的颜色在木质包装相邻四面加施清晰易辨的IPPC专用标识；

4.2 如果在目的港的检疫中发现昆虫侵害，由于熏蒸或更换包装问题而产生的相关费用应由卖方负担；

4.3 包装箱内和包装箱外应分别放置装箱单和质量凭证书各一份；

4.4 卖方发货前应先通知买方，得到买方确认，并通知后装运、发货；

4.5 进口设备由卖方投保并提供保险凭证，按发票金额的110%承保（一切险和战争险），以买方为受益人，且在保险凭证上注明可在中国索赔。该保险含海运、陆运、空运全程保险，保险责任直至项目现场。

五、安装与调试

5.1货到客户现场后，供货商负责就位、安装、调试的所有工作。并按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

5.2卖方提供货物应满足买方场地的实际情况，实地踏勘测量买方现场，卖方须充分理解配合买方使用要求，卖方在产品交付时不得以现场实际情况与场地说明不符作为其产品最终性能无法符合技术协议要求的理由。

六、验收

6.1 卖方在设备到货前，提前两个月告知买方设备安装的环境和条件要求。

6.1.1 正式验收分类

正式验收分开箱验收与运行验收两个阶段进行：

开箱验收：设备到达买方现场后、安装调试前，由买卖双方对设备到货情况进行查验。

运行验收：安装调试完成后，由买卖双方按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

6.2开箱验收

6.2.1 验收人员：买卖双方人员，必要时连同买方当地国家商检机构；

6.2.2验收地点：买方工厂现场；

6.2.3 验收时间：设备到达买方工厂现场后、在买方工厂安装调试前；

6.2.4 验收内容：主要就订购设备的品种、数量、规格型号和随机配件等进行开箱清点货物；

6.2.5 开箱验收通知：由买方通知卖方，要求进行设备开箱验收；卖方在接到买方的通知后七个工作日内派人员到买方工厂进行设备开箱验收；

6.2.6 根据开箱验收情况，由买卖双方代表签署设备开箱验收备忘录。如发现设备损坏或规格型号与合同不符等情况，将按合同由供货方承担责任。

6.3 运行验收

6.3.1 验收人员：买卖双方有关人员，必要时请买方当地国家商检机构参加；

6.3.2 验收地点：买方现场；

6.3.3 验收时间：卖方在买方工厂完成设备安装与调试后；

6.3.4 验收内容: 设备安装与调试后，按照合同、及技术协议中的验收标准、验收大纲规定，买卖双方验收人员就设备配置的品种、数量、规格型号、材料、设计结构、运行性能、技术参数、产品生产能力等进行检查核对。

七 提供相关培训与资料

7.1 卖方负责对客户设备操作、维修等相关人员进行现场培训；保证买方人员能够熟练使用设备。

7.2 培训时间不小于3天，培训内容包括：仪器技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 卖方应提供设备使用说明书；提供设备质量合格证书、出厂检验报告。

7.4 供货商应提供纸质的设备装配结构图、安装图及维修保养的说明书。

7.5 以上资料需要同时提供电子文本。

八、质保及服务：

8.1 验收合格后免费质保一年。

8.2 服务响应：在机器发生故障时,保修期内卖方应在工作日24小时內明确回复；如果未能解決问题,工程师应在工作日72时内到达现场,遇到重大故障时,在工作日48小时内到达现场。

8.3 服务费用：在设备保修期内的，所有服务费用（包括交通、住宿、工资）均由卖方承担,因设备本身原因造成的设备损坏则由卖方承担（不含耗材）；在设备质保期外的，请据实报出维修的收费标准。

8.4 买方在设备运行期间，如发生机器的零件损坏，卖方应在工作日24小时内明确回复维修供货期限。

8.5 投标人需在国内设有一定规模的维修备件仓库、售后服务队伍及维修培训基地，在中国境内必须设有维修站（点），制造商需具备工艺开发设施和团队。

九、目的港：

上海

十、执行的相关标准

“无”

第二包 高灵敏光响应表征系统

一、综述

1.1设备名称：高灵敏光响应表征系统

1.2数    量：1套

1.3交 货 期：合同生效后5个月内

1.4质 保 期：到货最终验收合格后免费质保1年

二、计量标准

设备的设计和制造符合出厂技术指标要求，并符合ISO国际标准；所有的可更换零部件和各种仪表的计量单位和标出单位应全部采用国际单位（SI）标准；设备符合有关国际和中国国家安全标准，以及相应的安全与健康及环保要求。

三、技术要求

*3.1 核心技术指标：

*3.1.1 最低测试环境温度：≤4K

*3.1.2 电表测量分辨率：100fA

*3.1.3 测试分析频率：2-50GHz

*3.1.4 最大分析带宽：1GHz

3.2 其它技术指标：

- 3.2.1 制冷方式：采用一个闭循环制冷机制冷，不需要消耗液氮或液氦。

- #3.2.2 温度高温端可达350K（可升级高温选件，温度最高可达675K）。

- #3.2.3 控温精度：优于±100mk。

- 3.2.4配有三个直流探针臂，用来做低频电学实验，可进行直流到50MHz的射频测量（直流探针支持DC臂升级为DC-AC测量）。

- 3.2.5一个光纤臂用于做光学、光电等实验，光纤接头为FC接头。

- 3.2.6两个67GHz微波臂，微波探针为GSG结构，间距可根据用户要求提供50μm/100μm/150μm/200μm/250μm或其他尺寸。

- 3.2.7探针臂的X、Y、Z方向行程分别不小于51mm、25mm、17mm。

- #3.2.8两次热沉设计：探针臂热沉在防辐射屏上、探针通过陶瓷片和热沉在样品台上，尽可能的提高系统温度稳定性，降低探针与样品台的温差。

- 3.2.9直流探针带镀银Guard保护设计，配合极细低温三同轴电缆及三同轴接头真正实现从仪表测试端到探针的全量程Guard保护。

- 3.2.10直流探针匹配阻抗为50欧姆，为射频RF测量提供很好的匹配阻抗，同时电缆也具有与探针相同的匹配阻抗。配合直流臂可实现直流-交流的测试（直流探针全系列支持探针臂升级为交流高频测量）。

- 3.2.11具有带Guard保护的直流柔性探针在△T＜150K时无需抬针，可得到连续的变温测试数据。内置有探针台温控仪的控制程序，可与探针台温控仪协调工作，实现变温测试时的半自动测量。

- 3.2.12在一个探针臂上安装二极管温度计，可方便实时监测探针臂温度， 准确判断系统是否达到温度平衡。

- 3.2.13在防辐射屏上安装二极管温度计和50W加热器，系统可进行快速回温。

- 3.2.14一级冷头上安装二极管温度计和100W加热器。

- 3.2.15二级冷头上安装A等级二极管温度计和50W加热器，用于系统诊断。

- 3.2.16样品台上安装有校准的温度传感器，校准精度±12mk@4.2K，和100W加热器。

- 3.2.17配备1台高精度控温仪，可分别对防辐射屏、样品台、探针臂进行控温和测温。

- 3.2.18系统配置显微镜，彩色CCD相机，可摆动的手臂和显示器。显微镜系统光学分辨率为4μm。

- 3.2.19样品照明配备同轴灯和环形灯及电源。

- 3.2.20样品振动＜2μm。

- 3.2.21真空腔：材质为化学镀镍铝，腔体入口尺寸φ152mm，观察口φ63.5mm石英窗口（可视尺寸φ54mm）。

- 3.2.21.1防辐射屏：材质化学镀镍铝，样品入口尺寸φ132mm，观察口φ50mm石英窗口（可视尺寸φ50mm）。

- 3.2.21.2室温下真空指标：小于5 × 10-4 Torr；基础温度下真空指标：小于5 × 10-5 Torr。

3.2.22中功率源IV测量单元（每个模块同时满足）

3.2.22.1电流源输出电流量程/分辨率最小: 100nA(量程)/5pA,最大: 100mA(量程)/5μA

#3.2.22.2 测试范围/分辨率/偏置电流：最小：100nA( 量程)/100fA/30pA, 最大：100mA (量程)/100nA/3μA

3.2.22.3电压源输出电压量程/分辨率：最小: 200mV(量程)/5μV, 最大:200V(量程)/5mV, (每个模块同时满足）

#3.2.22.4 测试范围/分辨率/偏置电压：最小：200mV(量程)/0.2μV/100μV, 最大：200V(量程)/200μV/3mV（每个模块同时满足）

3.2.23 前置放大单元 (直流源测量单元)

3.3.23.1电流源输出电流/分辨率：最小： 1pA(量程)/1.5fA

3.3.23.2测试范围/分辨率/偏置电流：最小：1pA(量程)/10aA/10fA

3.2.24 快速脉冲IV测试单元

3.2.24.1可编程双通道脉冲，电压电流同步测量

3.2.24.2脉冲发生单元(无需测量)

#1)最小脉冲宽度: 10ns；

2)最大电压: ±40V;

3)最大电流: ±800mA;

3.2.24.3脉冲并同时测量时

#1)最小脉冲宽度: 70ns；

2)最大电压: ±40V;

3)最大电流: ±800mA;

4)电压测量精度 (量程/精度) ：最小: 10V/(0.25%+10mV)，最大: 40V/(0.25%+40mV)

#5)电流测量精度 (量程/精度) ：最小: 100nA/(0.5%+1nA) with 前置放大模块, 100uA/(0.25%+1μA); 最大: 800mA/(0.25%+3mA)

3.2.25 远程放大及开关单元

3.2.25.1扩展脉冲电流测量范围: (10mA,1mA, 100μA, 10μA, 1μA,100nA)；

3.2.25.2实现直流IV、脉冲IV、CV模块之间不用换线的自动切换

3.2.26 多频率电容测试单元

#3.2.26.1不同频率下的C-V测试，频率范围：1K-10MHz；

3.2.26.2 可测量Cp-G, Cp-D, Cs-D, R-jX, Z-theta等参数；

3.2.26.3 测试信号电平10mV rms—100mV rms，分辨率≤1mV；

3.2.26.4直流偏置电压范围:±30V；差分模式可达最大±60V

3.2.27 半导体参数特性分析仪主机具备计算机配置

3.2.27.1可触屏操作。

3.2.27.2 CPU主频>2GHz，硬盘容量>120GB 3个以上USB接口，内置100/10 MB以太网络接口，14英寸以上液晶显示器。

3.2.27.3 Windows10操作系统, 图形化界面, 全集成化，无需编制程序；

3.2.27.4标准半导体器件参数测试库

3.2.27.5纳米器件参数测试库

3.2.27.6 WLR可靠性参数测试库

3.2.27.7 半导体CV参数分析库

#3.2.28 超高速测量模块

3.2.28.1实现脉冲模块和直流模块同时工作，可控制系统所有硬件设备；

3.2.28.2实时监测并记录系统所有硬件设备的运行状况和数据；

3.2.28.3采用labview语言编写测控程序，提供所有源代码能全自动化程度运行，并能通过网络进行远程诊断和测量实时监控；

3.2.28.4能同时打开多个数据和图形文件，与正在获得的数据图形进行对比。硬件通讯兼容采用GPIB、USB、Enthernet协议

四、包装与运输：

4.1 卖方需要准备包装箱，包装箱应用全新的坚固的经过熏蒸后的木箱，适于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海、陆运输和整体吊装，保证货物到达之后各项功能完好无损；木质包装应当由出口国或地区政府植物检疫机构认可的企业按中国确认的检疫除害处理办法处理，并以红色和橙色以外的颜色在木质包装相邻四面加施清晰易辨的IPPC专用标识；

4.2 如果在目的港的检疫中发现昆虫侵害，由于熏蒸或更换包装问题而产生的相关费用应由卖方负担；

4.3 包装箱内和包装箱外应分别放置装箱单和质量凭证书各一份；

4.4 卖方发货前应先通知买方，得到买方确认，并通知后装运、发货；

4.5 进口设备由卖方投保并提供保险凭证，按发票金额的110%承保（一切险和战争险），以买方为受益人，且在保险凭证上注明可在中国索赔。该保险含海运、陆运、空运全程保险，保险责任直至项目现场。

五、安装与调试

5.1货到客户现场后，供货商负责就位、安装、调试的所有工作。并按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

5.2卖方提供货物应满足买方场地的实际情况，实地踏勘测量买方现场，卖方须充分理解配合买方使用要求，卖方在产品交付时不得以现场实际情况与场地说明不符作为其产品最终性能无法符合技术协议要求的理由。

六、验收

6.1 卖方在设备到货前，提前两个月告知买方设备安装的环境和条件要求。

6.1.1 正式验收分类

正式验收分开箱验收与运行验收两个阶段进行：

开箱验收：设备到达买方现场后、安装调试前，由买卖双方对设备到货情况进行查验。

运行验收：安装调试完成后，由买卖双方按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

6.2开箱验收

6.2.1 验收人员：买卖双方人员，必要时连同买方当地国家商检机构；

6.2.2验收地点：买方工厂现场；

6.2.3 验收时间：设备到达买方工厂现场后、在买方工厂安装调试前；

6.2.4 验收内容：主要就订购设备的品种、数量、规格型号和随机配件等进行开箱清点货物；

6.2.5 开箱验收通知：由买方通知卖方，要求进行设备开箱验收；卖方在接到买方的通知后七个工作日内派人员到买方工厂进行设备开箱验收；

6.2.6 根据开箱验收情况，由买卖双方代表签署设备开箱验收备忘录。如发现设备损坏或规格型号与合同不符等情况，将按合同由供货方承担责任。

6.3 运行验收

6.3.1 验收人员：买卖双方有关人员，必要时请买方当地国家商检机构参加；

6.3.2 验收地点：买方现场；

6.3.3 验收时间：卖方在买方工厂完成设备安装与调试后；

6.3.4 验收内容: 设备安装与调试后，按照合同、及技术协议中的验收标准、验收大纲规定，买卖双方验收人员就设备配置的品种、数量、规格型号、材料、设计结构、运行性能、技术参数、产品生产能力等进行检查核对。

七 提供相关培训与资料

7.1 卖方负责对客户设备操作、维修等相关人员进行现场培训；保证买方人员能够熟练使用设备。

7.2 培训时间不小于3天，培训内容包括：仪器技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 卖方应提供设备使用说明书；提供设备质量合格证书、出厂检验报告。

7.4 供货商应提供纸质的设备装配结构图、安装图及维修保养的说明书。

7.5 以上资料需要同时提供电子文本。

八、质保及服务：

8.1 验收合格后免费质保一年。

8.2 服务响应：在机器发生故障时,保修期内卖方应在工作日24小时內明确回复；如果未能解決问题,工程师应在工作日72时内到达现场,遇到重大故障时,在工作日48小时内到达现场。

8.3 服务费用：在设备保修期内的，所有服务费用（包括交通、住宿、工资）均由卖方承担,因设备本身原因造成的设备损坏则由卖方承担（不含耗材）；在设备质保期外的，请据实报出维修的收费标准。

8.4 买方在设备运行期间，如发生机器的零件损坏，卖方应在工作日24小时内明确回复维修供货期限。

8.5 投标人需在国内设有一定规模的维修备件仓库、售后服务队伍及维修培训基地，在中国境内必须设有维修站（点），制造商需具备工艺开发设施和团队。

九、目的港：

上海

十、执行的相关标准

“无”

第三包 高速光响应表征系统

一、综述

1.1设备名称：高速光响应表征系统

1.2数    量：1套

1.3交 货 期：合同生效后3个月内

1.4质 保 期：到货最终验收合格后免费质保1年

二、计量标准

设备的设计和制造符合出厂技术指标要求，并符合ISO国际标准；所有的可更换零部件和各种仪表的计量单位和标出单位应全部采用国际单位（SI）标准；设备符合有关国际和中国国家安全标准，以及相应的安全与健康及环保要求。

三、技术要求

*3.1 核心技术指标：

*3.1.1 高频信号测试频率：>30GHz

3.2 其它技术指标：

- 信号发生器/码型发生器

3.2.1.1 NRZ速率：1G-32Gbps

#3.2.1.2 时钟速率范围：≥10M-12Gbps

3.2.1.3 以1kbps连续可调

#3.2.1.4 输出电压≥3V

3.2.1.5 具有内部10MHz参考晶振，内部10MHz输出功率10dBm±1dBm

3.2.1.6 可以调节频率精度至±0.1ppm

3.2.1.7 支持每一路信号调节延时，连续可调

3.2.1.8 频率稳定度：<±0.05ppm

3.2.1.9 具有10MHz参考功能

- 高速采样示波器

3.2.2.1抖动最低达 50 fs，噪声最低达 275 uV

3.2.2.2可选配插入式模块组成定制测试系统

3.2.2.3可用于光学、电气和/或 TDR/TDT/S 参数分析

3.2.2.4配采样示波器软件套件

#3.2.2.5 通道数≥2个

#3.2.2.6 高速高带宽光通道

#3.2.2.7高速高带宽电通道

3.2.2.8 支持高速光，电通道的相关硬件

#3.2.2.9 光通道波长范围：750-1650 nm

3.2.2.10 光电通道模块与示波器主机兼容

- 高速电光调制器

3.2.3.1 1550nm 10G电光强度调整单元

    - 工作波长C+L波段

    - 低插入损耗

    - 高调制带宽>10GHz

    - 驱动增益可调

    - 动态消光比>12Db

    - 偏置点手动和自动控制模式可选，自动控制时工作点可调NULL、Peak、Q+/-

      - 1310nm 10G电光强度调整单元

- 工作波长1310+40nm波段

- 低插入损耗

- 调制带宽>10GHz

- 驱动增益可调

- 动态消光比>12Db

- 偏置点手动和自动控制模式可选，自动控制时工作点可调NULL、Peak、Q+/-

      - 800/1000nm 10G电光强度调整单元

- 工作波长C+L波段

- 低插入损耗

- 调制带宽>10GHz

- 驱动增益可调

- 动态消光比>12Db

- 偏置点手动和自动控制模式可选，自动控制时工作点可调NULL、Peak、Q+/-

3.2.4高速光探测模块

- 可选单波长组合（800nm，1000nm，1310nm和1550nm）或宽谱覆盖单模块

- 光谱范围：500~1630nm

- 调制带宽>10GHz

- 峰值转换增益≥10V/W

- 集成低噪声跨阻放大器

- 结构紧凑，SM输出

3.2.5光衰减器

- 波长范围630nm-1550nm

- 波段：用于630 nm、780 nm、850 nm、980 nm、1064 nm、1310 和 1550 nm

- 插入损耗≤1.5dB

- 回波损耗≥40 dB

- 衰减范围：1.5 - 50 dB

- 传输范围：≥0.001 - 50.0%

- 峰值功率：300 mW

3.2.6线缆

- 电缆长度：50cm-1m

- 频率：DC-40GHz

- 数量：≥10

四、包装与运输：

4.1 卖方需要准备包装箱，包装箱应用全新的坚固的经过熏蒸后的木箱，适于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海、陆运输和整体吊装，保证货物到达之后各项功能完好无损；木质包装应当由出口国或地区政府植物检疫机构认可的企业按中国确认的检疫除害处理办法处理，并以红色和橙色以外的颜色在木质包装相邻四面加施清晰易辨的IPPC专用标识；

4.2 如果在目的港的检疫中发现昆虫侵害，由于熏蒸或更换包装问题而产生的相关费用应由卖方负担；

4.3 包装箱内和包装箱外应分别放置装箱单和质量凭证书各一份；

4.4 卖方发货前应先通知买方，得到买方确认，并通知后装运、发货；

4.5 进口设备由卖方投保并提供保险凭证，按发票金额的110%承保（一切险和战争险），以买方为受益人，且在保险凭证上注明可在中国索赔。该保险含海运、陆运、空运全程保险，保险责任直至项目现场。

五、安装与调试

5.1货到客户现场后，供货商负责就位、安装、调试的所有工作。并按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

5.2卖方提供货物应满足买方场地的实际情况，实地踏勘测量买方现场，卖方须充分理解配合买方使用要求，卖方在产品交付时不得以现场实际情况与场地说明不符作为其产品最终性能无法符合技术协议要求的理由。

六、验收

6.1 卖方在设备到货前，提前两个月告知买方设备安装的环境和条件要求。

6.1.1 正式验收分类

正式验收分开箱验收与运行验收两个阶段进行：

开箱验收：设备到达买方现场后、安装调试前，由买卖双方对设备到货情况进行查验。

运行验收：安装调试完成后，由买卖双方按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

6.2开箱验收

6.2.1 验收人员：买卖双方人员，必要时连同买方当地国家商检机构；

6.2.2验收地点：买方工厂现场；

6.2.3 验收时间：设备到达买方工厂现场后、在买方工厂安装调试前；

6.2.4 验收内容：主要就订购设备的品种、数量、规格型号和随机配件等进行开箱清点货物；

6.2.5 开箱验收通知：由买方通知卖方，要求进行设备开箱验收；卖方在接到买方的通知后七个工作日内派人员到买方工厂进行设备开箱验收；

6.2.6 根据开箱验收情况，由买卖双方代表签署设备开箱验收备忘录。如发现设备损坏或规格型号与合同不符等情况，将按合同由供货方承担责任。

6.3 运行验收

6.3.1 验收人员：买卖双方有关人员，必要时请买方当地国家商检机构参加；

6.3.2 验收地点：买方现场；

6.3.3 验收时间：卖方在买方工厂完成设备安装与调试后；

6.3.4 验收内容: 设备安装与调试后，按照合同、及技术协议中的验收标准、验收大纲规定，买卖双方验收人员就设备配置的品种、数量、规格型号、材料、设计结构、运行性能、技术参数、产品生产能力等进行检查核对。

七、提供相关培训与资料

7.1 卖方负责对客户设备操作、维修等相关人员进行现场培训；保证买方人员能够熟练使用设备。

7.2 培训时间不小于3天，培训内容包括：仪器技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 卖方应提供设备使用说明书；提供设备质量合格证书、出厂检验报告。

7.4 供货商应提供纸质的设备装配结构图、安装图及维修保养的说明书。

7.5 以上资料需要同时提供电子文本。

八、质保及服务：

8.1 验收合格后免费质保一年。

8.2 服务响应：在机器发生故障时,保修期内卖方应在工作日24小时內明确回复；如果未能解決问题,工程师应在工作日72时内到达现场,遇到重大故障时,在工作日48小时内到达现场。

8.3 服务费用：在设备保修期内的，所有服务费用（包括交通、住宿、工资）均由卖方承担,因设备本身原因造成的设备损坏则由卖方承担（不含耗材）；在设备质保期外的，请据实报出维修的收费标准。

8.4 买方在设备运行期间，如发生机器的零件损坏，卖方应在工作日24小时内明确回复维修供货期限。

8.5 投标人需在国内设有一定规模的维修备件仓库、售后服务队伍及维修培训基地，在中国境内必须设有维修站（点），制造商需具备工艺开发设施和团队。

九、目的港：

上海

十、执行的相关标准

“无”

第四包 感应耦合等离子体化学气相沉积系统

一、综述

1.1设备名称：感应耦合等离子体化学气相沉积系统

1.2数    量：1套

1.3交 货 期：合同生效后6个月内

1.4质 保 期：到货最终验收合格后免费质保1年

二、计量标准

设备的设计和制造符合出厂技术指标要求，并符合ISO国际标准；所有的可更换零部件和各种仪表的计量单位和标出单位应全部采用国际单位（SI）标准；设备符合有关国际和中国国家安全标准，以及相应的安全与健康及环保要求。

三、技术要求

*3.1 核心技术指标：

*3.1.1 ICP射频源功率：≥1200W

*3.1.2 工艺温度：0℃至400℃

*3.1.3 样品台尺寸：8英寸

*3.1.4 ICP射频源直径：180mm

*3.1.5 膜厚均匀性：4英寸范围优于±5%

3.2 其它技术指标：

3.2.1 反应室模块：

#（1）反应腔室采用6061航空铝材，其中暴露在等离子体部分的表面做100%硬质阳极化处理，带前后观察窗口，侧下方抽气，分子泵水平安装；

（2）本底真空≤ 5×10-7 Torr。真空漏率≤0.5 mTorr/min；

（3）取片温度<60℃，工艺压强15-75 mTorr；

3.2.2 射频电源：

（1）两套射频电源；

（2）ICP-CVD射频源频率13.56 MHz，采用平板对称双螺旋结构，带自动匹配器的射频电源；

（3）偏压源功率不低于1000 W，频率13.56 MHz，带自动匹配器的射频电源。

3.2.3 电极系统：8英寸基片单片装载，向下兼容小尺寸和碎片。

#3.2.4 分子泵：分子泵抽速不低于1600 L/s；干泵：抽速不低于100 m3/h；并需要提供一套与原装相同规格的干泵作为备用。

3.2.5 自动调压阀：口径≤200 mm，位置模式/压力模式可任意切换。

#3.2.6 气路配置：气路柜最大支持8路气体，满足所需的薄膜沉积工艺，配置7路独立的Horiba MFC，包括CF4、N2、N2O、纯SiH4、NH3、Ar、O2，每路气体配独立流量计，最大量程可选，可实现流量控制和流量偏差报警；并需要提供一套与原装相同规格的SiH4 MFC作为备用。

3.2.7 气路隔膜阀及接头：隔膜阀及气路焊接接头。

3.2.8 循环冷水机：冷却水系统，可通过软件自动实现监测冷却水缺水报警。

3.2.9 工艺检测系统：工艺真空规，满量程100 mTorr。

3.2.10 预抽真空装载腔。

3.2.11 配备装载腔自动进样传样：送样过程：样品放置于机械手手指，压环升起，机械手将样品送至工艺腔室，顶针升起，机械手退出工艺腔，顶针压环依次落下；取样过程：压环顶针按顺序依次升起，机械手进入工艺腔室，顶针降落，机械手带着样品退出工艺腔，压环降落。

3.2.12 SiO2沉积：

（1）沉积速率：低速沉积速率≤20 nm/min，高速沉积速率≥180 nm/min；

（2）折射率：1.46±0.02；

（3）应力绝对值：≤300 MPa；

（4）BOE常温下刻蚀速率：≤200 nm/min；

（5）可沉积≥30 um厚氧化硅（SiO2），需要提供SEM图片（仅提供佐证资料）。

3.2.13 SiNx沉积：

（1）沉积速率：≥15 nm/min；

（2）折射率：2.00±0.2；

（3）应力绝对值≤500 MPa；

（4）BOE刻蚀速率：≤50 nm/min；

（5）提供KOH湿法腐蚀数据，要求腐蚀速率≤2 nm/min，表面无针孔或其他缺陷（仅提供佐证资料）；

（6）提供10nm SiN薄膜在+1V下的漏电密度，并提供测试方法以及对应扫描曲线和重复性数据；

（7）稳定性：提供100nm的SiN薄膜电容值并提供可重复数据，提供完整的测试方法。

3.2.14 台阶覆盖率：提供>1.5um深度，<45°角的器件的台阶覆盖图形，证明ICP-CVD的台阶覆盖优势。

四、包装与运输：

4.1卖方需要准备所需包装箱，保证货物到达之后各项功能完好无损；

4.2 卖方发货前应先通知买方，得到买方确认，并通知后装运、发货。

五、安装与调试

5.1货到客户现场后，供货商负责就位、安装、调试的所有工作。并按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

5.2卖方提供货物应满足买方场地的实际情况，实地踏勘测量买方现场，卖方须充分理解配合买方使用要求，卖方在产品交付时不得以现场实际情况与场地说明不符作为其产品最终性能无法符合技术协议要求的理由。

六、验收

6.1 卖方在设备制造即将完成时通知买方，买方派人到卖方工厂进行预验收。

6.2 正式验收分类

正式验收分开箱验收与运行验收两个阶段进行：

开箱验收：设备到达买方现场后、安装调试前，由买卖双方对设备到货情况进行查验。

运行验收：安装调试完成后，由买卖双方按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

6.3开箱验收

6.3.1 验收人员：买卖双方人员，必要时连同买方当地国家商检机构；

6.3.2验收地点：买方工厂现场；

6.3.3 验收时间：设备到达买方工厂现场后、在买方工厂安装调试前；

6.3.4 验收内容：主要就订购设备的品种、数量、规格型号和随机配件等进行开箱清点货物；

6.3.5 开箱验收通知：由买方通知卖方，要求进行设备开箱验收；卖方在接到买方的通知后七个工作日内派人员到买方工厂进行设备开箱验收；

6.3.6 根据开箱验收情况，由买卖双方代表签署设备开箱验收备忘录。如发现设备损坏或规格型号与合同不符等情况，将按合同由供货方承担责任。

6.4 运行验收

6.4.1 验收人员：买卖双方有关人员，必要时请买方当地国家商检机构参加；

6.4.2 验收地点：买方现场；

6.4.3 验收时间：卖方在买方工厂完成设备安装与调试后；

6.4.4 验收内容：设备安装与调试后，按照合同、及技术协议中的验收标准、验收大纲规定，买卖双方验收人员就设备配置的品种、数量、规格型号、材料、设计结构、运行性能、技术参数、产品生产能力等进行检查核对。

七 提供相关培训与资料

7.1 卖方负责对客户设备操作、维修等相关人员进行现场培训；保证买方人员能够熟练使用设备。

7.2 培训时间不小于3天，培训内容包括：仪器技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 卖方应提供设备使用说明书；提供设备质量合格证书、出厂检验报告。

7.4 供货商应提供纸质的设备装配结构图、安装图及维修保养的说明书。

7.5 以上资料需要同时提供电子文本。

八、质保及服务

8.1 验收合格后免费质保一年。

8.2 服务响应：在机器发生故障时,保修期内卖方应在工作日24小时內明确回复；如果未能解決问题,工程师应在工作日72时内到达现场,遇到重大故障时,在工作日48小时内到达现场。

8.3 服务费用：在设备保修期内的，所有服务费用（包括交通、住宿、工资）均由卖方承担,因设备本身原因造成的设备损坏则由卖方承担（不含耗材）；在设备质保期外的，请据实报出维修的收费标准。

8.4 买方在设备运行期间，如发生机器的零件损坏，卖方应在工作日24小时内明确回复维修供货期限。

8.5 投标人需在国内设有一定规模的维修备件仓库、售后服务队伍及维修培训基地，在中国境内必须设有维修站（点），制造商需具备工艺开发设施和团队。

九、目的港：

上海。

十、执行的相关标准

“无”

第五包 表面组分渐变异质结构碲镉汞薄膜晶体材料生长设备

一、综述

1.1货物名称：表面组分渐变异质结构碲镉汞薄膜晶体材料生长设备

1.2数量：1套

1.3交货期：合同生效后3个月内

1.4质保期：到货最终验收合格后免费质保1年

二、计量标准

设备的设计和制造符合出厂技术指标要求，并符合ISO国际标准；所有的可更换零部件和各种仪表的计量单位和标出单位应全部采用国际单位（SI）标准；设备符合有关国际和中国国家安全标准，以及相应的安全与健康及环保要求。

三、技术要求

*3.1 核心技术指标：

*3.1.1 基片尺寸40×60mm2

*3.1.2 真空度优于10-4Pa

*3.1.3 有预抽室程控石墨舟推拉装置

3.2 其它技术指标：

3.2.1 设备采用采用富Te熔剂、水平拉舟方式

3.2.2 设备配备能够自动进出反应管的石墨舟

3.2.3 反应管及反应管内材料采用电子级高纯材料

3.2.4 低污染设计：气路系统配备二次纯化、无油真空系统、无油运动系统、配置负载锁和手套箱

3.2.5 最高炉温：700℃

3.2.6 恒温区长度：≥400mm

#3.2.7 恒温区精度：≤±0.5℃(450℃时)，具有四段独立温区

#3.2.8最小降温速率：0.08℃/min

3.2.9拉舟行程：200mm

3.2.10拉舟速率：50-300mm/min

#3.2.11拉舟定位精度：≤0.01mm

3.2.12具有进样负载锁，极限真空度：≤1E-2Torr

#3.2.13 设备配置安全系统，具有H2泄露检测，报警、自锁互锁、清洗等功能；加热温度过热检测、报警和联锁；断水断电断气安全处理等

3.2.14 生长室外配备抽气风扇，水冷管等冷却装置

#3.2.15 设备工艺过程计算机全自动控制，人机工程设计操作方便

四、包装与运输：

4.1卖方需要准备所需包装箱，保证货物到达之后各项功能完好无损；

4.2 卖方发货前应先通知买方，得到买方确认，并通知后装运、发货；

五、安装与调试

5.1货到客户现场后，供货商负责就位、安装、调试的所有工作。并按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

5.2卖方提供货物应满足买方场地的实际情况，实地踏勘测量买方现场，卖方须充分理解配合买方使用要求，卖方在产品交付时不得以现场实际情况与场地说明不符作为其产品最终性能无法符合技术协议要求的理由。

六、验收

6.1 卖方在设备制造即将完成时通知买方，买方派人到卖方工厂进行预验收。

6.1.1 正式验收分类

正式验收分开箱验收与运行验收两个阶段进行：

开箱验收：设备到达买方现场后、安装调试前，由买卖双方对设备到货情况进行查验。

运行验收：安装调试完成后，由买卖双方按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

6.2开箱验收

6.2.1 验收人员：买卖双方人员，必要时请买方当地国家商检机构；

6.2.2验收地点：买方指定地点现场；

6.2.3 验收时间：设备到达买方指定地点现场后、在买方指定地点安装调试前；

6.2.4 验收内容：主要就订购设备的品种、数量、规格型号和随机配件等进行开箱清点货物；

6.2.5 开箱验收通知：由买方通知卖方，要求进行设备开箱验收；卖方在接到买方的通知后七个工作日内派人员到买方指定地点进行设备开箱验收；

6.2.6 根据开箱验收情况，由买卖双方代表签署设备开箱验收备忘录。如发现设备损坏或规格型号与合同不符等情况，将按合同由供货方承担责任。

6.3 运行验收

6.3.1 验收人员：买卖双方有关人员，必要时请买方当地国家商检机构参加；

6.3.2 验收地点：买方现场；

6.3.3 验收时间：卖方在买方指定地点完成设备安装与调试后；

6.3.4 验收内容: 设备安装与调试后，按照合同、及技术协议中的验收标准、验收大纲规定，买卖双方验收人员就设备配置的品种、数量、规格型号、材料、设计结构、运行性能、技术参数、产品生产能力等进行检查核对。

七、提供相关培训与资料

7.1 卖方负责对客户设备操作、维修等相关人员进行现场培训；保证买方人员能够熟练使用设备。

7.2 培训时间不小于3天，培训内容包括：仪器技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 卖方应提供设备使用说明书；提供设备质量合格证书、出厂检验报告。

7.4 供货商应提供纸质的设备装配结构图、安装图及维修保养的说明书。

7.5 以上资料需要同时提供电子文本。

八、质保及服务：

8.1 验收合格后免费质保一年。

8.2 服务响应：在机器发生故障时,保修期内卖方应在工作日24小时內明确回复；如果未能解決问题,工程师应在工作日72时内到达现场,遇到重大故障时,在工作日48小时内到达现场。

8.3 服务费用：在设备保修期内的，所有服务费用（包括交通、住宿、工资）均由卖方承担,因设备本身原因造成的设备损坏则由卖方承担（不含耗材）；在设备质保期外的，请据实报出维修的收费标准。

8.4 买方在设备运行期间，如发生机器的零件损坏，卖方应在工作日24小时内明确回复维修供货期限。

8.5 投标人需在国内设有一定规模的维修备件仓库、售后服务队伍及维修培训基地，在中国境内必须设有维修站（点），制造商需具备工艺开发设施和团队。

九、目的港：

上海。

十、执行的相关标准

“无”

第六包 碲镉汞芯片腐蚀成型镀膜系统

一、综述

1.1货物名称：碲镉汞芯片腐蚀成型镀膜系统

1.2数量：1套

1.3交货期：合同生效后6个月内

1.4质保期：到货最终验收合格后免费质保1年

二、计量标准

设备的设计和制造符合出厂技术指标要求，并符合ISO国际标准；所有的可更换零部件和各种仪表的计量单位和标出单位应全部采用国际单位（SI）标准；设备符合有关国际和中国国家安全标准，以及相应的安全与健康及环保要求。

三、技术要求

*3.1 核心技术指标

*3.1.1溅射薄膜均匀性90%

*3.1.2可键合长度70mm以上

3.2 其它技术指标：

碲镉汞芯片腐蚀成型镀膜系统共由四部分组成，分别为：⑴离子束镀膜机⑵惰性气体手套箱⑶多功能键合机⑷激光焊接机，其中离子束镀膜机是该体系中的核心设备。

3.2.1离子束镀膜机

3.2.1.1 功能和主要部件

离子束镀膜机是利用离子束对样品进行溅射金属材料的镀膜系统。

该系统应主要包括以下主要部件：

- 配置两个离子源：主溅源为聚焦离子源，将离子束聚焦到靶材，产生溅射；辅助离子源完成离子束刻蚀、清洗、抛光；

- 靶台至少包含三靶位, 可在线更换溅射材料；

- 样品台为水冷、旋转、角度可调，工件由工装固定；

- 真空系统为下抽口设置；

- 带观察窗，后门板为维护维修门板，工件台、靶台及相关挡板均可随门板旋出真空室外；

- 双离子源电控电源，分别控制两个源，可同时工作并可互换；

- 并联双工质气体质量流量计，可分别或同时为两个源供气；

- 双套冷却循环介质系统，可分别控制系统与样品台温度。

#3.2.1.2样品台：直径大于等于Φ150mm,可单独控温

- 台面直径：≥Φ150mm；

- 自转速率：1~20rpm可调；

- 台面温度控范围：10℃~25℃；

- 安装于前门板，可单独抽拉出装片；

- 具有挡板，遮蔽工件防止污染；

- 离子束镀膜机在样品台范围内，溅射薄膜均匀性计算方法

在样品台旋转条件下，镀金属材料铬（Cr），用台阶仪测量附着在试验基片上的薄膜测量点，在Φ150mm基片成膜范围的中央部（Φ5mm）、内周部（Φ75mm）、外周部（Φ145mm）圆周上各取4点测量其膜厚Ti，并求这些点的平均值T，测量膜厚分布应满足：

（Ti –T）/ T ≤ ±5%

#3.2.1.3系统真空

- 真空室极限真空度：≤8×10-5Pa（温度15~25℃，湿度≤50%）；

- 真空室工作本底真空度：5×10-4Pa；

- 真空室工作真空度：1.8~2.2×10-2Pa（工质气体为99.99%高纯Ar）；

- 从大气恢复真空室工作本底真空周期：≤45分钟（充入的是N2气、环境温度15~25℃、湿度≤50%、无高含气工件负载）；

- 真空系统的前级泵应配置抽速8L/S以上干泵；

- 真空系统的主泵应配置抽速1200L/S以上的分子泵。

3.2.1.4主离子源

- 主溅源直径：≥Φ150mm（聚焦离子源）；

- 球面双Mo栅离子光学、插装结构，热丝式主阴极和中和阴极；

- 标准离子能量：Ei=800~900eV(可调范围0~1000 eV) ；

- 标准离子束流：Ib=100mA。

3.2.1.5辅离子源

- 双Mo栅离子光学，插装结构，热丝式主阴极和中和阴极；

- 离子能量Ei=0~700eV；

- 离子束有效照射束径：≥Φ150mm。

3.2.1.6靶台

- 单个靶尺寸：Φ150 mm；

- 装靶数：≥3；

- 备用靶应有屏蔽挡板；

- 沉积过程中外部任意在线可换靶。

3.2.1.7  工质气体流量控制器

- 量程：0~10sccm；

- 准确度：±1.5%F.S.；

- 重复精度：±0.2%F.S。

3.2.1.8  配置膜厚在线监测仪

3.2.2惰性气体手套箱

3.2.2.1功能与组成

手套箱内的惰性气体经循环风机和净化器密闭循环，不断地除水除氧；除水除氧材料可以再生，再生过程由程序控制；手套箱内的气氛置换通过自动控制的清洗阀门完成；手套箱内压力通过PLC自动控制，真空泵要求在系统需要时自动开启。主要部件包括：一个封闭的箱体（带有倾斜的操作面和可拆卸的安全玻璃前窗）、过渡舱、循环净化单元(单柱)、PLC控制及触摸屏操作系统，真空系统、显示系统、支架等。

#3.2.2.2主要指标

在标准状况下（即20℃恒温，一个标准大气压，99.999%的惰性气源），水汽小于1ppm，氧气小于1ppm。

3.2.2.3手套箱箱体

- 箱体材料：

    - 304 不锈钢，厚度 3mm；

    - 内表面：不锈钢；

    - 外表面：喷漆；

    - 尺寸：长度2000mm×深度750mm×高度900mm；

- 前窗： 倾斜的视窗，透明钢化玻璃，厚度8mm；

- 手套口：材料为铝制，O型圈密封；

- 手套：丁基橡胶，直径8”，长度32”，厚度≥0.4mm；

- 粉尘过滤器 ：规格0.3微米，1个气体入口和1个气体出口；

- 搁物架：不锈钢材料，内置2层，高度可调节；

- 箱体照明：LED灯，安装在每块玻璃窗前上方。

      - 加热大过渡舱

- 过渡舱：

    - 尺寸：直径360mm，长度600mm；

    - 材料：304不锈钢；

    - 内表面为拉丝处理，外表面裹有保温层；

    - 水冷法兰：大仓两端有水冷法兰，冷水机通冷却水经过水冷法兰降温；

- 加热温度：≤200℃；

- 加热功率：＜2000W；

- 加热控制：仪表显示，可设定加热时间、保温时间、抽真空时间、加热温度等；

- 附件：

    - 滑动托盘：304不锈钢；

    - 舱门：双门，阳极氧化铝材料，厚度10mm，竖直操作，带提升机构；

    - 压力表：模拟显示；

- 控制：电磁阀触摸屏自动操作；

- 冷水机：制冷功率600W，风扇排风量600m³/h。

3.2.2.5  小过渡舱

- 过渡舱：

    - 尺寸直径 150mm，长度300mm，进入手套箱部分长度100mm；

    - 材料：304 不锈钢；

    - 表面：内表面为油膜拉丝处理，外表面喷漆；

    - 与箱体连接为可拆卸式连接；

- 附件：

    - 舱门：双门，扣式翻盖；

    - 压力表：模拟显示；

    - 小舱托盘：304不锈钢；

- 控制：手动阀手动操作。

3.2.2.6  两套气体净化循环系统

- 功能：气体密闭，除水、除氧；

- 净化柱

    - 容器材料：304不锈钢；

    - 净化材料：铜触媒：5Kg，分子筛：5Kg；

    - 净化能力：除氧：60L，除水：2Kg；

    - 水氧指标：小于1ppm；

- 循环系统

    - 工作气体：氮气、氩气；

    - 循环能力：集成风机流量90m³/h，加装变频；

- 再生

    - 操作：PLC自动控制再生过程；

    - 再生气体：工作气体与氢气混合气体，(氢气5～10%)

- 真空泵规格 ：12m³/h，旋片泵，带油雾过滤器，气振控制；

- 阀门

    - 主阀：DN40KF，电气动角阀；

    - 控制阀：电磁集成阀 。

3.2.2.7 控制系统

- 功能：包括自诊断、断电自启动特性，具有压力控制和自适应功能；自动控制、循环控制、密码保护、计算器；单元控制采用西门子PLC触摸屏。

- 压力控制： 通过PLC自动控制箱体、过渡舱的压力，箱体工作压力+/-10mbar内可以自由设定，超出+/- 12mbar系统自动保护；

- 脚踏开关：控制箱体压力；

- 数据备忘录：自动记录系统数据。

3.2.2.8显示系统

采用西门子PLC 触摸屏，显示运行状态，箱体压力、系统记录等。

3.2.2.9真空系统控制系统

包含真空泵，可手动或通过PLC启动，流量12m³/h，可对过渡舱抽真空，并保持箱体压力平衡，真空泵极限真空度≤2×10-1pa。

3.2.2.10水分析仪

测量范围：0～500ppm，水探头可重复使用。

3.2.2.11氧分析仪

测量范围： 0～1000ppm。

3.2.2.12有机溶剂吸附器

放置于箱内，直径136mm，高度256mm；填充2Kg活性炭，可快速更换材料，并且不破坏高纯气氛。

3.2.2.13除尘装置

箱体内的粉尘在风机作用下，沿管路通过高效过滤器，将粉尘过滤，过滤后的气体沿回气管道返回箱体内。

3.2.2.14部件清单

- 1个304不锈钢的箱体，耐酸，厚度3mm；

- 1个不锈钢制成的加热大真空过渡室，直径360mm，长度600mm，右侧；

- 1个小的过渡室，直径150mm，长度300mm，右侧；

- 1个带2个手套口的前窗；

- 2副丁基橡胶手套；

- 1套照明系统；

- 2台高性能的循环风机；

- 2套净化柱；

- 1套净化箱箱体；

- 2台真空泵；

- 2套PLC控制及触摸屏操作系统；

- 4个盲板法兰；

- 2个箱内电源接口；

- 2套水分析仪；

- 2套氧分析仪；

- 1套支架脚轮；

- 2个脚踏开关；

- 1套有机溶剂吸附器；

- 1套单柱集成阀块；

- 1套电气控制部分；

- 1套改造配套用波纹管、配套管路；

- 1套除尘装置。

3.2.3多功能键合机

3.2.3.1功能与组成

多功能键合机适合于特殊电子元器件生产中芯片内部引脚互连的工艺应用，可以根据工艺需要可配置为楔焊，球焊，或者球楔，主要由键合头机构、X-Y台机构和升降台机构组成。

3.2.3.2键合头机构：采用音圈电机提供压力，双通道，键合压力可控。

3.2.3.3 X-Y台机构

- 采用直线导轨结构；

- 压焊头Z行程：14mm；

- 压焊头X-Y范围：15mm×15mm(比率8:1)；

- 线夹垂直送线行程：1.2mm；

- 三维工作合设计，手柄移动轻巧灵敏，并能配合使用特殊功能。

3.2.3.3升降台机构

- 工作台Z向可移动，满足不同高度器件的使用；

- 采用四连杆机构，垂直升降；

- Z向行程：18mm；

- X-Y范围（面积）：250mm×270mm；

- 升降工作台：高度1m可调。

3.2.3.4超声波

- 频率为6KHz~63KHz；

- 功率：0~5W。

3.2.3.5程控压力

- 在焊接时保证焊接力大小符合参数设置；

- 10g~50g，10~100g两档可选；

#3.2.3.6可焊线直径：金线 20μm~50μm。

3.2.3.7夹持台

- 绝缘度：＞20MΩ；

- 分为热台和冷台，热台又包括独立温控盒。

3.2.3.8其他

- 操作菜单：5”TFT彩屏，中文菜单；

- 供线装置：2”和1/2”可选；

- 温度控制单元：独立温控盒可提供0~300℃变化；

- 配置微处理器、LED 照明灯和体视显微镜；

- 必要配件：

- 金丝20微米劈刀5个；

- 硅铝丝50微米劈刀5个；

- 拉力计一台（量程2~15克，分辨力0.5克）。

3.2.4激光焊接机

- 功能：可用于多种金属及其合金，及钢、可伐合金等合金的同种材料间的焊接；

- 激光脉冲功率：      0.1～8 J/ms；

- 激光脉冲频率：      0～200 Hz；

- 激光脉冲宽度：       0.1～20ms；

- 焊点间距：         	 ≥0.1 mm；

- 工作台移动范围：   	 200×300×300 mm3；

- 工作台移动速度：   	 ≤100 mm /s；

- 工作台移动加速度：   ≤1000 mm /s2；

- 工作台重复定位精度：  0.02mm；

- 工作台移动轨迹：      直线、折线、圆、圆弧。

四、包装与运输：

4.1 卖方需要准备所需包装箱，保证货物到达之后各项功能完好无损；

4.2 卖方发货前应先通知买方，得到买方确认，并通知后装运、发货；

五、安装与调试

5.1货到客户现场后，供货商负责就位、安装、调试的所有工作。并按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

5.2卖方提供货物应满足买方场地的实际情况，实地踏勘测量买方现场，卖方须充分理解配合买方使用要求，卖方在产品交付时不得以现场实际情况与场地说明不符作为其产品最终性能无法符合技术协议要求的理由。

六、验收

6.1卖方在离子束镀膜机制造即将完成时通知买方，买方派人到卖方工厂进行预验收。惰性气体手套箱、多功能键合机和激光焊接机则不需要预验收。

6.2 正式验收分类

正式验收分开箱验收与运行验收两个阶段进行：

开箱验收：设备到达买方现场后、安装调试前，由买卖双方对设备到货情况进行查验。

运行验收：安装调试完成后，由买卖双方按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

6.3开箱验收

6.3.1 验收人员：买卖双方人员，必要时请买方当地国家商检机构；

6.3.2验收地点：买方指定地点现场；

6.3.3 验收时间：设备到达买方指定地点现场后、在买方指定地点安装调试前；

6.3.4 验收内容：主要就订购设备的品种、数量、规格型号和随机配件等进行开箱清点货物；

6.3.5 开箱验收通知：由买方通知卖方，要求进行设备开箱验收；卖方在接到买方的通知后七个工作日内派人员到买方指定地点进行设备开箱验收；

6.3.6 根据开箱验收情况，由买卖双方代表签署设备开箱验收备忘录。如发现设备损坏或规格型号与合同不符等情况，将按合同由供货方承担责任。

6.4 运行验收

6.4.1 验收人员：买卖双方有关人员，必要时请买方当地国家商检机构参加；

6.4.2 验收地点：买方现场；

6.4.3 验收时间：卖方在买方指定地点完成设备安装与调试后；

6.4.4 验收内容: 设备安装与调试后，按照合同、及技术协议中的验收标准、验收大纲规定，买卖双方验收人员就设备配置的品种、数量、规格型号、材料、设计结构、运行性能、技术参数、产品生产能力等进行检查核对。

七、提供相关培训与资料

7.1 卖方负责对客户设备操作、维修等相关人员进行现场培训；保证买方人员能够熟练使用设备。

7.2 培训时间不小于1天，培训内容包括：仪器技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 卖方应提供设备使用说明书；提供设备质量合格证书、出厂检验报告。

7.4 供货商应提供纸质的设备装配结构图、安装图及维修保养的说明书。

7.5 以上资料需要同时提供电子文本。

八、质保及服务：

8.1 验收合格后免费质保一年。

8.2 服务响应：在机器发生故障时,保修期内卖方应在工作日24小时內明确回复；如果未能解決问题,工程师应在工作日72时内到达现场,遇到重大故障时,在工作日48小时内到达现场。

8.3 服务费用：在设备保修期内的，所有服务费用（包括交通、住宿、工资）均由卖方承担,因设备本身原因造成的设备损坏则由卖方承担（不含耗材）；在设备质保期外的，请据实报出维修的收费标准。

8.4 买方在设备运行期间，如发生机器的零件损坏，卖方应在工作日24小时内明确回复维修供货期限。

8.5 投标人需在国内设有一定规模的维修备件仓库、售后服务队伍及维修培训基地，在中国境内必须设有维修站（点），制造商需具备工艺开发设施和团队。

九、目的港：

上海。

十、执行的相关标准

“无”

第七包 掩模版对准紫外曝光机

一、综述

1.1货物名称：掩模版对准紫外曝光机

1.2数    量：1套

1.3交 货 期：合同生效后5个月以内。

1.4质 保 期：到货最终验收合格后整机免费质保1年。

二、计量标准

设备的设计和制造符合出厂技术指标要求，并符合ISO国际标准；所有的可更换零部件和各种仪表的计量单位和标出单位应全部采用国际单位（SI）标准；设备符合有关国际和中国国家安全标准，以及相应的安全与健康及环保要求。

三、技术要求

*3.1 核心技术指标：

*3.1.1 最大曝光面积4寸

*3.1.2 紫外波长350-450nm

*3.1.3 光强均匀性3％

*3.1.4 对准精度0.5微米

3.2 其它技术指标：

掩模版对准紫外曝光机由两部分组成，（1）光刻机（2）表面测量系统。

(一)光刻机主要是利用掩模版对准对芯片进行光刻。系统包括以下主要部件。

- 主机。

- 对准平台

- 分离视场显微镜, 含 5倍，10倍物镜

- 曝光单元必须包括以下部分：350W汞灯电源、UV400光路系统、I线滤镜

e）衬底卡盘包括：3"衬底卡盘，真空接触，抗反射涂层 ；4"衬底卡盘，真空接触，抗反射涂层；5"衬底卡盘，真空接触，抗反射涂层；5×5mm ～ 10×10mm衬底卡盘，硬接触，含抗反射涂层；10×10mm ～ 20×20mm衬底卡盘，硬接触，含抗反射涂层

f）掩膜版架必须包括以下部分：掩模版架，4"×4"开孔，支持5"掩模版；掩模版架，3"×3"开孔，支持4"掩模版；掩模版架2"×2"开孔，支持3"掩模版

g)光强计和光强计探头

h)防震桌

光刻机主要技术指标

3.2.1曝光模式：真空接触，软接触，硬接触，接近式

3.2.2 汞灯功率350W

#3.2.3 光强最大值不小于32mW/cm2 @ 365nm；光强最大值不小于68mW/cm2@405nm

#3.2.4光强均匀性测试在Φ4”范围内取5点， （最大-最小）/（最大+最小）的值优于均匀性指标

3.2.5接近式曝光间距设定范围：1-50μm

3.2.6接近式曝光间距设定精度：1μm Step

3.2.7 显微镜观察方式： 目镜

3.2.8分辨率: 0.8μm @ 真空接触 ，3.0μm @ 20μm曝光间隙

3.2.9对准方式：正面对准

3.2.10对准平台移动范围：X，Y：±5mm θ: ±5°

3.2.11对准平台移动精度：X，Y： 0.1um θ: ±4e-5°

3.2.12支持衬底大小：碎片，Φ3"，Φ4"，5×5mm～10×10mm碎片，10×10mm～20×20mm碎片

支持掩模版： 3"，4"，5"

3.2.13光强计：支持365nm/405nm

（二）表面测量系统。表面测量系统是通过激光干涉的原理，对芯片表面的平面度进行无接触式测量。

表面测量系统配置主要包括：平面干涉仪主机（含本体、长轴底座、显示器、低反射基准板）、A1分析系统（含电脑、显示器、分析用电源、扫描器和分析软件）

表面测量系统主要技术指标：

3.2.11激光器波长632.8nm，有效光束口径不小于ϕ60mm, 菲索干涉方式，测定灵敏度λ/2波长，基准面精度λ/20

3.2.12软件中实现表面平行度直接读取数值。

四、包装与运输：

4.1 卖方需要准备包装箱，包装箱应用全新的坚固的经过熏蒸后的木箱，适于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海、陆运输和整体吊装，保证货物到达之后各项功能完好无损；木质包装应当由出口国或地区政府植物检疫机构认可的企业按中国确认的检疫除害处理办法处理，并以红色和橙色以外的颜色在木质包装相邻四面加施清晰易辨的IPPC专用标识；

4.2 如果在目的港的检疫中发现昆虫侵害，由于熏蒸或更换包装问题而产生的相关费用应由卖方负担；

4.3 包装箱内和包装箱外应分别放置装箱单和质量凭证书各一份；

4.4 卖方发货前应先通知买方，得到买方确认，并通知后装运、发货；

4.5 进口设备由卖方投保并提供保险凭证，按发票金额的110%承保（一切险和战争险），以买方为受益人，且在保险凭证上注明可在中国索赔。该保险含海运、陆运、空运全程保险，保险责任直至用户指定地点。

五、安装与调试

5.1货到客户现场后，供货商负责就位、安装、调试的所有工作。并按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

5.2卖方提供货物应满足买方场地的实际情况，实地踏勘测量买方现场，卖方须充分理解配合买方使用要求，卖方在产品交付时不得以现场实际情况与场地说明不符作为其产品最终性能无法符合技术协议要求的理由。

六、验收

6.1 正式验收分类

正式验收分开箱验收与运行验收两个阶段进行：

开箱验收：设备到达买方现场后、安装调试前，由买卖双方对设备到货情况进行查验。

运行验收：安装调试完成后，由买卖双方按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

6.2开箱验收

6.2.1 验收人员：买卖双方人员，必要时请买方当地国家商检机构；

6.2.2验收地点：买方指定地点现场；

6.2.3 验收时间：设备到达买方指定地点现场后、在买方指定地点安装调试前；

6.2.4 验收内容：主要就订购设备的品种、数量、规格型号和随机配件等进行开箱清点货物；

6.2.5 开箱验收通知：由买方通知卖方，要求进行设备开箱验收；卖方在接到买方的通知后七个工作日内派人员到买方指定地点进行设备开箱验收；

6.2.6 根据开箱验收情况，由买卖双方代表签署设备开箱验收备忘录。如发现设备损坏或规格型号与合同不符等情况，将按合同由供货方承担责任。

6.3 运行验收

6.3.1 验收人员：买卖双方有关人员，必要时请买方当地国家商检机构参加；

6.3.2 验收地点：买方现场；

6.3.3 验收时间：卖方在买方指定地点完成设备安装与调试后；

6.3.4 验收内容: 设备安装与调试后，按照合同、及技术协议中的验收标准、验收大纲规定，买卖双方验收人员就设备配置的品种、数量、规格型号、材料、设计结构、运行性能、技术参数、产品生产能力等进行检查核对。

七 提供相关培训与资料

7.1 卖方负责对客户设备操作、维修等相关人员进行现场培训；保证买方人员能够熟练使用设备。

7.2 培训时间不小于1天，培训内容包括：仪器技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3 卖方应提供设备使用说明书；提供设备质量合格证书、出厂检验报告。

7.4 供货商应提供纸质的设备装配结构图、安装图及维修保养的说明书。

7.5 以上资料需要同时提供电子文本。

八、质保及服务：

8.1 验收合格后免费质保一年。其中表面测量系统中激光管高压包质保半年。

8.2 服务响应：在机器发生故障时,保修期内卖方应在工作日24小时內明确回复；如果未能解決问题,工程师应在工作日72时内到达现场,遇到重大故障时,在工作日48小时内到达现场。

8.3 服务费用：在设备保修期内的，所有服务费用（包括交通、住宿、工资）均由卖方承担,因设备本身原因造成的设备损坏则由卖方承担（不含耗材）；在设备质保期外的，请据实报出维修的收费标准。

8.4 买方在设备运行期间，如发生机器的零件损坏，卖方应在工作日24小时内明确回复维修供货期限。

8.5 投标人需在国内设有一定规模的维修备件仓库、售后服务队伍及维修培训基地，在中国境内必须设有维修站（点），制造商需具备工艺开发设施和团队。

九、目的港：

上海

十、执行的相关标准

“无”

第八包 宽光谱探测器测试系统

一、综述

1.1货物名称：宽光谱探测器测试系统

1.2数量：1套

1.3交货期：合同生效后3个月内

1.4质保期：到货最终验收合格后免费质保1年

二、计量标准

设备的设计和制造符合出厂技术指标要求，并符合ISO国际标准；所有的可更换零部件和各种仪表的计量单位和标出单位应全部采用国际单位（SI）标准；设备符合有关国际和中国国家安全标准，以及相应的安全与健康及环保要求。

三、技术要求

*3.1核心技术指标：*3.1.1面源黑体：-15°C ~ +150°C

*3.1.2脉冲驱动发生：16

*3.1.3 内存深度：1Mbit，实时编译

3.2其它技术指标：

整个宽光谱探测器测试系统划分为了面源差分黑体、脉冲驱动系统、数据采集系统三个分系统。

面源差分黑体是给探测器提供标准的光信号，作为探测器性能计算所需的标准源。脉冲驱动系统主要是给探测器提供所需的时序脉冲，从而使探测器读出电路能正常工作。数据采集系统是将探测器读出电路输出的模拟电压信号采集到计算机，以便对探测器输出信号进行整理、统计和计算。

3.2.1面源差分黑体

3.2.1.1发射面积: 100 mm x 100 mm

3.2.1.2差分温度范围：环境温度下为-35°C到+130°C

3.2.1.3均匀性：在100mm直径内，环境温度下为0.03°C，50°C时为0.3°C

3.2.1.4发射率：优于0.98 ± 0.02.

3.2.1.5校准后的表面发射率：1.00

3.2.1.6稳定精度：0.0005°C

#3.2.1.7显示精度：0.0001°C.

3.2.1.8遥控连接：以太网，RS232

3.2.2脉冲驱动系统

3.2.2.1 16通道LVTTL脉冲信号

3.2.2.2主时钟卡频率最高400MHz

3.2.2.3脉冲发生卡最大时钟频率225MHz

3.2.2.4时钟驱动卡最大电平振幅0-9V

#3.2.2.5时钟驱动卡最大电平范围-5V ～ +8V（1MΩ）

3.2.2.6时钟驱动卡每通道最大频率100MHz

3.2.3数据采集系统

3.2.3.1测量总通道数不少于8通道，能够实现测量8路电压通道。

3.2.3.2系统既可分为多个模块进行独立测量，也可整合实现测量电压通道数≥8通道的采集器1台；同步内容含采样、开始、结束、触发，系统具有可扩展功能。

3.2.3.3采样率：多通道并行连续采样率峰值≥15MS/s，支持连续采集、瞬态采集，满足高速采集及数据存贮。

3.2.3.4数据存储速率：≥100MS/s

3.2.3.5具有掉电数据保护功能。当系统突然掉电或者死机时，不会丢失正在采集的任何数据，并能重新打开，且系统具有过载保护能力。

3.2.3.6触发采集能力：可实现外步触发输入和外步触发输出，触发信号TTL电平，分辨率50ns；触发模式含单次触发、多次触发、连续、双触发、快慢触发。

3.2.3.7机箱控制器系统带宽≥8G、服务器级别中央处理器。

3.2.3.8采样率： 500KS/s 到 15 MS/s 可设置。

#3.2.3.9 A/D分辨率： 16 bit到24 bit可设置。

3.2.3.10量程： ±5.0V

四、包装与运输：

4.1卖方需要准备包装箱，包装箱应用全新的坚固的经过熏蒸后的木箱，适于长途运输，防潮、防锈、防震、防粗暴装卸，适于海、陆运输和整体吊装，保证货物到达之后各项功能完好无损；木质包装应当由出口国或地区政府植物检疫机构认可的企业按中国确认的检疫除害处理办法处理，并以红色和橙色以外的颜色在木质包装相邻四面加施清晰易辨的IPPC专用标识；

4.2如果在目的港的检疫中发现昆虫侵害，由于熏蒸或更换包装问题而产生的相关费用应由卖方负担；

4.3包装箱内和包装箱外应分别放置装箱单和质量凭证书各一份；

4.4 卖方发货前应先通知买方，得到买方确认，并通知后装运、发货；

4.5进口设备由卖方投保并提供保险凭证，按发票金额的110%承保（一切险和战争险），以买方为受益人，且在保险凭证上注明可在中国索赔。该保险含海运、陆运、空运全程保险，保险责任直至用户指定地点。

五、安装与调试

5.1货到客户现场后，供货商负责就位、安装、调试的所有工作。并按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

5.2卖方提供货物应满足买方场地的实际情况，实地踏勘测量买方现场，卖方须充分理解配合买方使用要求，卖方在产品交付时不得以现场实际情况与场地说明不符作为其产品最终性能无法符合技术协议要求的理由。

六、验收

6.1正式验收分类

正式验收分开箱验收与运行验收两个阶段进行：

开箱验收：设备到达买方现场后、安装调试前，由买卖双方对设备到货情况进行查验。

运行验收：安装调试完成后，由买卖双方按招标要求、技术协议、验收大纲和合同条款对各项技术参数逐条验收。

6.2开箱验收

6.2.1 验收人员：买卖双方人员，必要时请买方当地国家商检机构；

6.2.2验收地点：买方指定地点现场；

6.2.3验收时间：设备到达买方指定地点现场后、在买方指定地点安装调试前；

6.2.4 验收内容：主要就订购设备的品种、数量、规格型号和随机配件等进行开箱清点货物；

6.2.5开箱验收通知：由买方通知卖方，要求进行设备开箱验收；卖方在接到买方的通知后七个工作日内派人员到买方指定地点进行设备开箱验收；

6.2.6根据开箱验收情况，由买卖双方代表签署设备开箱验收备忘录。如发现设备损坏或规格型号与合同不符等情况，将按合同由供货方承担责任。

6.3运行验收

6.3.1验收人员：买卖双方有关人员，必要时请买方当地国家商检机构参加；

6.3.2验收地点：买方现场；

6.3.3验收时间：卖方在买方指定地点完成设备安装与调试后；

6.3.4 验收内容: 设备安装与调试后，按照合同、及技术协议中的验收标准、验收大纲规定，买卖双方验收人员就设备配置的品种、数量、规格型号、材料、设计结构、运行性能、技术参数、产品生产能力等进行检查核对。

七、提供相关培训与资料

7.1卖方负责对客户设备操作、维修等相关人员进行现场培训；保证买方人员能够熟练使用设备。

7.2培训时间不小于1天，培训内容包括：仪器技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

7.3卖方应提供设备使用说明书；提供设备质量合格证书、出厂检验报告。

7.4供货商应提供纸质的设备装配结构图、安装图及维修保养的说明书。

7.5以上资料需要同时提供电子文本。

八、质保及服务：

8.1验收合格后免费质保一年。

8.2服务响应：在机器发生故障时,保修期内卖方应在工作日24小时內明确回复；如果未能解決问题,工程师应在工作日72时内到达现场,遇到重大故障时,在工作日48小时内到达现场。

8.3服务费用：在设备保修期内的，所有服务费用（包括交通、住宿、工资）均由卖方承担,因设备本身原因造成的设备损坏则由卖方承担（不含耗材）；在设备质保期外的，请据实报出维修的收费标准。

8.4 买方在设备运行期间，如发生机器的零件损坏，卖方应在工作日24小时内明确回复维修供货期限。

8.5投标人需在国内设有一定规模的维修备件仓库、售后服务队伍及维修培训基地，在中国境内必须设有维修站（点），制造商需具备工艺开发设施和团队。

九、目的港：

上海。

十、执行的相关标准

“无”