快速退火炉

REAL RTP-100

- 产品简介：
    REAL RTP-100型快速退火炉是韩国ULTECH公司的一款4寸片快速退火炉，采用革新的加热技术，可实现真正的基底温度测量，不需要采用传统快速退火炉的温度补偿，温度控制精确，温度重复性高，客户包括国际上许多半导体公司及知名科研团队，是半导体制程退火工艺的理想选择。

- 技术特色：

- 真正的基片温度测量，无需传统的温度补偿

- 红外卤素管灯加热

- 极其优异的加热温度精确性与均匀性

- 快速数字PID温度控制

- 不锈钢冷壁真空腔室

- 系统稳定性好

- 结构紧凑，小型桌面系统

- 带触摸屏的PC控制

- 兼容常压和真空环境，真空度标准值为5×10-3Torr，采用二级分子泵真空度低至5×10-6Torr

- 最高3路气体（MFC控制）

- 没有交叉污染，没有金属污染

- 真实基底温度测量技术介绍：

如上图，由阵列式卤素灯辐射出热量经过石英窗口到达样品表面，样品被加热，传统的快速退火炉采用热电偶进行测量基片温度，由于热电偶与基片有一定距离，所以测量的不是基片真实的温度，必须进行温度补偿。

REAL RTP-100型快速退火炉采用专用的片状的Real T/C KIT进行测温，如上图，热电偶测温仪与片状Real T/C KIT相连，工作时片状Real T/C KIT位于样品上方很近的位置，阵列式卤素灯辐射出热量经过石英窗口到达样品表面，样品被加热，片状Real T/C KIT也同时被加热，由于基片与片状Real T/C KIT很

近，它们之间也会进行热量传递，并很快达到热平衡，所以片状Real T/C KIT测量的温度就无限接近基片真实的温度，从而实现基片温度的真实测量。

- 主要技术参数：

| 基片尺寸 | 4英寸 |
| --- | --- |
| 基片基座 | 石英针（可选配SiC涂层石墨） |
| 温度范围 | 150~1250℃ |
| 加热速率 | 10~200℃/S |
| 温度均匀性 | ≤±1.5% (@800℃, Silicon wafer) ≤±1.0% (@800℃, Substrate on SiC coated graphite susceptor) |
| 温度控制精度 | ≤ ±3℃ |
| 温度重复性 | ≤ ±3℃ |
| 真空度 | 5.0E-3 Torr / 5.0E-6 Torr |
| 气路供应 | 标准1路N2吹扫及冷却气路，由MFC控制（最多可选3路） |
| 退火持续时间 | ≥35min@1250℃ |
| 温度控制 | 快速数字PID控制 |
| 尺寸 | 870mm*650mm*620mm |

- 基片类型：

- Silicon wafers硅片

- Compound semiconductor wafers化合物半导体基片

- GaN/Sapphire wafers for LEDs 用于LED的GaN/蓝宝石基片

- Silicon carbide wafers碳化硅基片

- Poly silicon wafers for solar cells用于太阳能电池的多晶硅基片

- Glass substrates玻璃基片

- Metals金属

- Polymers聚合物

- Graphite and silicon carbide susceptors石墨和镀碳化硅的石墨基座

- 设备主要组成：

- 真空腔室：

- 整个腔室采用SS304无应力不锈钢结构，采用全球领先的冷壁技术，可获得更好的工艺重复性，更高的冷却速率，无金属污染及交叉污染。

- 采用小腔室，可获得更快的抽真空速度及更少的气体消耗。

- 气体从石英窗下注入，可获得更均匀的气流。

- 红外卤素灯加热源与石英窗位于系统上部。

- 基片无冷点

- 带盖设计可保证方便的加持与减持样品

- 基片夹持单元：

- 采用石英针进行样品夹持

- SiC涂层石墨台（选项）

- 加热源：

- 采用红外阵列卤素灯

- 集成反射器和冷却室

- 热电偶与Real T/C KIT进行测温

- 快速数字PID温度控制器

- 压力测量系统：

- 大范围压力测量采用WRG真空规

- 高精度压力测量采用高分辨温度补偿电容真空计。

- 真空泵浦系统：

- 标准配置：机械泵，泵速：100L/min，真空度：5.0×10-3 Torr

- 无油干泵（可选）：泵速：600 L/min，真空度：5.0×10-3 Torr

- 分子泵（可选）：泵速：35L/sec@N2，真空度：5.0×10-6 Torr

- 气路：

- 1路N2用于吹扫及冷却

- 工作气体最多可扩展到3路，有MFC控制或者针阀控制

- 控制软件：

软件可设置不同的工艺参数及相关硬件的自动控制，包括退火温度，泵浦时间，冷却，退火时间，气体等工艺参数，同时可监控仪器各个部件的工作状态，实时显示温度随时间曲线等，也可自动保存及调用不同的recipes，支持数据导出。

- 主要应用：

- Rapid Thermal Annealing (RTA)

- Rapid Thermal Oxidation (RTO)

- Rapid Thermal Nitridation (RTN)

- Rapid Thermal Diffusion (RTD)

- Rapid Thermal CVD (Poly Si, SiO2, SiNx, Graphene)

- Silicon Carbonization

- Silicide and Contact Formation

- Ohmic Contact Annealing

- Crystallization

- Densification

- Glass Reflow

- Firing

- 系统尺寸图：