- 1. 产品介绍

1.1 产品概述

该一体式百叶箱可广泛适用于环境检测，集噪声采集、CO2、温湿度、大气压力、光照于一体，安装在百叶盒内，设备采用标准MODBUS-RTU 通信协议，RS485信号输出，通信距离最大可达2000米（实测）。该变送器广泛适用于需要测量环境温湿度、噪声、空气质量、大气压力光照等各种场合，安全可靠，外观美观，安装方便，经久耐用。

1.2 功能特点

本产品体积小、重量轻，采用优质抗紫外线材质，使用寿命长，采用高灵敏度的探头，信号稳定，精度高。关键部件采用进口器件，稳定可靠，具有测量范围宽、线形度好、防水性能好、使用方便、便于安装、传输距离远等特点。

  噪声采集，测量精确，量程高达30dB~120dB。

  CO2量程：0-5000ppm，分辨率1ppm。

  测量环境温湿度，测量单元为瑞士进口，测量准确，量程-40~120度。

  宽范围0-120Kpa气压量程，可应用于各种海拔高度。

  光照采集模块采用高灵敏度的感光探头，光照强度量程0~20万Lux。

  采用专用的485电路，通信稳定，10~30V宽电压范围供电。

1.3 主要技术指标

| 直流供电（默认） | 10-30VDC |  |
| --- | --- | --- |
| 最大功耗 | RS485输出 | 0.8W |
| 精度 | 湿度 | ±3%RH(5%RH~95%RH,25℃) |
|  | 温度 | ±0.5℃（25℃） |
|  | 光照强度 | ±7%(25℃) |
|  | 大气压力 | ±0.15Kpa@25℃ 75Kpa |
|  | 噪声 | ±3db |
|  | CO2 | ±(40ppm+ 3%F·S) (25℃) |
| 量程 | 湿度 | 0%RH~99%RH |
|  | 温度 | -40℃~+120℃ |
|  | 光照强度 | 0~20万Lux |
|  | 大气压力 | 0-120Kpa |
|  | 噪声 | 30dB~120dB |
|  | CO2 | 0-5000ppm |
| 长期稳定性 | 温度 | ≤0.1℃/y |
|  | 湿度 | ≤1%/y |
|  | 光照强度 | ≤5%/y |
|  | 大气压力 | -0.1Kpa/y |
|  | 噪声 | ≤3db/y |
|  | CO2 | ≤1%/y |
| 响应时间 | 温湿度 | ≤1s |
|  | 光照强度 | ≤0.1s |
|  | 大气压力 | ≤1s |
|  | 噪声 | ≤1s |
|  | CO2 | ≤2S |
| 输出信号 | RS485输出 | RS485(标准Modbus通讯协议) |

​

- 2. 设备安装说明

2.1 设备安装前检查

设备清单：

■变送器设备1台

■USB转485（选配）

■保修卡、合格证、售后服务卡等

2.2 接口说明

宽电压电源输入范围10~30V均可。485信号线接线时注意A、B两条线不能接反，总线上多台设备间地址不能冲突。

|  | 线色 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 电 源 | 棕色 | 电源正（10~30V DC） |
|  | 黑色 | 电源负 |
| 通 信 | 黄色 | 485-A |
|  | 蓝色 | 485-B |

2.3 485现场布线说明

多个485型号的设备接入同一条总线时，现场布线有一定的要求，具体请参

考资料包中《485设备现场接线手册》。

2.4安装方法