LB-3342-1B静电衰减性能测试仪

这是一台机电仪一体化的测试仪器，微电脑控制、操作简单。

1适用标准

GB 19082-2009 医用一次性防护服技术要求5.10章节

GJB 2605-1996可热封柔韧性防静电阻隔材料规范4.7.16章节

2用途及特点

2.1 本仪器在规定的实验室环境条件下，适用于测定医用防护服和可热封柔韧性防静电阻隔材料的静电衰减性能，给定测试材料的高压电场，接着测量电荷衰减时间。

2.2 由于仪器采用电脑测试控制技术结合高科技指标程序，测试准确可靠，操作方便安全，可配备打印机；屏幕直观显示试样给定的电压、及衰减时间。

2.3 微机控制，智能测试，各种指标参数界面直观，一目了然，使用简单。

2.4在符合规定环境下，装夹完毕试样，点击“启动”仪器全自动的操作过程，操作员勿需进行过多操作即可完成测试任务。

3主要技术指标

3.1测试电压：0V～5KV、0V～—5KV

3.2衰减电压：100V～4800V 数字设定

3.3加压时间：1s～3000s 数字设定

3.4衰减时间：实时显示，分辨率0.001s

3.5衰减方式：衰减比例、衰减电压二种

3.6 测试电压：测试电压、衰减电压实时显示

3.7静电压加压计时范围：1s～10S  数字显示

3.8静电压衰减计时范围：1s～10S  数字显示

3.9试样衰减比例：10%～99%  数字设定

3.10试样块数：1块～9块

3.11测试次数：1次～9次

3.12主机重量： 约30 kg

3.13仪器电源： AC 220V±10%  50Hz

3.14主机外形尺寸：835mm×430mm×560mm

静电衰减性能测试仪测试部

# Text boxes

舱盖

-5000V指示灯

+5000V指示灯

上夹持器

试样

下夹持器

夹持器旋钮

环境保护罩

封闭入手孔