HiCC-S型全自动菌落计数及抑菌圈测量仪

- 主要性能参数指标：

- 成像装置

- 配固态硬盘电脑和能微距拍摄的自动对焦大景深800万像素（3264x2448像素）彩色拍摄灯箱，最高分辨率0.02mm，可识别小至0.05mm的菌落。搭配Epson V330超微立体彩色扫描成像仪（19mm大景深、微透镜12 线矩阵CCD，亮度可调、自动聚焦），能实现光学分辨率4000万像素的悬浮式暗视野成像，最大色彩深度48位

- 全封闭暗箱以消除环境杂散光干扰

- 拍摄灯箱具有柔性无影光的上光源（可调20色LED环绕结构光+8级亮度调节），以构成清晰的悬浮暗视野菌落成像效果。均匀无影光的下光源照明，以突显出菌落形态，实现傻瓜式智能识别计数

- 拍摄灯箱的上光源、下光源、上下双光源、紫外光源（用于腔体消毒、紫外诱变），可自由组合切换，以获得最佳菌落成像

- 适应培养皿直径：50～150mm平皿（倾注、膜滤、3M纸片）

- 菌落计数分析

- ★自动识别统计：SmartdownTM菌落智能识别技术，具有菌落目标自动增强特性，自动识别大规模团状、链状粘连的长形杆菌（显微形态大片粘连的大肠杆菌、病菌孢子）及平皿上的各类菌落（含金色葡萄球菌计数（GB4789.10-2016）、大肠菌群测定（GB4789.3-2016）等等）。可自动形成批处理向导，实现一键式自动计数

- 自动计数精度≥96.5%，最多监视修正3.5%，即达100%正确。分析统计速度：150～1000个菌落/s，平皿成像+计数总耗时≤4秒

- ★菌落粘连分割：自动分割相互成片粘连的长形、圆形等菌落目标，用户可选择分割或不分割。还可手动分割、合并菌落目标图像

- ★颜色形状识别：具有快速水平集提取技术，可按20类分类识别计数特定颜色、形状的菌落数量，并可类别转换修正。可同时选择6个目标区自动分别分析，并自由增减或编辑分析目标区

- 菌落形态分析：自动获得各菌落面积、等效直径、长轴、短轴、长宽比、圆度、周长、形状系数等。可按形态指标过滤查询。

- 鼠标点击修正，无痕剔除网格及文字，自动剔除杂质，有效支持复杂微生物统计，符合GB4789.2-2016的参数自动换算特性。

- ★抑菌圈测量及抗生素效价分析

- 一键化全自动同时测定6个90mm直径平皿中的所有抑菌圈，可全自动测定局部粘连的抑菌圈，可在有局部文字干扰的情况下，自动获得抑菌圈面积、直径等结果。测量分析耗时1～4秒钟，能统一保存或查看阅读相关各类分析数据

- 平皿可任意方向摆放。具有抑菌圈样本自动挑选、保真的可视化比对、编辑功能。抑菌圈测量系统的读数分辨率≤0.001mm、最高光学测量分辨率≤0.0053mm，重复测量误差≤±0.01mm或≤±0.1%；效价测量误差≤±0.1%；效价重复测量误差≤±0.1%；台间测量差异≤0.2%

- 符合中国药典、USP美国药典、EP欧洲药典，可完成最新的国家药典(2020版)一、二、三剂量及合并计算，以及全部菌种的抗生素效价分析。具有效价的组合优化分析特性。

- 导出查询与升级：分析图像与数据结果可保存，可直接报告结果，无需手工计算，结果可以直接导出到Excel或PDF文档报告。具有在线升级特性

- ★数据追溯、权限保护：系统管理员可分配10名以上操作员各自的使用权限，操作记录可追踪回溯，符合GLP和GMP要求。

- 测量功能：还可测量抑菌圈直径（测量分辨率0.02mm），并可自动尺寸标定或人工标定。可鼠标拖动精确测量长度、角度、弧度、面积、弧线、任意曲线

- 供货清单：

- 万深HiCC系列自动菌落计数及抑菌圈测量分析软件、锁及附件	 1套

- 自动对焦大景深800万像素彩色拍摄主机（悬浮暗视野/背光 可切换）1台

- Epson Perfection V330 Photo超微立体彩色扫描成像仪   1台

- HiCC系列自动抑菌圈测量仪专用标准板 1片（附1份权威校准认证书）

- 品牌电脑（酷睿i5 CPU/8G内存/256G固态硬盘/19.5”彩显/无线网卡）1台

注：本技术标书中打★款项必须响应，否则为重大偏离